##### AC6617 20位 AD采集板

使 用 手 册

wwlab

2010/1

# 在开始使用前请仔细阅读下面说明

### 检查

打开包装请查验如下：

- AC6617采集卡

- 光盘。

- DB25插头，40线电缆各一套。

### 安装

关掉PC机电源，将AC6617插入主机的任何一个PCI插槽中并将外部的输入、输出线连好。如果主机有多套卡，请每次只安装一个卡并记下PCI插槽的序号，小序号的为第一个卡。软件启动安装请查看第3章说明。

### 保修

本产品自售出之日起一年内，用户遵守储存、运输和使用要求，而产品质量不合要求，凭保修单免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的，需缴纳器件费和维修费及相应的运输费用，如果板卡有明显烧毁、烧糊情况不予维修。如果板卡开箱测试有问题，可以免费维修（限购买板卡10天内）。

### 技术支持

自销售之日起，提供6个月软硬件免费技术支持。

目录

在开始使用前请仔细阅读下面说明	1

检查	1

安装	1

保修	1

技术支持	1

一、AC6617说明	4

1.1 AC6617板简介	4

相关产品：	4

配套端子板	4

1.2 主要特点 、性能：	4

AD部分：	5

AD工作模式：	5

开关量输入输出及计数器	5

软件支持：	6

其他	6

二、原理说明：	7

2.1简介：	7

2.2模拟输入及AD数据计算	7

模拟输入	7

AD输入校正	8

AD转换数据格式与计算	8

2.3 AD采样的连续采样模式	9

AD转换模式	10

2.4：开关量部分的原理：	10

2.5：计数器	11

三、安装与连接	13

3.1 安装	13

信号连接注意事项	13

3.2 连接器插座定义	13

P1定义：	14

P2定义：	14

开关量复合用脚	15

3.3 配套端子板	15

P6654转接板定义：	16

3.4 常用信号的连接、处理。	17

输出驱动光电耦合器	17

利用开关量输出驱动继电器	17

四、软件	18

4.1 软件安装与说明	18

软件说明	18

驱动安装	19

4.2 接口函数说明	20

函数简介	20

设备操作函数	21

AD操作函数-查询模式	21

AD操作函数-连续采样模式	22

开关量操作函数	25

计数器操作函数	26

EEPROM读写操作函数	27

4.3 VC程序编程说明	28

4.4	VB程序编程说明	29

4.5 LabVIEW程序编程说明	30

# 一、AC6617说明

## 1.1 AC6617板简介

AC6617是一款PCI总线高分辨率AD板，就有16路20位AD(18位有效分辨率)，采样速度可以达到1000通道/秒，可以完全取代一般的16位AD板。AC6617同时具有：开关量16路输入/16路输出、2路24位计数器（计数器引脚与开关量共用）。AD支持软件查询或连续采集模式。采用PCI总线，支持即插即用。AC6617内置2K 采样点 FIFO，AD支持不间断采集。

### 相关产品：

- AC6603：16位隔离查询 PCI总线采集卡。

- AC6616：16位查询AD DA PCI总线采集卡。

- MP416：16位查询AD， USB总线采集卡。

- MP417：20位查询AD， USB总线采集卡。

### 配套端子板

- AC157 模拟输入、输出螺丝端子接线板，提供16路滤波、I/V变换电阻安装位置；DA输出连接。

- AC142  40路通用接线板（开关量连接应用）。

- P6654  PC档片转接卡，32路开关量转接DB37插座

- AC145N 隔离16入/16出，共地输出。

- AC140：隔离8入，8路大功率继电器板。

- AC140E：隔离16入，16路小功率继电器板。

## 1.2 主要特点 、性能：

### AD部分：

- 16路单端输入。输入电压：±5V。

- AD转换器：20位AD，速度1000Hz （约890uS ±20uS,转换时间，连续采集模式）。

- 通道输入阻抗：10兆欧姆。

- 输入插座：DB25孔插座

- 连续采集模式：输入通道支持任意起始到任意结束通道的自动扫描。

- 系统精度：±0.02% FSR。

- 有效分辨率：大于18位。

- 噪音（峰值）：小于±3LSB(20位，100个采样点)

### AD工作模式：

- 启动模式：软件。

- 软件查询模式：对设置的任意一个通道进行一次采样

- 连续采集模式模式：按照用户设置的通道（起始到结束通道）自动顺序、连续采样，采样数据顺序存放在内部缓冲中，用户可以从缓冲中不断读入数据，直到用户软件停止AD采样。

- 采样缓冲：2046采样点。

### 开关量输入输出及计数器

- 16路输入通道，性能：

- 输入电压：TTL电平，兼容3伏电平。

- 高电平：大于2伏。

- 低电平：小于0.8伏。

- 输入电压范围：0-5伏

- 输入端口内部通过10K电阻上拉到3伏。因此悬空时，输入=1。

- 16路输出通道，性能：

- 输出电压：5伏电平，兼容TTL电平。

- 高电平：大于2.5伏。

- 低电平：小于0.5伏。

- 最大输出电流：10毫安/路。

- 开关量输出上电自动清零。

- 二路24位计数器：

二路24位减法计数器通道0及1号（CNT0、CNT1），范围0-1677213。计数器同时具有测量任意个脉冲间的时间间隔功能。

- 输入电平：与开关量输入相同。

- 最大计数频率：10MHz。

- 计数器输入时钟上升边沿有效。

- 硬件锁存计数器溢出标志（计数器归零），并可以软件读出。

- 可以测量N个脉冲上升边沿之间的时间间隔（N=2-1677213）。可以快速测量信号的频率。注1

- 计数器输入通道0号与开关量输入DI14共用。

- 计数器输入通道1号与开关量输入DI15共用。

注：1  对于慢速信号，采用常规的频率测量方法，需要至少100-1000个脉冲计数，而AC6617只要设置N=2，可以准确测量2个脉冲边沿间的时间间隔，即：等效一个脉冲的时间宽度，从而计算出信号频率。

### 软件支持：

- 操作系统支持win98/win2000/winXP/Vista/Win7

- 开发包：驱动程序、DLL库函数

- 例子：MFC、VB

- 测试程序（MFC）

- LABVIEW驱动模块。

位置：光盘的\PCI\AC6617目录。

### 其他

- 总线：符合5伏 PCI标准

- 内部板卡尺寸：12.5cm x 9cm （宽x高）

# 二、原理说明：

## 2.1简介：

AC6617采用PCI接口，支持即插即用，用户不需要跳线设置。AD在连续采集模式时，采用FIFO缓冲，支持1000Hz全速不间断实时采集。AC6617具有开关量16路输入/16路输出、2路24位计数器（计数器输入与开关量输入14、15号共用）。

原理框图：

## 2.2模拟输入及AD数据计算

### 模拟输入

AC6617具有16路模拟输入，输入阻抗10兆欧姆。输入具有过压保护，可以承受瞬时±20伏的电压。采样模式分为查询、连续采样两种模式。

AD输入范围：双极性：-5伏 - +5伏

注：指输入电压相对地线为±电压输入的信号。

在连续采样模式，AC6617的16路模拟输入，用户可以任意设置起始通道（STCH）及停止通道（ENDCH）。停止通道的数值必须大于或等于起始通道数值。

以上的功能：

在查询模式由AC6617_AD（）函数中的参数控制，如下：

- ch：控制AD采样的通道号（=0-15）

- gain：=1，对应选择输入范围为±5伏。

- sidi=0  选择单端模式

在连续采样模式由AC6617_TAD()函数设置。

- stch：控制AD采样的起始通道号（=0-15）

- endch：控制AD采样的结束通道号（=0-15）

- gain：=1。对应选择输入范围为：±5伏

- sidi=0  选择单端模式

### AD输入校正

AD采用自动软件校正，能够有效的减小温度偏移带来的误差。用户在开始采样工作之前必须调用一次AC6617_CAL()函数，对AD进行一次校正操作，否则采样误差将极大！如果连续工作，建议每60分钟(在AD不采样时)进行一次CAL()操作，这样能够有效的自动消除温度变化带来的误差。

### AD转换数据格式与计算

在查询模式，函数直接返回AD采样数据.

在连续采样模式，AD采样的数据按从stch开始到endch结束的通道扫描顺序，循环存放，如下：

stch, stch+1 ,…., e ndch…….stch,..,endch,……结束

AC6617函数在将数据发送给客户时已经按照顺序将数据存放到客户指定的数组中了（32位长整形，其中低20位为AD采样结果）。

AC6617的连续采集采用FIFO接口，容量为2K 采样点，缓冲时间为2秒，因此用户必须在2秒内至少对FIFO进行一次读入操作。采样数据不断的写入FIFO中，如果到2K点用户没有读走数据，系统将停止采样直到用户开始读出数据，系统将从原来的停止点开始采样，以保证数据的连贯性。 FIFO内部数据的长度，用户可以通过调用AC6617_TAD_Poll函数获得，并用AC6617_TAD_Read读出用户指定长度的数据。

数据格式：32位读出数据（D31-D0）的低24位有效定义如下：

| D23 | D22 | D21 | D20 | D19 | D18 | D17 | D16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | AD19 | AD18 | AD17 | AD16 |

| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD15 | AD14 | AD13 | AD12 | AD11 | AD10 | AD9 | AD8 |

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD7 | AD6 | AD5 | AD4 | AD3 | Ad2 | AD1 | AD0 |

  - D23-D0：24位数据的从高到低位。

  - AD19-AD0：20位采样数据，（MSB - LSB）。

20位转换数据范围为0-1048575 (0 – fffffH 十六进制)，对应电压计算：

设：data为20位转换结果 。

±5伏输入：

电压=(data-524288)*5000.0/524288.0 (mV)

或

电压=(data-80000H)*5000.0/80000H (mV)

## 2.3 AD采样的连续采样模式

AC6617连续采样的启动模式为：软件启动。采样模式由AC6617_TAD（）函数控制。

### AD转换模式

AC6617由于采用一个AD转换器+输入转换开关的工作模式，因此采集是工作在对输入通道进行顺序扫描、分时采样的模式，所有通道的转换速度之和为AD的采样速度。原理：启动连续采样转换后，AD开始一次转换，采样通道为：用户设置的起始通道 - stch，当转换结束后自动将输入通道设置为下一个转换通道(stch+1)并开始转换，如果转换到用户设置的停止通道（endch），AD将在下次重新从stch开始转换。通道转换顺序为：从第N通道开始顺序转换到第M通道结束，然后又重新从N到M通道，如此循环直到用户结束转换，（N、M定义同上）。转换数据按通道顺序依次写入FIFO中。此模式下各个通道之间的时间间隔相等。

图示（用户设置转换由通道1到3号）：

启动时钟

通道号   1   2    3     1     2    3

AD数据     D1    D2   D3    D1    D2    D3

tad

- D1 D2 D3为通道1、2、3的AD转换结果。

- tad：转换时间，大约为980uS ±20uS

小结：连续采样模式

- 转换触发启动：软件。

- 采样通道控制：起始通道/结束通道 （stch/endch）。

## 2.4：开关量部分的原理：

AC6617开关量提供16个输入及16个输出接口。所有的输出口在上电初始时为“0”或低电平。输入接口内部上拉到+电源，如果没有外部输入，读入数据为1。

16位输入DI0-DI15由函数AC6617_DI()读入。

16位输出DO0-DO15由函数AC6617_DO()设置。

输入或输出的32位数据的低16位（D15-D0）有效，分别对应输入或输出通道15-0号。

AC6617的DIO兼容5伏TTL电平，输入可以承受8伏电压，输出高电平通常为2.8伏-5伏（5伏TTL逻辑通常大于2.3伏，就认为为逻辑1）。

开关量输入DI14 DI15 分别与计数器0、计数器1等特殊输入共用，不用为特殊输入时，可以作为正常开关量输入使用。

## 2.5：计数器

AC6617具有2路24位计数器cnt0、cnt1。 工作模式：减法计数模式，同时支持测频或N个脉冲上升边沿间的间隔时间测量。计数器0及1号输入时钟与开关量输入DI14、DI15共用。

当用户利用函数AC6617_CNT_Run设置计数器初始化数值、工作模式后，溢出标志位自动清零并开始减法计数，同时内部24位定时器开始清零并在第一个有效输入脉冲边沿到来时开始减法计数（计数时钟为10MHz）。用户可以通过调用AC6617_CNT_Read()函数，随时读入24位计数器数值cdata及定时器数值tdata，如果计数器溢出（从0减到FFFFFFH），返回数值=1，硬件会自动保留溢出状态及此时的定时器数据直到用户重新设置计数器。

因此用户可以在计数的同时，测量信号的频率或脉冲间隔。例如：如果初始化计数器数值=2，那末定时器的时间表示两个上升脉冲之间的宽度或一个波形的宽度，通过宽度，用户可以方便的计算出信号的频率，当然，用户也可以将计数器初始化数值设置为如何大于2的24位数据，来测量N个边沿之间的时间。但需要注意，定时器的最大定时长度为1600mS，数值=FFFFFFH(即：16777215)，如果读出数据等于FFFFFFH，表示定时器已经超量程。

脉冲宽度=tdata*0.1uS   tdata：定时器数值

计数器的波形示意图：

注：

- TGate:  定时器开始工作标志

- CLK:    计数时钟或脉冲输入

- OVER：  溢出标志

- N: 计数器数值

# 三、安装与连接

## 3.1 安装

用户必须完全关闭计算机后才能安装或取出AC6617卡。同时应该注意:绝对不能带电插拔AC6617卡及外部接口！在PCI插槽旁边标记了插槽地序号，如果插入多个AC6617，序号最小的是第一个AC6617。通常最多只支持4个AC6617同时工作，如果更多，每个卡的采样速度将降低！

### 信号连接注意事项

- 模拟输入：

- 输入连接电缆必须用屏蔽电缆，电缆的屏蔽外层最好只在一端连接到地线上。

- 模拟信号的地线应该连接到前端的模拟输出的地线上，不能与数字地线混合。如果需要混合数字、模拟地线，可以将数字地线连接到前端的电源地线上。

- 如果前端信号干扰较大，如电力信号采集应用时，最好将PC机的外壳与前端的地线单独连接。这样可以避免干扰、高压烧毁AC6617。

- 对于高精度采样，要求前端设备输出有尽量低的输出阻抗及电流驱动能力。

- 开关量：

- 开关量输入电平不能低于-0.3V 或高于+5V。

- 输出不要对地线、电源短路。

- 输出如果需要驱动大功率设备，为防止干扰应该选用AC140 AC145N端子板，将输出与设备隔离。

## 3.2 连接器插座定义

AC6617有二个电缆连接器：P1、P2。

- P1:25脚DB37插座对应16路模拟输入。

- P2:40脚扁平电缆插座对应32路开关量、脉冲计数。

### P1定义：

说明：

- AIN0-AIN15对应16路单端模拟输入通道0-15号。

- 脚9、22模拟输入AD的地线。

### P2定义：

说明：

- DI0-DI15对应16路开关量输入0-15号。

- DO0-DO15对应16路开关量输出0-15号。

- 脚9、10、19、20、29、30、39、40地线。

- DI14:同时作为计数器通道0的计数时钟输入。不用时为DI14。

- DI15:同时作为计数器通道1的计数时钟输入。不用时为DI15。

### 开关量复合用脚

脉冲功能输入交与开关量的输入共用连接，因此如果使用相应的脉冲计数，对应占用的引脚不能做为开关量使用。

- 计数器

计数器输入与开关量输入对应管脚：

| 通道 | 时钟输入 |
| --- | --- |
| 0 | DI14 |
| 1 | DI15 |

## 3.3 配套端子板

AC6617可以配接如下端子板:

- AC157 模拟输入、输出螺丝端子接线板，提供16路滤波、I/V变换电阻安装位置；DA输出连接。

- AC142  40路通用接线板（开关量连接应用）。

- P6654  PC档片转接卡，32路开关量转接DB37插座

- P6651/P6650  PC档片转接卡，提供隔离输入、输出及继电器输出。

- AC145N：隔离16入/16出端子板。输入电压0-24伏/输出：共阴输出，驱动电流100毫安，可以直接输出共地电压。需要配接外部电源，输出电压=外部电源电压。

- AC140：隔离8入/8路继电器端子板。输入电压0-24伏。输出：8路继电器，12伏供电，触点电流3安。

- AC140E：隔离16入/16路继电器端子板。输入电压0-24伏。输出：16路小功率继电器，12伏供电，触点电流1安。

- AC110 4路mV级小信号放大板。

### P6654转接板定义：

- DI0-DI15对应AC6617的DI0-DI15

- DI16-DI31对应AC6617的DO0-DO15

- IGNDA IGNDB IGNDC IGNDD 对应地线。

- DB37插座为针座。

## 3.4 常用信号的连接、处理。

### 输出驱动光电耦合器

- 限流电阻=500欧姆 – 1K 欧姆

### 利用开关量输出驱动继电器

# 四、软件

本章介绍驱动的安装、动态链接库函数使用方法以及针对AC6617的软件开发指导。请用户在编程前，仔细阅读本手册，了解相关信息。

由于软件可能不断更新，请用户查看光盘中的提示。测试软件及其他软件的说明见光盘目录：\PCI\AC6617

## 4.1 软件安装与说明

### 软件说明

AC6617驱动函数以DLL方式提供，当用户安装驱动时，自动拷到windows系统目录下。注意：DLL为win32标准DLL，可以被windows下多数语言调用，在调用时注意：

- 函数定义可以参考ac6617\driver目录中 ac6617.h c声明文件

- win32 DLL的long变量对应32位有符号数

- win32 DLL的HANDLE变量对应一个32位有符号数

AC6617附带光盘中，提供如下内容：

- 说明书。

- 驱动程序，支持win98/win2000/winXP/Vista/Win7操作系统。

- Visaul C++、MFC、Visaul Basic、Labview编程实例。

- AC6617测试程序。

注：由于win98、winNT微软已经不提供支持，不建议使用。AC6617板卡的驱动不支持winNT。

- 在光盘的\PCI\AC6617\DRIVER目录中包含：AC6617.inf、 AC6617.sys 、AC6617.dll、AC6617.LIB、AC6617.h、AC6617.BAS 几个文件。

- AC6617.inf 驱动安装文件。

- AC6617.sys 驱动程序。

- AC6617.dll 动态链接库。

- AC6617.LIB MS VC的库文件。

- AC6617.h   C的头文件。

- AC6617.BAS VB的模块文件

- 在光盘的\PCI\AC6617\MFC目录中包含：

- MFC的编程例子

- 编程需要的include、lib文件(AC6617.h AC6617.LIB）。

- 在光盘的\PCI\AC6617\VB目录中包含：

- VB的编程例子

- VB编程需要的声明模块程序AC6617.bas。

- 在光盘的\PCI\AC6612\Labview目录中包含：

- Labview的编程例子

- AC6617：测试程序。

### 驱动安装

安装方法：

- 将AC6617插入一个PCI插槽，如果有多个AC6617，请每一次安装一个AC6617。PCI插槽序号最低的卡的设备号为“0”，依次类推设备号为“1、2”。因为速度的原因，不建议同时在一台PC上安装多片AC6617。

- Windows将会显示找到新硬件，可按找到新硬件向导进行下一步

- 选择手动安装或自己搜索适用我的设备的驱动程序，下一步；

- 选择驱动所在目录，进行安装。（目录：\PCI\AC6617\driver）

- 按找到新硬件向导的提示进行下一步；

- Windows将显示完成添加/删除硬件向导，单击完成即可完成安装过程。

- 完成后如果安装第二个AC6617，插入第二块AC6617模块，重复上述安装过程。

安装后，程序自动将AC6617.dll动态链接库程序拷贝到windows系统的system32目录中，用户也可以自己将DLL拷贝到当前工作目录中。

驱动安装完毕后在\控制面板\系统\设备管理中\多功能卡项目中可以找到AC6617卡，察看属性-〉资源，如果出现AC6617的IO地址，表明驱动安装正确。

- 安装完毕后将在设备管理器中出现一个多功能卡项目，如下图。

- 如果需要更新设备驱动，请在硬件设备管理目录下选择AC6617卡 -〉按鼠标右键选择属性 –〉选择驱动程序 –〉选择重新安装驱动程序。

- 当Visaul C++/Visaul Basic例程从CD-ROM复制到硬盘时，属性仍将保持为只读属性 ，这将影响用户调试程序。请将属性改为文档属性，这样就可以进行正常的编译、调试工作了。

## 4.2 接口函数说明

本卡以DLL-动态链接库的方式封装了用户在windows环境下编程需要的函数。动态链接库可以被windows环境下的多数编程语言调用，用户只要正确使用调用格式就能正确调用函数。本手册只提供了VC、VB的调用例子，有关其他语言调用的方法，用户可以参考其他书籍或直接在网上查找。

AC6617驱动函数以DLL方式提供，当用户安装驱动时，自动拷到windows系统目录下。注意：DLL为win32标准DLL，可以被windows下多数语言调用，在调用时注意：

- 函数定义可以参考ac6617\driver目录中 ac6617.h c声明文件

- win32 DLL的long变量对应32位有符号数

- win32 DLL的HANDLE变量对应一个32位有符号数

### 函数简介

函数分为：

- 设备操作函数。用于初始化打开一个有效设备并获得操作句柄；关闭一个设备。

- 查询模式AD函数。查询模式控制采集及校正。

- 连续采样AD函数。连续采样控制采集及校正。

- 开关量函数：控制开关量输入、输出。

- 计数器函数：操作计数器启动、读数。

- EEPROM函数：用户可以在硬件的内部“非易失存储器”中记录32byte的数据，并且数据不会因为断电丢失。

AC6617通过不同的句柄来区分多个AC6617或其他设备，应用AC6617_OpenDevice可以得到一个唯一的句柄。

### 设备操作函数

- 打开一个AC6617设备

函数：HANDLE AC6617_OpenDevice(long dev_num)

参数：

- dev_num：入口参数，AC6617设备号，=0、1、2….。排序按照从PCI插槽号码最小的AC6617模块开始为0号设备。（注：其他型号板卡与此无关）

- 函数返回值：卡的操作句柄。

注：VC中如果句柄不等于INVALID_HANDLE_VALUE，表示正确。VB中如果句柄不等于&HFFFFFFFF，正确。

- 关闭一个AC6617设备

函数：long AC6617_CloseDevice(HANDLE hDevice)

功能：关闭以hDevice打开的AC6617卡。

参数：

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- 函数返回数值：0：成功 / -1：失败。

### AD操作函数-查询模式

注：在连续采样过程中不能进行查询模式AD转换

- AD校正操作。

功能：启动AD自动校正操作。在开机时，至少要进行一次此操作。

函数：long AC6617_CAL(HANDLE hDevice)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- 函数返回：出口参数：=0操作成功/其他失败。

在上电后第一次采样之前必须调用一次cal操作，否则采样误差极大，长时间工作后，请调用一次AD校正操作。

- 对AD一个通道采样

函数：long AC6617_AD(HANDLE hDevice,long channel,long gain, long sidi)

功能：对通道号为channel的通道采样，并且设置输入范围为gain。

参数：

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- channel：入口参数，=0-15对应AD输入通道0-15号

- gain：入口参数，=1对应设置AD输入范围：±5伏。

- SIDI：差分、单端输入选择，由于AC6617没有此功能，设置=0。

- 函数返回数值：20位采样数据，范围0-1048575。

转换电压计算：

±5伏输入：

电压=(data-524288)*5000.0/524288.0 (mV)

注：用户可以用函数double AC6617_ADV(long adg,long addata)计算电压

- 返回电压，单位mV

- adg：用户采样时设置的gain的数值， =1

- addata：需要计算的20位AD数据

### AD操作函数-连续采样模式

连续采样模式总共包含以下函数：

| 函数 | 功能 |
| --- | --- |
| AC6617_CAL() | 校正操作 |
| AC6617_TAD() | 启动AD采样，设置采样参数 |
| AC6617_TAD_Poll() | 查询已经得到的采样数据长度 |
| AC6617_TAD_Read() | 读入数据（长度必须小于已经得到的采样数据长度） |
| AC6617_TAD_Stop() | 停止AD连续采样 |

注：在连续采样过程中不能进行查询模式AD转换

AC6617采样支持连续采样，方法如下：

  - 用户利用AC6617_TAD()设置参数并启动转换，并启动一个采样定时器线程

定时器线程：

- 利用AC6617_TAD_Poll()函数查询已经得到的采样数据长度

- 如果采样长度大于用户希望得到的长度N到“3”，否则到“5”

- 利用AC6617_TAD_ReadAD()函数回读采样长度为N的采样数据并促存放在用户数组中。

- 是否完成所有采样任务？是，调用AC6617_TAD_Stop()关闭内部采样过程及停止AC6617连续采样功能、结束定时器线程。

- 退出定时器函数，等待下次定时器中断时进入

- AD校正操作。

功能：启动AD自动校正操作。在开机时，至少要进行一次此操作。

函数：long AC6617_CAL(HANDLE hDevice)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- 函数返回：出口参数：=0操作成功/其他失败。

在上电后第一次采样之前必须调用一次cal操作，否则采样误差极大，长时间工作后，请调用一次AD校正操作。

- AC6617_TAD()设置采样参数并启动AD采样

功能：设置所有与采样相关的参数并启动采样过程。

函数：long AC6617_TAD (HANDLE hDevice,

long stch,long endch,long gain,long sidi)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- stch：入口参数，=0-15设置采样的起始通道号码。

- endch：入口参数，=0-15设置采样的停止通道号码。

- gain：设置AD的输入量程。=1对应选择所有的输入范围为：±5伏。

- sidi：=0， AC6617没有此功能。

- 函数返回：出口参数：=0操作成功/其他失败。

- AC6617_TAD_Poll()

功能：查询AD已经转换完毕的数据长度。

函数：AC6617_TAD_Poll(HANDLE hDevice)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- 函数返回：出口参数：小于0，表示错误。>=0，表示内部缓冲中可以读出的采样数据的长度。

- AC6617_TAD_ReadAD()回读采样数据

功能：读入采样数据。采样数据的排列按用户设置的起始与停止通道顺序循环排列，例如：起始通道=0，结束通道=2，读出数据排列按如下顺序：

ch0 ch1 ch2   ch0  ch1 ch2 …….ch0 ch1 ch2

详细的说明请参考第二章说明。

用户在编程时，最好将函数放置在定时器中，每隔一段时间进行一次读入操作，定时器间隔最好小于100毫秒。

函数：AC6617_TAD_Read(HANDLE hDevice, long rdlen, long *addata)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- rdlen：用户设置的回读数据长度。（注意：长度不能大于利用AC6617_TAD_POLL()函数返回的长度，同时长度不能大于2K）

- *data：指向存储回读数据数组的指针，要求数组容量大于rdlen。用户获取数据后，必须在下次调用前将数据存储到另外的数组或硬盘中，以免下次调用覆盖了以前的数据。

- 函数返回：如果小于0表示错误。其他表示用户实际读出数据的长度。如果用户设置的读出长度大于实际长度，返回数值=0。

- AC6617_TAD_Stop停止采样

功能：强行停止采样过程并复位硬件采样电路。用于用户已经完成本次采样任务。

函数：long AC6617_TAD_Stop(HANDLE hDevice)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- 函数返回：=0表示操作有效。

转换电压计算：

±5伏输入：

电压=(data-524288)*5000.0/524288.0 (mV)

注：用户可以用函数double AC6617_ADV(long adg,long addata)计算电压

- 返回电压，单位mV

- adg：用户采样时设置的gain的数值， =1

- addata：需要计算的20位AD数据

### 开关量操作函数

- 开关量输入

功能：读入16位开关量输入。

函数：long AC6617_DI(HANDLE hDevice)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- 函数返回：出口参数，返回读入的数据。低16位数据（D15-D0）对应输入端口15-0号。

- 开关量输出

功能：设置16位输出数据。

函数：long AC6617_DO(HANDLE hDevice,long DO_Data)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- DO_Data：入口函数，输出的数据。数据的低16位有效。16位数据（D15-D0）分别对应端口的16个IO输出口15-0号

- 函数返回：出口参数，=0操作成功，其他失败。

注：关于开关量的位操作

- 输入：如果需要判断16位输入的某一个位的状态，可以利用“与”逻辑操作完成。例：判断第DI7位的状态，DI7对应二进制0000 0000 1000 0000（第7位=1） 即：16进制0080H，只需将读入数据didata进行以下操作：

VC: long I;

I=didata & 0x0080;

VB: dim I as long

I=didata AND &H0080

判断如果I=0，表示DI7=0，否则为1。

- 输出操作：如果希望对16位输出端口的某一个输出置位，可以通过与逻辑操作置0，或逻辑操作置1。例：输出数据存放在变量I中。

- 输出DO7置0操作：同样第7位的二进制码=1111 1111 0111 1111(第7位=0)，对应16进制码FF7FH,输出数据dodata：

VC: dodata=I & 0xff7f;

VB: dodata=I AND &Hff7F

- 输出DO7置1操作：同样第7位的二进制码=0000 0000 1000 0000（第7位=1），对应16进制码00800,输出数据dodata：

VC: dodata=I | 0x0080;

VB: dodata=I OR &H0080

### 计数器操作函数

AC6617有2个24位计数器，通道0、1。说明见：”2.5：计数器”部分。

- 启动并初始化计数器

功能：复位、设置模式、设置计数器数据并启动计数器开始工作。

函数：long AC6617_CNT_Run (HANDLE hDevice,long cntch, long cdata)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- cntch: =0-1：选择通道0-1号。

- cdata：24位计数器初始化数据，=0-FFFFFFH。

- 函数返回：0正常/其它失败

- 读出计数器数值及状态

功能：读出24位计数器数据、判断计数器溢出、测频或测宽模式时判断操作是否完成。

函数：long AC6617_CNT_Read (HANDLE hDevice,long cntch, long *cdata, long *tdata)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- cntch: =0-1：选择通道0-1号。

- *cdata：long指针，出口数据。读出计数器数据。

- *tdata：long指针，出口数据。读出定时器数据。

- 函数返回：出口参数，=1计数器溢出。

注：计数器原理请参照计数器一章。

说明：

- 24位计数器的数据范围：0-FFFFFFH，从0减法计数到FFFFFFH，认为计数器溢出。

- 宽度测量时(模式2)：输入正脉冲宽度=24位计数器数据*0.1 (uS)

- 频率测量及宽度测量操作的读出数据必须在Cread返回=1后才有效。

### EEPROM读写操作函数

用户可以利用EEPROM函数向AC6617板卡内部的flash rom纪录1个32byte长的数据，作为：软件序号、用户板卡使用纪录或信号调整参数等应用。保存数据掉电后不会消失，并且可以保存10年有效！

- 写EEPROM

函数：long AC6617_EEPROM_WR(HANDLE hDevice, unsigned char *wbuf)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- *wbuf：char指针，指向一个至少32byte的数组，数组中存放需要写入EEPROM的数据。

- 函数返回：-1:失败 。 =0 正常。

- 读EEPROM

函数：long AC6617_EEPROM_RD(HANDLE hDevice,unsigned char *rbuf)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- * rbuf：char指针，指向一个至少32byte的数组，数组中存放从EEPROM读出的数据。

- 函数返回：-1:失败 。 =0 正常。

## 4.3 VC程序编程说明

注意：如果用户使用的不是MFC， 需要注意数值转换问题

- long 对应32位有符号数

- HANDLE 对应32位有符号数

- char对应8位字符

- DLL为标准win32 DLL

编程前，将AC6617.lib及AC6617.h程序拷贝到用户当前目录中。（需要的文件在VC目录中）

VC编程的基本流程：

- 利用显式调用加载函数。AC6617.lib、AC6617_lib.h文件必须在当前工作目录中。方法，程序的开始处加入如下语句：

#pragma comment(lib,”AC6617.lib”)

#include”AC6617.h”

详细可以参考VC目录中的程序，AC6617_LIB.H文件包含了需要的函数的声明过程。

- 利用AC6617_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

- 在退出程序时必须执行如下操作：利用AC6617_CloseDevice函数关闭句柄

例：

//获得所有AC6617的操作函数

#pragma comment(lib,"AC6617.lib")

#include"AC6617.h"

HANDLE hDevice=INVALID_HANDLE_VALUE;  //硬件操作句柄

Main()

{

//获得AC6617硬件操作句柄

hDevice=AC6617_OpenDevice(0); //创建设备驱动句柄，设备号为0

……………………… //用户程序

//退出

AC6617_CloseDevice(hDevice); //关闭操作句柄

}

详细可以参考光盘上的AC6617的MFC目录下的例子。

在编程时必须注意，硬件操作句柄HANDLE必须为全局变量或必须传递给有相应硬件操作的函数。硬件句柄只要在程序启动时打开一次即可，不需要每次打开或关闭。

## VB程序编程说明

注意：如果用户使用的不是VB6， 需要注意数值转换问题

- long 对应32位有符号数

- HANDLE 对应32位有符号数

- char对应8位字符

- DLL为标准win32 DLL

编程前，请将AC6617.dll动态链接库程序拷贝到用户当前目录中或windows系统的system32目录中

VB编程的基本流程：

- 在工程菜单中选择添加模块，将AC6617.bas模块添加进来（该模块在光盘中\PCI\AC6617\vb目录中，应用时将文件拷贝到当前工作目录），此文件为所有函数的声明文件。

- 在模块中定义一个硬件操作句柄，为一个long属性的全局变量，这样可以被用户程序中的所有form调用（例：AC6617.bas中声明的句柄hd6617）。

- 利用AC6617_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

在退出程序时必须执行如下操作：

利用AC6617_CloseDevice函数关闭句柄

注：AC6617.bas模块已经包含了所有必要的AC6617函数的声明语句。

例：

DIM hd6617 as long

Private Sub Form_Load()

DIM I as long

hd6617 = AC6617_OpenDevice(0) ‘打开设备0号，获得驱动句柄

…………………..  ‘其他操作

End Sub

……………………………………….

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

AC6617_CloseDriver hd6613 ‘关闭驱动

End Sub

有关用户其他方面的应用请参考光盘中的例程。

注：VB中如果设备操作句柄不等于&HFFFFFFFF为有效句柄。

## 4.5 LabVIEW程序编程说明

本公司生产的所有采集卡的相关接口函数，均以动态链接库的形式提供给用户。在使用LabVIEW对本公司采集卡进行开发时，只需通过LabVIEW中的Call Library Function Node节点来调用我们所提供的动态链接库函数即可对硬件进行相关操作。

目前，本公司已将客户在LabVIEW中通过Call Library Function Node节点调用DLL函数的过程全部编译为Sub VI的形式，用户只需在LabVIEW的Block Diagram中点击右键，选择ALL Functions->Select a VI，找到\AC6617(Sub VI)目录，将所需Sub VI添加到LabVIEW的Block Diagram中，即可完成对DLL函数的调用。

详见光盘中的LabVIEW例程及《双诺公司采集卡LabVIEW开发手册》。

# Text boxes

- PCI总线AD采集板

- 16路20位 1KHz AD

- AD输入±5伏

- 工作模式：软件查询、连续采集

- 开关量：16DI/16DO

- 两路24位计数器

PCI总线

门阵列 FIFO

SW

输入选择

AD

TGate                   ……

CLK                    ……

OVER

N     10 9   8   7            1   0  FFFFFFH

定时器测量完毕

设置计数器初始化数据=10

Tgate=1时，定时器工作；=0 完毕

PCI桥

模拟输入

16DI  （计数器）                                       数据、地址

总线

16DO