MP422E


MP422E

使 用 手 册

[image: image14.jpg]


[image: image15.wmf]
wwlab

2009/9

在开始使用前请仔细阅读下面说明
检查
打开包装请查验如下：

· MP422E采集模块

· 手册及光盘。

· 20、40线电缆各一套。

安装

将MP422E插入主机的任何一个USB2.0插槽中并将外部的输入、输出线连好。如果主机有多套MP系列USB模块，请每次只安装一个模块。软件启动安装请察看第3章说明。如果主机USB电源供应能力差，请连接附送的电源。

保修

本产品自售出之日起一年内，用户遵守储存、运输和使用要求，而产品质量不合要求，凭保修单免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的，需缴纳器件费和维修费及相应的运输费用，如果板卡有明显烧毁、烧糊情况原则上不予维修。如果板卡开箱测试有问题，可以免费维修（限购买板卡10天内）。

软件支持服务

自销售之日起提供6个月的免费开发咨询。

目 录

2目 录


4一、MP422E说明


4MP422E板简介


4特点：


5相关产品：


5配套端子板：


5主要特点 、性能：


6AD部分：


6AD工作模式：


7DA输出


7开关量输入输出及计数器


8软件支持：


8其他特性


9二、原理说明


92-1：简介


102-2：AD及数据计算


10模拟输入


12AD输入校正


12AD转换数据格式与计算


132-3:AD采样的工作模式


13AD转换模式Normal与SH模式


14定时器与外部时钟


15触发开始采样


15小结：采样模式


162-4：开关量部分的原理：


162-5：计数器


172-6:冲输出原理


17PWM方波输出


18单次脉冲输出（SP模式，软件触发单稳态输出）


192-7:DA


21三、安装与连接


213-1：安装


213-2：信号连接注意事项


223-3：连接器插座定义


22P1定义：


23P2定义：


24开关量复合用脚


24电源插座：


253-4：配套端子板


25ACS420说明


263-5：常用信号的连接、处理。


26加入隔离电容采集交流信号


26远距离单端信号传输


27利用差分输入测量串联电阻两端的电压


27无源信号前端输出或前端输出隔离的差分连接


27利用开关量输出驱动继电器


28开关量输出驱动光藕


28开关量输入隔离


29四、软件


294-1：软件安装与说明


29软件说明


30驱动安装


304-2：接口函数说明


31函数简介


31设备操作函数


32AD操作函数


34转换电压计算：


34附注：


35DA操作函数


36开关量操作函数


37计数器操作函数


38脉冲发生操作函数


39EEPROM读写操作函数


404-3：VC程序编程说明


404-4：VB程序编程说明


414-5 Labview程序编程说明


43五、附录




一、MP422E说明
MP422E板简介
MP422E是一款USB2.0总线多功能16位高速采集模块，具有16路模拟输入、开关量16路输入/16路输出、二路24位减法计数器（支持脉冲间隔或频率测量功能）、两路脉冲发生器、两路12位静态输出DA。采用USB2.0总线，支持即插即用、实时采集。MP422E内置8M Byte DFIFO 提供8秒的采集数据缓冲，可以更好支持全速实时不间断全速采集及多个MP422E并行工作。采集支持：内、外部触发采集模式及内外时钟模式。MP422E为用户提供了32byte的EEPROM空间，用户可以利用EEPROM记录数据在板上，并且掉电后不会丢失。

注：MP422E必须在USB2.0接口条件下应用，不支持1.0接口。用户可以通过PCI或PCMCIA插槽扩充2.0接口。

特点：

· 16路单端/8路差分输入

· 16位400KHZ AD，采用软件自动校正技术，自动校正零点及满度数值。

· AD输入基本量程：±10V。带程控放大，对应输入范围，双极性：±10V/±5V/±2.5V/±1.25V（对应输入范围选择0，1，2，3）。

	增益选择 G
	输入范围
	分辨率（uV）

	0
	±10V
	306

	1
	±5V
	153

	2
	±2500mV
	76

	3
	±1250mV
	38


· 两路12位DA，输出10V/±10V。

· 开关量：16入（DI0-DI15）/16出(DO0-DO15)(TTL电平)。

· 2路24位计数器，支持减法计数及任意个脉冲间隔时间测量（或频率测量）。最大计数频率10MHZ，脉冲间隔测量采用24位定时器，基础时钟10MHz，测量范围200nS-1.6S。输入与开关量输入14、15通道共用。

· 2路24位脉冲输出，时钟：10MHz。支持PWM方波及单次正脉冲输出。脉冲输出与开关量输出14、15号共用（用户可以软件选择输出通道：开关量输出或脉冲输出）。

· AD启动方式：软件、硬件触发。触发电平5V电平，与开关量输入通道12共用。外部触发可以选择上升或下降边沿触发

· AD转换时钟：内部、外部触发。触发电平5V电平，与开关量输入通道13共用。外部时钟可以选择上升或下降边沿有效。

· AD输入通道自动扫描转换，用户可以任意设置转换的起始及结束通道。

· AD转换模式有扫描（Normal）或伪同步(SH)模式。注1

· 支持多块模块同时工作。

注：

1．SH模式：每当一个有效启动信号后，MP422E以400KHZ的速度对用户设置的所有通道进行一轮转换。当用户的采样速度较慢但希望所采集的通道之间的时间间隔尽量小的条件下，考虑使用SH模式，SH模式下，定时器的速度是：对所有设置调到进行一轮采样的速度。

相关产品：

MP422：12位333KHz USB2.0采集模块。

MP421：12位1000KHz USB2.0采集模块。

MP422：16位200KHz USB2.0采集模块。

MP424：12位4X1MHz 四路并行 USB2.0采集模块。

MP425：14位8路同时采样，50KHz/通道 USB2.0采集模块。

MP426：15位12路同时采样，100KHz/通道 USB2.0采集模块。

配套端子板：

· ACS420 螺丝端子接线板。

· AC112 8路BNC插座输入放大缓冲板。

· AC145N 隔离16入/16出(共地输出)。

· AC140：隔离8入，8路继电器板。

主要特点 、性能：

AD部分：

· 16路单端/8路差分输入。输入程控放大，4档输入范围：±10V、±5V、±2.5V 、±1.25V。

· AD转换器：16位AD，速度400KHZ （2.5uS转换时间）。

· 通道输入阻抗：10兆欧姆。

· 最大共模电压±10.5伏。CMRR>80dB。

· 输入插座：20线扁平电缆插座。

· 输入通道支持任意起始到任意结束通道的自动扫描。

· 系统精度：±0.03% FSR（±10、±5伏输入）、±0.05% FSR（±2.5伏输入）、±0.06% FSR（±1.25伏输入）。

· 分辨率：16位。

· 噪音（峰值）：

±10V输入：±1.5LSB

±5V输入：±2LSB

±2.5V输入：±3.5LSB

±1.25V输入：±5LSB

注：以上数值为400KHZ采样速度，1000个采样点测量的典型数值，输入为差分模式

AD工作模式：

· 启动模式：软件、外部触发、外部时钟，软件控制。

· 通道扫描或转换模式：Normal模式（通道以等时间间隔进行转换），SH模式（每当一个有效启动信号后，MP422E以400KHZ的速度对用户设置的所有通道进行一次转换）。

· 外部触发输入：

-输入：TTL电平，高电平2-5伏，低电平0-0.8伏。

-触发电平：大于2伏（误差±10%）。

-触发模式：软件选择，上升或下降边沿触发。

-触发延时：1个转换时钟周期（内部时钟）+ 50nS

触发输入与开关量输入通道DI12共用。

· 定时器：内部16位定时器，基准时钟10MHZ(0.1uS周期)。转换速度约160Hz-400KHZ。

· 外部时钟模式：

MP422E支持外部同步时钟输入，可以由外部时钟来控制AD转换。在Normal模式下，一个有效时钟进行一次AD转换（转换一个通道）；在SH模式下，一个有效时钟对用户设置的所有通道以400KHZ的速度进行一轮转换。

-转换时钟可以由外部输入（与开关量输入DI13共用）

-时钟输入电平与开关量输入相同。

-外部时钟输入延时小于100nS。

-外部时钟输入可以软件选择输入的上升或下降边沿有效。

· 内部时钟：10MHz基准时钟，16位可编程定时器（范围：25-65535）,可以按照100nS一步的精度设置AD转换周期。

DA输出

MP422E具有2路12位DA转换器。性能如下：

· 12位DA，分辨率1LSB。

· 输出：0-10V或±10V，软件控制。

· 输出信号上升速率：大于0.5V/uS。

· 输出电流：最大±5毫安。

· 精度：0.3% FSR。

· 零点误差：10V档：±20毫伏 / ±10V档：±50毫伏。

· 输出上电为0。

开关量输入输出及计数器

· 16路输入通道，性能：

1. 输入电压：TTL电平，兼容3伏电平。

2. 高电平：大于2伏。

3. 低电平：小于0.8伏。

4. 输入电压范围：0-5伏

5. 输入端口内部通过10K电阻上拉到3伏。因此悬空时，输入=1。

· 16路输出通道，性能：

1. 输出电压：5伏电平，兼容TTL电平。

2. 高电平：大于2.5伏。

3. 低电平：小于0.5伏。

4. 最大输出电流：10毫安/路。

5. 开关量输出上电自动清零。

· 二路24位计数器：

MP422E有二路24位减法计数器通道0及1号（CNT0、CNT1），范围0-1677213。计数器同时具有测量任意个脉冲间的时间间隔功能。

1. 输入电平：与开关量输入相同。

2. 最大计数频率：10MHz。

3. 计数器输入时钟上升边沿有效。

4. 硬件锁存计数器溢出标志（计数器归零），并可以软件读出。

5. 可以测量N个脉冲上升边沿之间的时间间隔（N=2-1677213）。可以快速测量信号的频率。注1

6. 计数器输入通道0号与开关量输入DI14共用。

7. 计数器输入通道1号与开关量输入DI15共用。

注：1  对于慢速信号，采用常规的频率测量方法，需要至少100-1000个脉冲计数，而MP422E只要设置N=2，可以准确测量2个脉冲边沿间的时间间隔，即：等效一个脉冲的时间宽度，从而计算出信号频率。

· 2路24位脉冲输出

1. 基准时钟：10MHz。

2. 24位计时器。

3. 支持PWM方波（占空比可编程方波）及单次正脉冲输出。Pwm模式，定时器为双24位，一路决定输出脉冲周期、一路决定脉冲宽度。

4. 脉冲输出与开关量输出6、7号共用（用户可以软件选择输出通道：开关量输出或脉冲输出）。

5. 输出提醒与开关量输出相同。

软件支持：

1. 操作系统支持win98/win2000/winXP/Vista

2. 开发包：驱动程序、DLL库函数

3. 例子：MFC、VB

4. 测试程序

5. LABVIEW驱动模块、例子。

位置：光盘的\USB\MP422E目录。

其他特性

· 总线：符合USB2.0标准

· 工作电流：小于500mA。

· 电源：USB供电，可以选择外部5伏电源供电。

· 外部电源输入电压：5伏，±5%。

· 内部板卡尺寸：10cm x 11.5cm

二、原理说明

2-1：简介

MP422E采用USB2.0接口，控制接口采用Cypress 公司的CY68013芯片，提供16M Byte/s的高速通讯速率。AD部分接口采用GPIF与FIFO接口，数据自动传输、无需板上CPU干预，内部数据传输速率可以达到20M Byte/s。针对USB供电电源不稳定,板上设计了开关式DC-DC电源，使MP422E从4.6V-5.5V输入电源都可以稳定工作。


AD转换器采用16位400KHZ AD，支持400KHZ速度的连续采集。
开关量采用FPGA门阵列芯片，提供4个8位I/O口：16输入/16输出。输出上电自动清零。并在内部设计集成了2个24位计数器、2个24位脉冲发生器。2路12位DA。

原理框图：














2-2：AD及数据计算

模拟输入

MP422E具有16路模拟输入，输入阻抗10兆欧姆。输入具有过压保护，可以承受瞬时​±20伏的电压。

16路输入可以软件设置为16单端输入或8路差分输入。单端输入时，采样通道为0-15号；差分输入时采样通道为0-7号（输入通道AIN0-AIN7为“+”输入0-7号，输入通道AIN8-AIN15为“-”输入0-7号）。用户可以利用函数MP422E_AD的sidi参数完成设置。

注：

单端输入：输入信号以地线为参考零点。

差分输入：输入信号的幅度 = 正输入电压 – 负输入电压。正负输入的最大电压不能超过±11伏。MP422E的地线必须连接到输出设备的地线，以提供电压平衡及偏置电流。差分输入原理如下：


[image: image1.wmf] 

+

 

-

 

3

 

2

 

6

 

7

 

1

 

4

 

8

 

5

 

1K

 

1

0

M

 

to AD

 

SW?

 

SW DPST

 

1

 

3

 

2

 

4

 

1

0

M

 

IN

-

 

IN+

 

1K

 


双端输入时，每路输入占用二条输入连线，分别为输入“信号+”及输入“信号-”。单端输入0-7号对应差分输入+的0-7号，单端输入8-15号对应差分输入-的0-7号。特别要强调的是：差分输入是三条输入连接线，输入+、输入-及输入地线。输入+/-分别连接外部输出的+/-端，地线连接到外部设备的地线上，如下图：

[image: image2.wmf]1K

1M

1K

SW?

SW DPST

1

3

2

4

1M

OUT-

GND

IN-

IN+

OUT+


差分输入的有效电压为：（正输入电压 – 负输入电压），即测量+/-输入的电压差。


采样时，用户可以任意设置起始采样通道stch及停止采样通道endch，要求endch>=stch。

AD输入有4档量程，由软件控制（详细见编程部分说明，分别对应增益选择：0-3号）。输入范围：

	增益选择 G
	输入范围

	0
	±10V

	1
	±5V

	2
	±2500mV

	3
	±1250mV


以上的功能由MP422E_AD（）函数中的参数控制，如下：

1. stch：控制AD采样的起始通道号（=0-15）

2. endch：控制AD采样的结束通道号（=0-15）

3. gain：=0-3。

4. sidi：单端输入或差分输入。

AD输入校正

AD采用自动软件校正，能够有效的减小温度偏移带来的误差。用户在开始采样工作之前必须调用一次MP422E_CAL()函数，对AD进行一次校正操作，否则采样误差将极大！如果连续工作，建议每60分钟(在AD不采样时)进行一次MP422E_CAL()操作，这样能够有效的自动消除温度变化带来的误差。

AD转换数据格式与计算


AD采样的数据按从stch开始到endch结束的通道扫描顺序，循环存放，每一个16位采样结果按低8位在前，高8位在后的顺序排列，如下：

       stch, stch+1 ,…., endch…….stch,..,endch,……结束


MP422E函数在将数据发送给客户时已经按照顺序将数据存放到客户指定的数组中了（32位长整形，其中低16位为AD采样结果）。

MP422E采用DAfifo（动态异步缓存）接口，容量为8192K byte，具有空（EF）、半满（HF）、溢出（FF）标志，标志为“0”时有效。采样数据不断的写入FIFO中，当发生用户读入数据操作时，GPIF接口自动将FIFO中所有的数据传输到计算机中。如果用户没有及时读出数据，FIFO将溢出，数据队列顺序会打乱（新进入的数据将冲掉最先写入的数据）。如果出现FIFO溢出，只能靠提高计算机速度或降低采样速度或扩大存储器容量来弥补。

数据格式：16位读出数据（D15-D0）定义如下：
	D15
	D14
	D13
	D12
	D11
	D10
	D9
	D8

	AD15
	AD14
	AD13
	AD12
	AD11
	AD10
	AD9
	AD8


	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	AD7
	AD6
	AD5
	AD4
	AD3
	AD2
	AD1
	AD0


· D16-D0：16位数据的从高到低位。

· AD15-AD0：16位采样数据，（MSB - LSB）。

16位转换数据范围为0-65535，对应电压计算：

设：data为16位转换结果

放大倍数G=0-3：

电压=(data-32767)*10000.0/32768.0/GS (mV)

GS在G=0,1,2,3时等于1，2，4，8

2-3:AD采样的工作模式

MP422E具有多种模式，如下：

1. MP422E的启动模式为：软件启动/外部触发启动。由MP422E_AD（）函数的trsl、 trpol控制

2. 转换时钟：内部/外部时钟。由MP422E_AD（）函数的clksl、 clkpol控制

3. MP422E具有二种采样模式，SH：采保模式、NORMAL：普通扫描模式。由MP422E_AD（）函数的sammode控制

AD转换模式Normal与SH模式

模式由sammode位控制:

sammode=0：Normal模式

sammode=1：SH模式

SH模式：模拟同步采样模式。适合应用在对一组输入通道采样的时差要求尽量小，但组之间的时间间隔较大的应用场合。当由定时器脉冲有效边沿启动后，在板上逻辑的控制下，AD以400KHZ的速度(间隔时间2.5uS)对一组通道进行转换：从第N通道开始顺序转换到第M通道结束，（N、M 分别为用户设置的起始与结束通道，N<=M）。同时转换数据顺序写入Dfifo中，转换完后重新进入等待模式，等待下一个时钟启动信号。见下面图例为一个2个通道（通道0-1号）工作在SH模式的时序示意图：







在SH模式下，每个通道的转换周期为启动时钟或定时器的周期，同样转换速度为定时器设置的速度。由于AD的最大转换速度为400KHZ（周期2.5uS），定时器或外部时钟的最大速度或频率f：

f=400KHZ/转换通道的个数

或时钟的最小周期T:

T=2.5uS*转换通道的个数

例如：对4个通道运用SH模式，定时器最小周期T=2.5uS x 4 =10uS，对应最小设置数据=10uS/0.1uS=100 (0.1uS为定时器输入时钟周期)

NORMAL模式：普通模式指，当由定时器脉冲或外部时钟有效边沿启动后，AD开始第一次转换，采样通道为当前通道，并在启动AD后自动将输入通道设置为下一个转换通道。通道转换顺序为：从第N通道开始顺序转换到第M通道结束，然后又重新从N到M通道，如此循环直到用户结束转换，（N、M定义同上）。转换数据顺序写入Dfifo中。此模式下各个通道之间的时间间隔相等，大小为转换时钟的周期。

每个通道的采样速度f如下：

f=定时器频率/转换通道的个数

相同通道号之间的采样数据的时间间隔：


T=转换通道的个数 * 定时器设定的时间周期

定时器与外部时钟

MP422E的AD启动转换时钟可以软件选择由板上或外部时钟控制，MP422E_AD()函数的clksl=0 内部时钟/=1 选择外部时钟。外部时钟的极性可以软件选择为上升或下降边沿启动一次或一周转换，clkpol变量=0 选择上升边沿有效/=1 下降边沿有效。

内部定时器输入基准时钟为10MHz，周期为100ns（0.1uS），位数：16位。定时器数据由MP422E_AD()函数的tdata变量设置。定时器为减法计数器，当由用户设置数值tdata减到1时，发出启动脉冲并自动将定时器数据重新设置为tdata。

16位数据取值（tdata）：25-65535：

转换周期 T=0.1*N(uS)，N：设置的16位定时器数据tdata。

     转换频率 f=10000/tdata (KHz)

在NORMAL模式下,最小转换周期为2.5uS（tdata=25），由此转换周期为：2.5uS ～ 6553uS。

在SH模式下，最小转换周期为2.5*Nch(uS)，Nch：为采样通道的个数。由此转换周期的间隔范围为：2.5*Nch(uS) ～ 6553uS。

相应总转换频率或速度为： 

f=10000/tdata (KHz)   tdata：16位定时器数据。

外部转换时钟的周期或速度要求同板上定时器，如果在AD转换结束前，有外部时钟触发，MP422E将丢掉这个有效触发时钟。外部时钟输入与开关量输入DI13共用。

触发开始采样

MP422E的启动或触发控制分为二种：软件启动/外部硬件触发，由MP422E_AD()函数trsl控制，trsl=0：选择软件触发启动/trsl=1：选择外部硬件触发启动。硬件触发的极性可以软件控制,TRPOL=0/TRPOL=1选择为：上升边沿/下降边沿触发。外部触发输入为数字电平输入。

软件启动：指用户发出启动命令后转换自动开始，直到用户发出停止命令而结束。

硬件触发启动：指用户发出启动命令后，当一个有效的触发到来后AD才开始工作，直到用户停止AD。

转换启动选择可以在触发选择中设置：由软件或外部硬件触发启动整个转换过程，除非用户终止转换，否则将一直转换下去。硬件触发可以在触发极性选择中设置为“上升边沿”或“下降边沿”有效。


一旦启动转换，AD转换将在板上定时器时钟驱动下按用户设置的起始（STCH）、终止通道（ENDCH）逐一通道顺序、循环转换。


MP422E的触发电路为TTL电平（详细见第一章说明），缺省触发电平设置在2伏左右。触发输入与开关量输入通道DI12共用。

小结：采样模式

1. 转换触发启动：软件/硬件 （trsl=0/1）。

2. 转换时钟：内部/外部 （clksl=0/1）。

3. 硬件触发极性：上升/下降边沿 （trpol=0/1）。

4. 外部时钟极性：上升/下降边沿 （clkpol=0/1）。

5. 模拟通道采样模式：SH/NORMAL （sammode=1/0）。

6. 采样通道控制：起始通道/结束通道 （stch/endch）。

7. 定时器设置：tdata控制转换速度。

2-4：开关量部分的原理：

MP422E开关量提供16个输入及16个输出接口。所有的输出口在上电初始时为“0”或低电平。输入接口内部上拉到+电源，如果没有外部输入，读入数据为1。

16位输入DI0-DI15由函数MP422E_DI()读入。

16位输出DO0-DO15由函数MP422E_DO()设置。

输入或输出的32位数据的低16位（D15-D0）有效，分别对应输入或输出通道15-0号。


MP422E的DIO兼容5伏TTL电平，输入可以承受8伏电压，输出高电平通常为2.8伏-5伏（5伏TTL逻辑通常大于2.3伏，就认为为逻辑1）。


开关量输入DI12 DI13 DI14 DI15 分别与触发、AD外部时钟、计数器0、计数器1等特殊输入共用，不用为特殊输入时，可以作为正常开关量输入使用。

2-5：计数器


MP422E具有2路24位计数器cnt0、cnt1。 工作模式：减法计数模式，同时支持测频或N个脉冲上升边沿间的间隔时间测量。计数器0及1号输入时钟与开关量输入DI14、DI15共用。

当用户利用函数MP422E_CNT_Run设置计数器初始化数值、工作模式后，溢出标志位自动清零并开始减法计数，同时内部24位定时器开始清零并在第一个有效输入脉冲边沿到来时开始加法计数（计数时钟为10MHz）。用户可以通过调用MP422E_CNT_Read()函数，随时读入24位计数器数值cdata及定时器数值tdata，如果计数器溢出（从0减到FFFFFFH），返回数值=1，硬件会自动保留溢出状态及此时的定时器数据直到用户重新设置计数器。

因此用户可以在计数的同时，测量信号的频率或脉冲间隔。例如：如果初始化计数器数值=2，那末定时器的时间表示两个上升脉冲之间的宽度或一个波形的宽度，通过宽度，用户可以方便的计算出信号的频率，当然，用户也可以将计数器初始化数值设置为如何大于2的24位数据，来测量N个边沿之间的时间。但需要注意，定时器的最大定时长度为1600mS，数值=FFFFFFH(即：16777215)，如果读出数据等于FFFFFFH，表示定时器已经超量程。

脉冲宽度=tdata*0.1uS   tdata：定时器数值

计数器的波形示意图：






注：

1. TGate:  定时器开始工作标志

2. CLK:    计数时钟或脉冲输入

3. OVER：  溢出标志

4. N: 计数器数值

2-6:冲输出原理

MP422E具有2路独立24位脉冲输出发生器tout0、tout1，时钟频率为10MHz，分辨率100nS。可以精确发生PWM方波及单次正脉冲，脉冲周期为200nS – 1600mS。PWM模式可以输出方波频率信号或作为调宽控制信号。


脉冲调到0、1号输出与开关量输出DO14、DO15共用。当用户启动脉冲输出时，对应通道的开关量输出自动转换到相应通道的脉冲输出；当用户利用MP422E_Pend结束输出操作时，对应的输出口自动转换到相应开关量输出通道。

工作模式：

模式0：PWM模式。宽度可编程方波输出。用户可以定义输出方波的周期及占空比。

模式1：SP模式。单次正脉冲输出。

PWM方波输出

· 用户通过MP422E_PRUN(HANDLE hDevice,long pch, long pmode, long pdata0, long pdata1)函数设置模式pmode=0，并初始化数据pdata0、pdata1后，板卡开始连续输出方波。方波的周期由pdata0控制，方波的高电平宽度由pdata1控制。Pdata0为24位数据，范围：2 – FFFFFFH，控制方波的周期，周期=pdata0 * 0.1uS。Pdata1 24位数据，范围：1 – FFFFFFH，控制方波的正脉冲宽度，宽度=pdata1 * 0.1uS，pdata1必须小于或等于pdata0。在输出过程中可以调用MP422E_PsetData：重置脉冲输出数据，使用户可以连续改变脉冲的频率、占空比。

例：pdata0=100,pdata1=30则输出一个周期=10uS，正脉冲宽度=3uS的方波。

提示：

1. 方波输出的频率 = 10MHz / pdata0。

2. 如果pdata1/pdata0=1/2则输出标准方波。

MP422E的方波输出频率范围为：5MHz – 0.6Hz。

输出示意图：






PWM输出可以应用于：

1. 方波输出。

2. 灯光或电机控制，通过输出固定频率的信号（pdata0固定），并设置占空比（调节pdata1）来控制亮度或转速。

3. 电压信号的远程传输，因为数字信号通过隔离或差分发送器（RS485或422发送器）可以传输很远，可以通过固定周期而调节脉冲的宽度来表示电压信号的幅度，最大分辨率可以到24位。

单次脉冲输出（SP模式，软件触发单稳态输出）

用户通过MP422E_PSRun(HANDLE hDevice,long pch, long pmode, long pdata0, long pdata1)函数设置模式pmode=1，在内部时钟（频率为10MHz）的第一个上升边沿输出由0变为1，直到pdata0个脉冲后，输出变为0。Pdata0为用户设置的24位数据，范围1-FFFFFFH。输出脉冲的时间宽度为：pdata0*0.1uS。用户可以以100nS为单位设置输出脉冲的宽度，输出脉冲宽度范围：100nS – 1.6S。pdata1在sp模式中无效。用户可以通过MP422E_PState(HANDLE hDevice, long pch)函数的返回值判断输出是否结束，返回0表示输出结束。


输出脉冲


内部10MHz时钟

                   N=pdata                                N=0

                                       W

W=pdata * 0.1 (uS)

注：N：内部计数器数值。
单次输出可以应用于：

1. 控制电磁阀门、快门的一次性开启时间。

2. 输出单脉冲。

3. 输出触发信号。

2-7:DA

MP422E具有两路静态DA转换器，可以通过函数MP422E_DA_Mode设置输出范围：10/±10伏。

模拟输出部分原理示意：

[image: image3.wmf]DA OUT

OUT

RANGE SEL

+

-

U1

OP-07

3

2

6

7

1

4

8


DA输出信号到缓冲放大器,同时将DA输出的0-2.5V信号变换为10伏、±10伏信号。由于运算放大器输出无法驱动电容、电感负载，因此应用时如果驱动类似负载，请在输出与被驱动设备中间串接一个100欧姆到500欧姆的电阻。DA输出为静态低速信号，适合作为控制信号，不适合输出波形信号。

电压计算：

10伏：输出电压=data*10000/4095.0 (mV)

data(范围0-4095)为12位DA数据。

±10伏：输出电压=（data-2048）*10000/2048.0 (mV)

data(范围0-4095)为12位DA数据。

DA输出通过函数MP422E_DA（）设置。

三、安装与连接
3-1：安装

关于USB


用户的计算机必须支持USB2.0，如果没有USB2.0接口，用户可以通过安装扩展卡来实现，具体的价格请咨询您的经销商。


一些老笔记本计算机的供电能力有限，如果MP422E因此不能正常工作，请使用外接5伏电源（注意外部供电电压为5伏±5%）。


用户在应用时请尽量采用随机配备的原装电缆。如果需要单独配备电缆，请按照以下原则配备：

· 电缆要选择粗的电缆以满足供电要求。

· 电缆必须满足USB2.0 480Mbit/s 传输速度的要求。

如果用户希望将MP422E放置在远离计算器的地方，可以利用USB2.0延长线来解决，一条延长线可以延长5米，最多可以延长20米（或以实验结果确定）。

USB支持即插即用，用户可以在开机状态连接或拔掉MP422E与PC机的连接。一些计算机由于兼容的原因，可能在连接MP422E模块启动计算机时出现“蓝屏”，请在计算机启动后再连接MP422E。


USB支持多个外部设备同时工作，但用户必须保证MP422E占据主要的通讯信号带宽。

3-2：信号连接注意事项

· 模拟输入：

1. 输入连接电缆必须用屏蔽电缆，电缆的屏蔽外层最好只在一端连接到地线上。

2. 模拟信号的地线应该连接到前端的模拟输出的地线上，不能与数字地线混合。如果需要混合数字、模拟地线，可以将数字地线连接到前端的电源地线上。

3. 如果前端信号干扰较大，如电力信号采集应用时，最好将PC机的外壳与前端的地线单独连接。这样可以避免干扰、高压烧毁MP422E。

4. 对于高精度采样，要求前端设备输出有尽量低的输出阻抗及电流驱动能力。

5. 建议用户的模拟输出设备应该具有低输出阻抗及高速跟踪信号的能力，建议运用带宽在5MHz、转换速度大于10V/uS的运算放大器。也可以选用AC112缓冲放大板。

· 开关量：

1. 开关量输入电平不能低于-0.3V 或高于+5V。

2. 输出不要对地线、电源短路。

3. 输出如果需要驱动大功率设备，为防止干扰应该选用AC145、AC140端子板，将输出与设备隔离。

3-3：连接器插座定义

MP422E插座位置示意图：


[image: image4.png]



MP422E有二个扁平电缆连接器：P1、P2。

· P1:20脚扁平电缆插座对应16路模拟输入、触发输入。

· P2:40脚扁平电缆插座对应32路开关量。

P1定义：

[image: image5.wmf]AIN3

ADGND

AIN0

AIN6

P1

IDC20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

DAOUT0

AIN11

AIN12

AIN8

DAGND

AIN5

AIN9

DAOUT1

AIN10

AIN14

AIN2

AIN13

AIN15

AIN7

AIN1

AIN4


说明：

· 单端模式：AIN0-AIN15对应16路单端模拟输入通道0-15号。

· 差分模式：AIN0-AIN7对应8路+模拟输入0-7号，AIN8-AIN15对应8路-模拟输入0-7号。

· 脚17、18模拟输入AD的地线。

· 脚19,20：DA通道0、1号输出。

P2定义：

[image: image6.wmf]DO5

DO7

DI1

DI8

DI12

DO14

DI9

DO4

DO0

DI7

DO11

DO3

DO15

DI4

DI0

DI14

DI5

DO10

DO8

DI10

DI3

DO12

DI15

P2

IDC40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

DI11

DI13

DO2

DO9

DO13

DO6

DO1

DI6

DI2


说明：

· DI0-DI15对应16路开关量输入0-15号。

· DO0-DO15对应16路开关量输出0-15号。

· 脚9、10、19、20、29、30、39、40地线。

· DI12:同时作为外部触发输入。不用时为DI12。

· DI13:同时作为外部时钟输入。不用时为DI13。

· DI14:同时作为计数器通道0的计数时钟输入。不用时为DI14。

· DI15:同时作为计数器通道1的计数时钟输入。不用时为DI15。

· DO14:同时作为脉冲通道0输出。不用时为DO14。

· DO15:同时作为脉冲通道1输出。不用时为DO15。

开关量复合用脚

脉冲功能输入、输出交与开关量的输入、输出共用连接，因此如果使用相应的脉冲计数或脉冲输出，对应占用的引脚不能做为开关量使用。

· 触发及外部时钟：

	通道
	输入

	AD触发
	DI12

	AD外部时钟
	DI13


· 计数器

计数器输入与开关量输入对应管脚：

	通道
	时钟输入

	0
	DI14

	1
	DI15


· 脉冲输出

脉冲输出与开关量输出对应管脚：

	通道
	脉冲输出

	0
	DO14

	1
	DO15


电源插座：

输入电源电压+5伏，范围±5%，电流：大于500毫安。插座极性如下：

                                  地线

           +5伏


通常USB供电已经能够满足要求，不需要外部供电。

3-4：配套端子板

MP422E可以配接如下端子板:

ACS420：螺丝端子通用转接板，支持P1、P2电缆共80线。

AC112：8路高速信号放大板。放大倍率1-10倍。输入BNC头。

AC145A：隔离16入/16出端子板。输入电压0-24伏/输出：OC输出，驱动电流100毫安。

AC145N：隔离16入/16出端子板。输入电压0-24伏/输出：共阴输出，驱动电流100毫安，可以直接输出共地电压。需要配接外部电源，输出电压=外部电源电压。

AC140：隔离8入/8路继电器端子板。输入电压0-24伏。输出：8路继电器，12伏供电，触点电流3安。

ACS420说明

示意图：





· P1 P2口分别通过扁平电缆连接MP422E

· 16路螺丝端子连接AD输入。

· 40个螺丝端子连接P2开关量输入、输出。

· 板卡尺寸与固定螺钉位置与MP422E相同。

3-5：常用信号的连接、处理。

加入隔离电容采集交流信号

[image: image7.wmf]SIGNAL AC

1

2

+

-

3

2

6

7

1

4

8

5

AIN

¸ôÀëµçÈÝ=1uF-100uF

1

2

  

  

100

AGND

R=1K-10K


远距离单端信号传输

[image: image8.wmf]-

+

U?

5

1

6

2

3

7

4

SIGNAL

1

2

AD GMD

DI INPUT+

DI INPUT-


如果现场的连接线很长，可以利用上述方法利用输入差分放大器的共模抑制特性来减小传输中的干扰。差分输入的“+”连接到信号输出，差分输入的“-”连接到信号输出的地线，同时利用额外的一条连线连接AD与信号输出的地线。

利用差分输入测量串联电阻两端的电压

[image: image9.wmf]IN-

SIGNAL AC

1

2

IN+

GND

R2

R1

R3

-

+

U?

5

1

6

2

3

7

4


无源信号前端输出或前端输出隔离的差分连接

[image: image10.wmf]MP310 GND

+

-

3

2

6

7

1

4

8

5

R

R

AIN+

SIGNAL AC

1

2

AIN-


R的取值范围：1K-10K欧姆。

利用开关量输出驱动继电器

[image: image11.wmf]2k

1

2

IN4002

dout

8050

K?

RELAY SPST

4

3

1

2

VCC


开关量输出驱动光藕

[image: image12.wmf]OUT-

DOUT

1

2

OUT+

1K

ISO?

OPTO ISOLATOR-A


开关量输入隔离

[image: image13.wmf] 

+5V

1K

MP416 DI

OUT INPUT


四、软件
本章介绍驱动的安装、动态链接库函数使用方法以及针对MP422E的软件开发指导。请用户在编程前，仔细阅读本手册，了解相关信息。

由于软件可能不断更新，请用户察看光盘中的提示。测试软件及其他软件的说明见光盘目录：\USB\MP422E

4-1：软件安装与说明

软件说明
MP422E附带光盘中，提供如下内容：

1. 说明书。

2. 驱动程序，支持win98/win2000/winXP/Vista操作系统。

3. Visaul C++、MFC、Visaul Basic编程实例。

4. MP422E测试程序。

5. labview例子

注：由于win98、winNT微软已经不提供支持，不建议使用。MP422E板卡的驱动不支持winNT。

· 在光盘的\USB\MP422E\DRIVER目录中包含：MP422E.inf、 MP422E.sys 、MP422E.dll、MP422E.LIB 4个文件。

· MP422E.inf 驱动安装文件。

· MP422E.sys 驱动程序。

· MP422E.dll 动态链接库。

· MP422E.LIB MS VC的库文件。

· 在光盘的\USB\MP422E\VC目录中包含：

· VC的编程例子

· 编程需要的include、LIB文件（MP422E.h MP422E.LIB）。

· 在光盘的\USB\MP422E\MFC目录中包含：

· MFC的编程例子

· 编程需要的include、lib文件(MP422E.h MP422E.LIB）。

· 在光盘的\USB\MP422E\VB目录中包含：

· VB的编程例子

· VB编程需要的声明模块程序MP422E.bas。

· MP422E.EXE：测试程序。

驱动安装

安装方法：

1. 将MP422E插入一个USB插槽，如果有多个MP422E模块，请每一次安装一个MP422E模块。第一次安装的模块的设备号为“0”，第二次安装的模块的设备号为“1”，依次类推。

2. Windows将会显示找到新硬件，可按找到新硬件向导进行下一步
3. 选择搜索适用我的设备的驱动程序，下一步；
4. 选择驱动所在目录，进行安装。（目录：\USB\MP422E\driver）
5. 按找到新硬件向导的提示进行下一步；
6. Windows将显示完成添加/删除硬件向导，单击完成即可完成安装过程。

7. 完成后如果安装第二个MP422E，插入第二块MP422E模块，重复上述安装过程。


安装后，程序自动将MP422E.dll动态链接库程序拷贝到windows系统的system32目录中，用户用也可以自己将DLL拷贝到当前工作目录中。

驱动安装完毕后在\控制面板\系统\设备管理中的USB项目下可以找到MP422E。

1. 如果需要更新设备驱动，请在硬件设备管理目录下选择MP422E -〉按鼠标右键选择属性 –〉选择驱动程序 –〉选择重新安装驱动程序。

2. 当Visaul C++/Visaul Basic例程从CD-ROM复制到硬盘时，属性仍将保持为只读属性 ，这将影响用户调试程序。请将属性改为文档属性，这样就可以进行正常的编译、调试工作了。

4-2：接口函数说明

本卡以DLL-动态链接库的方式封装了用户在win98/win2000/winXP环境下编程需要的函数。动态链接库可以被windows环境下的多数编程语言调用，用户只要正确使用调用格式就能正确调用函数。本手册只提供了VC、VB的调用例子，有关其他语言调用的方法，用户可以参考其他书籍或直接在网上查找。

注：所有的函数原型可以在\USB\MP422E\DRIVER\MP422E.H文件中获得。

函数简介

MP422E的函数分为：

1. 设备操作函数。用于初始化打开一个有效设备并获得操作句柄；关闭一个设备。

2. AD函数。控制采集及校正。

3. 开关量函数：控制开关量输入、输出。

4. 计数器函数：操作计数器启动、读数。

5. 脉冲函数：控制脉冲输出启动、查询、关闭。

6. DA函数：控制DA模式及输出。

7. EEPROM函数：用户可以在MP422E的内部“非易失存储器”中记录32byte的数据，并且数据不会因为断电丢失。

MP422E通过不同的句柄来区分多个MP422E或其他USB设备，应用MP422E_OpenDevice可以得到一个唯一的句柄。如果有多个MP422E同时工作，建议通过设置EEPROM数据来区分用户自己的设备号，例如：0号MP422E可以写入“0”，这样用户在打开设备后，读入EEPROM数据，就可以知道此设备的句柄对应0号MP422E。

设备操作函数

· 打开一个MP422E设备

函数：HANDLE MP422E_OpenDevice(long dev_num)
参数：

· dev_num：入口参数，MP422E设备号，=0、1、2….，表示第一个、第二个MP422E模块。设备号的定义参考驱动安装部分。

· 函数返回值：卡的操作句柄。

注：VC中如果句柄不等于INVALID_HANDLE_VALUE，表示正确。VB中如果句柄不等于&HFFFFFFFF，正确。

· 关闭一个MP422E设备

函数：long MP422E_CloseDevice(HANDLE hDevice)

功能：关闭以hDevice打开的MP422E卡。
参数：

· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· 函数返回数值：0：成功 / -1：失败。

AD操作函数

概况

	函数
	功能

	MP422E_CAL()
	校正操作

	MP422E_AD()
	启动AD采样，设置采样参数

	MP422E_Poll()
	查询MP422E内部的可以读出数据的长度

	MP422E__Read()
	读入数据（长度必须小于已经得到的采样数据长度）

	MP422E_ADStop()
	停止AD连续采样

	MP422E_ADV
	AD电压计算


MP422E采样支持连续采样，用户利用MP422E_AD()设置参数并启动转换后，利用MP422E_Poll()函数来获得MP422E已经暂存采样数据的长度，来决定是读入操作的最大长度，利用MP422E_Read()函数不断回读采样数据直到完成采样任务，任务结束后调用MP422E_StopAD关闭内部采样过程及停止MP422E硬件采样功能。在上电后或长时间工作后，请调用一次MP422E_CAL() AD校正操作。

由于MP422E的硬件缓冲为FIFO模式，因此用户读入数据后，此数据自动从缓冲内部清除。缓冲容量为4000K采样点，可以支持最大8秒的数据缓冲。建议用户在定时器中操作MP422E_Poll()、MP422E_Read()函数，定时器速度可以设置在50-100毫秒。

· MP422E_CAL() AD校正操作。

功能：启动AD自动校正操作。在开机时，至少要进行一次此操作。

函数：long MP422E_CAL(HANDLE hDevice)
· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· 函数返回：出口参数：=0操作成功/其他失败。

· MP422E_AD()设置采样参数并启动AD采样

功能：设置所有与采样相关的参数并启动采样过程。

函数：long MP422E_AD(HANDLE hDevice,
long stch,long endch,long gain,long sidi,

long sammode,long trsl,long trpol, 
long clksl,long clkpol,long tdata)
· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· stch：入口参数，=0-15设置采样的起始通道号码。
· endch：入口参数，=0-15设置采样的停止通道号码。
· gain：设置AD的输入量程G。=0-3对应选择所有的输入范围见下面表格。

· sidi：=0 选择输入为16路单端模式/ =1 选择输入为8路差分模式。

· sammode：设置采样模式。具体解释见第二章说明。sammode：=0设置采样模式为normal普通扫描模式/=1：设置采样模式为SH模式，伪同步模式。

· trsl：设置触发模式。=0设置软件启动一次采样过程/=1：设置外部触发启动一次采样过程。

· trpol：设置触发输入极性。=0设置外部触发上升边沿有效/=1设置外部触发下降边沿有效。

· clksl：设置时钟模式。=0设置AD启动利用内部时钟/=1：外部时钟。

· clkpol：设置时钟输入极性。=0设置上升边沿有效/=1设置下降边沿有效。

· tdata：设置采样频率（25～65535）。采样频率=10000/tdata(KHz)，AD启动周期=0.1 * tdata (uS)。详细见第二章说明。

· 函数返回：出口参数：=0操作成功/其他失败。

· MP422E_Read() 回读采样数据
功能：读入用户设置长度的采样数据，如果MP422E没有足够的数据回读，函数返回实际读出长度为“0”。采样数据的排列按用户设置的起始与停止通道顺序循环排列，例如：起始通道=0，结束通道=2，读出数据排列按如下顺序：

ch0 ch1 ch2   ch0  ch1 ch2 …….ch0 ch1 ch2

详细的说明请参考第二章说明。

用户在编程时，最好将MP422E_Read()函数放置在定时器中，每隔一段时间进行一次读入操作，最长时间延时不要超过1秒。每次用户设置的读出长度必须足够，否则长时间运行会产生数据溢出。每次可以读出的最大长度也可以依靠MP422E_Poll函数得到，用户只要设置MP422E_Read的读出长度小于MP422E_Poll函数得到的长度就可以了。

函数：long MP422E_Read(HANDLE hDevice,long rdlen，long *rdata)
· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· rdlen：用户设置的回读数据长度。（注意：长度不能大于利用MP422E_Poll()函数返回的长度，同时长度不能大于500,000）

· *rdata：指向存储回读数据数组的指针，要求数组容量大于rdlen。用户获取数据及长度后，必须在下次调用前将数据存储到另外的数组或硬盘中，以免下次调用覆盖了以前的数据。

· 函数返回：如果小于0表示MP422E的硬件或软件缓冲溢出错误（此时以后的采样点均无效）。其他表示用户实际读入数据的长度。
· MP422E_Poll()查询硬件缓冲中的采样数据长度
功能：查询AD已经转换完毕的数据长度。

函数：long MP422E_Poll(HANDLE hDevice)
· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· 函数返回：如果小于0表示MP422E的硬件或软件缓冲溢出错误（此时以后的采样点均无效）。其他表示硬件缓冲中可以读取的数据长度。
· MP422E_StopAD停止采样

功能：强行停止采样过程并复位硬件采样电路。用于用户已经完成本次采样任务。

函数：long MP422E_StopAD(HANDLE hDevice)
· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· 函数返回：=0表示操作有效。

转换电压计算：

注：用户可以用函数double MP422E_ADV(long adg,long addata)计算电压

1. 返回电压，单位mV

2. adg：用户采样时设置的gain的数值

3. addata：需要计算的16位AD数据

附注：

· AD采样数值到电压的转换。32位数据的低16位有效。

· AD输入有8档量程，由软件控制，分别对应增益选择：0-3号。输入范围：

	增益选择 G
	输入范围

	0
	±10V

	1
	±5V

	2
	±2500mV

	3
	±1250mV


数据格式：16位读出数据（D15-D0）定义如下：
	D15
	D14
	D13
	D12
	D11
	D10
	D9
	D8

	AD15
	AD14
	AD13
	AD12
	AD11
	AD10
	AD9
	AD8


	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	AD7
	AD6
	AD5
	AD4
	AD3
	AD2
	AD1
	AD0


· D16-D0：16位数据的从高到低位。

· AD15-AD0：16位采样数据，（MSB - LSB）。

16位转换数据范围为0-65535，对应电压计算：

设：data为16位转换结果

放大倍数G=0-3：

电压=(data-32767)*10000.0/32768.0/GS (mV)

GS在G=0,1,2,3时等于1，2，4，8

DA操作函数

MP422E有2个12位DA转换器。说明见：2-7 DA原理部分。

DA操作：在板卡初始化时，用户需要首先调用MP422E_DA_Mode函数设置两个DA输出通道的输出范围，然后调用MP422E_DA函数设置输出电压。由于DA输出上电自动清零，因此设置完输出范围后请立即应用MP422E_DA函数将输出设置为电压“0”输出（单极性设置数据=0，双极性设置数据=2048）。

DA的电压计算：

单极性模式，输出0-10伏（gsn=0）：

电压=(data)*10000.0/4095.0 (mV)

双极性模式，输出±10伏（gsn=1）：

电压=(data-2048)*10000.0/2048.0 (mV)

注：

1. data：12位DA数据

2. gsn：（n=0、1）设置的对应DA通道的输出模式。

· MP422E_DA 设置输出数据
功能：设置0或1通道的输出数据。

函数：long MP422E_DA(HANDLE hDevice,long dach,long dadata)
· hDevice：人口参数，卡的操作句柄。

· dach=0、1选择设置DA通道0、1号通道。

· dadata=0-4095控制或设置对应通道的电压。

· 返回：0成功，-1:失败

· MP422E_DA_Mode设置DA输出电压范围

功能：设置对应DA通道的输出电压范围。

函数：long MP422E_DA_Mode(HANDLE hDevice,long gs0,long gs1)
· hDevice：人口参数，卡的操作句柄。

· gs0、gs1：分别对应选择输出通道0、1号的输出范围。gs=0

输出为0-10伏/=1：设置输出为±10伏。

· 返回：0成功，-1:失败

开关量操作函数

· 开关量输入

功能：读入16位开关量输入。

函数：long MP422E_DI(HANDLE hDevice)
· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· 函数返回：出口参数，返回读入的数据。低16位数据（D15-D0）对应输入端口15-0号。

· 开关量输出

功能：设置16位输出数据。

函数：long MP422E_DO(HANDLE hDevice,long DO_Data)
· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· DO_Data：入口函数，输出的数据。数据的低16位有效。16位数据（D15-D0）分别对应端口的16个IO输出口15-0号

· 函数返回：出口参数，=0操作成功，其他失败。

注：关于开关量的操作

· 输入：如果需要判断16位输入的某一个位的状态，可以利用“与逻辑”操作完成。例：判断第DI7位的状态，DI7对应二进制0000 0000 1000 0000 即：16进制0080H，只要将读入数据didata进行以下操作：

VC: long I;

I=didata & 0x0080;

VB: dim I as long

    I=didata AND &H0080

判断如果I=0，表示DI7=0，否则为1。

· 输出操作：如果希望对16位输出端口的某一个输出置位，可以通过与逻辑操作置0，或逻辑操作置1。例：输出数据存放在变量I中。

1. 输出DO7置0操作：同样第7位的二进制码=1111 1111 0111 1111(第7位=0)，对应16进制码FF7FH,输出数据dodata：

VC: dodata=I & 0xff7f;

VB: dodata=I AND &Hff7F

2. 输出DO7置1操作：同样第7位的二进制码=0000 0000 1000 0000（第7位=1），对应16进制码00800,输出数据dodata：

VC: dodata=I | 0x0080;

VB: dodata=I OR &H0080

计数器操作函数

MP422E有2个24位计数器，通道0、1。说明见：2-5 计数器原理部分。

· 启动并初始化计数器

功能：复位、设置模式、设置计数器数据并启动计数器开始工作。

函数：long MP422E_CNT_Run (HANDLE hDevice,long cntch, long cdata)
· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· cntch: =0-1：选择通道0-1号。

· cdata：24位计数器初始化数据，=0-FFFFFFH。

· 函数返回：0正常/其它失败

· 读出计数器数值及状态

功能：读出24位计数器数据、判断计数器溢出、测频或测宽模式时判断操作是否完成。

函数：long MP422E_CNT_Read (HANDLE hDevice,long cntch, long *cdata, long *tdata)
· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· cntch: =0-1：选择通道0-1号。

· *cdata：long指针，出口数据。读出计数器数据。

· *tdata：long指针，出口数据。读出定时器数据。

· 函数返回：出口参数，=1计数器溢出。

注：计数器原理请参照计数器一章。

说明：

1. 24位计数器的数据范围：0-FFFFFFH，从0减法计数到FFFFFFH，认为计数器溢出。

2. 宽度测量时(模式2)：输入正脉冲宽度=24位计数器数据*0.1 (uS)

3. 频率测量及宽度测量操作的读出数据必须在Cread返回=1后才有效。

脉冲发生操作函数

MP422E有2个24位多功能脉冲发生器，每路分别可以独立工作在2个工作模式：

工作模式：

模式0：PWM模式。宽度可编程方波输出。用户可以定义输出方波的周期及占空比。

模式1：SP模式。单次正脉冲输出。

各个模式说明，详细见硬件原理部分：脉冲输出原理 
· 设置脉冲输出模式、数据、输出端口允许。

功能：设置并启动输出。

函数：long MP422E_PRun(HANDLE hDevice,long pch, long pmode, long pdata0, long pdata1)
· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· pch: =0-1：选择通道0-1号。

· pmode：工作模式，=0,1.

· Pdata0: =0 – FFFFFFH， 设置0号数据。对应PWM模式的周期、SP模式的宽度。

· Pdata1: =0 – FFFFFFH， 设置1号数据。对应PWM模式的正脉冲宽度。

· 函数返回：0正常/其它失败

· 查询工作状态。

函数：long MP422E_PState(HANDLE hDevice,long pch)
· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· pch: =0,1：选择通道0、1号。

· 函数返回：-1:失败 。 =0 输出为0 / =1 输出=1。在软件触发单脉冲输出模式下，查询输出是否结束（=0）。

· 设置脉冲输出数据。

功能：中途改变脉冲输出数据。数据改变后，脉冲输出将在下一个脉冲起始位置装入新数据。此函数主要用在PWM模式。

函数：long MP422E_PSetData(HANDLE hDevice,long pch,long pdata0, long pdata1)
· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· pch: =0-1：选择通道0-1号。

· Pdata0: =0 – FFFFFFH， 设置0号数据。对应PWM模式的周期。

· Pdata1: =0 – FFFFFFH， 设置1号数据。对应PWM模式的正脉冲宽度。

· 函数返回：0正常/其它失败

· 结束脉冲输出并将对应输出端口恢复到开关量输出。

函数：long MP422E_PEnd(HANDLE hDevice,long pch)
· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· pch: =0,1：选择通道0、1号。

· 函数返回：-1:失败 。 =0 正常。

EEPROM读写操作函数

· 写EEPROM

函数：long MP422E_EEPROM_Write(HANDLE hDevice, unsigned char *wbuf)
· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· *wbuf：char指针，指向一个至少32byte的数组，数组中存放需要写入EEPROM的数据。

· 函数返回：-1:失败 。 =0 正常。

· 读EEPROM

函数：long MP422E_EEPROM_Read(HANDLE hDevice,unsigned char *rbuf)
· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· * rbuf：char指针，指向一个至少32byte的数组，数组中存放从EEPROM读出的数据。

· 函数返回：-1:失败 。 =0 正常。

4-3：VC程序编程说明

编程前，将MP422E.lib及MP422E.h程序拷贝到用户当前目录中。（需要的文件在VC目录中）

VC编程的基本流程：

1. 利用显式调用加载函数。MP422E.lib、MP422E_lib.h文件必须在当前工作目录中。方法，程序的开始处加入如下语句：

#pragma comment(lib,”MP422E.lib”)

#include”MP422E.h”
详细可以参考VC目录中的程序，MP422E_LIB.H文件包含了需要的函数的声明过程。

2. 利用MP422E_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

3. 在退出程序时必须执行如下操作：利用MP422E_CloseDevice函数关闭句柄

例：

//获得所有MP422E的操作函数

#pragma comment(lib,"MP422E.lib")

#include"MP422E.h"
HANDLE hDevice=INVALID_HANDLE_VALUE;  //硬件操作句柄

Main()

{

//获得MP422E硬件操作句柄

hDevice=MP422E_OpenDevice(0); //创建设备驱动句柄，设备号为0

……………………… //用户程序

//退出

MP422E_CloseDevice(hDevice); //关闭操作句柄

}

详细可以参考光盘上的MP422E的VC目录下的例子。

在编程时必须注意，硬件操作句柄HANDLE必须为全局变量或必须传递给有相应硬件操作的函数。硬件句柄只要在程序启动时打开一次即可，不需要每次打开或关闭。

4-4：VB程序编程说明

编程前，请将MP422E.dll动态链接库程序拷贝到用户当前目录中或windows系统的system32目录中

VB编程的基本流程：

1. 在工程菜单中选择添加模块，将MP422E.bas模块添加进来（该模块在光盘中\USB\MP422E\vb目录中，应用时将文件拷贝到当前工作目录），此文件为所有函数的声明文件。

2. 在模块中定义一个硬件操作句柄，为一个long属性的全局变量，这样可以被用户程序中的所有form调用（例：MP422E.bas中声明的句柄hd421）。

3. 利用MP422E_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

在退出程序时必须执行如下操作：

利用MP422E_CloseDevice函数关闭句柄

注：MP422E.bas模块已经包含了所有必要的MP422E函数的声明语句。

例：

DIM hd as long

Private Sub Form_Load()

DIM I as long

hd = MP422E_OpenDevice(0) ‘打开设备0号，获得驱动句柄

…………………..  ‘其他操作

End Sub

……………………………………….

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

MP422E_CloseDriver hd  ‘关闭驱动

End Sub

有关用户其他方面的应用请参考光盘中的例程。

注：VB中如果设备操作句柄不等于&HFFFFFFFF为有效句柄。

4-5 Labview程序编程说明

本公司生产的所有采集卡的相关接口函数，均以动态链接库的形式提供给用户。在使用LabVIEW对本公司采集卡进行开发时，只需通过LabVIEW中的Call Library Function Node节点来调用我们所提供的动态链接库函数即可对硬件进行相关操作。

目前，本公司已将客户在LabVIEW中通过Call Library Function Node节点调用DLL函数的过程全部编译为Sub VI的形式，用户只需在LabVIEW的Block Diagram中点击右键，选择ALL Functions->Select a VI，找到\MP425(Sub VI)目录，将所需Sub VI添加到LabVIEW的Block Diagram中，即可完成对DLL函数的调用。

详见光盘中的LabVIEW例程及《双诺公司采集卡LabVIEW开发手册》。

五、附录
空










USB2.0总线AD采集模块


16路单端/8路差分输入。


16位 400KHz AD


两路12位DA


8M DFIFO缓冲，支持多卡连续采样


开关量：16DI/16DO


两路24位计数器


两路24位脉冲发生器











�








TGate                   ……





CLK                    ……





OVER





N     10 9   8   7            1   0  FFFFFFH 





                                   定时器测量完毕





设置计数器初始化数据=10


Tgate=1时，定时器工作；=0 完毕


























输出


波形








       宽度=pdata1*0.1uS











重复周期=pdata0*0.1uS








12位


DAx2





�





               16通道AD输入














开关量输入





开关量输出





                     P1             P2


























通道：           0  1              0  1





AD转换信号





启动时钟





启动时钟周期














SDRAM 8M





USB


2.0





电源





门阵列





SW





输入选择








AD





FIFO





CPU


CY68013





模拟输入                                               GPIF接口





       




















    16DI                                         数据、地址





                                                    总线


16DO





外部触发


外部时钟








                                                                              USB2.0接口


                                                USB电源

















                                                  外部电源输入











PAGE  
1

_1315573615.doc


+







-







3







2







6







7







1







4







8







5







1K







10M







to AD







SW?







SW DPST







1







3







2







4







10M







IN-







IN+







1K












_1266829512

