AC1856


AC1856

使 用 手 册

wwlab
©2000/8/23
简介

AC1856-四路高速并行A/D转换板具有4 x 1MHZ的转换速度，同时支持多种触发模式。AC1856为16位ISA总线PC插卡。AC1856具有可编程定时器、采样长度控制器，使用户可以灵活使用。AC1856采用大规模门阵列设计，具有小尺寸与高可靠性，同时支持在线编程，硬件上具有可更灵活改设计的特性。

AC1856适用于：信号分析、故障波形扑捉记录、通用信号采集。

功能与性能：

· 输入范围：5V或-5V-+5V，每路由DIP开关选择分别。

· 4路12位A/D并行采样，最大转换速度1MHZ(现今版本可以支持到8MHZ/6=1.3333MHZ)。

· 分辨率12位，系统精度：(0.3%。峰值噪音：(3LSB(5V输入)，(2LSB(-5V-+5V输入)。

· A/D触发模式：软件、硬件触发、预触发(PRE-TRIG)、触发停止(TRIG STOP)。注：

(1) 预触发：用户起动转换后，A/D不断采集，触发到来后，继续长度N后停止(N为用户设置的采样长度)。

(2) 触发停止：同预触发，但外部触发后立即停止采样。

· 以上二种触发要求在触发前必须采集到64K/道数据。

· ac1856的触发为双触发输入，触发输入A，B，二者为或的关系，用户可以选用一个作为输入一个作为触发容许(低电平容许)。

· 时钟模式：内部16位定时器或外部时钟。内部时钟为8MHZ基准时钟，可以由用户设置16位定时器(6-65535)来决定采样速度。应用内部时钟时的转换速度：122HZ-1.3333MHZ.时钟触发一次，AC1856同时进行四路A/D转换产生4组数据。应用外部时钟模式时，外部时钟的上升边沿触发一次A/D并行转换。

· 外部触发与外部时钟输入电平：TTL电平，高电平2.5V-5V, 低电平：0-0.6V。输入吸入电流小于1毫安。外部时钟的最大频率应小于：1.5MHZ。

· 存储：板上256K字RAM，提供最大64K点/通道的采样容量。A/D转换数据按通道顺序与采样顺序存放在RAM中。

· A/D采样结束：查询或中断。中断由4位DIP开关选择，中断可以选用：10，11，12，15号。

· AC1856译码范围：200H-2FFH，占用16个I/O地址。由四位DIP开关选择。

· DIO:AC1856提供8路输入与8路输出开关量，TTL电平。

· 输入：高电平大于：2.5V，低电平小于0.6V，输入电流小于100微安。

· 输出：高电平大于：3.5V，低电平小于0.6V，输出电流大于8毫安。

· 连接器：DB25孔插座。含：4路模拟输入、外部触发、外部时钟输入及16路DIO。

· 尺寸：16.5x11.5(厘米)。

· 16位ISA总线。

目录

简介：---------------------------P1

· 开关选择与硬件说明---------------P4

· 硬件说明

· 输入选择

· 地址选择

· 中断选择

· 地址译码说明---------------------P8

· 地址译码说明

· 常用I/O操作

· 说明

· 编程说明-------------------------P14

· 工作模式

· 数据校正

硬件应用-------------------------P19

连接器定义-----------------------P20

示意图---------------------------P22

开关选择与硬件说明

硬件说明：

AC1856原理框图：

[image: image1.wmf]AIN1

AIN2

AIN0

AIN3

AGND

TRIGA

TRIGB

OCLK

DGND

DI0

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

DI7

DO0

DO1

DO2

DO3

DO4

DO5

DO6

DO7

AIN0

AIN2

AIN1

AIN3

AGND

OCLK

TRIGA

DGND

TRIGB

DO0

DI0

DO1

DI1

DO2

DI2

DO3

DI3

DO4

DI4

DO5

DI5

DO6

DI6

DO7

DI7

P1

 

13

25

12

24

11

23

10

22

9

21

8

20

7

19

6

18

5

17

4

16

3

15

2

14

1


输入：      





外部时钟输入

外部触发输入


AD采样原理：

AC1856的四路模拟输入经信号调理，将输入的5V或(5V信号变换为A/D的0-2.5V输入信号，送至A/D输入进行转换。A/D转换由XC9572与8254定时器共同完成控制。


转换触发一次，连动4路A/D同时转换一次。转换结束后A/D，转换结果顺序写入RAM中，即按：0、1、2、3通道顺序存储在RAM中。RAM由XC9572的地址计数器控制写入地址，写入地址在每进行一次写入操作后自动加“1”。


采样长度计数器为16位计数器，计数长度为1-65536，每一个计数值表示AC1856已经完成一次转换并写到RAM中4个采样数据，即通道0、1、2、3德采样结果。因此AC1856最大支持RAM容量：65536 X 4 =256K，即：64K/路。

RAM的存放形式与访问：

1. 软件与硬件触发：用户起动转换前进行REW(复位)操作，将RAM地址计数器清零，这样采样数据顺序存放在从地址“0”开始的RAM中，直到采集完用户规定的长度(由825416位计数器控制)，采样长度为0-65535，“0”表示长度为65536。采样结束后，进行REW操作将地址重新归零，这样顺序对RAM进行读入I/O操作可以顺序读出存放在RAM中的数据。

2. 超前触发与触发停止模式：用户起动转换前同样进行REW操作，采样数据同样顺序存放在RAM中。由于RAM的长度为4的正倍率，并且RAM地址自动加“1”及地址计数到最大地址时自动回“0”，因此转换数据写入到RAM最大地址后又重新自动从“0”号地址写入新的采样数据。如果触发没有到来，采样数据将不断循环向RAM中写入。当触发到来时，AC1856进行N次采样(N为用户设置的采样长度)后停止。这样，在RAM中存储有：

触发后数据长度：N点/通道

触发前数据长度：(65536-N)点/通道

由此可以看出，用户在应用超前触发与触发停止功能时，必须保证总采样长度大于64K。

读出数据：由于RAM中数据为64K/通道的连续采样数据，因此A/D采样的停止地址+1正好为第一个预触发数据，因此用户不进行REW操作而直接连续读入64K/通道(256K)数据，正好是从第一个采样数据连续读入64K采样数据，而触发点在65536-N号上。

超前触发的特别操作：如果用户无法确认能在触发前采集64K点数据可以采用如下方式。在采样前进行REW操作，向RAM中写入256K数据“0“，这样RAM中的数据都填为了”0“。采样后，如上面的方法读入数据，这样在超前采样的数据中如果长度小于65536-N，这部分数据为”0“。另外可以应用如下方法判别，在A/D通道”0“的16位数据中的最低位为触发标志，如果有触发，此位由”0“变为”1“，用户可以检测此位以判别触发何时开始。

工作模式：

AC1856支持软件触发与硬件触发，软件触发为用户设置完AC1856后，起动转换，AC1856开始转换N个采样点/通道，N位设置的16位采样长度。硬件触发是，A/D启动由外部硬件触发决定。注意：触发为上升边沿有效。


AC1856的时钟模式分为内部时钟与外部时钟。内部时钟的基准为一个8MHZ时钟连接到一个16位可编程计数器上，计数器的设置值设为M，采样速度为：8000/M(KHZ)，M=6-65535。同时AC1856支持外部时钟，当外部时钟每出现一个上升边沿时，AC1856进行一次同步转换。


转换结束可以通过软件查询或硬件中断来判断。注意：在WINDOWS应用中，用户可以应用软件时钟中断来判断转换状态。

开关选择

A/D输入选择：

四位DIP开关S3、S4、S5、S6选择A/D的输入范围。选择如下：

单极性，0-5V输入

1
2
3
4

ON
ON
OFF
OFF






双极性，-5V-+5V输入

1
2
3
4

OFF
OFF
ON
ON

译码地址选择：

AC1856占用16个I/O译码选择，PC的ISA总线的I/O与低10位地址线相关，即：A0-A9，AC1856占用A0-A3称为偏移地址，同时AC1856设置为200H-2FFH段(称为基地址)，因此A8A9缺省为2，开关S2-4位DIP开关选择A4-A7，按二进制方法定义。S2的对应位为“ON“时，选择相应地址为”0“，为”OFF“时，选择对应地址为”1“。例如选择基地址210H。

1
2
3
4

OFF
ON
ON
ON

          1   0   0   0

         A4   A5  A6  A7

中断选择：

S7：四位DIP开关选择中断向量的号码，四位1、2、3、4对应中断15，12，11，10。对应位为“ON“选择相应的中断。注意：

1. S7只能有一位为“ON“

2. 如果不需要中断，S7的所有位设置为“OFF“。

地址译码说明

地址译码说明

AC1856占用16个I/O译码，称为偏移地址。AC1856的实际地址=偏移地址+基地址。偏移地址定义如下：

偏移
读操作
写操作

0H
STATE：状态


1H
REW，复位
RUN：启动转换

2H
16位操作，RAD：读RAM数据
16位操作，WAD：写入RAM数据

4H

MODE：模式控制寄存器

7H
DI：开关量输入
DO：开关量输出

CH

16位定时器数据，TDATA

DH

16位长度计数器，LDATA

FH

控制寄存器TCNRL

常用I/O操作

· DOS MSC

8位读入：data=inp(adr)

8位写入：outp(adr,data)

16位读入：data=inpw(adr)

16位写入：outpw(adr,data)

· DOS TC

8位读入：data=inportb(adr)

8位写入：outportb(adr,data)

16位读入：data=inportw(adr)

16位写入：outportw(adr,data)

· VB (acio32.dll)

8位读入：data=vbinp(adr)

8位写入：vboutp adr,data

16位读入：data=vbinpw(adr)

16位写入：vboutpw adr,data

· VC++

8位读入：data=_inp(adr)

8位写入：_outp(adr,data)

16位读入：data=_inpw(adr)

16位写入：_outpw(adr,data)

说明

· STATE：状态寄存器

0H 8位读操作。

功能：STATE读入8位数据，数据的最低位D0=0表示A/D转换结束，D0=1表示A/D忙。

· REW：复位

1H 8位读操作。

功能：读入1H口，对AC1856的A/D操作复位。

适用：

1. 启动A/D转换之前

2. 强行停止A/D转换

3. 在软件、硬件触发模式时，读入数据前进行REW操作。

· RUN：启动A/D

1H 8位写操作。

功能：向1H口写入任何一个数据，启动或容许AC1856的A/D转换。

描述：

1. 软件触发模式：RUN操作后，A/D开始采样，直到采集到用户设置长度后停止。

2. 硬件触发、超前触发、触发停止模式：RUN操作后，AC1856等待外部触发启动A/D转换或使外部触发有效。

· 2，3H操作，RAD、WAD

2H 16位读/写操作。

描述：对2H口是16位I/O操作，读入操作是读入A/D转换RAM中的数据，写入操作是对RAM进行写入操作。对2H口的任何一个I/O操作使RAM地址自动加“1“。

A/D数据在RAM中的排列顺序按A/D通道顺序(0-3)及采样顺序(1-N)进行排列，即：CH0、CH1、CH2、CH3……..CH0、CH1、CH2、CH3

例：从RAM地址0开始读入4通道A/D采样数据，读入长度1000/通道。数据在data[通道][序号]中，I/O的基地址为210H。

#include<conio.h>

unsigned int data[4][1000]

main()

{

   int I,j;

   for(I=0;I<1000;I++)

     for(j=0;j<4;j++)

        data[j][i]=inpw(0x212);

}

A/D的数据格式：

RAD读入16位数据，D15….D0,定义如下：

1. D15-D4：对应12位A/D采样数据。

2. 对于通道“0“，D3-D1为”0“，D0为触发标志，D0=1表示从此处开始，A/D接收到一个外部触发信号。

3. 对于其它通道，D3-D0为“0“。

转换数据的运算：

16位A/D采样数据设为DATA，电压为V。

0- 5V输入：v=data/16*5000/4095(mV)

-5V-+5V输入：v=(data/16-2048)*5000/2048(mV)

· MODE：模式设置

4H 8位写入操作。

描述：8位数据D7-D0的D2，D1，D0有效。

D2：时钟选择

D2=0表示AC1856工作在内时钟模式。

D2=1为外时钟模式。

D1，D0：触发选择

模式0  00：软件触发启动。说明：设置完AC1856后，RUN直接启动A/D转换。

模式1  01：硬件触发模式。设置AC1856后，写入RUN，当外部触发有效时，

            A/D 开始转换。

模式2  10：预触发模式：设置AC1856后，写入RUN，A/D开始转换，当外部

            触发有效时，A/D采集长度为N的数据后停止。

模式3  11：触发停止：设置AC1856后，写入RUN，A/D开始转换，当外部触

            发有效时，A/D停止

· TDATA，LDATA，TCNRL：8254定时器、计数器设置：

CH、DH、FH 8位写入操作。

描述：

AC1856的8254具有3个16位定时、计数通道。AC1856应用了通道0，1。通道“0”作为内部时钟发生器，通道“1”作为采样长度计数器。请注意，8254的数据寄存器(TDATA、LDATA)是16位寄存器，分为二个8位寄存器，分别写入，写入时必须先写入低8位，然后写入高8位。数据的取值为0-65535，0表示数值为65536。

控制寄存器TCNRL位8位写入寄存器，用户需要连续向TCNRL写入34H、74H二个数值以初始化8254的工作状态。

设置：

1． TDATA控制A/D的转换速度，TDATA=6-65535，转换速度=8000/TDATA(KHZ)或转换周期=125nS*TDATA。

2． LDATA控制采样长度，LDATA=0-65535。LDATA表示每个通道的采样长度。AC1856具有256K RAM，每个通道的最大采样长度=256K/4=64K/通道。

例：设置工作模式为软件启动，内部设置(MODE=0)，采样速度1MHZ，采样长度1000点/通道，数据读入到DATA中。

#include<conio.h>

unsigned int data[4][1000];

unsigned int tdata=8;

unsigned int ldata=1000;

main()

{

   int I,j,,k;

   // rew

   I=inp(0x211);

   //mode

   outp(0x214,0);

  // 8254 tcnrl

  outp(0x21f,0x34);

  outp(0x21f,0x74);

  // tdata

 outp(0x21c,tdata & 0xff);

 outp(0x21c,tdata>>8);

  //ldata

  outp(0x21d,ldata & 0xff);

  outp(0x21d,ldata>>8);

  // rew

  I=inp(0x211);

  // run

  outp(0x211,0);

  // if a/d end?

  Do{

   I=inp(0x210) & 1;

 }while(I!=0);

 // rew

 I=inp(0x211);

 // rd data

 for(I=0;I<1000;I++)

   for(j=0;j<4;j++)

     data[j][I]=inpw(0x212);

}

· DIO：开关量输入/输出

7H 8位读/写操作。

描述：

7H读入操作读入8位数据D7-D0对应开关量输入的DI7-DI0。

向7H写入8位数据D7-D0，设置开关量输出DO7-DO0。

AC1856编程说明

(一)AC1856采样工作模式：

   模式分为采样控制时钟与触发模式，由MODE操作控制。MODE的8位数据D7-D0的D2，D1，D0控制(详细见上一章说明)。触发模式与A/D的数据读入方式相关。以下将详细讨论。

1、 软件触发与硬件触发启动模式：

模式0、1。

模式0：为软件触发模式，设置AC1856后，写入RUN启动A/D转换。

模式1：为硬件触发启动模式，设置后启动转换，直到外部触发有效后(上升边沿)开始转换。

(1) 设置MODE的D1D0=00、01，流程图：

(2) REW操作

(3) 设置模式

(4) 设置8254模式

(5) 设置采样长度、定时器数据

(6) REW操作

(7) 启动转换RUN

(8) 判断A/D转换结束

(9) REW操作

(10) 顺序读入采样数据。即：CH0 CH1 CH2 CH3….CH0 CH1 CH2 CH3直到读入N组数据，N小于用户设置的LDATA(采样长度)。

模式0，1时，用户可以重复读入数据，只要在读入之前进行REW操作即可以。

二、预触发模式：

模式2。MODE的D1D0=10。

模式2：预触发(超前触发)模式，设置启动后，A/D不断采集并按通道与时间顺序循环写入RAM中，RAM地址自动在每一次写入后加“1”，如果写入到最大值(64K点/通道)，地址自动回零。直到外部触发有效时，采集长度为N长(LDATA控制)的数据后停止。这时RAM地址正好是处在RAM中的第一个采样数据的地址。在RAM中的每个通道具有64K数据(65536个)，其中预触发数据长度为：65536-N，触发后的数据长度为N。如果不能保证在触发之前采集到64K数据，可以在采样之前用2048(双极性)或0(单极性)的零点填满RAM中的数据(即：进行256K连续WAD操作)，以便处理。

(1) 流程：

(2) REW操作

(3) 设置模式

(4) 设置8254模式

(5) 设置采样长度、定时器数据

(6) REW操作

(7) 启动转换RUN

(8) 判断A/D转换结束

(9) 顺序读入256K采样数据(65536*4)。即：CH0 CH1 CH2 CH3….CH0 CH1 CH2 CH3。

此时预触发长度为65536-N，N为设置采样长度。

三、触发停止模式：

模式3。MODE的D1D0=11。

模式3：触发停止模式，设置启动后，A/D不断采集并按通道与时间顺序循环写入RAM中，RAM地址自动在每一次写入后加“1”，如果写入到最大值(64K点/通道)，地址自动回零。直到外部触发有效时采样完最后一组数据后停止。这时RAM地址正好是处在RAM中的第一个采样数据的地址。在RAM中的每个通道具有64K数据(65536个)。如果不能保证在触发之前采集到64K数据，可以在采样之前用2048(双极性)或0(单极性)的零点填满RAM中的数据(即：进行256K连续WAD操作)，以便处理。

(1) 流程：

(2) REW操作

(3) 设置模式

(4) 设置8254模式

(5) 设置采样长度、定时器数据

(6) REW操作

(7) 启动转换RUN

(8) 判断A/D转换结束

(9) 顺序读入256K采样数据(65536*4)。即：CH0 CH1 CH2 CH3….CH0 CH1 CH2 CH3。

例：设置预触发模式，触发采样长度为10000，速度1MHZ。保留触发前数据为：1000点，触发后数据为1000点。

#include<conio.h>

unsigend int prdata[4][1000];

unsigend int data[4][1000];

unsigned int tdata=8;

unsigned int ldata=10000;

int mode=2;

main()

{

   int I,j;

   // rew

   I=inp(0x211);

  // mode 

  outp(0x214,mode);

  // 8254 cnrl

  outp(0x21f,0x34);

  outp(0x21f,0x74);

  // tdata

  outp(0x21c,tdata & 0xff);

  outp(0x21c,tdata >>8);

  // ldata

  outp(0x21c,ldata & 0xff);

  outp(0x21c,ldata >>8);

  // rew and run

  I=inp(0x211);

  Outp(0x211,0);

  // a/d end?

  Do{

     I=inp(0x210) & 1;

 }while(I!=0);

 // 读入数据

 // 找到预触发前的1000点数据的开始

 // PASS数据=65536-10000+1000，预触发长度=65536-10000。

  for(I=0;I<(65536-10000+1000)I++)

for(j=0;j<4;j++)

       k=inpw(0x212);

  //读入预触发长度=1000

  for(I=0;I<1000I++)

for(j=0;j<4;j++)

       prdata[j][I]=inpw(0x212);

  //读入触发后长度=1000

  for(I=0;I<1000I++)

for(j=0;j<4;j++)

       data[j][I]=inpw(0x212);

}

二、数据校正

设采样读入的16位数据为DATA，对应电压为：

单极性输入：0-5V

v=data/16*5000/4095(mV)

双极性输入-5V - +5V：

v=(data/16-2048)*5000/2048(mV)

三、DIO开关量

7H读入/写入操作是对开关量进行操作。

DI：7H读入，读入8位数据D7-D0对应DI7-DI0。

DO：7H写入，写入8位数据D7-D0对应输出DO7-DO0。

· AC1856的硬件应用

· 模拟输入

由于输入信号的采样频率较高，输入接线需要注意。

1． 输入必须应用屏蔽电缆

2． 模拟、数字连线分别连接

触发输入

   AC1856具有双触发输入TRIGA、TRIGB，二个输入功能等效，逻辑关系为或的关系，即触发=TRIGA + TRIGB。

3． 如果用户希望控制触发有效，可以将TRIGA作为触发输入，TRIGB作为触发容许。当TRIGB由高变为低电平时，触发容许。触发由TRIGA输入

4． 如果不需要外部触发控制，可以将TRIGB连接到GND，应用TRIGA作为触发输入。屏蔽电缆的屏蔽层在一端接地

5． 如果需要外部触发与时钟输入，模拟地线与数字地线要在前端输出连接在一起，不能在AC1856的插座上连接。

6． 如果输入信号距离较远，输入应该加入滤波器。

· A/D调整

    AC1856从卡的上到下对应AD通道0，1，2，3。四个电位器ADZ分别对应调整零点。电位器ADG调整所有A/D的增益。

连接器定义

DB25插座定义如下：


1． AIN0，1，2，3：为四路模拟输入，对应通道0，1，2，3

2． AGND：模拟信号GND

3． TRIGA，TRIGB触发输入，触发有效信号=TRIGA+TRIGB，为或的关系，如果应用一路触发输入，将TRIGB连接到GND。

4． OCLK：外部时钟输入。

5． DGND：数字GND

6． DI0-DI7：8路开关量输入。

7． DO0-D噢：8路开关量输出。

AC1856示意图










RAM


256K字





输入


缓冲





A/D


4路





输入选择








地址、I/O数据AD采样控制IC XC9572








PC总线





地址与中断选择





16位定时器与采样长度控制器








�





8MHZ时钟











P1


DB25插座





S3





S4





S5





S6





S2





S7








1
  22


wwlab.com.cn


