输1
AC6040


AC6040

使 用 手 册

wwlab

2002/4

目录

1、 简介

· 介绍

· 性能

· 原理说明

2、 安装与设置

· 安装

· 信号连接注意事项
· 配套端子板

3、 编程

· 软件安装

· 模拟采集
· 开关量

4、 I/O功能说明

5、 附录

· DB37插座

· AC6040示意图

· 常用信号的连接、处理。

一、AC6040说明

AC6040板简介
AC6040是一款高分辨率、高精度A/D板，采用PCI总线支持即插即用、无需地址跳线。AC6040具有4路双端模拟输入、16路开关量－8路输入及8路输出（输出支持大电流输出）。AC6040采用大规模可编程门阵列设计，提高可靠性。常用应用范围：

· 压力、温度测量。

· 弱信号高精度采集。

· 色谱仪计算机接口。

主要特点 、性能：
· A/D转换器:  AD7710 24位A/D A/D。工作方式：软件查询，采样速度：10Hz、25Hz、50Hz、100Hz，对应多通道扫描速度：2.5通道、6通道、12.5通道、25通道/秒。

· 4路差分输入, 输入阻抗>10MΩ, 最大输入电压:< +5V / －5V，瞬时输入耐压：-12V - +12V。

· 最大共模输入电压(​5伏，CMRR大于90分贝。

· DB37孔式输入连接器。

· 输入为双极性输入幅度：SYMBOL 177 \f "Symbol" 2.5V，输入程控放大器，增益：1、2、4、8、16、32、64、128倍，对应输入幅度为：(​2500毫伏、(​1250毫伏、(625毫伏、(​312.5毫伏、(​156.25毫伏、(78.125毫伏、(​39.0625毫伏、(​19.53125毫伏。

· 多通道时A/D最大通过率=（采样速度/4） 。

· 对应速度与分辨率：

表1-1：速度/增益/分辨率（电压：微伏）

速度（HZ）
1
2
4
8
16
32
64
128

10
(​2
(​1.5
(​1
(​1
(​1
(​1
<1
<1

25
(​3
(​2
(​1.5
(​1.5
(​1
​(​1
(​1
(​1

50
(​10
(​10
(​6
(​5
(​2
(​2
(​1.5
(​1.5

100
(​40
(​35
(​15
(​15
(​10
(​10
(​5
(​5

注:以上数值为典型测量数值,实际应用时可能存在差异。

表1-2：速度/增益/误差(%)

速度（HZ）
1
2
4
8
16
32
64
128

10
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0.05
0.05
0.05

25
0.01
0.01
0.01
0.05
0.05
​0.05
0.05
0.05

50
0.02
0.02
0.02
0.05
0.01
0.1
0.1
0.1

100
0.05
0.05
0.05
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2

注:以上数值为典型测量数值,实际应用时可能存在差异。

· 非校正输入零点误差：(​30微伏（典型、速度：10、25Hz、50Hz），(300微伏（典型、速度：100Hz）。

· 采样温度漂移小于：10ppm/度（典型），条件：23度 (​20度。

· 提供一路精密电压输出（REFO），电压：(​2.5伏，输出驱动电流大于20毫安，精度：(​0.2%，温度漂移：10ppm/度（典型）。

· 16路开关量、TTL电平、8入、8出。DB37插座输出、输出。开关量输出复位后为输出为“0”，输出级带功率驱动。性能：
输出：

输出高电压 ：5V，低电压 < 0.8V

     输出下拉电流 > 100mA/路，上拉 〉4mA

     输入电流：<0.1mA  输入高电压门限：〉2.5V， 低电压：〈 0.8V

· PCI总线，符合PCI V2.1标准

· AC6040占用64个I/O选通空间(自动分配)。

原理说明：

AC6040采用PLX9052 PCI接口芯片及门阵列作为主控芯片。门阵列控制模拟输入、采样及开关量。模拟转换由门阵列提供控制信号、同时转换结果存放在门阵列中。                                                                  

4路模拟      

[image: image1.wmf][image: image2.png]cim 7R 035 2 STPCL 5 B K24 4 ¢

[ e A b $3 (F R 2
Microsoft Windows 98 version 4.18 (Build 2222> Service Pack 0.0

DSignal U & U Lab [EreZiEindous 9BIEH. ...

ZorE . C:\WINDOUS\SYSTEN
EEEERE




[image: image3.png]cim 7R 035 2 STPCL 5 B K24 4 ¢

[ e A b $3 (F R 2
Microsoft Windows 98 version 4.18 (Build 2222>

DSignal U & U Lab [EreZiEindous 9BIEH. ...

0B C:\WINDOUS\SYSTEN

[Ereror in copy acpei.d1l
s PR E S nmers. B

Service Pack 8.8




输入

        电子               A/D         门阵列

[image: image4.emf]AD+


AD-


AC6040 GND


被测信号


1


2




AD+

AD-

AC6040 GND

�����ź��

1

2

[image: image5.emf]AC6040ÊäÈë


AC6040模拟地


AC6040 REFO


BRIDGE


1


2


3


4




AC6040����

AC6040ģ�����

AC6040 REFO

BRIDGE

1

2

3

4

[image: image6.emf]+


-


ÈÈµçÅ¼


AC6040ÊäÈë


GND


R


1


2




+

-

�ȵ�ż��

AC6040����

GND

R

1

2

        开关                           XC95144

[image: image7.emf]AC6040µÄcom½Å


AC6040输出


电源5-24伏


AC6040数字地


RELAY


4


3


1


2




AC6040��com��

AC6040����

��Դ5-24���

AC6040���ֵ��

RELAY

4

3

1

2


[image: image8.emf]COM


A+0


A-0


A+1


A-1


A+2


A-2


A+3


A-3


REFOUT


DI0


DI1


DI2


DI3


DI4


DI5


DI6


DI7


DO0


DO1


DO2


DO3


DO4


DO5


DO6


DO7


EXP0


EXP1


EXP2


EXP3


EXP4


EXP5


P1


DB37


19


37


18


36


17


35


16


34


15


33


14


32


13


31


12


30


11


29


10


28


9


27


8


26


7


25


6


24


5


23


4


22


3


21


2


20


1




COM

A+0

A-0

A+1

A-1

A+2

A-2

A+3

A-3

REFOUT

DI0

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

DI7

DO0

DO1

DO2

DO3

DO4

DO5

DO6

DO7

EXP0

EXP1

EXP2

EXP3

EXP4

EXP5

P1

DB37

19

37

18

36

17

35

16

34

15

33

14

32

13

31

12

30

11

29

10

28

9

27

8

26

7

25

6

24

5

23

4

22

3

21

2

20

1


[image: image9.wmf]
8DI



8DO

        锁存                       PLX9052                PCI总线

        放大

AC6040采用Delta-Sigma AD转换器，提供了一般转换器、放大器无法达到的精度、分辨率与稳定性。同时，6040提供了4个差分输入，输入基本量程为：(​2.5V,并提供8档增益(1、2、4、8、16、32、64、128倍)，使输入量程从(​2.5伏 - (​20毫伏。

AD的实时校正功能，使转换精度、零点偏移保持不变。在应用时，用户切换增益及上电初始化后，必须进行因此自校正操作。校正需要的时间与采样速度的关系见下表：

速度
10Hz
25Hz
50Hz
100Hz

校正延时
1S
0.5S
0.2S
0.1S

注意：每次改变增益，必须进行因此自校正操作。用户在计算采样时间时应该算入增益校正时间。因此，最好用户能保持4个采样通道为同样增益，以提高采样速度。

    AC6040同时提供一个精密电压源输出（REFO），输出电压为2.5伏,精度：0.2%。可以用来为电桥、压力变速器供电。

二、安装与设置
2-1：安装：


首先关掉PC机电源，将AC6040插入主机的任何一个PCI插槽中并将外部的输入、输出线连好。如果主机有多套AC系列PCI插卡，请注意并标记插槽的顺序与号码以方便连接与编程。

2-2: 信号连接注意事项

1. AC6040的输入范围为：(​2.5V，输入最大信号不要超过(​5伏。

2. 输入对高频信号较敏感（大于20KHz），如果高频干扰大，请采用滤波措施。

3. 如果对零点偏移敏感，可以采用硬件零点校正的方法，如下：将6040的一个输入通道做为零点校正通道，并将输入的“+、-”端接地。计算采样数值时，把减去零点校正通道数值的结果作为真实采样结果。即：data=datas-dataz (data:计算结果，datas:通道采样结果，adatz：零点校正通道采样结果)
4. 由于对信号进行高精度测量，必须注意信号的阻抗，要求信号的输出阻抗尽量低以避免带来测量误差。

5. 数字地线连接到数字控制部分的地线，模拟地与模拟输入信号地连接，不能混合连接。

6. 开关量输出如果驱动继电器等感性负载，请将Vcom脚与外部供电端的“+极”连接

7. 开关量输入绝对不允许超过+5伏/-0.3伏。

· 差分信号输入连接

“+、-”输入分别连接到信号输出的“+、-”端，6040的地线（模拟）。在差分模式时，应该注意共模电压（+、-输入端对地的电压）不能大于(​5伏。

· 单端输入信号连接


   利用AC6040的差分输入特性,直接将”+、-“输入连接到被测信号的输出与GND上，可以部分消除信号线带来的干扰。

· 电桥信号连接


· 热电偶信号连接


    如果多只电偶不能共地，R=1-10K欧姆。如果允许共地，R=0。电路中，如果希望检测断偶信息，可以在“+”输入与REFO之间连接一个1-10兆欧的电阻。如果干扰较大，可以在电偶输出端并联一个0.1u-10uF的电容。

· 开关量输出驱动继电器


    AC6040输出级采用MC1413，支持大电流下拉能力，可以驱动继电器，为保护输出级不受继电器线圈的反电动势的干扰，需要将外部继电器供电电源的+连接到DB37插座的“COM”脚（37脚），电源的地线连接到6040的数字地上，详细脚定义见附录。

2-3：配套端子板

AC6040可以配接AC142端子板。提供：

· 40路螺丝端子

· DB37或40脚扁平电缆插座。

三、AC6040的编程
（1） 编程前准备

请用户在编程前，仔细阅读本手册，了解相关信息，按照下面的步骤开展工作：

（2） 关闭计算机电源；

（3） 打开机箱，找到PCI总线插槽（一般PCI总线插槽是白色的，ISA总线插槽一般是黑的，AGP总线插槽一般是棕色的）；

（4） 将AC6040 A/D采集板按正确的方向插入PCI总线插槽；

（5） 打开电源，启动计算机，安装驱动程序。

· 针对不同的操作系统的安装相应的驱动程序：

· Windows 98驱动安装：
1、关闭计算机的电源；
2、将ac6040板卡插入PCI查槽中；
3、打开计算机电源，启动Windows 98；
4、Windows 98将会显示找到新硬件（将显示找到Pci Device），进行下一步；
5、在添加硬件向导窗口中选择搜索设备的最新驱动程序，下一步；
6、选择驱动所在目录，进行安装（\ac6000 driver\win98win2000）；
7、Windows 98将显示找到WWlab PCI AC6040 A/D Board提示进行下一步；
8、驱动已经安装完成
注：安装完毕后将在设备管理器中出现一个其他设备（其他设备是问号--不表示设备有问题，只是表示系统不知道ac6040是何种设备）

· Windows 2000驱动安装：
1、关闭计算机的电源；
2、将ac6040板卡插入PCI查槽中；
3、打开计算机电源，启动Windows 2000；
4、Windows 2000将会显示找到新硬件，可按找到新硬件向导进行下一步；
5、选择搜索适用与我的设备的驱动程序（推荐），下一步；
6、选择驱动所在目录，进行安装（\pci\ac6000 driver\win98win2000）；
7、按找到新硬件向导的提示进行下一步；
8、Windows 2000将显示完成添加/删除硬件向导，单击完成即可完成安装过程
注：安装完毕后将在设备管理器中出现一个其他设备（其他设备是问号--不表示设备有问题，只是表示系统不知道ac6040板卡是何种设备）,

· Windows NT 4.0驱动安装：
1、关闭计算机的电源；
2、将ac6040板卡插入PCI槽中；
3、打开ac6040板卡的电源，打开计算机电源；
4、启动Windows NT 4.0；
5、运行INSTDRV.EXE安装程序，程序将自动安装驱动程序。

驱动安装程序Instdrv.exe位于CD-ROM的\PCI\AC6000 DRIVER目录下。运行Instdrv.exe后，将看到如下窗口，表示已经成功安装了驱动程序；


当看到安装失败的窗口显示（如下图），表明安装失败，请退出其他应用程序再进行安装，如果仍然无法安装，请与经销商联系。

（6） 对板卡编程控制，请参考程序流程图（见下页）。当发现在编程、调试的过程中，发现板卡工作不正常时，请一定要使用随机提供的测试程序进行检查，如果测试测试程序报告有问题，请与经销商联系。

· 注：

· 当Visaul C++/Visaul Basic例程从CD-ROM复制到硬盘时，属性仍将保持为只读属性 ，这将影响用户调试程序。请将属性改为文档属性，这样就可以进行正常的编译、调试工作了。

· 测试程序运行环境：DOS5.x-Dos6.x版本或win98 DOS（板卡驱动必须已经在windows系统中安装，否则无法正确运行）


AC6040附带一张光盘，在PCI目录下提供如下内容：

1) 说明书。

2) 驱动程序

3) Visaul C++、Visaul Basic编程实例。

4) DOS下的测试程序。（本产品的检测程序，可以检验本产品是否工作正常，运行环境要求见前面的注释）

5) 提供Pci总线的扫描程序PciScan.exe，帮助用户检查Pci板卡的分配状况

3-1、A/D部分

A/D信号由P1－37脚D型插座输入，定义见附录。
模拟输入电压与采集数的

换算关系：

设：A/D读入数据为：data  （data=0-FFFFFFH）、设置的输入放大倍率为G，对应电压为：

data=data & 0xffffff  (屏蔽掉32位数据的高八位，或使高八位为“0”)

V=(data-8388608)*2500.0/8388608.0/G (mV)

注：

1. 8388608=800000H

2. G=1、2、4、8、16、32、64、128：用户设置的增益。

注意：每次改变增益，必须进行一次自校正操作。用户在计算采样时间时应该算入增益校正时间。因此，最好用户能保持4个采样通道为同样增益，以提高采样速度。

校正需要的时间与采样速度的关系见下表：

速度
10Hz
25Hz
50Hz
100Hz

校正延时
1S
0.5S
0.2S
0.1S

模拟输入部分注意事项：
（1）连接输入信号时，PC应处于关机状态
（2）
最大输入电压<+5V/-5.V

（3）
输入信号最好应用屏蔽电缆接线
（4）
多余的输入通道接地。
3-1-1：VB编程

（1） 首先启动Visaul Basic开发环境；

（2） 新建一个标准EXE应用；

（3） 在工程菜单中添加模块，将acpci.bas模块加入（该模块在光盘中\pci\ac6040\vb目录中）；

（4） 接下来可以按照函数说明编写:
1、在通用对象中加入定义：

      Dim cardid(100) As Long   （定义AC6040卡ID数组）
2、在Form_Load中加入如下代码：

NTportio = AC_OpenDriver_VB()
 

cardnumber = AC_6040_INIT_VB(NTportio, cardid(0))
注：

· NTportio：获得驱动句柄， Ntportio已在模块文件中定义为Global变量）
· cardnumber：获得AC6040卡的数量和各自的识别ID，按插卡的顺序分别存放在cardid数组中，第一块卡的ID为cardid(0), 第二块卡的ID为cardid(1)..依次类推..第N块卡的ID为cardid(n-1)。以后所有的操作都依靠ID来识别具体操作哪块卡。）

3、在Form中建立一个CommonButton，名为Command1
在Command1_Click()过程中加入A/D转换函数

· Private Sub Command1_Click()
· AD初始化，设置增益、

· temp = AC_6040_AD_INI(NTportio, cardid(0), 0, 0)
· 设置转换通道为：0通道

· AC_6040_CH NTportio, cardid(0), 0
· AD转换、读数
temp = AC_6040_AD(NTportio, cardid(0))

‘按2.5V电压转换显示

Print "hex value="; Hex(temp), "Results="; CSng(2500) * CSng((temp - &H800000)) / CSng(&H800000) / 1
End Sub
4、在程序退出时，应该在Form_Unload（）过程中加入释放驱动句柄的操作，具体程序如下：

AC_CloseDriver_VB Ntportio
（5）有关用户其他方面的应用请参考请参考函数说明和例程。

3-1-2：VC编程

例：

#include "stdafx.h"

#include <conio.h>

#include "windows.h"    // 应加入的头文件
#include "winioctl.h"   // 应加入的头文件
#include <conio.h>

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <winbase.h>

#include ".\include\io_nt.h"

#include ".\include\AC6040.h"

HINSTANCE hDLL;     //DLL句柄
HANDLE NTportio=NULL;  //NT IO驱动 句柄--->暂定为全局变量，自定义时，可以自己传递参数
int main(int argc, char* argv[])

{

char *dll_name="acpci.dll";//动态连接库名
hDLL=LoadLibrary(dll_name); //调入DLL ，动态调用
if(hDLL!=NULL){

if((int)hDLL<31){printf("%s未找到！", dll_name);}
else{
printf("%s已调入。", dll_name);

#include ".\include\io_nt_func.h"

#include ".\include\ac6040_func.h"

//-----------------------------------------------------------------

if(AC_OpenDriver==NULL){

printf("\nAC_OpenDriver函数不存在！");

}else{

printf("\nAC_OpenDriver函数存在。");

NTportio=AC_OpenDriver(); //获取IO驱动句柄
if(NTportio==NULL)

{

printf("Drivers is not exist!!!\n");//未成功加载驱动
getch();

FreeLibrary(hDLL);//清DLL句柄
exit(0);//退出
}

if(AC_Version==NULL){

printf("\nAC_Version函数不存在！");

}else{

printf("\nAC_Version函数存在。");

char Version[100];

AC_Version(NTportio, Version);//ok

printf("%s\n",Version);

}

if(AC_inpd==NULL || AC_inpds==NULL){

printf("inpds null\n");

}else{

printf("inpds is ok!\n");

//判断AC6040系列API是否正确加载
if(AC_6040_INIT==NULL||AC_6040_DI==NULL ||

AC_6040_DO==NULL ||AC_6040_CH==NULL ||

AC_6040_AD_INI==NULL){

printf("ac6040 函数不存在!\n");

}else{

printf("ac6040 函数 is ok!\n");

//---------用户程序可以写在下面----------------

unsigned long idd[100];

unsigned long cardc;

cardc=AC_6040_INIT(NTportio,idd);

printf("\n\ncard number=%x\n", cardc);

if(cardc==0){

printf("There is no card(AC6040) in this machine! exit.\n");

getch();

exit(0);

}

printf("-----------AD Part!--------------\n");

AC_6040_AD_INI(NTportio, idd[0],0,0);

printf("-----------AD Initalization Is Finished !--------------\n");

AC_6040_CH(NTportio, idd[0],0);

printf("-----------AD Channel is 0!--------------\n");

printf("-----------AD Sample!--------------\n");

for(;;)
{

int ad_data=AC_6040_AD(NTportio, idd[0]) & 0xffffff;

printf("ad V=%10.5f\n", 2500.0*(ad_data-0x800000)/0x800000/1);

if(kbhit() && getch()==27)break;

}

printf("-----------Test IO part!--------------\n");

int do_data;

do_data=0xa5;

printf("AC6040 Digital Out =%X ",do_data);

AC_6040_DO(NTportio, idd[0], do_data);  //数字量输出
Sleep(10);

printf("\nAC6040 Digital In =%X\n",AC_6040_DI(NTportio, idd[0]));
//显示数字量输入的值
getch();

}

}

//关闭驱动程序
if(AC_CloseDriver==NULL){

printf("AC_CloseDriver函数不存在！");

}else{

printf("\nAC_CloseDriver函数存在。");

AC_CloseDriver(NTportio);

}

}

FreeLibrary(hDLL);//清DLL

}

getch();

return 0;

}

return 0;

}

3-2、数字I/O部分：
开关量由P1-DB37插座输入/输出。定义见附录。

3-2-1：VB编程

请参考函数说明和例程中对下面函数的详细说明

AC_6040_DO NTportio, cardid(0), do_data

AC_6040_DI( NTportio, cardid(0))

3-2-2：VC编程

请参考函数说明和例程中对下面函数的详细说明


AC_6040_DO(NTportio, idd[0], do_data);  //数字量输出

AC_6040_DO(NTportio, idd[0]);  //数字量输入

3-3、函数说明：
3-3-1：Visual Basic函数说明

· Public Declare Function AC_6040_INIT Lib "acpci.dll" (




ByVal NTportio As Long,




cardid As Long

) As Long

功能：初始化AC6040插卡，获得插卡的数量和识别ID

参数：

NTportio
：驱动句柄

cardid
：AC6040插卡识别ID通过此指针返回（详细使用方法请参考

                相关例程）
返回：AC6040插卡的数量（比如计算机中有3块AC6040插卡，则返回 3，存放在cardid(0), cardid(1), cardid(2)中）
· Public Declare Function AC_6040_DI Lib "acpci.dll" (




ByVal NTportio As Long, 




ByVal cardid As Long

) As Long

功能：AC6040数字输入
参数：

NTportio
：驱动句柄

cardid
：要操作的AC6040插卡ID

返回：读入的32位数据的低8位数字有效，输入的数值（0-255），读入数据的0-7位对应开关量输入DI0-DI7。
· Public Declare Function AC_6040_DO Lib "acpci.dll" (




ByVal NTportio As Long, 




ByVal cardid As Long, 




ByVal DoData As Long

) As Long

功能：AC6040数字输出
参数：

NTportio
：驱动句柄

cardid
：要操作的AC6040插卡ID


DoData
：要输出的8位数据（0-255），输出的32位数据的低8位有

                效，0-7位对应输出通道0-7。
返回：保留

· Public Declare Function AC_6040_AD_INI Lib "acpci.dll" (




ByVal NTportio As Long, 




ByVal cardid As Long, 




ByVal gain As Long, 



ByVal sp As Long, 
) As Long

功能：AC6040 A/D 采样初始化
参数：

NTportio
：驱动句柄

cardid
：要操作的AC6040插卡ID


gain
：A/D采样的增益，取值：0-7对应G=1,2,4,8,15,32,64,128

sp
：采样速度，取值0-3对应速度=10hz/50hz/100hz/250hz
返回：保留

· Public Declare Function AC_6040_AD Lib "acpci.dll" (




ByVal NTportio As Long, 




ByVal cardid As Long, 

) As Long

功能：AC6040 A/D 采样
参数：

NTportio
：驱动句柄

cardid
：要操作的AC6040插卡ID

返回：采样的结果，32位数据的地24位有效，数据=0 - &hffffff

· Public Declare Function AC_6040_CH Lib "acpci.dll" (




ByVal NTportio As Long, 




ByVal cardid As Long, 




ByVal chn As Long

) As Long

功能：AC6040切换AD采样通道

参数：

NTportio
：驱动句柄

cardid
：要操作的AC6040插卡ID


chn

：要切换的通道号，取值范围0-3，对应模拟输入通道0-3。
返回：保留

3-3-2：Visual C++函数说明

· int AC_6040_INIT(HANDLE port, unsigned long *board_id)

功能：初始化AC6040插卡，获得插卡的数量和识别ID

参数：

port

：驱动句柄

*board_id
：AC6040插卡识别ID通过此指针返回（详细使用方法请参考

相关例程）
返回：AC6040插卡的数量（比如计算机中有3块AC6040插卡，则返回 3）
· int AC_6040_DI(HANDLE port, unsigned long board_id)

功能：AC6040数字输入
参数：

port

：驱动句柄

board_id
：要操作的AC6040插卡ID

返回：读入的32位数据的低8位数字有效，输入的数值（0-255），读入数据的0-7位对应开关量输入DI0-DI7。
· int AC_6040_DO(HANDLE port, unsigned long board_id, unsigned long do_data)

功能：AC6040数字输出
参数：

port

：驱动句柄

board_id
：要操作的AC6040插卡ID


do_data
：要输出的数据（0-255），输出的32位数据的低8位有

                效，0-7位对应输出通道0-7。
返回：保留
· int AC_6040_AD_INI(HANDLE port, unsigned long board_id, unsigned long gain, unsigned long speed)

功能：AC6040 A/D 初始化

参数：

port

：驱动句柄

board_id
：要操作的AC6040插卡ID


gain

：A/D采样的增益取值：0-7 对应G=1,2,4,8,15,32,64,128

speed
：数值0/1/2/3对应10hz/50hz/100hz/250hz采样速度

返回：保留

· int AC_6040_AD(HANDLE port, unsigned long board_id)

功能：AC6040 A/D 采样

参数：

port

：驱动句柄

board_id
：要操作的AC6040插卡ID

返回：采样的结果，32位数据的低24位有效，数据=0-—&hffffff
· unsigned int AC_6040_CH(HANDLE port, unsigned long board_id, unsigned long chn)

功能：AC6040 A/D 采样
参数：

port

：驱动句柄

board_id
：要操作的AC6040插卡ID


chn

：选择要进行A/D采样的通道号（取值：0-3对应输入通道0-3），

                共4个通道
返回：保留
3-4其他语言环境的使用

提供的DLL函数的调用约定是遵守PASCAL规则的，即__stdcall调用约定；其他语言（Borland C++ Builder、Delphi等等）应该根据需要使用。

三、AC6040的I/O功能说明
偏移地址分配(IOBASE0):
偏移地址
 A0-A3
     读操作(RD)
      写操作(WR)

0 H     
状态STATE
A/D输入通道号CH

4 H     
读入数据RAD
写入数据WAD

8 H     

启动数据传输FSET

10H     
读入开关量输入口数据DI
写入开关量输出DO

注：

1) 所有I/O操作为32位I/O操作。

2) AC6040占用“0”号I/O空间。

说明：

    6040的AD操作为串行操作，但板卡提供了转换功能。用户写入数据WAD，启动FSET操作，完成一个写入操作。如果启动FSET读入操作，则启动读入操作，检测到DRDY=0时，表示读入数据完成，可以由RAD读入。同样DRDY=0也表示数据写入操作完成。

· STATE:  0H 读, A/D状态
   读入32位数据: D31 - D0的D1、D0有效，定义如下：

 ADEND：D0=1 时,  A/D正在转换，D0=0 时,  A/D转换结束。

 DRDY： D1=1 正在进行数据传输操作，D1=0传输完成

· 4H、8H读、写（WAD、RAD、FSET）
4H读入、写入数据分别为采样结果与AD设置数据，其中的24位有效。FSET写入的32位数据的低二位有效。定义如下：

FSET
RAD
WAD

3H
AdData
X

0H
X
写入Adcnrl

2H
读入adcnrl
X

操作：

     读入AD转换结果：

1. 判断ADEND？=0

2. 启动FSET=3操作

3. 判断DRDY？=0

4. 读入数据（RAD），数据的低24位为转换结果。

数据与电压的转换：

v=2500*（data-800000H）/800000H /G（mV）

G：设置的放大倍率

     写入adcnrl控制数据：

控制数据的低24位有效，定义如下：

D0-D11=FS

D12=0

D13=0

D14=0

D15=1

D16=0

D17=0

D20-D18：=0-7，对应设置放大倍率=1、2、4、8、16、32、64、128

D23-D21：MD（模式），MD=0：正常采样模式；MD=1：AD自校正模式（校

         正结束后自动回到MD=0），利用ADEND？=0判断校正是否结束。

注：AD的工作模式可以参考analog device公司的AD7710手册。

AD校正操作：

1. 判断ADEND？=0

2. 设置FSET=3操作

3. DRDY？=0

4. 写入adcnrl校正操作数据（WAD操作）

5. 启动FSET=0操作

6. 判断DRDY？=0

7. 判断ADEND？=0

8. end

AD设置增益操作：

1. 判断DRDY？=0

2. 写入adcnrl操作数据（WAD操作）

3. 启动FSET=0操作

4. 判断DRDY？=0

5. end

注意：每次改变增益，必须进行因此自校正操作。

· 数字I/O－开关量读写
AC6040 8位开关量输入、8位开关量输出，输入由P1插座输入，输出。32位读入数据D0-D31的低8位对应开关量输入:DI0-DI7。32位写入数据D0-D31的低8位对应开关量输出：DO0-DO7。

五、附录
连接器P1，模拟输入插座定义： 

P1：DB37芯D型插头，孔式，在输入的插头上标有对应的号码。定义如下：






定义：
1. A+0 - A+3：对应A/D输入通道0-3的“+”输入。
2. A-0 - A-3：对应A/D输入通道0-3的“-”输入。
3. 11、29脚：模拟GND

4. REFOUT：REFO精密参考电源输出，电压2.5V、精度(​0.2%。

5. DI0-DI7：开关量输入通道0-7。

6. DO0-DO7：开关量输出通道0-7。

7. 6、24脚，数字地

8. “com”：外部电源“+”连接端，保护驱动输出，方法见2-2章节。

AC6040示意图：





Y





Y





Y





Y





N





N





N





N





卸载DLL





卸载驱动





程序结束





用户程序退出





调用函数


实现指定功能


A/D采样、IO、 D/A





用户应用程序





AC板卡存在





加载驱动





函数存在？





加载DLL





开始





程序流程图





� EMBED Word.Picture.8  ���








�PAGE \# "'Page: '#'�'"�Page: 1���AC1055








PAGE  
38
www.wwlab.com.cn


_1081584550.doc



