AC6301 AC6301E

使 用 手 册

wwlab

2003/10

目录

- AC6301板简介…………………………………………………….P2

1-1 AC6301板简介    P2

1-2 特点与性能       P2

- 安装与设置…………………………………………………………P4

2-1：安装    P4

2-2：选择开关设置    P4

2-3：连接插座定义    P5

2-4: 配套端子板      P7

2-5：信号连接        P7

- AC6301的编程编程……………………………………………….P9

3-1：编程前准备          P9

3-2：软件安装            P9

3-3：AC6301编程说明     P11

3-4：电压转换            P13

3-5：API接口函数说明    P14

- 附录  …………………………………………………………….P18

4-1：AC6301示意图      P18

4-2 ：译码地址          P18

一、简介及性能

1-1：AC6301板简介

AC6301/AC6301E是一款隔离4路电压输出通用D/A板，AC6301E支持电流4-20mA输出（以下简称AC6301）。采用PCI总线支持即插即用、无需地址跳线。电压输出范围：5V、10V、±5V、±10V，开关选择。AC6301E在6301的基础上同时支持4路4-20mA电流输出，输出形式：共地直接输出电流，同时板上提供了隔离电源，不需要外接电源，电流输出最大负载阻抗500欧姆。

1-2：特点与性能：

- D/A转换器:  12位 ”DAC7625” (4通道x12位)一片。支持上电清零。

- DB25插座。

- 4路独立D/A转换器，每路可以独立设置电压输出范围，由开关选择。输出范围：5V、10V、5V、10V。

- AC6301E支持4路电流输出，输出4-20毫安，共地输出。电流输出最大负载阻抗：500欧姆。

- 性能如下：

| 输出范围 | 精度 FSR | 分辨率 | 输出建立时间（uS） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0－5V | 0.2% | ± 1LSB | 小于100 |
| 0－10V | 0.2% | ± 1LSB | 小于100 |
| -5V－+5V | 0.2% | ± 1LSB | 小于100 |
| -10V－+10V | 0.2% | ± 1LSB | 小于200 |
| 4-20mA | 0.3% | ± 1LSB | 小于500 |

注：精度指FSR精度，即相对于输出峰峰值的精度。

- 电压输出驱动能力：电流：大于10毫安/路，驱动电容能力：大于1000pF。

- 采用光电隔离技术，DA部分与PC机隔离不共地，隔离电压大于500伏。

- 板上自带DC-DC，无需外部供电。

- 支持8路输入、8路输出开关量，20芯扁平电缆插座。

- 开关量输入：TTL 5V电平，输入低电平：0V-0.8V、输入高电平2.5V-5V。

- 开关量输出：TTL 5V电平，输出低电平：小于0.5V、输出高电平大于2.8V，输出驱动电流小于8毫安。

- PCI总线，符合PCI V2.1标准

- AC6301占用128个I/O选通空间(自动分配)。

二、安装与设置

2-1：安装：

首先设置好6301的模拟输出范围，关掉PC机电源，将AC6301插入主机的任何一个PCI插槽中并将外部的输入、输出线连好。如果主机有多套AC系列PCI插卡，请注意并标记插槽的顺序与号码以方便连接与编程。

2-2：选择开关设置：

AC6301四路输出可以分别独立设置输出范围，设置由S1、S2、S3、S4四个4位开关选择，分别对应输出通道0、1、2、3号。四个开关的设置方法相同。

设置方法：

- 输出0-5伏

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ON |  |  |  |  |
|  | ■ | ■ | ■ | ■ |

- 输出0-10伏

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ON | ■ |  |  |  |
|  |  | ■ | ■ | ■ |

- 输出±5伏

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ON |  | ■ |  |  |
|  | ■ |  | ■ | ■ |

- 输出±10伏

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ON | ■ |  | ■ |  |
|  |  | ■ |  | ■ |

2-3：连接插座定义

P1:DB25插座定义

- VOUT0-VOUT3对应DA电压输出通道0-3号。

- IOUT0-IOUT3对应DA电流输出通道0-3号。

- 5、18脚，地线。

P2:DIO插座

P2负责开关量8入、8出的连接。

- DI0-DI7对应输入通道0-7号。

- DO0-DO7对应输出通道0-7号。

- 9、10、19、20脚：地线

2-4：配套端子板

- AC6301可以配接AC146端子板以方便连接。

连接：

P1

AC146

2-5：信号连接

- 电压输出

- 电流输出：

- 电压输出驱动电容负载

三、AC6301的编程

3-1：编程前准备

请用户在编程前，仔细阅读本手册，了解相关信息，按照下面的步骤开展工作：

- 关闭计算机电源；

- 打开机箱，找到PCI总线插槽（一般PCI总线插槽是白色的，ISA总线插槽一般是黑的，AGP总线插槽一般是棕色的）；

- 将AC6301 采集板按正确的方向插入PCI总线插槽；

- 打开电源，启动计算机，安装驱动程序。

3-2：软件安装

针对不同的操作系统的安装相应的驱动程序：

Windows 98驱动安装：

1、关闭计算机的电源；

2、将ac6301板卡插入PCI查槽中；

3、打开计算机电源，启动Windows 98；

4、Windows 98将会显示找到新硬件（将显示找到Pci Device），进行下一步；

5、在添加硬件向导窗口中选择搜索设备的最新驱动程序，下一步；

6、选择驱动所在目录，进行安装（\pci\ac6301\driver\）；

7、Windows 98将显示找到WWlab PCI AC6301 提示进行下一步；

8、驱动已经安装完成

注：安装完毕后将在设备管理器中出现一个其他设备（其他设备是问号--不表示设备有问题，只是表示系统不知道ac6301是何种设备）

Windows 2000驱动安装：

1、关闭计算机的电源；

2、将ac6301板卡插入PCI查槽中；

3、打开计算机电源，启动Windows 2000；

4、Windows 2000将会显示找到新硬件，可按找到新硬件向导进行下一步；

5、选择搜索适用于我的设备的驱动程序（推荐），下一步；

6、选择驱动所在目录，进行安装（\pci\ac6301\driver\）；

7、按找到新硬件向导的提示进行下一步；

8、Windows 2000将显示完成添加/删除硬件向导，单击完成即可完成安装过程

注：安装完毕后将在设备管理器中出现一个其他设备（其他设备是问号--不表示设备有问题，只是表示系统不知道ac6301板卡是何种设备）,

- 对板卡编程控制，请参考程序流程图（见下页）。当发现在编程、调试的过程中，发现板卡工作不正常时，请一定要使用随机提供的测试程序进行检查，如果测试测试程序报告有问题，请与经销商联系。

注：

- 当Visaul C++/Visaul Basic例程从CD-ROM复制到硬盘时，属性仍将保持为只读属性 ，这将影响用户调试程序。请将属性改为文档属性，这样就可以进行正常的编译、调试工作了。

- 测试程序运行环境：DOS5.x-Dos6.x版本或win98 DOS（板卡驱动必须已经在windows系统中安装，否则无法正确运行）

3-3:AC6301编程说明

AC6301卡提供了windows98和windows 2000/XP的驱动程序，并提供相应的DLL接口函数方便用户使用多种语言进行开发工作，提供四种语言（VC/VB/Cbuilder/Delphi）的例程。

1、编程基本步骤如下：

1加载DLL；

2启动驱动程序，获得驱动句柄；

3使用的接口函数，操作板卡具体功能；

4操作完毕关闭驱动句柄；

5卸载DLL。

开始

开始

加载DLL

函数存在？

加载驱动

AC板卡存在

用户应用程序

调用函数

实现指定功能

A/D采样、IO、 D/A

用户程序退出

程序结束

卸载驱动

卸载DLL

N

N

N

N

Y

Y

Y

Y

AC6301附带一张光盘，在PCI\ac6301目录下提供如下内容：

- 说明书。

- 驱动程序(支持Win98\Win2000\WinXp)

- Visaul C++、Visaul Basic、C++ Builder、Delphi编程实例。

- DOS下的测试程序。（本产品的检测程序，可以检验本产品是否工作正常，运行环境要求见前面的注释）

3-4: 电压转换

- D/A信号由P1－25脚D型插座输入，定义见附录。	电压与设置的数据换算关系：

输出电压计算：

- 5伏输出

设：N为16位DA数据，V为输出电压

V=N*5000.0/65536.0 (毫伏)

- 10伏输出

设：N为16位DA数据，V为输出电压

V=N*10000.0/65536.0  (毫伏)

- ±5伏输出

设：N为16位DA数据，V为输出电压

V=（N-32768）*5000.0/32768.0 (mV)

- ±10伏输出

设：N为16位DA数据，V为输出电压

V=（N-32768）*10000.0/32768.0 (mV)

- 4-20mA输出

设：N为16位DA数据，I为输出电流

I=N*16.0/65536.0 + 4 (mA)

注：换算的data必须做如下判断：

- Data 是否大于65535，是：data=65535

- Data是否小于0，是：data=0

3-5: API接口函数说明

- HANDLE AC6301_CreateDevice(int no, int* Error)

AC6301_CreateDevice

函数功能：获得AC6301采集卡驱动句柄。

函数原型：

HANDLE AC6301_CreateDevice (DWORD instance, PDWORD pError)

参数：

instance	：AC6301板卡的序号，如0、1、2…；

pError		：错误代码；

返回值：成功后返回AC6301板卡驱动句柄。

备注：一般在用户程序启动后，可获取板卡句柄；其他API的使用都根据句柄来识别AC6301。

- AC6301_CloseDevice

函数功能：关闭AC6301驱动句柄。

函数原型：

int AC6301_CloseDevice (HANDLE hDevice)

参数：

hDevice		：驱动句柄；

返回值：如果函数执行成功，则返回0；否则，返回错误代码。

备注：当用户程序退出之前，请关闭驱动句柄。

- AC6301_DA

函数功能：设置AC6301输出。

函数原型：

int AC6301_DA(HANDLE hDevice, int chn， int data)

参数：

hDevice		：驱动句柄；

chn			：采样通道，取值范围0-31；

data			：DA输出数据0-65535；（具体设置方法请参考上面数值转换

）

返回值：。

- AC6301_DI

函数功能：读入AC63018位开关量。

函数原型：

int AC6301_DI(HANDLE hDevice)

参数：

hDevice		：驱动句柄；

返回值： 函数成功返回8位数字量IO值。低8位数据（D7..D0）对应读入开关量输入通道7-0号。

- AC6301_DO

函数功能：AC6301数字输出。

函数原型：

int AC6301_DO(HANDLE hDevice, int data)

参数：

hDevice		：驱动句柄；

data			：输出数据8位数据，data的低8位(D7..D0) 对应

输出通道7-0号

返回值： 成功为0；失败为出错代码。

四、附录

4-1：AC6301示意图：

4-2：译码地址

- DA数据输出

偏移地址：0、2、4、6对应通道0、1、2、3的16位数据写入，数据的高12位为有效数据。

- 0H读入：

读入状态， d0=0 容许写入da数据。

- 2H读入：

读入16位板号：6301H。

- 20H读入：

读入8位DI,低8位有效。

- 20H写：

设置8位DO，低8位有效。