AC6610

使 用 手 册

wwlab

2005年1月

在开始使用前请仔细阅读下面说明

检查

打开包装请查验如下：

- AC6610卡一个

- 手册及光盘。

- DB25插头一套、40芯扁平电缆一条。

安装

关掉PC机电源，将AC6610插入主机的任何一个PCI插槽中并将外部的输入、输出线连好。如果主机有多套AC系列PCI插卡，请每次只安装一个插卡。软件驱动安装请查看第3章说明。

保修

本产品自售出之日起一年内，用户遵守储存、运输和使用要求，而产品质量不合要求，凭保修单免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的，需缴纳器件费和维修费及相应的运输费用，如果板卡有明显烧毁、烧糊情况原则上不予维修。如果板卡开箱测试有问题，可以免费维修（限购买板卡10天内）。

目录

| 一 | AC6610说明………………………………………………………………. | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1 AC6610板简介……………………………………………………… | 4 |
|  | 1.2 性能参数……………………………………………………………… | 4 |
| 二 | 硬件原理说明……………………………………………………………. | 6 |
|  | 2.1 模拟输入部分………………………………………………………… | 7 |
|  | 2.2 开关量输入、输出…………………………………………………… | 8 |
| 三 | 硬件设置与连接…………………………………………………………. | 9 |
|  | 3.1 安装…………………………………………………………………… | 9 |
|  | 3.2 输入输出插座定义…………………………………………………… | 9 |
|  | 3.3 配套端子板…………………………………………………………… | 11 |
|  | 3.4 常用信号连接与处理………………………………………………… | 12 |
| 四 | AC6610的编程……………………………………………………………. | 14 |
|  | 4.1 软件安装与说明……………………………………………………… | 14 |
|  | 4.2 接口函数说明………………………………………………………… | 16 |
|  | 4.3 VC程序编程说明…………………………………………………… | 19 |
|  | 4.4 VB程序编程说明…………………………………………………… | 21 |
| 五 | 附录……………………………………………………………………… | 23 |
|  | 5.1 AC6610示意图………………………………………………………. | 23 |
|  | 5.2 电位器调整…………………………………………………………… | 23 |
|  | 5.3 AC6610地址译码功能说明………………………………………… | 24 |

一、AC6610说明

1.1 AC6610板简介

AC6610是一款低价格通用A/D板，AD工作在查询方式，采用PCI总线支持即插即用、无需地址跳线。AC6610具有16路单端模拟输入、32路开关量（16路输入及16路输出）。AC6610采用大规模可编程门阵列设计，提高可靠性。

应用范围：

- 慢速直流电压、电流（需要转换板）信号采集。

- 小型测控、仪表系统。

1.2 性能参数：

AD部分

- A/D转换器:  120KHz 12位A/D  ADS7816,  A/D内置采样保持器。工作方式：软件查询。（windows2000/XP下速度受操作系统限制，速度大约为：10KHz-15KHz）。

- 16路单端输入, 输入阻抗：1MΩ, 最大输入耐压:< +12V / －5.5V，瞬时输入耐压：-25V - +30V，DB25孔式输入连接器。

- 输入：双极性输入范围：  5V，单极性输入范围：5V、10V。输入范围软件选择。对应输入幅度及精度如下：

| 输入 | 系统精度 （FSR） | 跳字 |
| --- | --- | --- |
| 0－10V | 0.1% | 1LSB |
| 0－5V | 0.1% | 1LSB |
| -5V－+5V | 0.1% | 1LSB |

注：以上测试为典型数值，温度23度±10度，测试样本1000点。

- A/D最大通过率: 70KHz,输入通道建立时间<8uS。

开关量部分：

- 32路开关量（4个8位），TTL电平（兼容3伏逻辑），16入、16出。40脚扁平电缆插座输入、输出。开关量输出复位后，输出为低电平“0”。

- 输出高电压 > 2.5V，低电压 < 0.5V

最大输出电流 ：8mA

- 输入电流：<0.1mA  输入高电压门限：〉2V， 低电压：〈 0.8V。

- 输入耐压：高电平最大耐压：8伏，低电平：-0.4伏。

系统：

- PCI总线，符合PCI V2.1标准，供电：+5伏、+12伏、-12伏。

- 工作温度：0-70℃。

- 板卡尺寸：12（W） X 9(H) (厘米)

- AC6610占用64个I/O选通空间(自动分配)。

二、硬件原理说明

AC6610采用CH PCI接口芯片及门阵列作为主控芯片。门阵列控制模拟输入、采样及开关量。原理框图如下。

16路模拟        输入量程选择

输入

电子               A/D         门阵列

开关                           XC9572

16DI

16DO

PCI桥                  PCI总线

2．1 模拟输入部分

AC6610具有16路单端模拟输入，通过16：1电子开关，用户可以通过通道控制寄存器，控制输入16路中的一路到AD转换器进行转换。

一路模拟输入部分的等效输入示意图：

模拟信号由DB25插座输入，经过输入保护电阻R=1K到输入电子开关选择通道，并经过缓冲放大到AD输入。输入对地的1M下拉电阻，保证输入没有连接时输入近似为“0”。

AD输入可以软件选择三个量程，为：5/10/±5伏。对应电压转换为：

5伏： 电压=data * 5000 / 4095.0 (mV)

data:12位采样数据（范围：0-4095）。

10伏： 电压=data * 10000 / 4095.0 (mV)

data:12位采样数据（范围：0-4095）。

±5伏： 电压=（data-2048） * 5000 / 2048.0 (mV)

data:12位采样数据（范围：0-4095）。

2．2 开关量输入、输出

开关量输入、输出由板上门阵列直接输入、输出。输出部分上电自动清零。由于门阵列为3伏逻辑（兼容5伏逻辑），因此大于3伏逻辑，不需要另外的电路来变换与3伏逻辑的连接。输出部分最大输出电流为8毫安。输入部分连接有输入保护电阻（阻值1K），可以承受瞬时的高压输入。

16路开关量输入通道表示为：DI0-DI15。

16路开关量输出通道表示为：DO0-DO15。

三、硬件设置与连接

3.1安装：

首先设置好AC6610的模拟输入范围，关掉PC机电源，将AC6610插入主机的任何一个PCI插槽中并将外部的输入、输出线连好。如果主机有多套AC系列PCI插卡，请注意并标记插槽的顺序与号码以方便连接与编程。

连接注意事项：

注意模拟、开关量的地线必须与外部设备可靠连接，否则会烧毁板卡甚至主机。最好有一条地线直接连接计算机机箱与外部设备的地线。

外部的输入电压必须在规定范围之内。

输出不允许对地线或外部电源短路，否则会立即烧毁板卡。

连接器插头插拔时，必须关闭主机及外部设备的电源。

3.2 输入输出插座定义

- P1  DB25插座

P1插座负责16路模拟输入的连接。定义如下：

  - AIN0-AIN15：对应16路模拟输入通道0-15号。

  - 9，22脚：模拟输入、输出地线。

- P2 开关量输入输出插座

P2 40线扁平电缆插座连接32路开关量输入、输出。

定义：

DI0-DI15：16路开关量输入通道0-15号。

DO0-DO15：16路开关量输出0-15号。

脚：9，10，19，20，29，30，39，40 地线。

3.3 配套端子板

AC6610模拟输入可以配接AC157，AC110端子板。

AC157提供：

- 16路模拟输入的低通滤波

- 25路螺丝端子接线

- 可以选装输入I/V变换。

如果需要输入放大，可以选配AC110：

- 四路模拟放大，倍率100、500倍。

- 提供冷端补偿，支持热电偶温度校正。

开关量可以配接AC142或AC145端子板

AC142：

- 40路螺丝端子

- DB37或40脚扁平电缆插座。

AC145：

- 16路隔离输入5-24伏，端子输入。

- 16路隔离输出，集电极开路（OC）输出，电流100毫安/路，耐压：大于30伏。端子输出。

- I/O为40脚扁平电缆插座。

连接：

P1                 P2

AC157

AC142

AC145

3.4 常用信号连接与处理

- 开关量输出保护

如果开关量输出驱动高压或大电流设备，输出必须添加保护电路。方法是：在输出与地线中间连接一个5伏的瞬变二极管。

- 开关量输出驱动继电器

- 开关量输入监测高压

高压输入应用AC145隔离端子板，支持0-24伏输入。

四、AC6610的编程

本章介绍驱动的安装、动态链接库函数使用方法以及针对AC6610的软件开发指导。请用户在编程前，仔细阅读本手册，了解相关信息。

4.1：软件安装与说明

4.1.1 软件说明

AC6610附带光盘中，提供如下内容：

- 说明书。

- 驱动程序，支持win98/win2000/winXP操作系统。

- MFC、Visaul C++、Visaul Basic编程实例。

- AC6610测试程序。

注：由于win98、winNT微软已经不提供支持，不建议使用。AC6610卡的驱动不支持win NT。

- 在光盘的\PCI\AC6610\DRIVER目录中包含：ac6610.inf、 ac6610.sys 、ac6610.dll、AC6610.LIB、AC6610.h 4个文件。

- AC6610.inf 驱动安装文件。

- AC6610.sys 驱动程序。

- Ac6610.dll 动态链接库。

- AC6610.LIB VC的库文件。

- AC6610.h VC调用函数的头文件

- 在光盘的\PCI\AC6610\VC目录中包含：

- VC的编程例子

- 编程需要的include文件。

- AC6610.h 应用显式调用DLL时的函数声明文件。

- 在光盘的\PCI\AC6610\VB目录中包含：

- VB的编程例子

- VB编程需要的声明模块程序ac6610.bas。

- 在光盘的\PCI\AC6610\MFC目录中包含：

- MFC的编程例子

- Ac6610.h 应用显式调用DLL时的函数声明文件

- AC6610.EXE：测试程序。

4.1.2 驱动安装

安装方法：

- 关闭计算机电源，将AC6610插入一个PCI插槽。如果有多个AC6610插卡，请每一次安装一个AC6610插卡。第一次安装的插卡的设备号为“0”，第二次安装的插卡的设备号为“1”，依次类推。

- 打开计算机电源，启动Windows

- Windows将会显示找到新硬件，可按找到新硬件向导进行下一步

- 选择搜索适用我的设备的驱动程序，下一步；

- 选择驱动所在目录，进行安装。（目录：\PCI\AC6610\ driver）

- 按找到新硬件向导的提示进行下一步；

- Windows将显示完成添加/删除硬件向导，单击完成即可完成安装过程。

- 完成后如果安装第二个AC6610，请关闭计算机电源，插入第二块AC6610插卡，重复上述安装过程。

安装后，程序自动将ac6610.dll动态链接库程序拷贝到windows系统的system32目录中，用户用也可以自己将DLL拷贝到当前工作目录中。

驱动安装完毕后在\控制面板\系统\设备管理中可以找到AC6610卡，察看属性-〉资源，如果出现AC6610的IO地址，表明驱动安装正确。

- 安装完毕后将在设备管理器中出现一个其他设备（其他设备是问号,不表示设备有问题，只是表示系统不知道AC6610板卡是何种设备）。

- 如果需要更新设备驱动，请在硬件设备管理目录下选择AC6610卡 -〉按鼠标右键选择属性 –〉选择驱动程序 –〉选择重新安装驱动程序。

- 当Visaul C++/Visaul Basic例程从CD-ROM复制到硬盘时，属性仍将保持为只读属性 ，这将影响用户调试程序。请将属性改为文档属性，这样就可以进行正常的编译、调试工作了。

4.2 接口函数说明

本卡以DLL-动态链接库的方式封装了用户在win98/win2000/winXP环境下编程需要的函数。动态链接库可以被windows环境下的多数编程语言调用，用户只要正确使用调用格式就能正确调用函数。本手册只提供了VC、VB的调用例子，有关其他语言调用的方法，用户可以参考其他书籍或直接在网上查找。

设备函数

- 打开一个AC6610设备

函数：HANDLE AC6610_OpenDevice(long DeviceNum)

参数：

- DeviceNum：入口参数，AC6610设备号，=0、1、2….，表示第一个、第二个AC6610插卡。设备号的定义参考驱动安装部分。

- 函数返回值：卡的操作句柄。

注：VC中如果句柄不等于INVALID_HANDLE_VALUE，表示正确。VB中如果句柄不等于&HFFFFFFFF，正确。

- 关闭一个AC6610设备

函数：long AC6610_CloseDevice(HANDLE hHandle)

功能：关闭以hHandle打开的AC6610卡。

参数：

- hHandle：入口参数，卡的操作句柄。

- 函数返回数值：0：成功 / -1：失败。

AD函数

- 对AD一个通道采样

函数：long AC6610_AD(HANDLE hHandle,long channel,long gain)

功能：对通道号为channel的通道采样，并且设置输入范围为gain。

参数：

- hHandle：入口参数，卡的操作句柄。

- channel：入口参数，=0-15对应AD输入通道0-15号

- gain：入口参数，=0、1、2对应设置AD输入范围：5伏/10伏/±5伏。

- 函数返回数值：12位采样数据，范围0-4095。

转换电压计算：

AD输入可以软件选择三个量程，为：5/10/±5伏。对应电压转换为：

0-5伏： 电压=data * 5000 / 4095.0 (mV)

data:12位采样数据（范围：0-4095）。

0-10伏： 电压=data * 10000 / 4095.0 (mV)

data:12位采样数据（范围：0-4095）。

±5伏： 电压=（data-2048） * 5000 / 2048.0 (mV)

data:12位采样数据（范围：0-4095）。

开关量函数

AC6610具有32路开关量，分为16路输入、16路输出。

- 开关量输入

功能：读入16路开关量输入通道DI0-DI15。

函数：long AC6610_DI（HANDLE hHandle）

- hHandle：入口参数，卡的操作句柄。

- 函数返回：出口参数，返回读入的数据，低16位有效。16位数据（D15-D0）分别对应端口输入DI15-DI0。

- 开关量输出

功能：设置16位输出数据DO0-DO15。

函数：long AC6610_DO（HANDLE hHandle,long iodata）

- hHandle：入口参数，卡的操作句柄。

- iodata：入口参数，要输出的数据。低16位有效。16位数据（D15-D0）分别对应输出端口DO15-DO0。

- 函数返回：出口参数，=0操作成功，其它失败。

4.3: VC程序编程说明

编程前，请将ac6610.lib及ac6610.h程序拷贝到用户当前目录中。（需要的文件在\ac6610\driver目录中）

VC编程的基本流程：

- 利用显式调用加载函数。ac6610.lib、ac6610_lib.h文件必须在当前工作目录中。方法，程序的开始处加入如下语句：

#pragma comment(lib, "ac6610.lib")

#include"ac6610.h"

详细可以参考VC目录中的程序，AC6610.H文件包含了需要的函数的声明过程。

- 利用AC6610_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

- 在退出程序时必须执行如下操作：利用AC6610_CloseDevice函数关闭句柄

例：

//获得所有6610的操作函数

#pragma comment(lib,"ac6610.lib")

#include"ac6610_lib.h"

HANDLE hDevice=INVALID_HANDLE_VALUE;  //硬件操作句柄

Main()

{

//获得6610硬件操作句柄

hDevice=AC6610_OpenDevice(0); //创建设备驱动句柄，设备号为0

……………………… //用户程序

//读入开关量

int di_data=AC6610_DI(hDevice);

//退出

AC6611_CloseDevice(hDevice); //关闭操作句柄

}

详细可以参考光盘上的AC6610的VC目录下的例子。

在编程时必须注意，硬件操作句柄HANDLE必须为全局变量或必须传递给有相应硬件操作的函数。硬件句柄只要在程序启动时打开一次即可，不需要每次打开或关闭。

4.4: VB程序编程说明

VB编程的基本流程：

- 在工程菜单中选择添加模块，将ac6610.bas模块添加进来（该模块在光盘中\pci\ac6610\vb目录中，应用时将文件拷贝到当前工作目录），此文件为所有函数的声明文件。

- 在模块中定义一个硬件操作句柄，为一个long属性的全局变量，这样可以被用户程序中的所有form调用（例：ac6610.bas中声明的句柄hd6610）。

- 利用AC6610_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

在退出程序时必须执行如下操作：

利用AC6610_CloseDevice函数关闭句柄

注：ac6610.bas模块已经包含了所有必要的6610函数的声明语句。

例：

DIM hd6610 as long

Private Sub Form_Load()

DIM I as long

Hd6610 = AC6610_OpenDevice(0) ‘打开设备0号，获得驱动句柄

…………………..  ‘其他操作

End Sub

……………………………………….

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

AC6610_CloseDriver hd6610  ‘关闭驱动

End Sub

有关用户其它方面的应用请参考光盘中的例程。

注：VB中如果设备操作句柄不等于&HFFFFFFFF为有效句柄。

五、附录

5.1 AC6610示意图：

5.2 电位器调整

AD调整：

- 5V输入：

- 设置输入为“0”，调整UZ10电位器

- 设置输入为4-5伏，调整ADG电位器使读数正常

- 10V输入：调整G10使读数正常

- (5V输入：输入为零时，调整BZ5使读数为“2048”既“0伏“。

5.3 AC6610地址译码功能说明

- AC6610的识别参数：

VID:4348H

DEVICE:5049H

PID:66100000

- 偏移地址分配(IOBASE0):

| 偏移地址 A0-A3 | 读操作(RD) | 写操作(WR) |
| --- | --- | --- |
| 0H | A/D状态STATE | A/D输入通道号CH |
| 1H | 启动A/D转换, RUN |  |
| 2H | A/D低8位结果: ADDATAL |  |
| 3H | A/D高8位结果: ADDATAH |  |
| EH | 开关量输入口数据低8位DIL | 写入开关量输出低8位DOL |
| FH | 开关量输入口数据高8位DIH | 写入开关量输出高8位DOH |

说明：

- STATE

功能：AD转换状态，8位读入数据（D7-D0）, D0=0 AD转换结束。

- CH

功能：设置AD转换通道及输入范围

8位数据D7-D0的：

- D3-D0控制转换通道0-15。

- D6D5:=0,1,2对应设置输入范围5/10/±5伏。

- RUN

功能：读入操作启动AD转换。

- ADL、ADH

功能：读入AD转换数据的低8位及高8位。（注：此操作可以应用16位操作从2H口中读入）

数据格式：16位数据中的高12位为12位AD转换结果。

校正：data=12位AD数据，data=0-4095。

电压：

0-5伏： V= data * 5000 / 4095 (mV)

0-10伏：V= data * 10000 / 4095 (mV)

±5伏： V= (data-2048) * 5000 / 2048 (mV)

- DIL、DIH

功能：读入16位开关量输入的低8位（DIL）及高8位（DIH），二个8位数据（D0-D7）分别对应开关量输入的DI0-DI7、DI8-DI15。16位开关量输入容许应用16位读入操作一次读入。

- DOL、DOH

功能：设置16位开关量输出的低8位（DOL）及高8位（DOH），二个8位数据（D0-D7）分别对应开关量输出的DO0-DO7、DO8-DO15。16位开关量输入容许应用16位写操作一次写入。

# Comments

Page: 1
AC1055