1

AC6610E


AC6610E

使 用 手 册

[image: image8.jpg](UL U





wwlab

2006年11月

在开始使用前请仔细阅读下面说明

检查
打开包装请查验如下：

· AC6610E卡一块

· 手册及光盘

· DB25插头一套、40芯扁平电缆一条。

安装

关掉PC机电源，将AC6610E插入主机的任何一个PCI插槽中并将外部的输入、输出线连好。如果主机有多套AC系列PCI插卡，请每次只安装一个插卡。软件驱动安装请查看第3章说明。

保修

本产品自售出之日起一年内，用户遵守储存、运输和使用要求，而产品质量不合要求，凭保修单免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的，需缴纳器件费和维修费及相应的运输费用，如果板卡有明显烧毁、烧糊情况原则上不予维修。如果板卡开箱测试有问题，可以免费维修（限购买板卡10天内）。

目录

3一、AC6610E说明


31.1 AC6610E板简介


31.2 性能参数


5二、硬件原理说明


52．1 模拟输入部分


62．2 开关量输入、输出


72．3 DA输出


8三、硬件设置与连接


83.1安装


83.2 DA输出范围设置


83.3 输入输出插座定义


93.4 配套端子板


123.5 常用信号连接与处理


13四、AC6610E的编程


134.1:软件安装与说明


144.2:接口函数说明


174.3:VC程序编程说明


174.4:VB程序编程说明


184.5:Delphi程序编程说明


194.6:LabVIEW程序编程说明


20五、附录


205.1 AC6610E示意图：


205.2 电位器调整


205.3 AC6610E地址译码功能说明





一、AC6610E说明

1.1 
AC6610E板简介
AC6610E是一款低价格通用A/D、D/A板，AD工作在查询方式，采用PCI总线支持即插即用、无需地址跳线。AC6610E具有16路单端模拟输入、4路12位DA、32路开关量（16路输入及16路输出）。AC6610E采用大规模可编程门阵列设计，提高可靠性。

主要功能：

· 16路12位AD，输入范围5/10/±5伏，软件选择。

· 4路12位DA，开关选择输出范围0-5/0-10伏。

· 16路开关量输入，16路开关量输出。

应用范围：

· 慢速直流电压、电流（需要转换板）信号采集。

· 小型测控、仪表系统。

1.2 性能参数

AD部分

· A/D转换器:  120KHz 12位A/D,  A/D内置采样保持器。工作方式：软件查询。（windows2000/XP下速度受操作系统限制，速度大约为：10KHz-15KHz）。

· 16路单端输入, 输入阻抗：1MΩ, 最大输入耐压:< +12V / －5.5V，瞬时输入耐压：-25V - +30V，DB25孔式输入连接器。

· 输入：双极性输入范围：SYMBOL 177 \f "Symbol" 5V，单极性输入范围：5V、10V。输入范围软件选择。对应输入幅度及精度如下：

	输入
	系统精度

（FSR）
	跳字

	0－10V
	0.1%
	SYMBOL 177 \f "Symbol" 1LSB

	0－5V
	0.1%
	SYMBOL 177 \f "Symbol" 1LSB

	-5V－+5V
	0.1%
	SYMBOL 177 \f "Symbol" 1LSB


    注：以上测试为典型数值，温度23度​±10度，测试样本1000点。

· A/D最大通过率: 70KHz,输入通道建立时间<8uS。

DA输出：

· 12位四路DA。分辨率12位。

· 输出范围：0-5伏或0-10伏，每路通过开关分别设置。

· 精度：

5伏输出：误差小于±10毫伏。

10伏输出：误差小于±20毫伏。

· 输出驱动能力：电流：5毫安。 电容：1000pF。

· 输出建立时间：小于100uS。

· 输出上电为0。

开关量部分：

· 32路开关量（4个8位），TTL电平（兼容3伏逻辑），16入、16出。40脚扁平电缆插座输入、输出。开关量输出复位后，输出为低电平“0”。
· 输出高电压 > 2.5V，低电压 < 0.5V。
最大输出电流 ：20mA。

· 输入电流：<0.1mA  输入高电压门限：〉2.8V， 低电压：〈 0.8V。

· 输入耐压：高电平最大耐压：8伏，低电平：-0.4伏。

系统：

· PCI总线，符合PCI V2.1标准，供电：+5伏、+12伏、-12伏。

· 工作温度：0-60℃。

· 板卡尺寸：12（W） X 9(H) (厘米) 。

· AC6610E占用64个I/O选通空间(自动分配)。

二、硬件原理说明

AC6610E采用CH PCI接口芯片及门阵列作为主控芯片。门阵列控制模拟输入、采样及开关量。原理框图如下。

16路模拟        输入量程选择

输入

        电子               A/D         门阵列

        开关                           XC95144


16DI

16DO

        输出选择


                     

                                      PCI桥                    PCI总线

2．1 模拟输入部分

AC6610E具有16路单端模拟输入，通过16：1电子开关，用户可以通过通道控制寄存器，控制输入16路中的一路到AD转换器进行转换。

一路模拟输入部分的等效输入示意图：

[image: image1.wmf]INPUT

1M

1

2

1K

1

2

SW

1

2

AD


模拟信号由DB25插座输入，经过输入保护电阻R=1K到输入电子开关选择通道，并经过缓冲放大到AD输入。输入对地的1M下拉电阻，保证输入没有连接时输入近似为“0”。

AD输入可以软件选择三个量程，为：5/10/±5伏。对应电压转换为：

5伏： 电压=data * 5000 / 4095.0 (mV)

data:12位采样数据（范围：0-4095）。

10伏： 电压=data * 10000 / 4095.0 (mV)

data:12位采样数据（范围：0-4095）。

±5伏： 电压=（data-2048） * 5000 / 2048.0 (mV)

data:12位采样数据（范围：0-4095）。

采样数据由函数：AC6610E_AD(HANDLE hHandle,long channel,long gain)返回。

Channel=0-15：AD通道

Gain=0-2：对应选择输入范围5/10/±伏。

2．2 开关量输入、输出

开关量输入、输出由板上门阵列直接输入、输出。输出部分上电自动清零。输出部分最大输出电流为20毫安。输入部分连接有输入保护电阻（阻值1K），可以承受瞬时的高压输入，输入通道内置上拉电阻，悬空时输入为“1”。

16路开关量输入通道表示为：DI0-DI15。

16路开关量输出通道表示为：DO0-DO15。

开关量输入由函数：AC6610E_DI(HANDLE hHandle)返回，数据的低16位D15-D0对应输入通道DI15-DI0的状态。

	数据
	D15
	D14
	D13
	D12
	D11
	D10
	D9
	D8
	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	输入
	DI15
	DI14
	DI13
	DI12
	DI11
	DI10
	DI9
	DI8
	DI7
	DI6
	DI5
	DI4
	DI3
	DI2
	DI1
	DI0


对应：Dn=0 表示对应输入DIn=0 (n=0-15)，Dn=1 表示对应输入DIn=1 (n=0-15)

开关量输出由函数：AC6610E_DO(HANDLE hHandle,long iodata)设置，数据iodata的低16位D15-D0对应输出通道DO15-DO0的状态。

	数据
	D15
	D14
	D13
	D12
	D11
	D10
	D9
	D8
	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	输出
	DO15
	DO14
	DO13
	DO12
	DO11
	DO10
	DO9
	DO8
	DO7
	DO6
	DO5
	DO4
	DO3
	DO2
	DO1
	DO0


设置对应：Dn=0 表示设置对应输出DOn=0 (n=0-15)，Dn=1 表示对应输出DOn=1 (n=0-15)

2．3 DA输出

AC6610E具有4路独立12位DA ：DAOUT0-DAOUT3，DA输出部分上电自动清零。输出范围由4位DIP开关选择，1-4号对应选择输出通道0-3号，开关为“ON”时，选择对应输出通道为0-10伏 / “OFF”时为0-5伏。12位DA输出数据dadata的范围为0-4095，对应输出电压0-5伏或0-10伏。计算方法：

0-5伏：输出电压=dadata*5000.0/4095.0 (mV)

0-10伏：输出电压=dadata*10000.0/4095.0 (mV)

输出设置由函数：AC6610E_DA(HANDLE hHandle,long dadata,long ch) 控制

dadata=0-4095：设置输出数据。

Ch=0-3：需要设置的通道。

三、硬件设置与连接
3.1安装


首先设置好AC6610E的模拟输入范围，关掉PC机电源，将AC6610E插入主机的任何一个PCI插槽中并将外部的输入、输出线连好。如果主机有多套AC系列PCI插卡，请注意并标记插槽的顺序与号码以方便连接与编程。

连接注意事项：

1. 注意模拟、开关量的地线必须与外部设备可靠连接，否则会烧毁板卡甚至主机。最好有一条地线直接连接计算机机箱与外部设备的地线。

2. 外部的输入电压必须在规定范围之内。

3. 输出不允许对地线或外部电源短路，否则会立即烧毁板卡。

4. 连接器插头插拔时，必须关闭主机及外部设备的电源。

3.2 DA输出范围设置

4位拨码开关SW1用于设置DA输出范围。开关的1-4号对应选择输出通道0-3号，开关为ON设置对应输出为0-10伏，OFF使，输出为0-5伏。方法如下：

输出：0-5伏。

               ON

输出：0-10伏。

               ON


3.3 输入输出插座定义

· P1  DB25插座

P1插座负责16路模拟输入及4路DA的连接。定义如下：

[image: image2.wmf]DAOUT1

AIN1

DAOUT3

AIN3

AIN15

AIN8

AIN4

AIN13

DAOUT0

P1

DB25

13

25

12

24

11

23

10

22

9

21

8

20

7

19

6

18

5

17

4

16

3

15

2

14

1

AIN0

AIN10

DAOUT2

AIN7

AIN11

AIN2

AIN5

AIN12

AIN9

AIN6

AIN14


1． AIN0-AIN15：对应16路模拟输入通道0-15号。

2． 9，22脚：模拟输入、输出地线。

3． DAOUT0-DAOUT3：对应DA输出通道0-3号。

· P2 开关量输入输出插座

P2 40线扁平电缆插座连接32路开关量输入、输出。

[image: image3.wmf]DO6

DO1

DO11

DI7

DI0

DO3

DO8

DO13

DI2

DO0

DI8

DO5

P2

IDC40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

DO10

DO12

DO15

DI4

DI13

DO2

DI10

DO7

DO14

DI3

DI9

DI6

DI15

DI11

DO4

DI12

DO9

DI14

DI1

DI5


定义：

5. DI0-DI15：16路开关量输入通道0-15号。

6. DO0-DO15：16路开关量输出0-15号。

7. 脚：9，10，19，20，29，30，39，40 地线。

3.4 配套端子板

AC6610E模拟输入可以配接AC157，AC110端子板。

AC157提供：

· 16路模拟输入的低通滤波。

· 25路螺丝端子接线。

· 可以选装输入I/V变换。

如果需要输入放大，可以选配AC110：

· 四路模拟放大，倍率100、500倍。

· 提供冷端补偿，支持热电偶温度校正。

开关量可以配接AC142或AC145端子板

AC142：

· 40路螺丝端子。

· DB37或40脚扁平电缆插座。

AC145：

· 16路隔离输入5-24伏，端子输入。

· 16路隔离输出，集电极开路（OC）输出，电流100毫安/路，耐压：大于30伏。端子输出。

· I/O为40脚扁平电缆插座。

连接：

                        P1                 P2

   AC157



   AC142

   AC145

PC档片40脚扁平电缆转接板：


提供将P2的40脚扁平电缆插座转接到PC档片输出的功能。AC175提供40对应40脚的转接。P6654提供40脚转接DB37(针)的功能。

P6654转接插座定义

[image: image4.wmf]DI22

P1

DB37RA/M

19

37

18

36

17

35

16

34

15

33

14

32

13

31

12

30

11

29

10

28

9

27

8

26

7

25

6

24

5

23

4

22

3

21

2

20

1

DI1

DI2

DI13

DI8

DI3

DI28

DI21

DI29

DI26

DI30

IGNDC

DI19

DI27

DI18

DI23

IGNDD

DI17

DI6

DI7

DI0

DI20

DI11

DI4

DI25

DI9

DI10

DI16

DI12

DI14

DI15

DI5

IGNDB

DI24

IGNDA

DI31


P6654将P3输入的信号转接到PC的挡片的外部输入插座上,DB37针座。

40芯扁平电缆，通道0-31号输入插座

[image: image5.wmf]DI10

IGNDD

DI26

DI28

IGNDC

DI16

IGNDC

DI2

DI21

DI15

DI6

DI8

DI25

IGNDD

DI31

P3

IDC40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

DI14

DI5

DI20

IGNDA

DI24

DI1

DI30

DI0

DI19

IGNDA

DI4

DI13

DI11

DI23

IGNDB

DI27

DI29

DI18

DI17

DI12

DI3

DI22

IGNDB

DI7

DI9


1. DI0-DI31对应32输入通道的0-31号输入。

2. IGNDA：地线9，10脚。

3. IGNDB：地线19，20脚。

4. IGNDC：地线29，30脚。

5. IGNDD：地线39，40脚。

3.5 常用信号连接与处理

· 开关量输出保护

如果开关量输出驱动高压或大电流设备，输出必须添加保护电路。方法是：在输出与地线中间连接一个5伏的瞬变二极管。

· 开关量输出驱动继电器

[image: image6.wmf]VCC

K?

RELAY

3

5

4

1

2

DOUT

D1

IN4002

R1

1K

1

2

Q1

NPN 8050


· 开关量输入监测高压

高压输入应用AC145隔离端子板，支持0-24伏输入。

· DA输出驱动大电容负载

大电容负载或长线会使输出变的不稳定，解决方法是在输出与负载中间加入一个200-1000欧姆的电阻。

四、AC6610E的编程
本章介绍驱动的安装、动态链接库函数使用方法以及针对AC6610E的软件开发指导。请用户在编程前，仔细阅读本手册，了解相关信息。

4.1:软件安装与说明

4.1.1 软件说明

AC6610E附带光盘中，提供如下内容：

1. 说明书。

2. 驱动程序，支持win98/win2000/winXP操作系统。

3. MFC、Visaul C++、Visaul Basic、Delphi、Labview编程实例。

4. AC6610E测试程序。

注：由于win98、winNT微软已经不提供支持，不建议使用。AC6610E卡的驱动不支持win NT。

· 在光盘的\PCI\AC6610E\DRIVER目录中包含文件：

· AC6610E.inf 驱动安装文件。

· AC6610E.sys 驱动程序。

· AC6610E.dll 动态链接库。

· AC6610E.LIB VC的库文件。

· AC6610E.h VC调用函数的头文件

· AC6610E.BAS VB的函数声明模块。

· 在光盘的\PCI\AC6610E\MFC目录中包含：

· MFC的编程例子

· 编程需要的include文件。

· AC6610E.h 应用显式调用DLL时的函数声明文件。

· 在光盘的\PCI\AC6610E\VB目录中包含：

· VB的编程例子

· VB编程需要的声明模块程序AC6610E.bas。

· 在光盘的\PCI\AC6610E\Delphi目录中包含：

· Delphi的编程例子

· AC6610E.EXE：测试程序。

4.1.2 驱动安装

安装方法：

1. 关闭计算机电源，将AC6610E插入一个PCI插槽。如果有多个AC6610E插卡，请每一次安装一个AC6610E插卡。插槽号码低的插卡的设备号为“0”，高一级槽号的插卡的设备号为“1”，依次类推。

2. 打开计算机电源，启动Windows

3. Windows将会显示找到新硬件，可按找到新硬件向导进行下一步
4. 选择搜索适用我的设备的驱动程序，下一步；
5. 选择驱动所在目录，进行安装。（目录：\PCI\AC6610E\ driver）
6. 按找到新硬件向导的提示进行下一步；
7. Windows将显示完成添加/删除硬件向导，单击完成即可完成安装过程。

8. 完成后如果安装第二个AC6610E，请关闭计算机电源，插入第二块AC6610E插卡，重复上述安装过程。


安装后，程序自动将AC6610E.dll动态链接库程序拷贝到windows系统的system32目录中，用户用也可以自己将DLL拷贝到当前工作目录中。

驱动安装完毕后在\控制面板\系统\设备管理中可以找到AC6610E卡，察看属性-〉资源，如果出现AC6610E的IO地址，表明驱动安装正确。

1. 安装完毕后将在设备管理器中出现一个其他设备（其他设备是问号,不表示设备有问题，只是表示系统不知道AC6610E板卡是何种设备）。

2. 如果需要更新设备驱动，请在硬件设备管理目录下选择AC6610E卡 -〉按鼠标右键选择属性 –〉选择驱动程序 –〉选择重新安装驱动程序。

3. 当Visaul C++/Visaul Basic例程从CD-ROM复制到硬盘时，属性仍将保持为只读属性 ，这将影响用户调试程序。请将属性改为文档属性，这样就可以进行正常的编译、调试工作了。

4.2:接口函数说明

本卡以DLL-动态链接库的方式封装了用户在win98/win2000/winXP环境下编程需要的函数。动态链接库可以被windows环境下的多数编程语言调用，用户只要正确使用调用格式就能正确调用函数。本手册只提供了VC、VB的调用例子，有关其他语言调用的方法，用户可以参考其他书籍或直接在网上查找。

设备函数

· 打开一个AC6610E设备

函数：HANDLE AC6610E_OpenDevice(long DeviceNum)

参数：

· DeviceNum：入口参数，AC6610E设备号，=0、1、2….，表示第一个、第二个AC6610E插卡。设备号的定义参考驱动安装部分。

· 函数返回值：卡的操作句柄。

注：VC中如果句柄不等于INVALID_HANDLE_VALUE，表示正确。VB中如果句柄不等于&HFFFFFFFF，正确。

· 关闭一个AC6610E设备

函数：long AC6610E_CloseDevice(HANDLE hHandle)

功能：关闭以hHandle打开的AC6610E卡。
参数：

· hHandle：入口参数，卡的操作句柄。

· 函数返回数值：0：成功 / -1：失败。

AD函数

· 对AD一个通道采样

函数：long AC6610E_AD(HANDLE hHandle,long channel,long gain)
功能：对通道号为channel的通道采样，并且设置输入范围为gain。
参数：

· hHandle：入口参数，卡的操作句柄。

· channel：入口参数，=0-15对应AD输入通道0-15号

· gain：入口参数，=0、1、2对应设置AD输入范围：5伏/10伏/±5伏。

· 函数返回数值：12位采样数据，范围0-4095。

转换电压计算：

AD输入可以软件选择三个量程，为：5/10/±5伏。对应电压转换为：

0-5伏： 电压=data * 5000 / 4095.0 (mV)

data:12位采样数据（范围：0-4095）。

0-10伏： 电压=data * 10000 / 4095.0 (mV)

data:12位采样数据（范围：0-4095）。

±5伏： 电压=（data-2048） * 5000 / 2048.0 (mV)

data:12位采样数据（范围：0-4095）。

DA函数

函数：long AC6610E_DA(HANDLE hHandle,long dadata,long channel)
功能：设置DA输出值和DA输出通道。
参数：

· hHandle：入口参数，卡的操作句柄。

· dadata：=0-4095，12位DA数据。

· channel：入口参数，=0-3对应DA输入通道0-3号。

· 函数返回数值：出口参数，=0操作成功，其他失败。

转换电压计算：

DA输入可以选择两个个量程，为：5/10/伏。对应电压转换为：

0-5伏：输出电压=dadata*5000.0/4095.0 (mV)

0-10伏：输出电压=dadata*10000.0/4095.0 (mV)

开关量函数

AC6610E具有32路开关量，分为16路输入、16路输出。

· 开关量输入

功能：读入16路开关量输入通道DI0-DI15。

函数：long AC6610E_DI（HANDLE hHandle）

· hHandle：入口参数，卡的操作句柄。

· 函数返回：出口参数，返回读入的数据，低16位有效。16位数据（D15-D0）分别对应端口输入DI15-DI0。

· 开关量输出

功能：设置16位输出数据DO0-DO15。

函数：long AC6610E_DO（HANDLE hHandle,long iodata）

· hHandle：入口参数，卡的操作句柄。

· iodata：入口参数，要输出的数据。低16位有效。16位数据（D15-D0）分别对应输出端口DO15-DO0。

· 函数返回：出口参数，=0操作成功，其它失败。

4.3:VC程序编程说明

编程前，请将AC6610E.lib及AC6610E.h程序拷贝到用户当前目录中。（需要的文件在\AC6610E\driver目录中）

VC编程的基本流程：

1. 利用显式调用加载函数。AC6610E.lib、AC6610E_lib.h文件必须在当前工作目录中。方法，程序的开始处加入如下语句：

#pragma comment(lib, "AC6610E.lib")

#include"AC6610E.h"
详细可以参考VC目录中的程序，AC6610E.H文件包含了需要的函数的声明过程。

2. 利用AC6610E_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

3. 在退出程序时必须执行如下操作：利用AC6610E_CloseDevice函数关闭句柄。

例：

//获得所有6610的操作函数

#pragma comment(lib,"AC6610E.lib")

#include"AC6610E.h"
HANDLE hDevice=INVALID_HANDLE_VALUE;  //硬件操作句柄

Main()

{

//获得6610硬件操作句柄

hDevice=AC6610E_OpenDevice(0); //创建设备驱动句柄，设备号为0

……………………… //用户程序

//读入开关量

int di_data=AC6610E_DI(hDevice);

//退出

AC6611_CloseDevice(hDevice); //关闭操作句柄

}

详细可以参考光盘上的AC6610E的VC目录下的例子。

在编程时必须注意，硬件操作句柄HANDLE必须为全局变量或必须传递给有相应硬件操作的函数。硬件句柄只要在程序启动时打开一次即可，不需要每次打开或关闭。

4.4:VB程序编程说明

VB编程的基本流程：

1. 在工程菜单中选择添加模块，将AC6610E.bas模块添加进来（该模块在光盘中\pci\AC6610E\vb目录中，应用时将文件拷贝到当前工作目录），此文件为所有函数的声明文件。

2. 在模块中定义一个硬件操作句柄，为一个long属性的全局变量，这样可以被用户程序中的所有form调用（例：AC6610E.bas中声明的句柄hd6610）。

3. 利用AC6610E_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

在退出程序时必须执行如下操作：

利用AC6610E_CloseDevice函数关闭句柄

注：AC6610E.bas模块已经包含了所有必要的6610函数的声明语句。

例：

DIM hd6610 as long

Private Sub Form_Load()

DIM I as long

Hd6610 = AC6610E_OpenDevice(0) ‘打开设备0号，获得驱动句柄

…………………..  ‘其他操作

End Sub

……………………………………….

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

AC6610E_CloseDriver hd6610  ‘关闭驱动

End Sub

有关用户其它方面的应用请参考光盘中的例程。

注：VB中如果设备操作句柄不等于&HFFFFFFFF为有效句柄。

4.5:Delphi程序编程说明

在Delphi中调用动态链接库的方式分为静态调用和动态调用，本公司所提供的例程均采用静态调用方式（有关动态调用方式请参见光盘中的《双诺公司采集卡Delphi开发说明》）。

编程前，请将AC6610E.dll动态链接库程序拷贝到用户当前目录中或windows系统的system32目录中

Delphi编程的基本流程：

1．在.pas文件中的implementation处声明动态连接库中的函数。

2．定义一个硬件操作句柄，为一个ulong属性的全局变量。

3．利用AC6610E_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

在退出程序时必须执行如下操作：

利用AC6610E_CloseDrive函数关闭句柄

例：

var

  hd6610e:ulong;//句柄

…………………
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

var

i:ulong;

begin

hd6610e:= AC6610E_OpenDevice(0);

end;
…………………………
……………………//其他操作

procedure TForm1.Formdestroy(Sender: TObject);

begin

  AC6610E_CloseDrive(hd6610e);

end;

end.
注：Delphi中如果设备操作句柄不等于$FFFFFFFF为有效句柄。

4.6:LabVIEW程序编程说明

本公司生产的所有采集卡的相关接口函数，均以动态链接库的形式提供给用户。在使用LabVIEW对本公司采集卡进行开发时，只需通过LabVIEW中的Call Library Function Node节点来调用我们所提供的动态链接库函数即可对硬件进行相关操作。

目前，本公司已将客户在LabVIEW中通过Call Library Function Node节点调用DLL函数的过程全部编译为Sub VI的形式，用户只需在LabVIEW的Block Diagram中点击右键，选择ALL Functions->Select a VI，找到\AC6610E(Sub VI)目录，将所需Sub VI添加到LabVIEW的Block Diagram中，即可完成对DLL函数的调用。

详见光盘中的LabVIEW例程及《双诺公司采集卡LabVIEW开发手册》。

五、附录

5.1 AC6610E示意图：

[image: image7.jpg]ACEB10E





5.2 电位器调整

AD调整：

· 5V输入：

1) 设置输入为“0”，调整UZ10电位器

2) 设置输入为4-5伏，调整ADG电位器使读数正常

· 10V输入：调整G10使读数正常

· (​5V输入：输入为零时，调整BZ5使读数为“2048”既“0伏“。

5.3 AC6610E地址译码功能说明
· AC6610E的识别参数：

VID:4348H

DEVICE:5049H

PID:66100000

· 偏移地址分配(IOBASE0):
	偏移地址
 A0-A3
	     读操作(RD)
	      写操作(WR)

	0H     
	A/D状态STATE
	A/D输入通道号CH

	1H     
	启动A/D转换,  RUN
	

	2H     
	A/D低8位结果:  ADDATAL
	

	3H
	A/D高8位结果:  ADDATAH
	

	EH
	开关量输入口数据低8位DIL
	写入开关量输出低8位DOL

	FH     
	开关量输入口数据高8位DIH
	写入开关量输出高8位DOH

	10H
	dasclk
	dal

	11H
	daload
	dah

	12H
	
	dacsn


说明：

· DA操作

16位DA数据dadata定义：

16位数据d15-d0:

    d15 d14 : 10

    d13 d12 : =0-3 对应输出通道0-3号

    d11-d0  : 12位数据。

操作：

1. 设置dacsn=1

2. 设置dal为dadata的低8位

3. 设置dah为dadata的高8位

4. 操作daload，将数据装入

5. 设置dacsn=0

6. 连续进行16次dasclk操作

7. 设置dacsn=1

注：因为DA为串行输入，因此需要将16位数据锁存到内部16位移位寄存器中，然后进行16次移位操作，将数据写入DA。

· STATE

功能：AD转换状态，8位读入数据（D7-D0）, D0=0 AD转换结束。

· CH

功能：设置AD转换通道及输入范围

8位数据D7-D0的：

- D3-D0控制转换通道0-15。

- D6D5:=0,1,2对应设置输入范围5/10/±5伏。

· RUN

功能：读入操作启动AD转换。

· ADL、ADH

功能：读入AD转换数据的低8位及高8位。（注：此操作可以应用16位操作从2H口中读入）

数据格式：16位数据中的高12位为12位AD转换结果。

校正：data=12位AD数据，data=0-4095。  

电压：

0-5伏： V= data * 5000 / 4095 (mV)

0-10伏：V= data * 10000 / 4095 (mV)

±5伏： V= (data-2048) * 5000 / 2048 (mV)

· DIL、DIH 

功能：读入16位开关量输入的低8位（DIL）及高8位（DIH），二个8位数据（D0-D7）分别对应开关量输入的DI0-DI7、DI8-DI15。16位开关量输入容许应用16位读入操作一次读入。

· DOL、DOH 

功能：设置16位开关量输出的低8位（DOL）及高8位（DOH），二个8位数据（D0-D7）分别对应开关量输出的DO0-DO7、DO8-DO15。16位开关量输入容许应用16位写操作一次写入。























































�





DA





缓冲














�PAGE \# "'Page: '#'�'"�Page: 1���AC1055








PAGE  
1                                        
ww.wwlab.com.cn


