#### AC6616

#### AC6616P

使 用 手 册

- 16路单端/8路差分输入

- 16位AD

- 二路12位DA

- 开关量16入/16出

- 二路计数器

- AC6616为AC6616P简化版本

wwlab

2005年6月

在开始使用前请仔细阅读下面说明

检查

打开包装请查验如下：

- AC6616P卡一个

- 手册及光盘。

- DB25插头一套、40芯扁平电缆长、短各一条。

- AC175转接板一个

安装

关掉PC机电源，将AC6616P插入主机的任何一个PCI插槽中并将外部的输入、输出线连好。如果主机有多套AC系列PCI插卡，请每次只安装一个插卡。软件驱动安装请查看第3章说明。

保修

本产品自售出之日起一年内，用户遵守储存、运输和使用要求，而产品质量不合要求，凭保修单免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的，需缴纳器件费和维修费及相应的运输费用，如果板卡有明显烧毁、烧糊情况原则上不予维修。如果板卡开箱测试有问题，可以免费维修（限购买板卡10天内）。

目录

| 一 | AC6616P说明……………………………………………………………. | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1 AC6616P板卡简介…………………………………………………… | 4 |
|  | 1.2 性能参数……………………………………………………………… | 4 |
| 二 | 硬件原理说明……………………………………………………………. | 7 |
|  | 2.1 模拟输入部分………………………………………………………… | 7 |
|  | - 输入通道 - 输入设置及放大器 - 电压计算 |  |
|  | 2.2 开关量输入、输出及计数器………………………………………… | 10 |
|  | 2.3 DA……………………………………………………………………. | 11 |
| 三 | 硬件设置与连接…………………………………………………………. | 13 |
|  | 3.1 安装…………………………………………………………………… | 13 |
|  | 3.2 输入输出插座定义…………………………………………………… | 13 |
|  | 3.3 配套端子板…………………………………………………………… | 15 |
|  | 3.4 常用信号连接与处理………………………………………………… | 17 |
| 四 | AC6616P的编程…………………………………………………………. | 20 |
|  | 4.1 软件安装与说明……………………………………………………… | 20 |
|  | 4.2 接口函数说明………………………………………………………… | 22 |
|  | - AD函数 |  |
|  | - DA函数 |  |
|  | - 计数器函数 |  |
|  | - 开关量函数 |  |
|  | 4.3 VC程序编程说明…………………………………………………… | 27 |
|  | 4.4 VB程序编程说明…………………………………………………… | 29 |
| 五 | 附录……………………………………………………………………… | 31 |
|  | 5.1 AC6616P示意图……………………………………………………. | 31 |
|  | 5.2 电位器调整…………………………………………………………… | 31 |
|  | 5.3 AC6616P地址译码功能说明………………………………………… | 32 |

一、AC6616P说明

1.1 AC6616P板简介

AC6616P是一款多功能高精度A/D板，AD工作在软件启动转换、软件查询转换结束方式，采用PCI总线支持即插即用、无需地址跳线，板卡的所有功能设置皆由软件控制无需跳线设置。AC6616P具有16路单端/8路双端模拟输入、输入程控放大器，二路DA输出，32路开关量（16路输入及16路输出），16路DI的最后二路输入（DI14、DI15）支持计数功能（16位计数器）。AC6616P采用大规模可编程门阵列设计，提高可靠性。

AC6616是AC6616P的简化版本，功能对比如下：

| AC6616P功能 | AC6616 |
| --- | --- |
| 16路单端/8路差分输入 | 16路单端输入 |
| 软件选择AD输入范围 | 相同 |
| 16位AD | 相同 |
| AD软件启动、软件查询结束 | 相同 |
| 2路12位DA | 无 |
| 16路开关量输入 | 相同 |
| 16路开关量输出 | 相同 |
| 2路16位计数器 | 无 |

AC6616的软件与AC6616P完全兼容，下面文中除非特别提及，AC6616P与AC6616相同。

应用范围：

- 慢速直流电压、电流（需要转换板）信号采集。

- 小型测控、仪表系统。

1.2 性能参数：

AD部分

- A/D转换器:  100KHz 16位A/D,  A/D内置采样保持器。工作方式：软件查询。（windows2000/XP下速度受操作系统限制，速度大约为：10KHz-15KHz）。

- 16路单端/8路双端输入, 输入阻抗：1MΩ, 最大输入耐压:< ±12V，瞬时输入耐压：±30V，DB25孔式输入连接器。

- AD转换启动方式：软件

- 输入范围：5伏、10伏、±5伏、±10伏。

| 输入范围 | 系统精度 （FSR） | 跳字 峰值 | 10次平均 跳字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0－5V | 0.02% | ±2LSB | ±1LSB |
| 0－10V | 0.02% | ±1.5LSB | ±1LSB |
| ±5V | 0.02% | ±1.5LSB | ±1LSB |
| ±10V | 0.02% | ±1.5LSB | ±1LSB |

注：以上测试为典型数值，温度23度±10度，测试样本500点。

- 温度系数15ppm/度。

- A/D最大通过率: 20KHz,输入通道建立时间<40uS。

DA部分：

- 二路12位DA，输出10V或±5V，每路可以独立由软件选择输出范围。

- 输出驱动电流：5毫安，最大驱动电容负载:1000pF。

- 分辨率12位，精度0.1% FSR。

- 输出零点误差：小于±10mV。

- DA输出上电后设置为：10伏输出档，输出电压=0。

开关量部分：

- 32路开关量（4个8位），TTL电平（兼容3伏逻辑），16入、16出。40脚扁平电缆插座输入、输出。开关量输出复位后，输出为低电平“0”。

- 输出高电压 > 2.5V，低电压 < 0.5V

最大输出电流 ：20mA

- 输入电流：<0.1mA  输入高电压门限：〉2V， 低电压：〈 0.8V。

- 输入耐压：高电平最大耐压：8伏，低电平：-0.4伏。

- 输入电路内置上拉电阻。

计数器：

- 二路16位计数器，计数时钟输入与开关量输入通道（DI0-DI15）的DI14、DI15号共用，DI14为计数器输入通道0的时钟， DI15对应计数器输入通道1时钟输入。

- 计数器输入上升边沿有效，最大计数频率5MHz。

- 计数器为加法计数器，提供计数器溢出标志（计数器数值大于65535时）。

- 输入电压参数与开关量输入相同。

系统：

- PCI总线，符合PCI V2.1标准，供电：+5伏。

- 工作温度：0-70℃。

- 板卡尺寸：12（W） X 9(H) (厘米)

- AC6616P占用64个I/O选通空间(自动分配)。

二、硬件原理说明

AC6616P采用CH PCI接口芯片及门阵列作为主控芯片。门阵列控制模拟输入、采样及开关量。原理框图如下。

16路模拟        输入量程选择

输入

电子               A/D         门阵列           DA0              输出0

开关                           XC95144                     输出控制

通道及单端/差分控制                         DA1              输出1

16DI                                                                输出控制

16DO

2路计数器输入

PCI桥                  PCI总线

2．1 模拟输入部分

- 输入通道

AC6616P具有16路单端或8路差分（双端）输入，由16到1电子开关控制。用户可以通过通道控制寄存器，控制输入16路单端或8路差分输入中的一路到AD转换器进行转换。

一路单端模拟输入部分的等效输入示意图：

模拟信号由DB25插座输入，经过输入保护电阻R=1K到输入电子开关选择通道，并经过缓冲放大到AD输入。输入对地的1M下拉电阻，保证输入没有连接时输入近似为“0”。

一路双端模拟输入（差分）部分的等效输入示意图：

双端输入时，每路输入占用二条输入连线，分别为输入“信号+”及输入“信号-”。对于AC6616P，单端输入0-7号对应差分输入+的0-7号，单端输入8-15号对应差分输入-的0-7号。特别要强调的是：差分输入是三条输入连接线，输入+、输入-及输入地线。输入+/-分别连接外部输出的+/-端，地线连接到外部设备的地线上，如下图：

差分输入的有效电压为：（正输入电压 – 负输入电压），即测量+/-输入的电压差。

- 输入设置

模拟输入设置包含以下几个部分：

  - 输入形式SIDI=0、1：选择输入为单端或差分（AC6616不支持）。

  - 输入量程：GAIN=0、1、2、3，选择输入范围5、10、±5、±10伏。

- 电压计算

16位AD转换结果范围为0-65535，在单极性(0-5或0-10伏输入)与双极性（±5或±10输入）输入时对应关系如下：

| 采样数据 | 单极性电压 | 双极性电压 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | -Vf |
| 32768 | Vf/2 | 0 |
| 65535 | Vf | +Vf |

注：Vf：满度电压数值。

电压转换计算：

5伏输入： 电压=data * 5000 / 65535.0 (mV)

10伏输入： 电压=data *10000 / 65535.0 (mV)

±5伏输入： 电压=（data-32768） * 5000 / 32768.0(mV)

* data:16位采样数据（范围：0-65535）。

2．2 开关量输入、输出及计数器

- 开关量

开关量输入、输出由板上门阵列直接输入、输出。输出部分上电自动清零。由于门阵列为3伏逻辑（兼容5伏逻辑），因此大于3伏逻辑，不需要另外的电路来变换与3伏逻辑的连接。输出部分最大输出电流为8毫安。输入部分连接有输入保护电阻（阻值1K），可以承受瞬时的高压输入。

16路开关量输入通道表示为：DI0-DI15。

16路开关量输出通道表示为：DO0-DO15。

- 计数器（AC6616不支持）

二路计数器（cnt0、cnt1）为16位加法计数器，用户在启动计数器时，硬件自动将计数器清“0”并开始计数。计数器时钟输入为上升边沿有效（计数器加一）。cnt0、cnt1的计数时钟输入分别为开关量输入通道14、15号，因此14、15号输入具有开关量输入与计数输入双重功能。

用户可以随时运用程序读入当前的计数数值，如果计数器溢出，程序会通过返回数据通知用户（详细见软件编程部分的对应章节）。用户重新启动计数器时，硬件自动复位计数器溢出标志。

2．3：DA(AC6616不支持)

用户设置的12位DA转换数据通过DA转换器输出0-2.5伏电压到输出放大器，并转换为对应的10/±5伏输出。

模拟输出部分原理示意：

DA输出信号到缓冲放大器,同时将DA输出的0-2.5V信号变换为10伏、±5伏信号。由于运算放大器输出无法驱动电容、电感负载，因此应用时如果驱动类似负载，请在输出与被驱动设备中间串接一个100欧姆到500欧姆的电阻。

电压计算：

10伏：输出电压=data*10000/4095.0 (mV)

data(范围0-4095)为12位DA数据。

±5伏：输出电压=（data-2048）*5000/2048.0 (mV)

data(范围0-4095)为12位DA数据。

三、硬件设置与连接

3.1安装：

关闭计算机电源，将AC6616P插入主机的任何一个PCI插槽中并将外部的输入、输出线连好。如果主机有多套AC6616P卡，请注意标记先后次序，先安装的卡的设备号为0，下一个为1，以次类推。

连接注意事项：

- 注意模拟、开关量的地线必须与外部设备可靠连接，否则会烧毁板卡甚至主机。最好有一条地线直接连接计算机机箱与外部设备的地线。

- 外部的输入电压必须在规定范围之内。

- 输出不允许对地线或外部电源短路，否则会立即烧毁板卡。

- 连接器插头插拔时，必须关闭主机及外部设备的电源。

3.2 输入输出插座定义

- P1  DB25插座

P1插座负责16路模拟输入的连接。定义如下：

  - AIN0-AIN15：

  - 单端模式：对应16路模拟输入通道0-15号。

  - 差分输入：AIN0-AIN7对应差分“+”输入0-7号， AIN8-AIN15对应“-”输入0-7号。

  - 9，22脚：模拟输入、输出地线。

  - 23、11：对应DA输出通道0、1号。

- P2 开关量输入输出插座

P2 40线扁平电缆插座连接32路开关量输入、输出。

定义：

- DI0-DI15：16路开关量输入通道0-15号。

- DO0-DO15：16路开关量输出0-15号。

- 脚：9，10，19，20，29，30，39，40 地线。

- DI14、DI15同时是计数器通道0、1号的计数时钟输入。

3.3 配套端子板

AC6616P模拟输入可以配接AC157，AC110端子板。

AC157提供：

- 16路模拟输入的低通滤波

- 25路螺丝端子接线

- 可以选装输入I/V变换。

如果需要输入放大，可以选配AC110：

- 四路模拟放大，倍率100、500倍。

- 提供冷端补偿，支持热电偶温度校正。

开关量可以配接AC142或AC144、AC145端子板

AC142：

- 40路螺丝端子

- DB37或40脚扁平电缆插座。

AC145：

- 16路隔离输入5-24伏，端子输入。

- 16路隔离输出，集电极开路（OC）输出，电流10毫安/路，耐压：大于30伏。端子输出。

- I/O为40脚扁平电缆插座。

AC144：

- 24路隔离输入5-24伏，端子输入。

- 24路隔离输出，集电极开路（OC）输出，电流100毫安/路，耐压：大于30伏。端子输出。可以转接驱动继电器。

- I/O为40脚扁平电缆插座。

连接：

P1                 P2

AC157

AC142

AC145

3.4 常用信号连接与处理

- 远距离单端信号传输

如果现场的连接线很长，可以利用上述方法利用输入差分放大器的共模抑制特性来减小传输中的干扰。差分输入的“+”连接到信号输出，差分输入的“-”连接到信号输出的地线，同时利用额外的一条连线连接AD与信号输出的地线。

- 利用差分输入测量串联电阻两端的电压

- 无源信号前端输出或前端输出隔离的差分连接

R的取值范围：1K-10K欧姆。

- 开关量输出保护

如果开关量输出驱动高压或大电流设备，输出必须添加保护电路。方法是：在输出与地线中间连接一个5伏的瞬变二极管。

- 开关量输出驱动继电器

- 开关量输入监测高压

高压输入应用AC145隔离端子板，支持0-24伏输入。

四、AC6616P的编程

本章介绍驱动的安装、动态链接库函数使用方法以及针对AC6616P的软件开发指导。请用户在编程前，仔细阅读本手册，了解相关信息。AC6616与AC6616P的驱动程序相同。

4.1：软件安装与说明

4.1.1 软件说明

AC6616P附带光盘中，提供如下内容：

- 说明书。

- 驱动程序，支持win98/win2000/winXP操作系统。

- MFC、Visaul C++、Visaul Basic编程实例。

- AC6616P测试程序。

注：由于win98、winNT微软已经不提供支持，不建议使用。AC6616P卡的驱动不支持win NT。

- 在光盘的\PCI\AC6616P\DRIVER目录中包含：ac6616P.inf、 ac6616.sys 、ac6616P.dll、AC6616P.LIB、AC6616P.h 4个文件。

- AC6616P.inf 驱动安装文件。

- AC6616.sys 驱动程序。

- Ac6616P.dll 动态链接库。

- AC6616P.LIB VC的库文件。

- AC6616P.h VC调用函数的头文件

- 在光盘的\PCI\AC6616P\VC目录中包含：

- VC的编程例子

- 编程需要的include文件。

- AC6616P.h 应用显式调用DLL时的函数声明文件。

- 在光盘的\PCI\AC6616P\VB目录中包含：

- VB的编程例子

- VB编程需要的声明模块程序ac6616P.bas。

- 在光盘的\PCI\AC6616P\MFC目录中包含：

- MFC的编程例子

- Ac6616P.h 应用显式调用DLL时的函数声明文件

- AC6616P.EXE：测试程序。

4.1.2 驱动安装

安装方法：

- 关闭计算机电源，将AC6616P插入一个PCI插槽。如果有多个AC6616P插卡，请每一次安装一个AC6616P插卡。第一次安装的插卡的设备号为“0”，第二次安装的插卡的设备号为“1”，依次类推。

- 打开计算机电源，启动Windows

- Windows将会显示找到新硬件，可按找到新硬件向导进行下一步

- 选择搜索适用我的设备的驱动程序，下一步；

- 选择驱动所在目录，进行安装。（目录：\PCI\AC6616P\ driver）

- 按找到新硬件向导的提示进行下一步；

- Windows将显示完成添加/删除硬件向导，单击完成即可完成安装过程。

- 完成后如果安装第二个AC6616P，请关闭计算机电源，插入第二块AC6616P插卡，重复上述安装过程。

安装后，程序自动将ac6616P.dll动态链接库程序拷贝到windows系统的system32目录中，用户也可以自己将DLL拷贝到当前工作目录中。

驱动安装完毕后在\控制面板\系统\设备管理器中可以找到AC6616P卡，查看属性-〉资源，如果出现AC6616P的IO地址，表明驱动安装正确。

- 安装完毕后将在设备管理器中出现一个其他设备（其他设备是问号,不表示设备有问题，只是表示系统不知道AC6616P板卡是何种设备）。

- 如果需要更新设备驱动，请在硬件设备管理目录下选择AC6616P卡 -〉按鼠标右键选择属性 –〉选择驱动程序 –〉选择重新安装驱动程序。

- 当Visaul C++/Visaul Basic例程从CD-ROM复制到硬盘时，属性仍将保持为只读属性 ，这将影响用户调试程序。请将属性改为文档属性，这样就可以进行正常的编译、调试工作了。

4.2 接口函数说明

本卡以DLL-动态链接库的方式封装了用户在win98/win2000/winXP环境下编程需要的函数。动态链接库可以被windows环境下的多数编程语言调用，用户只要正确使用调用格式就能正确调用函数。本手册只提供了VC、VB的调用例子，有关其他语言调用的方法，用户可以参考其他书籍或直接在网上查找。

设备函数

- 打开一个AC6616P设备

函数：HANDLE AC6616P_OpenDevice(long DeviceNum)

参数：

- DeviceNum：入口参数，AC6616P设备号，=0、1、2….，表示第一个、第二个AC6616P插卡。设备号的定义参考驱动安装部分。

- 函数返回值：卡的操作句柄。

注：VC中如果句柄不等于INVALID_HANDLE_VALUE，表示正确。VB中如果句柄不等于&HFFFFFFFF，正确。

- 关闭一个AC6616P设备

函数：long AC6616P_CloseDevice(HANDLE hHandle)

功能：关闭以hHandle打开的AC6616P卡。

参数：

- hHandle：入口参数，卡的操作句柄。

- 函数返回数值：0：成功 / -1：失败。

AD函数

- 对AD一个通道采样

函数：long AC6616P_AD(HANDLE hHandle,

long channel, long gain, long sidi,

long naver)

功能：对通道号为channel的通道采样，并且设置输入范围。

参数：

- hHandle：入口参数，卡的操作句柄。

- channel：入口参数，=0～15(单端模式)/=0～7（差分模式）。设置AD输入通道号

- gain：入口参数，=0～3对应设置AD输入基本量程，分别对应5伏、10伏、±5伏、±10伏。

- sidi：入口参数，=0设置输入为16路单端/=1设置输入为8路差分。

- naver：入口参数，=1-255，设置采样平均次数，范围1-255次。

- 函数返回数值：16位采样数据，范围0～65535。

转换电压计算：

0-5伏： 电压=data * 5000 / 65535.0 (mV)

0-10伏： 电压=data * 10000 / 65535.0 (mV)

±5伏： 电压=（data-32768） * 5000 / 32768.0 (mV)

±10伏： 电压=（data-32768） * 10000 / 32768.0 (mV)

注：data:16位采样数据（范围：0～65535）。

信号处理：

通常16位AD转换器由于分辨率高，更容易受到噪音的干扰，因此如果可能，用户尽量对采样结果进行10～100次的平均处理，即设置采样参数naver=10～100。同时，如果可能，输入选用AC157端子滤波板作为外部输入信号连接板。

DA函数（只对AC6616P板卡有效）

二路12位DA，分别表示为通道0及通道1。对应二个操作函数，如下。

函数：long AC6616P_DAMode(HANDLE hHandle,long dgs0,long dgs1)

功能：设置DA输出电压范围。

参数：

- hHandle：入口参数，卡的操作句柄。

- dgs0：入口参数，设置DA通道0输出电压范围，=0 为0-10伏/=1为±5伏。

- dgs1：入口参数，设置DA通道1输出电压范围，=0 为0-10伏/=1为±5伏。

- 函数返回数值：=0操作成功，其它失败

函数：long AC6616P_DA(HANDLE hHandle,long dach, long dadata)

功能：设置DA输出数据。

参数：

- hHandle：入口参数，卡的操作句柄。

- dach：入口参数，=0表示设置DA通道0，=1表示设置DA通道1

- dadata：入口参数,12位DA输出数据（范围：0-4095）

- 函数返回数值：=0操作成功，其它失败

电压计算：

10伏：输出电压=dadata*10000/4095.0 (mV)

dadata(范围0-4095)为12位DA数据。

±5伏：输出电压=（dadata-2048）*5000/2048.0 (mV)

dadata(范围0-4095)为12位DA数据。

计数器函数（只对AC6616P板卡有效）

AC6616P具有二路16位计数器，称为计数器0与计数器1。计数器有效数据范围为0～65535，为加法计数器。用户初始化后计数器数值=0，如果计数器数值超过65535，认为计数器溢出，但计数器仍然继续工作并从0开始重新计数。溢出标志只有在重新初始化启动后，才自动复位为0。

函数：AC6616P_CReset(HANDLE hHandle,long cchannel)

功能：启动计数器。

参数：

- hHandle：入口参数，卡的操作句柄。

- cchannel：入口参数，表示要启动的计数器通道号（=0-1）。

- 函数返回数值：=0操作成功，其它失败

函数：AC6616P_CRead(HANDLE hHandle,long cchannel)

功能：读入计数器通道cchannel的16位数据。

参数：

- hHandle：入口参数，卡的操作句柄。

- cchannel：入口参数，表示计数器通道号（=0-1）。

- 函数返回数值：<0：计数器溢出；>0：16位计数器数据（0-65535）

注：

  - 计数器通道0、1号的时钟输入与开关量输入14、15号共用。

  - 计数器应用时，应该首先启动计数器，然后查询计数器数值。

  - 用户测试计数器，可以将开关量输出连接到计数器输入，通过发送高低电平来观察计数器的动作。

开关量函数

AC6616P具有32路开关量，分为16路输入、16路输出。

- 开关量输入

功能：读入16路开关量输入通道DI0-DI15。

函数：long AC6616P_DI（HANDLE hHandle）

- hHandle：入口参数，卡的操作句柄。

- 函数返回：出口参数，返回读入的数据，低16位有效。16位数据（D15-D0）分别对应端口输入DI15-DI0。

- 开关量输出

功能：设置16位输出数据DO0-DO15。

函数：long AC6616P_DO（HANDLE hHandle,long iodata）

- hHandle：入口参数，卡的操作句柄。

- iodata：入口参数，要输出的数据。低16位有效。16位数据（D15-D0）分别对应输出端口DO15-DO0。

- 函数返回：出口参数，=0操作成功，其它失败。

4.3: VC程序编程说明

编程前，请将ac6616P.lib及ac6616P.h程序拷贝到用户当前目录中。（需要的文件在\ac6616P\driver目录中）

VC编程的基本流程：

- 利用显式调用加载函数。ac6616P.lib、ac6616P.h文件必须在当前工作目录中。方法，程序的开始处加入如下语句：

#pragma comment(lib, "ac6616P.lib")

#include"ac6616P.h"

详细可以参考VC目录中的程序，ac6616P.h文件包含了需要的函数的声明过程。

- 利用AC6616P_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

- 在退出程序时必须执行如下操作：利用AC6616P_CloseDevice函数关闭句柄

例：

//获得所有AC6616P的操作函数

#pragma comment(lib,"ac6616P.lib")

#include"ac6616P_lib.h"

HANDLE hDevice=INVALID_HANDLE_VALUE;  //硬件操作句柄

Main()

{

//获得6616P硬件操作句柄

hDevice=AC6616P_OpenDevice(0); //创建设备驱动句柄，设备号为0

……………………… //用户程序

//读入开关量

int di_data=AC6616P_DI(hDevice);

//退出

AC6611_CloseDevice(hDevice); //关闭操作句柄

}

详细可以参考光盘上的AC6616P的VC目录下的例子。

在编程时必须注意，硬件操作句柄HANDLE必须为全局变量或必须传递给有相应硬件操作的函数。硬件句柄只要在程序启动时打开一次即可，不需要每次打开或关闭。

4.4: VB程序编程说明

VB编程的基本流程：

- 在工程菜单中选择添加模块，将ac6616P.bas模块添加进来（该模块在光盘中\pci\ac6616P\vb目录中，应用时将文件拷贝到当前工作目录），此文件为所有函数的声明文件。

- 在模块中定义一个硬件操作句柄，为一个long属性的全局变量，这样可以被用户程序中的所有form调用（例：ac6616P.bas中声明的句柄hd6616P）。

- 利用AC6616P_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

在退出程序时必须执行如下操作：

利用AC6616P_CloseDevice函数关闭句柄

注：ac6616P.bas模块已经包含了所有必要的AC6616P函数的声明语句。

例：

DIM hd6616P as long

Private Sub Form_Load()

DIM I as long

Hd6616P = AC6616P_OpenDevice(0) ‘打开设备0号，获得驱动句柄

…………………..  ‘其他操作

End Sub

……………………………………….

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

AC6616P_CloseDriver hd6616P  ‘关闭驱动

End Sub

有关用户其它方面的应用请参考光盘中的例程。

注：VB中如果设备操作句柄不等于&HFFFFFFFF为有效句柄。

五、附录

5.1 AC6616P示意图：

5.2 电位器调整

AD调整：

- 5V输入：

- 设置输入为“0”，调整UZ电位器

- 设置输入为5伏，调整ADG电位器使读数正常

- 10V输入：

设置输入为9伏，调整BG10电位器使读数正常

- 5V输入：输入为零时，调整BZ5使读数为“32768”即“0伏”。

- 10V输入：

- 输入为零时，调整BZ10使读数为“32768” 即“0伏”。

- 输入为9伏时，调整BG10使读数为输入电压。

DA通道0调整：

- 10V：设置输出为10伏，调整DG0电位器

- 5V输入：输出为零时，调整DBZ0使输出为“0伏“。

注：通道1的调整相同，电位器为：DG1,DBZ1。

5.3 AC6616P地址译码功能说明

- AC6616P的识别参数：

VID:4348H

DEVICE:5049H

PID:66160000

- 偏移地址分配(IOBASE0):

| 偏移地址 A0-A3 | 读操作(RD) | 写操作(WR) |
| --- | --- | --- |
| 0H | A/D状态STATE | A/D输入通道号CH |
| 1H | 启动A/D转换, RUN |  |
| 2H | A/D低8位结果: ADDATAL |  |
| 3H | A/D高8位结果: ADDATAH |  |
| 8H | rcntl | Crew0 |
| 9H | rcnth | Crew1 |
| AH |  | Cload |
| EH | 开关量输入口数据低8位DIL | 写入开关量输出低8位DOL |
| FH | 开关量输入口数据高8位DIH | 写入开关量输出高8位DOH |
| 10H |  | Dal0 |
| 11H |  | Dah0 |
| 12H |  | Dal1 |
| 13H |  | Dah1 |
| 14H |  | damode |

说明：

- STATE

功能：AD转换状态，8位读入数据（D7-D0）

D7：=1 计数器通道1溢出

D6：=1 计数器通道0溢出

D0=0 AD转换结束。

- CH

功能：设置AD转换通道及输入范围

8位数据D7-D0的：

- D3-D0控制转换通道0-15。

- D6D5 GS=0-3对应设置输入=5、10、±5、±10。

- D7 SIDI:=0 设置输入为单端模式/=1输入为差分模式

- RUN

功能：读入操作启动AD转换。

- ADL、ADH

功能：读入AD转换数据的低8位及高8位。（注：此操作可以应用16位操作从2H口中读入）

数据格式：16位数据中的高12位为12位AD转换结果。

校正：data=12位AD数据，data=0-4095。

电压：

0-5伏： V= data * 5000 / 4095 (mV)

0-10伏：V= data * 10000 / 4095 (mV)

±5伏： V= (data-2048) * 5000 / 2048 (mV)

- DIL、DIH

功能：读入16位开关量输入的低8位（DIL）及高8位（DIH），二个8位数据（D0-D7）分别对应开关量输入的DI0-DI7、DI8-DI15。16位开关量输入容许应用16位读入操作一次读入。

- DOL、DOH

功能：设置16位开关量输出的低8位（DOL）及高8位（DOH），二个8位数据（D0-D7）分别对应开关量输出的DO0-DO7、DO8-DO15。16位开关量输入容许应用16位写操作一次写入。

- Cntl,cnth,cload

功能：读入计数器数值

方法：

- 发送cload命令，如果D0=0表示锁存计数器0的数据，如果D1=0表示锁存计数器1的数据

- cnrl读入16为计数器数据的低8位

- cnrh读入16为计数器数据的高8位

- damode

功能：设置DA输出范围，8位数据定义如下：

D0=0通道0输出为0-10伏/=1：输出±5伏

D2=0通道1输出为0-10伏/=1：输出±5伏

- dal0,dah0,dal1,dah1

12位DA数据分为二次写入DA。必须首先写入低4位数据，然后写入高8位数据。12数据专用二次写入的16位数据的高12位。Dal0、dal1分别设置输出通道0、1号的低8位数据，dah0、dah1设置高8位数据。