AC6624


AC6624

使 用 手 册

[image: image14.wmf]IN-

SIGNAL AC

1

2

IN+

GND

R2

R1

R3

-

+

U?

5

1

6

2

3

7

4


· PCI总线AD采集板

· 32路16位 400KHz AD

· 工作模式：软件查询、定时器采集

· 2路12位DA

· DA通道0具有任意波形发生器功能

· 开关量：16DI/16DO

· 两路24位计数器（计数、测频）

· 两路20位脉冲发生器（PWM、单次脉冲、可编程个数方波发生器）

· 提供32字节用户EEPROM记录空间。

wwlab

2009/8

在开始使用前请仔细阅读下面说明

检查

打开包装请查验如下：

· AC6624采集卡

· 光盘。

· DB37插头，40线电缆各一套。

安装


关掉PC机电源，将AC6624插入主机的任何一个PCI插槽中并将外部的输入、输出线连好。如果主机有多套卡，请每次只安装一个卡并记下PCI插槽的序号，小序号的为第一个卡(0号设备)。软件启动安装请查看第3章说明。

保修

本产品自售出之日起一年内，用户遵守储存、运输和使用要求，而产品质量不合要求，凭保修单免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的，需缴纳器件费和维修费及相应的运输费用，如果板卡有明显烧毁、烧糊情况不予维修。如果板卡开箱测试有问题，可以免费维修（限购买板卡10天内）。

软件支持服务

自销售之日起提供6个月的免费开发咨询。

目  录
5一、AC6624说明


51.1 AC6624板简介


5功能简述：


6相关产品：


6配套端子板


61.2 性能说明：


6AD部分：


7AD工作模式：


8DA输出


9开关量输入输出


10脉冲及计数器


11EEPROM


11软件支持：


11其他


12二、原理说明：


122.1简介：


132.2  AD及数据计算


13模拟输入


14AD


14AD


14输入校正


14AD转换数据格式与计算


162.3 AD采样的连续采样模式


16AD转换模式Normal与SH模式


17定时器与外部时钟


18触发开始采样


19小结：采样模式


192.4：开关量部分的原理：


192.5：计数器


212.6:冲输出原理


21相关操作函数：


21PWM方波输出


22单次脉冲输出（SP模式，软件触发单稳态输出）


23PLP模式：个数可编程脉冲输出


232.7: DA


24输出及电压计算


25任意波形发生器


262.8 EEPROM


27三、安装与连接


273.1 安装


27信号连接注意事项


273.2 连接器插座定义


28P1定义：


29P2定义：


29开关量复合用脚


303.3 配套端子板


31P6654转接板定义：


31ACS605说明


333.4 常用信号的连接、处理。


33差分信号采集


33利用差分输入测量无源信号输出或隔离信号输出


34利用差分输入测量远距离单端信号传输


34加入隔离电容采集交流信号


34利用开关量输出驱动继电器


35开关量输出驱动光耦


36四、软件


364.1 软件安装与说明


36软件说明


37驱动安装


384.2 接口函数说明


38函数简介


39设备操作函数


39AD操作函数-查询模式


41AD操作函数-连续采样模式


44DA操作函数


46开关量操作函数


47计数器操作函数


48脉冲发生操作函数


49EEPROM读写操作函数


514.3 VC程序编程说明


524.4 VB程序编程说明


524.5 LabVIEW程序编程说明


54五、附录


54AC6624示意图：




一、AC6624说明
1.1 
AC6624板简介
AC6624是一款PCI总线16位采集卡，具有32路单端/16路差分模拟输入、2路DA、开关量16路输入/16路输出、2路24位计数器及2路20位脉冲输出（计数器、脉冲输出引脚与开关量共用）。AD支持软件启动或定时器启动（连续采集）。采用PCI总线，支持即插即用、实时采集。AC6624内置4K Byte AD FIFO，在定时器模式支持实时不间断采集。DA通道0具有1K点存储器，支持任意波形发生功能。AC6624还提供了32字节EEPROM空间，用户可以在板卡上记录相关信息，记录不会随掉电丢失。

AC6624的函数兼容AC6623,功能相同，但转换速度及分辨率不同。

功能简述：

AD

· 32路16位AD,400KHz采样速度，输入范围：±10/±5/±2.5伏。

· 32路单端/16路差分输入

· 启动模式：软件或外部硬件触发

· AD控制转换时钟：内部定时器或外部硬件时钟

· 通道扫描采样模式：等间隔扫描或伪同时采样

· 通道控制：自动扫描，用户可以任意设置起始、结束通道

DA

· 2路12位DA，输出范围：5/10/±5伏。

· 通道0可以作为任意波形发生器，波形长度1-1024，最高波形点频1000KHz

开关量

· 16路输入、16路输出

· 2路24位减法计数器，可以测量任意N个脉冲之间的时间间隔（等效频率测量）

· 2路20位计数器，功能：PWM方波、单次脉冲、程控脉冲个数方波。

相关产品：

· AC6623：12位500KHz查询、连线采集AD DA PCI总线采集卡。

· AC6626：18位333KHz多功能查询、连线采集AD DA PCI总线采集卡。

· AC6621 AC6622 PCI总线12/16位AD板400K/200K

· MP422 16通道16位 200KHZ USB总线采集模块。

配套端子板

· ACS605： 模拟输入、输出螺丝端子接线板，提供32路AD及2路DA输出连接。

· AC142(配40芯扁平电缆)：  40路通用接线板（开关量连接应用）。

· P6654  PC档片转接卡，32路开关量转接DB37插座

· P620  PC档片转接卡，提供8路隔离输入、8路隔离输出（共地）、2路小功率继电器(依靠主机USB供电)。

· AC145A/AC145N 隔离16入/16出。AC145A OC输出共阳，AC145N 共地输出。

· AC140：隔离8入，8路中功率继电器板。

· AC170  PC档片转接卡，提供16路隔离输入，其中后4路为高速隔离器，支持脉冲计数器

1.2 性能说明：

AD部分：

· 32单端/16路差分输入。输入电压：±10/±5/±2.5伏，软件控制。

· AD转换器：16位AD，速度500KHz（2.5uS转换时间）。注：软件查询模式速度为10-30KHz / 连续采集模式为400KHz。

· 通道输入阻抗：大于10兆欧姆（单通道静态）。输入没有对地电阻，浮空输入时采样数据为随机状态。

· 差分输入CMRR>80dB，最大共模输入电压±10.5伏

· 输入插座：DB37孔插座

· 定时器模式：输入通道支持任意起始到任意结束通道的自动扫描。

· 系统精度：±0.03% FSR（±10、±5伏输入）、±0.05% FSR（±2.5伏输入）。

· 分辨率：16位。

· 噪音（峰值）：

±10V输入：±2LSB

±5V输入：±2LSB

±2.5V输入：±3.5LSB

(不建议使用) ±1.25V输入：±6LSB

注：以上数值为400KHZ采样速度，1000个采样点测量的典型数值，输入为差分模式

AD工作模式：

AD采样模式

软件查询（单次采集）或连续采集（定时器启动）

注释：

1. 软件查询模式：对设置的任意一个通道及增益进行一次采样，软件启动转换、查询转换结束（适合慢速采集）

2. 连续采集模式模式：按照用户设置的AD定时器速度，对设置的通道（起始到结束通道）自动顺序、连续采样，采样数据顺序存放在计算机内部缓冲中，用户可以从缓冲中不断读入数据，直到用户软件停止AD采样。支持软件或外部硬件触发启动定时器；支持外部硬件时钟控制AD转换；支持通道等时间间隔扫描（普通Normal）或伪同步模式（SH模式）

AD转换时钟：

在连续采集模式下，AD每次转换启动可以由内部16位定时器或外部硬件时钟控制。

· 内部16位定时器，基准时钟10MHZ(0.1uS周期)。16位可编程定时器（范围：25-65535）,可以按照100nS每步长的精度设置AD转换周期。转换速度范围约160Hz-400KHz。

· 外部时钟模式：

AC6624支持外部同步时钟输入，可以由外部时钟来控制AD转换。在Normal模式下，一个有效时钟进行一次AD转换（转换一个通道）；在SH模式下，一个有效时钟对用户设置的所有通道以400KHz的速度进行一轮转换。

· 外部时钟输入参数：

-转换时钟可以由外部输入（与开关量输入DI13共用）

-时钟输入电平与开关量输入相同。

-外部时钟输入到AD转换的延时：Normal模式小于100nS；SH模式为1.9uS – 2.5uS。

-外部时钟输入可以软件选择输入的上升或下降边沿有效。

AD通道扫描模式：

1. Normal模式:通道以等时间间隔进行转换，每一个转换时钟启动AD进行一次转换。

2. SH模式: 每当一个有效启动时钟到来后，AC6624以400KHz的速度对用户设置的所有通道进行一次转换（从起始通道到结束通道顺序转换）。SH模式模仿同时采样或并行采样板的工作模式，特别适合转换速度较低的场合，这样近似所有通道的采样在同一时间内完成。

AD启动


整个连续采样启动或开始有两种模式：软件或外部硬件触发。当有效启动到来后，开始连续采样。

1. 软件启动：用户调用启动函数后，开始采样过程。

2. 外部触发启动：用户调用启动函数后，AD等待外部有效硬件触发后才开始采样过程。外部触发启动主要用在采集开始时间不确定或多个采样模块需要同步开始采样的场合。

外部触发输入参数

-输入：TTL电平，高电平2-5伏，低电平0-0.8伏。

-触发电平：大于2伏（误差±10%）。

-触发模式：软件选择，上升或下降边沿触发。

-触发延时：1个转换时钟周期（内部时钟）+ 50nS

触发输入与开关量输入通道DI12共用。

DA输出

AC6624具有2路12位DA，通道0、1。通道1为静态DA输出，通道0具有静态电压输出或任意波形发生器功能。在波形发生器模式下，DA通道1不能使用。通道0具有1024点的波形存储RAM，用户可以设置波形重复长度（或点数）为1-1024点。当启动任意波形发生器后，硬件自动从0号ram开始顺序将数据取出并写入DA通道0，直到用户设置的回放点数，再重新从0号ram取数，取数的速度由定时器控制。

DA静态输出模式说明

2路12位DA转换器。性能如下：

· 12位DA，分辨率1LSB。

· 每路输出可以单独软件设置为：0-5伏、0-10V或±5V。

· 输出信号上升速率：大于2V/uS。

· 输出电流：最大±5毫安。

· 精度：0.2% FSR。

· 零点误差：5V档：±5毫伏/10V档：±10毫伏 / ±5V档：±10毫伏。

· 输出上电为0。

DA波形发生器模式说明：

具有1024点的波形存储RAM，用户可以设置波形重复长度（或点数）为1-1024点。16位定时器控制波形的点输出频率，定时器基准时钟：10MHz，定时器范围：10-65535，等效0.1uS/定时器步长，最大点频：1MHz。

· 只有通道0具有任意波形发生器功能，在此模式下，DA输出1不能使用。

· 输出范围及性能同静态模式。

· 最大输出点频：1MHz，等效输出点间最小时间间隔为1uS。

· 点频由16位定时器控制，定时器数据设置范围：10-65535。定时器输入时钟：10Mhz。（注：点频=10Mhz/定时器数据）

· 波形存储器长度：1024点

· 每个周期的波形回放长度：1-1024点，软件控制。（注：波形的重复频率=点频/回放长度）

开关量输入输出

AC6624具有16路开关量输入、16路开关量输出，输入、输出为标准5伏TTL电平。

· 16路输入通道，性能：

1. 输入电压：TTL电平，兼容3伏电平。

2. 高电平：大于2伏。

3. 低电平：小于0.8伏。

4. 输入电压范围：0-5伏

5. 输入端口内部通过10K电阻上拉到3伏。因此悬空时，输入=1。

· 16路输出通道，性能：

1. 输出电压：5伏电平，兼容TTL电平。

2. 高电平：大于2.5伏。

3. 低电平：小于0.5伏。

4. 最大输出电流：10毫安/路。

5. 开关量输出上电自动清零。

脉冲及计数器

二路24位计数器：

二路24位减法计数器通道0及1号（CNT0、CNT1），范围0-1677213。计数器同时具有测量任意个脉冲间的时间间隔功能。

1. 输入电平：与开关量输入相同。

2. 最大计数频率：2MHz。

3. 计数器输入时钟上升边沿有效。

4. 硬件锁存计数器溢出标志（计数器归零），并可以软件读出。

5. 可以测量N个脉冲上升边沿之间的时间间隔（N=2-16，777，215）。可以快速测量信号的频率。注1

6. 计数器输入通道0号与开关量输入DI14共用。

7. 计数器输入通道1号与开关量输入DI15共用。

注：1  对于慢速信号，采用常规的频率测量方法，需要至少100-1000个脉冲计数，而AC6624只要设置N=2，可以准确测量2个脉冲边沿间的时间间隔，即：等效一个脉冲的时间宽度，从而计算出信号频率。

2路20位脉冲输出

两路20位脉冲发生器，支持PWM方波（脉冲宽度可调）输出、软件触发单次正脉冲输出、可编程个数方波输出。

参数：

· 20位分辨率计数器（范围：2-1，048，575），内部时钟10MHz，精度0.05%，分辨率0.1uS。

· 输出电平:TTL电平，输出电流：最大10毫安。

· 模式：PWM方波输出、单次正脉冲输出、可编程个数方波输出。

· 方波输出频率：5MHz – 10Hz。

· 单次脉冲输出宽度：100nS – 100mS。

· PWM模式：脉冲的周期与占空比为20位可编程。

· 单次脉冲输出宽度：20位可编程。

· 可编程个数方波输出：方波的频率、个数，20位可编程。输出频率5MHz-10Hz，个数1 到 1000000个。

EEPROM

AC6624还提供了32字节EEPROM空间，用户可以在板卡上记录相关信息，不会随掉电改变。

软件支持：

1. 操作系统支持win98/win2000/winXP/Vista/XP Embeded(X86 CPU)

2. 开发包：驱动程序、DLL库函数

3. 例子：MFC、VB

4. 测试程序（MFC）

5. LABVIEW驱动模块。

位置：光盘的\PCI\AC6624目录。

其他

· 总线：符合5伏 PCI标准

· 内部板卡尺寸：12.5cm x 9cm （宽x高）

二、原理说明：

2.1简介：

AC6624采用PCI接口，支持即插即用，用户不需要跳线设置。AD在定时器模式时，采用FIFO缓冲及硬件中断，支持400KHz全速不间断实时采集。同时AC6624具有2路DA（DA输出通道0支持任意波形发生器的功能）、开关量16路输入/16路输出、2路24位计数器及2路20位脉冲输出（计数器、脉冲输出引脚与开关量共用）。

原理框图：










2.2  AD及数据计算

模拟输入

AC6624具有32路单端/16路差分模拟输入（软件选择），输入阻抗10兆欧姆。输入具有过压保护，可以承受瞬时​±20伏的电压。

32路单端输入，采样通道为0-31号（输入通道AIN0-AIN31）。

16差分输入，采样通道为0-15号（正输入通道AIN+0-AIN+15及负输入通道AIN-0 - AIN-15）。

注：

1. 单端输入：输入信号以地线为参考零点的±输入，用于一般测量。

2. 差分输入：AD采集的信号为模拟输入+、-输入之间的电压差，用于测量电桥信号或远距离信号（提高抗干扰能力）。

AD输入有4档量程，由软件控制（详细见编程部分说明，分别对应增益选择：0、1、2、3号）。输入范围：

G=0：±10伏

G=1：±5伏

G=2：±2.5伏

G=3：±1.25伏 不建议使用

在定时器模式，AC6624的32路模拟输入，用户可以任意设置起始通道（STCH）及停止通道（ENDCH）。停止通道的数值必须大于或等于起始通道数值，对于差分输入，只有16个通道。

以上的功能：

在查询模式由AC6624_AD（）函数中的参数控制，如下：

1. ch：控制AD采样的通道号（=0-31单端/0-15差分输入）

2. gain：=0、1、2、3，对应选择输入范围为：±10伏、±5伏、±2.5伏、±1.25伏。

3. sidi：=0 设置输入为单端输入/ =1 设置输入为差分输入。

在连续采样模式由AC6624_TAD()函数设置。

1. stch：控制AD采样的起始通道号（=0-31）

2. endch：控制AD采样的结束通道号（=0-31）

4. gain：=0-3。对应选择输入范围为：±10伏、±5伏、±2.5伏、±1.25伏。

单端输入示意：




AD

差分输入示意




AD

输入校正

AD采用自动软件校正，能够有效的减小温度偏移带来的误差。用户在开始采样工作之前必须调用一次AC6624_CAL()函数，对AD进行一次校正操作，否则采样误差将极大！如果连续工作，建议每60分钟(在AD不采样时)进行一次CAL()操作，这样能够有效的自动消除温度变化带来的误差。

AD转换数据格式与计算

在查询模式，函数直接返回AD采样数据.

在连续采样模式，AD采样的数据按从stch开始到endch结束的通道扫描顺序，循环存放，如下：

       stch, stch+1 ,…., endch…….stch,..,endch,……结束


AC6624函数在将数据发送给客户时已经按照顺序将数据存放到客户指定的数组中了（32位长整形，其中低16位为AD采样结果）。

AC6624采用FIFO接口，容量为4K byte。采样数据不断的写入FIFO中，AC6624定时产生一个中断，驱动程序接受到中断后，自动读入FIFO数据并暂存在PC机内存缓冲中，等待用户读走数据。 AC6624的驱动程序在内存中提供了大于2秒的缓冲时间，如果用户没有及时读出数据，FIFO将溢出，数据队列顺序会打乱（新进入的数据将冲掉最先写入的数据）。如果出现FIFO溢出，只能靠提高计算机速度或降低采样速度或减少用户的其他程序占用时间来弥补。

数据格式：16位读出数据（D15-D0）定义如下：
	D15
	D14
	D13
	D12
	D11
	D10
	D9
	D8

	AD15
	AD14
	AD13
	AD12
	AD11
	AD10
	AD9
	AD8


	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	AD7
	AD6
	AD5
	AD4
	AD3
	Ad2
	AD1
	AD0


· D15-D0：16位数据的从高到低位。

· AD15-AD0：16位采样数据，（MSB - LSB）。

16位转换数据范围为0-65535，对应电压计算：

设：data为16位转换结果 。

±10伏：

电压=(data-32767)*10000.0/32768.0 (mV)

±5伏：

电压=(data-32767)*5000.0/32768.0 (mV)

±2.5伏：

电压=(data-32767)*2500.0/32768.0 (mV)

±1.25伏：

电压=(data-32767)*1250.0/32768.0 (mV)

2.3 AD采样的连续采样模式

AC6624具有多种模式，如下：

1. AC6624的启动模式为：软件启动/外部触发启动。由AC6624_TAD（）函数的trsl、 trpol控制

2. 转换时钟：内部/外部时钟。由AC6624_TAD（）函数的clksl、 clkpol控制

3. AC6624具有二种采样模式，SH：采保模式、NORMAL：普通扫描模式。由AC6624_TAD（）函数的sammode控制

AD转换模式Normal与SH模式

模式由sammode位控制:

sammode=0：Normal模式

sammode=1：SH模式

SH模式：模拟同步采样模式。适合应用在对一组输入通道采样的时差要求尽量小，但组之间的时间间隔较大的应用场合。当由定时器脉冲有效边沿启动后，在板上逻辑的控制下，AD以400KHz的速度(间隔时间2.5uS)对一组通道进行转换：从第N通道开始顺序转换到第M通道结束，（N、M 分别为用户设置的起始与结束通道，N<=M）。同时转换数据顺序写入fifo中，转换完后重新进入等待模式，等待下一个时钟启动信号。见下面图例为一个2个通道（通道0-1号）工作在SH模式的时序示意图：







在SH模式下，每个通道的转换周期为启动时钟或定时器的周期，同样转换速度为定时器设置的速度。由于AD的最大转换速度为400KHz（周期2.5uS），定时器或外部时钟的最大速度或频率f：

f=400KHz/转换通道的个数

或时钟的最小周期T:

T=2.5uS*转换通道的个数

例如：对4个通道运用SH模式，定时器最小周期T=2.5uS x 4 =10uS，对应最小设置数据=10uS/0.1uS=100 (0.1uS为定时器输入时钟周期)

NORMAL模式：普通模式指，当由定时器脉冲或外部时钟有效边沿启动后，AD开始第一次转换，采样通道为当前通道，并在启动AD后自动将输入通道设置为下一个转换通道。通道转换顺序为：从第N通道开始顺序转换到第M通道结束，然后又重新从N到M通道，如此循环直到用户结束转换，（N、M定义同上）。转换数据顺序写入fifo中。此模式下各个通道之间的时间间隔相等，大小为转换时钟的周期。

每个通道的采样速度f如下：

f=定时器频率/转换通道的个数

相同通道号之间的采样数据的时间间隔：


T=转换通道的个数 * 定时器设定的时间周期

定时器与外部时钟

AC6624的AD启动转换时钟可以软件选择由板上或外部时钟控制，AC6624_TAD()函数的clksl=0 内部时钟/=1 选择外部时钟。外部时钟的极性可以软件选择为上升或下降边沿启动一次或一周转换，clkpol变量=0 选择上升边沿有效/=1 下降边沿有效。

内部定时器输入基准时钟为10MHz，周期为100ns（0.1uS），位数：16位。定时器数据由AC6624_TAD()函数的tdata变量设置。定时器为减法计数器，当由用户设置数值tdata减到1时，发出启动脉冲并自动将定时器数据重新设置为tdata。

16位数据取值（tdata）：25-65535，对应：

转换周期 T=0.1*N(uS)，N：设置的16位定时器数据tdata。

     转换频率 f=10000/tdata (KHz)

在NORMAL模式下,最小转换周期为2.5uS（tdata=25），由此转换周期为：2.5uS ～ 6553uS。

在SH模式下，最小转换周期为2*Nch(uS)，Nch：为采样通道的个数。由此转换周期的间隔范围为：2*Nch(uS) ～ 6553uS。

相应总转换频率或速度为： 

f=10000/tdata (KHz)   tdata：16位定时器数据。

外部转换时钟的周期或速度要求同板上定时器，如果在AD转换结束前，有外部时钟触发，AC6624将丢掉这个有效触发时钟。外部时钟输入与开关量输入DI13共用。

触发开始采样

AC6624的启动或触发控制分为二种：软件启动/外部硬件触发，由AC6624_TAD()函数trsl控制，trsl=0：选择软件触发启动/trsl=1：选择外部硬件触发启动。硬件触发的极性可以软件控制,TRPOL=0/TRPOL=1选择为：上升边沿/下降边沿触发。外部触发输入为数字电平输入。

软件启动：指用户发出启动命令后转换自动开始，直到用户发出停止命令而结束。

硬件触发启动：指用户发出启动命令后，当一个有效的触发到来后AD才开始工作，直到用户停止AD。

转换启动选择可以在触发选择中设置：由软件或外部硬件触发启动整个转换过程，除非用户终止转换，否则将一直转换下去。硬件触发可以在触发极性选择中设置为“上升边沿”或“下降边沿”有效。


一旦启动转换，AD转换将在板上定时器时钟驱动下按用户设置的起始（STCH）、终止通道（ENDCH）逐一通道顺序、循环转换。


AC6624的触发电路为TTL电平（详细见第一章说明），缺省触发电平设置在2伏左右。触发输入与开关量输入通道DI12共用。

图示（用户设置转换由通道1到3号）：


启动时钟


通道号   1   2    3     1     2    3      

AD数据     D1    D2   D3    D1    D2    D3

         tad

1. D1 D2 D3为通道1、2、3的AD转换结果。

2. tad：用户设置的定时器时间，tad=tdata*0.1uS

小结：采样模式

1. 转换触发启动：软件/硬件 （trsl=0/1）。

2. 转换时钟：内部/外部 （clksl=0/1）。

3. 硬件触发极性：上升/下降边沿 （trpol=0/1）。

4. 外部时钟极性：上升/下降边沿 （clkpol=0/1）。

5. 模拟通道采样模式：SH/NORMAL （sammode=1/0）。

6. 采样通道控制：起始通道/结束通道 （stch/endch）。

7. 定时器设置：tdata控制转换速度。

2.4：开关量部分的原理：

AC6624开关量提供16个输入及16个输出接口。所有的输出口在上电初始时为“0”或低电平。输入接口内部上拉到+电源，如果没有外部输入，读入数据为1。

16位输入DI0-DI15由函数AC6624_DI()读入。

16位输出DO0-DO15由函数AC6624_DO()设置。

输入或输出的32位数据的低16位（D15-D0）有效，分别对应输入或输出通道15-0号。


AC6624的DIO兼容5伏TTL电平，输入可以承受8伏电压，输出高电平通常为2.8伏-5伏（5伏TTL逻辑通常大于2.3伏，就认为为逻辑1）。

注：

1. 开关量输入DI12 DI13 DI14 DI15 分别与触发、AD外部时钟、计数器0、计数器1等特殊输入共用，不用为特殊输入时，可以作为正常开关量输入使用。

2. 开关量输出DO14 DO15在脉冲输出模式下对应输出通道pout0 pout1，如果不输出脉冲，可以作为普通输出通道。

2.5：计数器


AC6624具有2路24位计数器cnt0、cnt1。 工作模式：减法计数模式，同时支持测频或N个脉冲上升边沿间的间隔时间测量。计数器0及1号输入时钟与开关量输入DI14、DI15共用。

当用户利用函数AC6624_CNT_Run设置计数器初始化数值、工作模式后，溢出标志位自动清零并开始减法计数，同时内部24位定时器开始清零并在第一个有效输入脉冲边沿到来时开始加法计数（计数时钟为10MHz）。用户可以通过调用AC6624_CNT_Read()函数，随时读入24位计数器数值cdata及定时器数值tdata，如果计数器溢出（从0减到FFFFFFH），返回数值=1，硬件会自动保留溢出状态及此时的定时器数据直到用户重新设置计数器。

因此用户可以在计数的同时，测量信号的频率或脉冲间隔。例如：如果初始化计数器数值=2，那末定时器的时间表示两个上升脉冲之间的宽度或一个波形的宽度，通过宽度，用户可以方便的计算出信号的频率，当然，用户也可以将计数器初始化数值设置为如何大于2的24位数据，来测量N个边沿之间的时间。但需要注意，定时器的最大定时长度为1600mS，数值=FFFFFFH(即：16777215)，如果读出数据等于FFFFFFH，表示定时器已经超量程。

脉冲宽度=tdata*0.1uS   tdata：定时器数值

计数器的波形示意图：






注：

1. TGate:  定时器开始工作标志

2. CLK:    计数时钟或脉冲输入

3. OVER：  溢出标志

4. N: 计数器数值

2.6:冲输出原理

AC6624具有2路独立20位脉冲输出发生器tout0、tout1，时钟频率为10MHz，分辨率100nS。可以精确发生PWM方波、单次正脉冲及可编程脉冲个数方波，脉冲周期为200nS – 1600mS。


脉冲调到0、1号输出与开关量输出DO14、DO15共用。当用户启动脉冲输出时，对应通道的开关量输出自动转换到相应通道的脉冲输出；当用户利用AC6624_Pend结束输出操作时，对应的输出口自动转换到相应开关量输出通道。

工作模式：

模式0：PWM模式。宽度可编程方波输出。用户可以定义输出方波的周期及占空比。

模式1：SP模式。单次正脉冲输出。

模式2：PLP模式。可编程脉冲个数输出。用户可以控制发出N个用户定义周期的方波。数量N及方波的周期或速度为20位可编程。

相关操作函数：

· AC6624_PRUN：启动脉冲输出
· AC6624_Pstate：查询输出是否完成（SP模式下：单次脉冲输出是否结束 / PLP模式下：用户定义的输出脉冲个数是否都输出完毕）

· AC6624_Pend：停止脉冲输出，同时将对应的输出端口恢复为DO输出。

· AC6624_PsetData：重置脉冲输出数据，主要用于PWM模式，使用户可以连续改变脉冲的频率、占空比。

PWM方波输出

用户通过AC6624_PRUN(HANDLE hDevice,long pch, long pmode, long pdata0, long pdata1)函数设置模式pmode=0，并初始化数据pdata0、pdata1后，板卡开始连续输出方波。方波的周期由pdata0控制，方波的高电平宽度由pdata1控制。Pdata0为20位数据，范围：2 – FFFFFH，控制方波的周期，周期=pdata0 * 0.1uS。Pdata1 20位数据，范围：1 – FFFFFH，控制方波的正脉冲宽度，宽度=pdata1 * 0.1uS，pdata1必须小于或等于pdata0。例：pdata0=100,pdata1=30则输出一个周期=10uS，正脉冲宽度=3uS的方波。

在输出过程中如果需要改变输出参数，可以调用AC6624_PsetData()函数设置，新设置的参数只有在一个完整脉冲输出完毕后才起作用。
提示：

1. 方波输出的频率 = 10MHz / pdata0。

2. 如果pdata1/pdata0=1/2则输出标准方波。

AC6624的方波输出频率范围为：5MHz – 10Hz。

输出示意图：






PWM输出可以应用于：

1. 方波输出。

2. 灯光或电机控制，通过输出固定频率的信号（pdata0固定），并设置占空比（调节pdata1）来控制亮度或转速，等效一个DA转换器。

3. 电压信号的远程传输，因为数字信号通过隔离或差分发送器（RS485或422发送器）可以传输很远，可以通过固定周期而调节脉冲的宽度来表示电压信号的幅度，最大分辨率可以到20位。

4. DA转换器，用固定周期PWM脉冲，调节输出宽度，并控制一个电压积分电路，可以直接控制输出电压。

单次脉冲输出（SP模式，软件触发单稳态输出）

用户通过AC6624_PSRun(HANDLE hDevice,long pch, long pmode, long pdata0, long pdata1)函数设置模式pmode=1，在内部时钟（频率为10MHz）的第一个上升边沿输出由0变为1，直到pdata0个脉冲后，输出变为0。Pdata0为用户设置的20位数据，范围1-FFFFFH。输出脉冲的时间宽度为：pdata0*0.1uS。用户可以以100nS为单位设置输出脉冲的宽度，输出脉冲宽度范围：100nS – 100mS。pdata1在sp模式中无效。用户可以通过AC6624_PState(HANDLE hDevice, long pch)函数的返回值判断输出是否结束，返回0表示输出结束。


输出脉冲


内部10MHz时钟

                   N=pdata                                N=0

                                       W

W=pdata * 0.1 (uS)

注：N：内部计数器数值。
单次输出可以应用于：

1. 控制电磁阀门、快门的一次性开启时间。

2. 输出单脉冲。

3. 输出触发信号。

PLP模式：个数可编程脉冲输出

用户通过AC6624_PRUN(HANDLE hDevice,long pch, long pmode, long pdata0, long pdata1)函数设置模式pmode=2，开始输出pdata1个方波，输出完pdata1个方波后自动停止。方波的周期由pdata0控制，pdata0范围：2 – FFFFFH，输出方波的个数有pdata1控制, 范围：2 – FFFFFH。用户可以通过AC6624_PState(HANDLE hDevice, long pch)函数的返回值判断输出是否结束，返回0表示输出结束。

提示：

1. 方波输出的时间周期=pdata * 0.1 (uS)

2. 对应频率 = 10MHz / pdata

3. AC6624的方波输出频率范围为：5MHz – 10Hz。

应用：

1. 数据采集时钟信号发生。

2. 步进电机控制。

2.7: DA

AC6624具有2路12位DA，通道0、1。通道1为静态DA输出，通道0具有静态电压输出或任意波形发生器功能。在波形发生器模式下，DA通道1不能使用。

输出及电压计算

通道模拟输出部分原理示意：

[image: image1.wmf]DA OUT

OUT

RANGE SEL

+

-

U1

OP-07

3

2

6

7

1

4

8


DA输出信号到缓冲放大器,同时将DA输出的信号变换为5、10伏、±5伏信号。由于运算放大器输出无法驱动电容、电感负载，因此应用时如果驱动类似负载，请在输出与被驱动设备中间串接一个100欧姆到500欧姆的电阻。DA输出为静态低速信号，适合作为控制信号，不适合输出波形信号。

每路DA输出可以单独设置为3种输出范围，输出范围由AC6624_DA_Mode()函数的DAG(DAG0 DAG1)控制，如下：

DAG    输出范围

DAG=0：  0-5V

DAG=1：  0-10V

DAG=2：  ±5V

电压计算：

0-5伏：输出电压=data*5000/4095.0 (mV)

data(范围0-4095)为12位DA数据。

0-10伏：输出电压=data*10000/4095.0 (mV)

data(范围0-4095)为12位DA数据。

±5伏：输出电压=（data-2048）*10000/2048.0 (mV)

data(范围0-4095)为12位DA数据。

DA输出数据通过函数AC6624_DA（）设置，输出量程由AC6624_DA_Mode()函数设置。

任意波形发生器

DA输出通道0可以设置为任意波形发生器，可以将用户设置的一组DA输出数据，按照一定速度及数据长度（即：一个周期波形的数据个数）重复输出到DA通道0。

具有:

· 1024点DA数据存储RAM

· 16位定时器，控制数据从RAM写入DA的速度。定时器长度16位，数据范围：10-65535，对应点频：1000KHz-160Hz，基准时钟10MHz。

· 10位回放点数（长度）计数器，用户可以设置一个重复波形的数据长度，范围：1-1024。

· DA电压输出模式（范围）同静态模式一样。

原理

波形发生器具有1024点的波形存储RAM，用户可以通过AC6624_DA_Wrun()函数，设置输出数据，波形重复长度（或点数）：dwlen为1-1024点，波形的每点数据的写入速度dtdata。当利用AC6624_DA_Wrun()函数启动任意波形发生器后，定时器控制硬件自动从RAM的0号地址空间开始，按0,1,2….的顺序将数据取出并写入DA通道0，直到用户设置的回放点数长度，再重新从RAM的0号地址空间取数，如此反复，直到用户利用AC6624_DA_Wstop()函数停止波形发生。

小结：

· 每个波形周期的数据个数：dlen=1-1024

· 数据输出的速度（点频）由16位定时器数据dtdata控制，定时器的基准时钟=10000KHz(周期：0.1uS)。

· 点频的最大速度1MHZ或最小时间间隔1uS。

DA点输出速度=10000KHz/dtdata

点时间间隔=0.1uS * dtdata。

输出的重复波形参数如下：

频率=10000KHz/dtdata/dlen

每个波形的时间宽度=0.1uS * dtdata*dlen。

2.8 EEPROM

AC6624还提供了32字节EEPROM空间，用户可以在板卡上记录相关信息，不会随掉电改变。用户可以调用AC6624_EEPROM_RD()及AC6624_EEPROM_WR()读出或记录板上EEPROM的数据，数据长度为32byte。

三、安装与连接
3.1 安装

用户必须完全关闭计算机后才能安装或取出AC6624卡。同时应该注意:绝对不能带电插拔AC6624卡及外部接口！在PCI插槽旁边标记了插槽地序号，如果插入多个AC6624，序号最小的是第一个AC6624。通常最多只支持4个AC6624同时工作，如果更多，每个卡的采样速度将降低！

信号连接注意事项

· 模拟输入：

1. 输入连接电缆必须用屏蔽电缆，电缆的屏蔽外层最好只在一端连接到地线上。

2. 模拟信号的地线应该连接到前端的模拟输出的地线上，不能与数字地线混合。如果需要混合数字、模拟地线，可以将数字地线连接到前端的电源地线上。

3. 如果前端信号干扰较大，如电力信号采集应用时，最好将PC机的外壳与前端的地线单独连接。这样可以避免干扰、高压烧毁AC6624。差分输入模式更适合高干扰、远程信号采集。

4. 对于高精度采样，要求前端设备输出有尽量低的输出阻抗及电流驱动能力。

5. 前端输出缓冲放大器应该具有高转换速度及带宽。

· 开关量：

1. 开关量输入电平不能低于-0.3V 或高于+5V。

2. 输出不要对地线、电源短路。

3. 输出如果需要驱动大功率设备，为防止干扰应该选用AC145、AC140端子板，将输出与设备隔离。

3.2 连接器插座定义

AC6624有二个电缆连接器：P1、P2。

· P1:37脚DB37插座对应32路模拟输入、DA输出。

· P2:40脚扁平电缆插座对应32路开关量、脉冲计数、脉冲输出。

P1定义：

[image: image2.wmf]AIN7

AIN27

AIN18

AIN21

AIN25

AIN6

AIN17

AIN3

AIN28

AIN15

AIN19

AIN23

DAOUT1

AIN4

AIN9

DA GND

AIN22

AIN10

AIN14

AIN20

AD GND

AIN0

AIN24

AIN26

AIN12

AIN1

AIN29

AIN13

AIN11

DAOUT0

AIN30

AIN5

AIN2

AIN8

P1

DB37RA/F

19

37

18

36

17

35

16

34

15

33

14

32

13

31

12

30

11

29

10

28

9

27

8

26

7

25

6

24

5

23

4

22

3

21

2

20

1

AIN16

AIN31


说明：

· 单端模式AD输入定义：AIN0-AIN31对应32路单端模拟输入通道0-31号。

· 差分模式AD输入定义：AIN0-AIN15对应16路差分输入”+”通道AIN+0 - AIN+15号，AIN16-AIN32对应16路差分输入”-”通道AIN-0 - AIN-15号。

· 脚17模拟输入AD的地线。

· 脚36：DA输出地线。

· 脚18，19 DAOUT0 DAOUT1对应DA输出0，1号通道。

注：

1. AD输入没有对地电阻，浮空输入时采样数据为随机状态。

2. 关于差分输入连接见后面“3.4常用信号连接与处理”

3. 差分输入能够提供更好地抗干扰性能、更低的采样噪音。

P2定义：

[image: image3.wmf]DO5

DO7

DI1

DI8

DI12

DO14

DI9

DO4

DO0

DI7

DO11

DO3

DO15

DI4

DI0

DI14

DI5

DO10

DO8

DI10

DI3

DO12

DI15

P2

IDC40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

DI11

DI13

DO2

DO9

DO13

DO6

DO1

DI6

DI2


说明：

· DI0-DI15对应16路开关量输入0-15号。

· DO0-DO15对应16路开关量输出0-15号。

· 脚9、10、19、20、29、30、39、40地线。

· DI12:同时作为外部硬件触发输入。不用时为DI12。

· DI13:同时作为外部硬件时钟输入。不用时为DI13。

· DI14:同时作为计数器通道0的计数时钟输入。不用时为DI14。

· DI15:同时作为计数器通道1的计数时钟输入。不用时为DI15。

· DO14:同时作为脉冲通道0输出。不用时为DO14。

· DO15:同时作为脉冲通道1输出。不用时为DO15。

开关量复合用脚

脉冲功能输入、输出交与开关量的输入、输出共用连接，因此如果使用相应的脉冲计数或脉冲输出，对应占用的引脚不能做为开关量使用。

· 计数器

计数器输入与开关量输入对应管脚：

	通道
	时钟输入

	0
	DI14

	1
	DI15


· 脉冲输出

脉冲输出与开关量输出对应管脚：

	通道
	脉冲输出

	0
	DO14

	1
	DO15


· 外部触发与AD时钟：

	通道
	DI共用通道

	外部触发
	DI12

	外部时钟
	DI13


3.3 配套端子板

AC6624可以配接如下端子板:

· ACS605 适用于模拟输入、输出螺丝端子接线板，提供32路I/V变换电阻安装位置；DA输出连接。

· AC142  40路通用接线板（开关量连接应用）。

· P6654  PC档片转接卡，32路开关量转接DB37插座

· P620  PC档片转接卡，提供8路隔离输入、8路隔离输出（共地）、2路小功率继电器(依靠主机USB供电)。

· AC145N：隔离16入/16出端子板。输入电压0-24伏/输出：共阴输出，驱动电流100毫安，可以直接输出共地电压。需要配接外部电源，输出电压=外部电源电压。

· AC140：隔离8入/8路继电器端子板。输入电压0-24伏。输出：8路继电器，12伏供电，触点电流3安。

· AC110 4路mV级小信号放大板。

· AC170  PC档片转接卡，提供16路隔离输入，其中后4路为高速隔离器，支持脉冲计数器

P6654转接板定义：

[image: image4.wmf]DI13

P2

IDC40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

DI0

DI3

DI31

DI14

DI27

DI4

IGNDD

DI1

IGNDB

DI19

DI18

DI29

DI7

DI15

DI5

DI17

IGNDA

DI9

DI20

DI23

DI16

IGNDA

IGNDB

DI26

DI22

DI2

DI12

DI24

DI10

DI11

IGNDC

DI30

DI28

DI8

IGNDD

IGNDC

DI6

DI21

DI25


[image: image5.wmf]DI5

DI16

DI17

DI11

IGNDC

DI19

DI27

DI3

DI12

DI29

DI6

DI30

DI8

DI24

IGNDA

DI4

DI31

DI25

DI0

IGNDB

DI20

DI1

DI2

DI26

DI28

DI21

DI22

DI14

DI13

DI23

DI15

DI18

P1

DB37RA/M

19

37

18

36

17

35

16

34

15

33

14

32

13

31

12

30

11

29

10

28

9

27

8

26

7

25

6

24

5

23

4

22

3

21

2

20

1

DI7

IGNDD

DI9

DI10


· DI0-DI15对应AC6624的DI0-DI15

· DI16-DI31对应AC6624的DO0-DO15

· IGNDA IGNDB IGNDC IGNDD 对应地线。

· DB37插座为针座。

ACS605说明

ACS605是为32路快速采样AD板配套的端子板，提供32路模拟输入连接端子、选装的I/V变换电阻位置，及额外的D/A输出连接端子。性能如下：

· DB37插座与PC板连接

· 螺丝端子外部连接，提供32路模拟输出、DB37的3个空余脚的外部连接（可以用于D/A输出等）、3个地线连接端子。

· 输入可以选装I/V变换电阻（共地模式）。

示意图：

[image: image6.png]



3.4 常用信号的连接、处理。

差分信号采集

某些情况下，输出信号为+,-,GND，输出是浮置在地线上，例如：电桥信号、测量若干串联电阻中的一个电阻两端的信号等，这时候需要差分输入。

例如：利用差分输入测量若干串联电阻中的一个电阻两端的信号


利用差分输入测量无源信号输出或隔离信号输出


[image: image7.wmf] 

AD

输入

 

+

 

-

 

3

 

2

 

6

 

7

 

1

 

4

 

8

 

5

 

R

 

R

 

AIN+

 

SIGNAL AC

 

1

 

2

 

AIN

-

 


R的取值范围：1K-10K欧姆。

利用差分输入测量远距离单端信号传输

[image: image8.wmf]-

+

U?

5

1

6

2

3

7

4

SIGNAL

1

2

AD GMD

DI INPUT+

DI INPUT-


如果现场的连接线很长，可以利用上述方法利用输入差分放大器的共模抑制特性来减小传输中的干扰。差分输入的“+”连接到信号输出，差分输入的“-”连接到信号输出的地线，同时利用额外的一条连线连接AD与信号输出的地线。由于差分模式采集+/-输入的低压差，而干扰是同时加载到+/-输入的共模信号，能够被一定程度抵消掉。

加入隔离电容采集交流信号

[image: image9.wmf]SIGNAL AC

1

2

+

-

3

2

6

7

1

4

8

5

AIN

¸ôÀëµçÈÝ=1uF-100uF

1

2

  

  

100

AGND

R=1K-10K


利用开关量输出驱动继电器

[image: image10.wmf]2k

1

2

IN4002

dout

8050

K?

RELAY SPST

4

3

1

2

VCC


开关量输出驱动光耦


[image: image11.wmf]开关量输出

 

 

 

   R=300

-

1000

Å·Ä·

 

 

 

 

 

R

 

1

 

2

 

OPTO ISOLATOR

 


四、软件
本章介绍驱动的安装、动态链接库函数使用方法以及针对AC6624的软件开发指导。请用户在编程前，仔细阅读本手册，了解相关信息。

由于软件可能不断更新，请用户查看光盘中的提示。测试软件及其他软件的说明见光盘目录：\PCI\AC6624

4.1 软件安装与说明

软件说明
AC6624附带光盘中，提供如下内容：

1. 说明书。

2. 驱动程序，支持win98/win2000/winXP/Vista/XP mobile操作系统。

3. MFC、Visaul Basic编程实例。

4. AC6624测试程序。

注：由于win98、winNT微软已经不提供支持，不建议使用。AC6624板卡的驱动不支持winNT。

· 在光盘的\PCI\AC6624\DRIVER目录中包含：AC6624.inf、 AC6624.sys 、AC6624.dll、AC6624.LIB、AC6624.h、AC6624.BAS 几个文件。

· AC6624.inf 驱动安装文件。

· AC6624.sys 驱动程序。

· AC6624.dll 动态链接库。

· AC6624.LIB MS VC的库文件。

· AC6624.h   C的头文件。

· 在光盘的\PCI\AC6624\MFC目录中包含：

· MFC的编程例子，特别提供了AD实时采集、存盘的例子

· 编程需要的include、lib文件(AC6624.h AC6624.LIB）。

· 在光盘的\PCI\AC6624\VB目录中包含：

· VB的编程例子

· VB编程需要的声明模块程序AC6624.bas。

· 测试程序。

驱动安装

安装方法：

1. 将AC6624插入一个PCI插槽，如果有多个AC6624，请每一次安装一个AC6624。PCI插槽序号最低的卡的设备号为“0”，依次类推设备号为“1、2”。因为速度的原因，不建议同时在一台PC上安装多片AC6624。

2. Windows将会显示找到新硬件，可按找到新硬件向导进行下一步
3. 选择手动安装或自己搜索适用我的设备的驱动程序，下一步；
4. 选择驱动所在目录，进行安装。（目录：\PCI\AC6624\driver）
5. 按找到新硬件向导的提示进行下一步；
6. Windows将显示完成添加/删除硬件向导，单击完成即可完成安装过程。

7. 完成后如果安装第二个AC6624，插入第二块AC6624模块，重复上述安装过程。


安装后，程序自动将AC6624.dll动态链接库程序拷贝到windows系统的system32目录中，用户也可以自己将DLL拷贝到当前工作目录中。

驱动安装完毕后在\控制面板\系统\设备管理中\多功能卡项目中可以找到AC6624卡，察看属性-〉资源，如果出现AC6624的IO地址，表明驱动安装正确。

1. 安装完毕后将在设备管理器中出现一个多功能卡项目，如下图。

[image: image12.png]Sstanen
= wHe Btte FF® EO® FHO
« amEas 2

TEIEE G AR
o ¥ RELA O Con 0 LeT)
- () BHEES
SR ACE23 PCT AD DA welab 0305 V1.6
ol e
BRI o g
B EEE e
8 ABERARE
i D REEHB
RS BB 3 gl
WEEE D FE NFTIREHE
= B BETEAET ) RENEEIEE
BREGSEEHE
B FIRERE





2. 如果需要更新设备驱动，请在硬件设备管理目录下选择AC6624卡 -〉按鼠标右键选择属性 –〉选择驱动程序 –〉选择重新安装驱动程序。

3. 当Visaul C++/Visaul Basic例程从CD-ROM复制到硬盘时，属性仍将保持为只读属性 ，这将影响用户调试程序。请将属性改为文档属性，这样就可以进行正常的编译、调试工作了。

4.2 接口函数说明

本卡以DLL-动态链接库的方式封装了用户在win98/win2000/winXP环境下编程需要的函数。动态链接库可以被windows环境下的多数编程语言调用，用户只要正确使用调用格式就能正确调用函数。本手册只提供了VC、VB的调用例子，有关其他语言调用的方法，用户可以参考其他书籍或直接在网上查找。

函数简介

函数分为：

1. 设备操作函数。用于初始化打开一个有效设备并获得操作句柄；关闭一个设备。

2. 查询模式AD函数。查询模式控制采集及校正。

3. 连续采样AD函数。连续采样控制采集及校正。

4. 开关量函数：控制开关量输入、输出。

5. 计数器函数：操作计数器启动、读数。

6. 脉冲函数：控制脉冲输出启动、查询、关闭。

7. DA函数：控制DA模式及输出，波形发生器模式的相关操作函数。

8. EEPROM函数：用户可以在硬件的内部“非易失存储器”中记录32byte的数据，并且数据不会因为断电丢失。

AC6624通过不同的句柄来区分多个AC6624或其他设备，应用AC6624_OpenDevice可以得到一个唯一的句柄。

设备操作函数

· 打开一个AC6624设备

函数：HANDLE AC6624_OpenDevice(long dev_num)
参数：

· dev_num：入口参数，AC6624设备号，=0、1、2….，表示第一个、第二个AC6624模块。设备号的定义参考驱动安装部分。

· 函数返回值：卡的操作句柄。

注：VC中如果句柄不等于INVALID_HANDLE_VALUE，表示正确。VB中如果句柄不等于&HFFFFFFFF，正确。

· 关闭一个AC6624设备

函数：long AC6624_CloseDevice(HANDLE hDevice)

功能：关闭以hDevice打开的AC6624卡。
参数：

· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· 函数返回数值：0：成功 / -1：失败。

AD操作函数-查询模式

注：在连续采样过程中不能进行查询模式AD转换

· AD校正操作。

功能：启动AD自动校正操作。在开机时，至少要进行一次此操作。

函数：long AC6624_CAL(HANDLE hDevice)
· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· 函数返回：出口参数：=0操作成功/其他失败。

在上电后第一次采样之前必须调用一次cal操作，否则采样误差极大，长时间工作后，请调用一次AD校正操作。

· 利用查询模式对AD一个通道采样

函数：long AC6624_AD(HANDLE hDevice,long adch,long adg, long sidi)
功能：对通道号为channel的通道采样，并且设置输入范围为gain。
参数：

· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· channel：入口参数，=0-15对应AD输入通道0-15号

· gain：入口参数，=0、1、2、3对应设置AD输入范围：±10伏/±5伏/±2500毫伏/±1250毫伏。（不建议用户使用G=3，因为会噪音加大）

· sidi：入口参数，=0选择单端输入，=1选择差分输入。（注：连接可以参考3章有关部分）

· 函数返回数值：16位采样数据，范围0-65535。

转换电压计算：

注：用户可以用函数double AC6624_ADV(long adg,long addata)计算电压

1. 返回电压，单位mV

2. adg：用户采样时设置的gain的数值

3. addata：需要计算的16位AD数据

AD输入可以软件选择四个量程，对应电压转换为：

G=0：±10伏： 电压=(data-32767) * 10000 / 32768.0 (mV)

data:16位采样数据（范围：0-65535）。

G=1：±5伏： 电压=(data-32767) * 10000 / 32768.0/2 (mV)

data:16位采样数据（范围：0-65535）。

G=2：±2500毫伏： 电压=(data-32767) * 10000 / 32768.0/4 (mV)

data:16位采样数据（范围：0-65535）。

不建议使用 G=3

G=3：±1250毫伏： 电压=(data-32767) * 10000 / 32768.0/8 (mV)

data:16位采样数据（范围：0-65535）。

AD操作函数-连续采样模式

连续采样模式总共包含以下函数：

	函数
	功能

	AC6624_CAL()
	校正操作

	AC6624_TAD()
	启动AD采样，设置采样参数

	AC6624_TAD_Poll()
	查询已经得到的采样数据长度

	AC6624_TAD_Read()
	读入数据（长度必须小于已经得到的采样数据长度）

	AC6624_TAD_Stop()
	停止AD连续采样


注：在连续采样过程中不能进行查询模式AD转换

AC6624采样支持连续采样，用户利用AC6624_TAD()设置参数并启动转换后，利用AC6624_TAD_Poll()函数查询已经得到的采样数据长度，同时利用AC6624_TAD_ReadAD()函数不断回读采样数据直到完成采样任务，任务结束后调用AC6624_TAD_Stop()关闭内部采样过程及停止AC6624连续采样功能。

· AD校正操作。

功能：启动AD自动校正操作。在开机时，至少要进行一次此操作。

函数：long AC6624_CAL(HANDLE hDevice)
· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· 函数返回：出口参数：=0操作成功/其他失败。

在上电后第一次采样之前必须调用一次cal操作，否则采样误差极大，长时间工作后，请调用一次AD校正操作。

· AC6624_TAD()设置采样参数并启动AD采样

功能：设置所有与采样相关的参数并启动采样过程。

函数：long AC6624_AD(HANDLE hDevice,
long stch,long endch,long gain,long sidi,

long sammode,long trsl,long trpol, 
long clksl,long clkpol,long tdata)
· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· stch：入口参数，=0-31设置采样的起始通道号码（单端模式）、=0-15设置采样的起始通道号码（差分模式）。
· endch：入口参数，设置采样的停止通道号码,endc必须大于或等于stch。
· gain：设置AD的输入量程。=0、1、2、3对应选择所有的输入范围为：±10伏、±5伏、+2.5V、+1.25V。

· sidi：入口参数，=0选择单端输入，=1选择差分输入。（注：连接可以参考3章有关部分）

· sammode：设置采样模式。具体解释见第二章说明。sammode：=0设置采样模式为normal普通扫描模式/=1：设置采样模式为SH模式，伪同步模式。

· trsl：设置触发模式。=0设置软件启动一次采样过程/=1：设置外部触发启动一次采样过程。

· trpol：设置触发输入极性。=0设置外部触发上升边沿有效/=1设置外部触发下降边沿有效。

· clksl：设置时钟模式。=0设置AD启动利用内部时钟/=1：外部时钟。

· clkpol：设置时钟输入极性。=0设置上升边沿有效/=1设置下降边沿有效。

· tdata：设置采样频率（20～65535）。采样频率=10000/tdata(KHz)，AD启动周期=0.1 * tdata (uS)。详细见第二章说明。

· AC6624_TAD_Poll()

· 功能：查询AD已经转换完毕的数据长度。

函数：AC6624_TAD_Poll(HANDLE hDevice)
· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· 函数返回：出口参数：小于0，表示AD缓冲溢出。>=0，表示内部缓冲中可以读出数据的长度。

· AC6624_TAD_ReadAD()回读采样数据
功能：读入采样数据。采样数据的排列按用户设置的起始与停止通道顺序循环排列，例如：起始通道=0，结束通道=2，读出数据排列按如下顺序：

ch0 ch1 ch2   ch0  ch1 ch2 …….ch0 ch1 ch2

详细的说明请参考第二章说明。

用户在编程时，最好将函数放置在定时器中，每隔一段时间进行一次读入操作，定时器间隔最好小于100毫秒。

函数：AC6624_TAD_Read(HANDLE hDevice, long rdlen, long *addata)
· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· rdlen：用户设置的回读数据长度。（注意：长度不能大于利用AC6624_TAD_POLL()函数返回的长度，同时长度不能大于512K）

· *data：指向存储回读数据数组的指针，要求数组容量大于rdlen。用户获取数据后，必须在下次调用前将数据存储到另外的数组或硬盘中，以免下次调用覆盖了以前的数据。

· 函数返回：如果小于0表示AC6624的硬件或软件缓冲溢出错误（此时以后的采样点均无效）。其他表示用户实际读入数据的长度，请注意，函数每次返回的读入长度不定，但最大为512K。
· AC6624_TAD_Stop停止采样

功能：强行停止采样过程并复位硬件采样电路。用于用户已经完成本次采样任务。

函数：long AC6624_TAD_Stop(HANDLE hDevice)
· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· 函数返回：=0表示操作有效。

附注：AD采样数值到电压的转换。32位数据data的低16位有效。

转换电压计算：

请参考查询模式中的说明

注：用户可以用函数double AC6624_ADV(long adg,long addata)计算电压

4. 返回电压，单位mV

5. adg：用户采样时设置的gain的数值

6. addata：需要计算的16位AD数据

连续采样模式操作操作

主程序

1. AC6624_CAL()

2. 利用AC6624_TAD()启动AD

3. 启动定时器

定时器：

1. 利用AC6624_TAD_Poll()查询缓冲中的数据长度，如果长度小于希望读出长度，跳转到4。

2. 在定时器中读出数据到data[]数组，长度为rdlen，并将数据data存放在用户处理内存中

3. 是否结束采样，是：AC6624_TAD_Stop 停止AD并停止定时器

4. 等待进入下次定时器操作

DA操作函数

AC6624有2个12位DA转换器。说明见第二章：2.7: DA部分。AC6624的DA通道0可以作为任意波形发生器使用，在此模式下，DA1输出通道不可用。

静态输出模式DA操作：在板卡初始化时，用户需要首先调用AC6624_DA_Mode函数设置两个DA输出通道的输出范围，然后调用AC6624_DA函数设置输出电压。由于DA输出上电自动清零，因此设置完输出范围后请立即应用AC6624_DA函数将输出设置为电压“0”输出（单极性设置数据=0，双极性设置数据=2048）。


波形发生器模式DA操作：利用AC6624_DA_Wrun()函数对发生的波形设置：一个周期的输出数据、输出数据的频率、一个周期数据的点数，之后开始输出波形。利用函数AC6624_DA_Wstop()，停止发生波形，并将DA恢复为2路静态输出模式。详细说明见第二章DA部分。

DA的电压计算：

单极性模式，输出0-5伏（dag=0）：

电压=(data)*5000.0/4095.0 (mV)

单极性模式，输出0-10伏（dag=1）：

电压=(data)*10000.0/4095.0 (mV)

双极性模式，输出±5伏（dag=2）：

电压=(data-2048)*5000.0/2048.0 (mV)

注：

1. data：12位DA数据

2. dag：（0、1、2）设置的对应DA通道的输出模式。

DA输出静态模式函数

· AC6624_DA_Data设置输出数据
功能：设置0或1通道的输出数据。

函数：long AC6624_DA(HANDLE hDevice,long dach,long dadata)
· hDevice：人口参数，卡的操作句柄。

· dach=0、1选择设置DA通道0、1号通道。

· dadata=0-4095控制或设置对应通道的电压。

· 返回：0成功，-1:失败

· AC6624_DA_Mode设置DA输出电压范围

功能：设置对应DA通道的输出电压范围。

函数：long AC6624_DA_Mode(HANDLE hDevice,long gs0,long gs1)
· hDevice：人口参数，卡的操作句柄。

· dag0、dag1：分别对应选择输出通道0、1号的输出范围。gs=0

输出为0-5伏/ =1：设置输出为0-10伏 / =2：设置输出为±5伏。

· 返回：0成功，-1:失败

DA输出波形发生器模式函数

此函数只对输出通道0有效。

· 设置DA参数并启动波形发生器开始重复输出用户设置的波形

功能：设置DA的输出电压范围、输出点频、一个波形周期的数据长度、波形数据。

函数：AC6624_DA_WRun(HANDLE hDevice,long dag0, long dwlen, long dtdata, long *dadata)
· hDevice：人口参数，卡的操作句柄。

· dag0：分别对应选择输出通道0号的输出范围。gs=0输出为0-5伏/ =1：设置输出为0-10伏 / =2：设置输出为±5伏。

· dwlen：一个波形周期的点数，=1-1024。

· dtdata：波形输出点之间的间隔（等效输出速度），=10-65535。波形的点频=10000KHz/dtdata，波形点与点之间的间隔=0.1uS * dtdata。整个波形的重复频率=10000KHz/dtdata/dwlen，一个板型的时间宽度==0.1uS * dtdata*dwlen。

· *dadata：指向存放12位波形输出数据数组的指针， *dadata的数据长度必须大于或等于dwlen。

· 返回：0成功，-1:失败

· 停止波形发生器输出

功能：停止波形发生器输出，并恢复到两路DA静态输出模式。

函数：long AC6624_DA_WStop(HANDLE hDevice)
· hDevice：人口参数，卡的操作句柄。

· 返回：0成功，-1:失败

开关量操作函数

· 开关量输入

功能：读入16位开关量输入。

函数：long AC6624_DI(HANDLE hDevice)
· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· 函数返回：出口参数，返回读入的数据。低16位数据（D15-D0）对应输入端口15-0号。

· 开关量输出

功能：设置16位输出数据。

函数：long AC6624_DO(HANDLE hDevice,long DO_Data)
· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· DO_Data：入口函数，输出的数据。数据的低16位有效。16位数据（D15-D0）分别对应端口的16个IO输出口15-0号

· 函数返回：出口参数，=0操作成功，其他失败。

注：关于开关量的位操作

· 输入：如果需要判断16位输入的某一个位的状态，可以利用“与”逻辑操作完成。例：判断第DI7位的状态，DI7对应二进制0000 0000 1000 0000（第7位=1） 即：16进制0080H，只需将读入数据didata进行以下操作：

VC: long I;

I=didata & 0x0080;

VB: dim I as long

    I=didata AND &H0080

判断如果I=0，表示DI7=0，否则为1。

· 输出操作：如果希望对16位输出端口的某一个输出置位，可以通过与逻辑操作置0，或逻辑操作置1。例：输出数据存放在变量I中。

· 输出DO7置0操作：同样第7位的二进制码=1111 1111 0111 1111(第7位=0)，对应16进制码FF7FH,输出数据dodata：

VC: dodata=I & 0xff7f;

VB: dodata=I AND &Hff7F

· 输出DO7置1操作：同样第7位的二进制码=0000 0000 1000 0000（第7位=1），对应16进制码00800,输出数据dodata：

VC: dodata=I | 0x0080;

VB: dodata=I OR &H0080

开关量位操作函数：

· 开关量位读入

功能：读入开关量输入的一位状态。

函数：long AC6624_DI_Bit(HANDLE hDevice, long nbit)
· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· nbit：=0-15，选择读入16路输入的那一位。

· 函数返回：出口参数，=0表示对应位输入=0、=1标示对应位=1。

· 开关量位输出

功能：设置开关量输出的一位状态。

函数：long AC6624_DO_Bit(HANDLE hDevice, long iobit,long nbit)
· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· iobit：出口参数，=0 表示将相应位设置为0，=1表示设置为1。

· nbit：=0-15，选择需要设置的16路输出的那一位。

· 函数返回：出口参数，=0 Ok， 小于0 错误。

计数器操作函数

AC6624有2个24位计数器，通道0、1。说明见：第二章的计数器部分。

· 启动并初始化计数器

功能：复位、设置模式、设置计数器数据并启动计数器开始工作。

· 函数：long AC6624_CNT_Run (HANDLE hDevice,long cntch, long cdata)
· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· cntch: =0-1：选择通道0-1号。

· cdata：24位计数器初始化数据，=0-FFFFFFH。

· 函数返回：0正常/其它失败

· 读出计数器数值及状态

功能：读出24位计数器数据、判断计数器溢出、测频或测宽模式时判断操作是否完成。

函数：long AC6624_CNT_Read (HANDLE hDevice,long cntch, long *cdata, long *tdata)
· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· cntch: =0-1：选择通道0-1号。

· *cdata：long指针，出口数据。读出计数器数据。

· *tdata：long指针，出口数据。读出定时器数据。

· 函数返回：出口参数，=1计数器溢出。

注：计数器原理请参照计数器一章。

说明：

1. 24位计数器的数据范围：0-FFFFFFH，从0减法计数到FFFFFFH，认为计数器溢出。

2. 宽度测量时(模式2)：输入正脉冲宽度=24位计数器数据*0.1 (uS)

3. 频率测量及宽度测量操作的读出数据必须在Cread返回=1后才有效。

脉冲发生操作函数

AC6624有2个20位多功能脉冲发生器，每路分别可以独立工作在3个工作模式：

工作模式：

模式0：PWM模式。宽度可编程方波输出。用户可以定义输出方波的周期及占空比。

模式1：SP模式。单次正脉冲输出。

模式2：PLP模式。可编程脉冲个数输出。用户可以控制发出N个用户定义周期的方波。数量N及方波的周期或速度为20位可编程。

各个模式说明，详细见第二章硬件原理的脉冲发生器部分 
· 设置脉冲输出模式、数据、输出端口允许。

功能：设置并启动输出。

函数：long AC6624_PRun(HANDLE hDevice,long pch, long pmode, long pdata0, long pdata1)
· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· pch: =0-1：选择通道0-1号。

· pmode：工作模式，=0,1.

· Pdata0: =0 – FFFFFH， 设置0号数据。对应PWM模式的周期、SP模式的宽度、PLP模式的周期。

· Pdata1: =0 – FFFFFH， 设置1号数据。对应PWM模式的正脉冲宽度、PLP模式的脉冲个数。

· 函数返回：0正常/其它失败

· 查询工作状态。

函数：long AC6624_PState(HANDLE hDevice,long pch)
· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· pch: =0,1：选择通道0、1号。

· 函数返回：-1:失败 。 =0 输出为0 / =1 输出=1。在软件触发单脉冲输出模式下，查询输出是否结束（=0）。

· 设置脉冲输出数据。

功能：中途改变脉冲输出数据。数据改变后，脉冲输出将在下一个脉冲起始位置装入新数据。此函数主要用在PWM模式。

函数：long AC6624_PSetData(HANDLE hDevice,long pch,long pdata0, long pdata1)
· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· pch: =0-1：选择通道0-1号。

· Pdata0: =0 – FFFFFH， 设置0号数据。对应PWM模式的周期。

· Pdata1: =0 – FFFFFH， 设置1号数据。对应PWM模式的正脉冲宽度。

· 函数返回：0正常/其它失败

· 结束脉冲输出并将对应输出端口恢复到开关量输出。

函数：long AC6624_PEnd(HANDLE hDevice,long pch)
· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· pch: =0,1：选择通道0、1号。

· 函数返回：-1:失败 。 =0 正常。

EEPROM读写操作函数

用户可以利用EEPROM函数向AC6624板卡内部的flash rom纪录1个32byte长的数据，作为：软件序号、用户板卡使用纪录或信号调整参数等应用。保存数据掉电后不会消失，并且可以保存10年有效！

· 写EEPROM

函数：long AC6624_EEPROM_Write(HANDLE hDevice, unsigned char *wbuf)
· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· *wbuf：char指针，指向一个至少32byte的数组，数组中存放需要写入EEPROM的数据。

· 函数返回：-1:失败 。 =0 正常。

· 读EEPROM

函数：long AC6624_EEPROM_Read(HANDLE hDevice,unsigned char *rbuf)
· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· * rbuf：char指针，指向一个至少32byte的数组，数组中存放从EEPROM读出的数据。

· 函数返回：-1:失败 。 =0 正常。

4.3 VC程序编程说明

编程前，将AC6624.lib及AC6624.h程序拷贝到用户当前目录中。（需要的文件在VC目录中）

VC编程的基本流程：

1. 利用显式调用加载函数。AC6624.lib、AC6624_lib.h文件必须在当前工作目录中。方法，程序的开始处加入如下语句：

#pragma comment(lib,”AC6624.lib”)

#include”AC6624.h”
详细可以参考VC目录中的程序，AC6624_LIB.H文件包含了需要的函数的声明过程。

2. 利用AC6624_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

3. 在退出程序时必须执行如下操作：利用AC6624_CloseDevice函数关闭句柄

例：

//获得所有AC6624的操作函数

#pragma comment(lib,"AC6624.lib")

#include"AC6624.h"
HANDLE hDevice=INVALID_HANDLE_VALUE;  //硬件操作句柄

Main()

{

//获得AC6624硬件操作句柄

hDevice=AC6624_OpenDevice(0); //创建设备驱动句柄，设备号为0

……………………… //用户程序

//退出

AC6624_CloseDevice(hDevice); //关闭操作句柄

}

详细可以参考光盘上的AC6624的VC目录下的例子。

在编程时必须注意，硬件操作句柄HANDLE必须为全局变量或必须传递给有相应硬件操作的函数。硬件句柄只要在程序启动时打开一次即可，不需要每次打开或关闭。

4.4 VB程序编程说明

编程前，请将AC6624.dll动态链接库程序拷贝到用户当前目录中或windows系统的system32目录中

VB编程的基本流程：

1. 在工程菜单中选择添加模块，将AC6624.bas模块添加进来（该模块在光盘中\PCI\AC6624\vb目录中，应用时将文件拷贝到当前工作目录），此文件为所有函数的声明文件。

2. 在模块中定义一个硬件操作句柄，为一个long属性的全局变量，这样可以被用户程序中的所有form调用（例：AC6624.bas中声明的句柄hd6623）。

3. 利用AC6624_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

在退出程序时必须执行如下操作：

利用AC6624_CloseDevice函数关闭句柄

注：AC6624.bas模块已经包含了所有必要的AC6624函数的声明语句。

例：

DIM hDevice as long

Private Sub Form_Load()

DIM I as long

hDevice = AC6624_OpenDevice(0) ‘打开设备0号，获得驱动句柄

…………………..  ‘其他操作

End Sub

……………………………………….

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

AC6624_CloseDriver hDevice  ‘关闭驱动

End Sub

有关用户其他方面的应用请参考光盘中的例程。

注：VB中如果设备操作句柄不等于&HFFFFFFFF为有效句柄。

4.5 LabVIEW程序编程说明

本公司生产的所有采集卡的相关接口函数，均以动态链接库的形式提供给用户。在使用LabVIEW对本公司采集卡进行开发时，只需通过LabVIEW中的Call Library Function Node节点来调用我们所提供的动态链接库函数即可对硬件进行相关操作。

目前，本公司已将客户在LabVIEW中通过Call Library Function Node节点调用DLL函数的过程全部编译为Sub VI的形式，用户只需在LabVIEW的Block Diagram中点击右键，选择ALL Functions->Select a VI，找到\AC6624(Sub VI)目录，将所需Sub VI添加到LabVIEW的Block Diagram中，即可完成对DLL函数的调用。

详见光盘中的LabVIEW例程及《双诺公司采集卡LabVIEW开发手册》。

五、附录
AC6624示意图：

[image: image13.wmf]
注：1000mil=2.54cm

注：ac6623 ac6624尺寸相同，插座位置相同。
















�


                                AD输入+/-及地线 





被测信号











                  +输出       AC6624差分输入+  AIN+





                  -输出       AC6624差分输入-  AIN-





                              AC6624 GND


   地线








通道：           0  1              0  1





AD转换信号





启动时钟





启动时钟周期

















输出


波形








       宽度=pdata1*0.1uS











重复周期=pdata0*0.1uS














被测信号





PCI总线











                            AC6624输入











                             AC6624 GND


   地线





门阵列 FIFO





SW





输入选择








AD








TGate                   ……





CLK                    ……





OVER





N     10 9   8   7            1   0  FFFFFFH 





                                   定时器测量完毕





设置计数器初始化数据=10


Tgate=1时，定时器工作；=0 完毕























PCI桥








模拟输入                                              





       




















    16DI                                         数据、地址





                                                    总线


16DO





  DA输出














                                                

















                                             








�PAGE \# "'Page: '#'�'"�Page: 1���AC1055








PAGE  
1

_1311690823.doc


AD输入







+







-







3







2







6







7







1







4







8







5







R







R







AIN+







SIGNAL AC







1







2







AIN-












_1312466424.doc
开关量输出


   R=300-1000欧姆


GND


R







1







2







OPTO ISOLATOR












