   












1

AC6684


AC6684

使 用 手 册


· 二路并行12位40MHz AD

· 32路开关量 16DI/16DO

wwlab   ©2005/9

在开始使用前请仔细阅读下面说明

· 检查
打开包装请查验如下：

· AC6684卡一个

· 手册及光盘。

· Q9连接电缆二条。

· 40PIN 转接电缆一条。

· P6684：40PIN扁平电缆插座到DB37插座转接卡一个。

· 安装

关掉PC机电源，将AC6684插入主机的任何一个PCI插槽中并将外部的输入、输出线连好。如果主机有多套AC系列PCI插卡，请每次只安装一个插卡。软件启动安装请察看第四章说明。

· 保修

本产品自售出之日起一年内，用户遵守储存、运输和使用要求，而产品质量不合要求，凭保修单免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的，需缴纳器件费和维修费及相应的运输费用，如果板卡有明显烧毁、烧糊情况原则上不予维修。如果板卡开箱测试有问题，可以免费维修（限购买板卡10天内）。

目录

	第一章、简介………………………………………………………..
	1

	1.1 AC6684介绍……………………………………………………..
	1

	1.2 性能参数………………………………………………………..
	2

	
- AD性能………………………………………………………
	2

	
- 开关量性能…………………………………………………
	3

	
- 软件支持……………………………………………………
	3

	
	

	第二章、原理说明…………………………………………………..
	4

	2.1 AD部分的原理…………………………………………………..
	4

	     - 输入通道及电压计算 ………………………………………
	5

	     - 数据存储模式………………………………………………
	7

	     - 触发模式……………………………………………………
	7

	     - 启动时钟……………………………………………………
	7

	2.2 开关量部分的原理……………………………………………..
	8

	
	

	第三章 硬件安装与连接……………………………………………
	9

	3.1安装及注意事项………………………………………………..
	9

	3.2 连接器定义…………………………………………………….
	10

	     - AD及触发输入………………………………………………
	10

	     - P1 DIO插座…………………………………………………
	10

	     - P6684引出插座………………………………………………
	11

	3.3 配套端子板………………………………………………………
	13

	3.4 常用外部信号处理………………………………………………
	13

	
	

	第四章、软件开发……………………………………………………
	15

	4.1 软件安装………………………………………………………..
	15

	    - 软件说明………………………………………………………
	15

	- 驱动安装………………………………………………………
	16

	4.2 接口函数说明…………………………………………………..
	18

	
- 设备操作函数……………………………………………….
	18

	
- AD函数………………………………………………………
	19

	     - 开关量函数….…………………………………………….
	22

	4.3 VC程序编程说明……………………………………………….
	23

	4.4 VB程序编程说明……………………………………………….
	25

	
	

	第五章、附录…………………………………………………………
	27

	5.1 AC6684的IO功能说明…………………………………………
	27

	
	

	
	


第一章、简介
1.1 AC6684介绍
AC6684是一款二路并行高速存储式A/D板，RAM容量512K采样点/通道。采用PCI总线支持即插即用。AC6684支持32路开关量（16入/16出），开关量输入通道0-3号，支持突发脉冲信号检测，当外部输入产生一个上升边沿触发时，自动锁存状态。

AD部分介绍：

· 模拟输入及触发输入采用Q9 BNC接头。

· AD转换器：二路并行12位40MHz A/D转换器。转换数据范围：0-4095，双极性输入数据采用偏移码格式，零点：2048。

· 输入范围：(​2伏。

· AD启动模式：软件、外部硬件触发。触发可以选择上升、下降边沿有效。

· AD定时器：转换速度40MHz、20MHz、10MHz、5MHz、2.5MHz、1.25MHz，软件选择。

· 采样长度控制为19位计数器，可以设置采样长度1-512K点。

· AD转换结果存储在板上RAM中，容量：2x512Kx12bit。

开关量部分介绍：

· 40芯扁平电缆插座P1输入/输出。

· 32位开关量为16路输入、16路输出。

· 开关量：兼容TTL及3.3逻辑电平。

1.2  性能参数：

AC6684采用PCI总线，符合PCI V2.1标准，支持即插即用。AC6684占用256个I/O选通空间(自动分配)。

AD性能：
· A/D转换器:  二路并行40MHz 12位A/D AD9235-40。

· 输入阻抗：1KΩ, 最大输入电压:< +5V / －5V，瞬时输入耐压：-15V - +15V。2各BNC输入连接器。

· 输入范围，双极性，输入幅度：SYMBOL 177 \f "Symbol"2V，电压精度0.5% FSR，分辨率12位±2LSB。

· 输入带宽大于10MHz。

AD工作模式、参数：

· 采集启动模式：软件、硬件触发（外触发）启动。外部触发的极性可以选择为“上升边沿“或“下降边沿“有效。

· 触发输入：触发输入门限2V，误差：±5%，输入阻抗：1k欧姆。输入范围0-5伏。触发延时:小于50nS。

· 采样定时器模式：内部时钟，速度40MHz、20MHz、10MHz、5MHz、2.5MHz、1.25MHz，软件选择。

AD数据存储模式：

· AD数据存储采用板上RAM模式，采样数据存储在板上RAM中，采样结束后计算机才能读出数据。RAM容量：512K字/通道。

· 采样长度控制由19位计数器控制，可以设置采样点数1-512K点（1K=1024）。

开关量性能：

· 32路开关量（16输入/16输出），TTL电平（注1）。由P1：40脚扁平电缆插座输入、输出。开关量输出复位后为0。
· 输出高电压 > 2.5V，低电压 < 0.5V

· 输出电流 > 5mA/路。
· 输入电流：<0.1mA  输入高电压门限：〉2V， 低电压：〈 0.8V，  

· 最大输入耐压：-0.3V - +5V。

· 输入、兼容3伏电平。

· 4路脉冲状态检测输入，与通道输入0-3号公用。状态检测：输入上升边沿有效。
注1：TTL电平：高电平大于2.3V，低电平小于：0.6V

软件支持：

· win98、2000、XP驱动。

第二章、原理说明
原理说明：

AC6684采用365 PCI接口芯片及门阵列作为主控芯片。门阵列控制模拟输入、采样、模拟输出及开关量。如下图：


 Input0

          AMP        AD

                                RAM

                              512K word             PLD

                               2 BANK

 Input1

          AMP        AD

Trig IN

                                                PCI  BRIDGE



                                                 PCI BUS

2.1 AD部分的原理
模拟信号由缓冲放大器输入到AD转换器再到RAM中，门阵列控制AD转换并自动写入到RAM中，直到达到用户规定的采样长度而停止。二路AD转换由一个转换时钟控制，分别写入各自的RAM中。RAM地址在启动时自动清零，并在每次转换结束后自动加“1”，在数据读出时，同样首先将地址清零，顺序读出一个通道的数据，然后以同样方式读出例外一个通道的数据。

AC6684的AD转换器为8级流水线结构，因此每个转换结果为7拍时钟之前的数据。

AD的启动模式有：软件、外部硬件（硬件触发）。

AD转换速度控制：板上定时器。

2-1-1：输入通道及电压计算

AC6684具有2个并行输入通道输入阻抗1K欧姆，输入电压±2伏。输入等效示意图如下：

[image: image1.wmf]R?

500

1

2

R?

500

1

2

Input

to AMP


AD的转换结果为16位数据（D15-D0）,其中高12位为有效数据，定义如下：

数据格式：16位读出数据定义如下：
	D15
	D14
	D13
	D12
	D11
	D10
	D9
	D8

	AD11
	AD10
	AD9
	AD8
	AD7
	AD6
	AD5
	AD4


	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	AD3
	AD2
	AD1
	AD0
	X
	X
	X
	X


· D15-D0：16位数据的从高到低位。

· AD11-AD0：12位采样数据，（MSB - LSB）。

· 转换结果的D3-D0无效。

AD输入范围：

双极性：-2伏 - +2伏

AD转换结果计算：

设置：12位AD转数据结果data= 16位读入数据 /16

V= （data-2048） * 2000.0 /2048.0 (mV)

2-1-2：数据存储模式
AC6684具有二个RAM区，BANK0、BANK1分别对应输入通道0及1号。采样数据永远从RAM地址“0”开始顺序存放，因此读入数据时，将地址清零，对RAM进行读入操作（每读入一次，地址自动加1）,可以顺序读入采样数据。


采样长度（每一路的采样长度）由”saml” 19位减法计数器控制，启动转换后，采样长度计数器随着每次转换自动减1，直到计数器=0自动停止转换。数据读入与saml无关。

2-1-3：触发模式
AC6684 AD转换启动可以在触发选择中（TRSL）设置：由软件或外部硬件触发启动整个转换过程，启动后，采样长度计数器随着每次转换自动减1，直到计数器=0，即：完成用户设置长度的采样。硬件触发可以在触发极性选择中（TRPOL）设置为“上升边沿”或“下降边沿”有效。

2-1-4：启动时钟
AC6684 可以软件选择6种采样速度，为：40M、20M、10M、5M、2.5M、 1.25M ，误差小于(10纳秒。始终由tdata变量选择。

2-2： 开关量部分的原理：

32路开关量分为：16路输入/16路输出。其中输入通道0-3号除了作为输入外，同时具有脉冲输入检测的功能，可以当作“软件中断输入”应用。

输入脉冲检测：输入通道0-3号具有脉冲检测功能，原理如下：

[image: image2.wmf]VCC

RESET

OUT0-3#

INPUT0-3#

2

3

5

6

4

1

D

CLK

Q

Q

PR

CL


当输入一个由0到1的有效上升边沿后，锁存器输出=1，表示检测到一个有效脉冲输入。用户读入输出状态0-3号后，软件将锁存器复位，以等待下一次脉冲输入。AC6684的4路脉冲检测为4路独立输入，对应输入有效后对应输入=1，复位操作一次复位所有4路锁存器。操作由AC6684_IRQ函数完成。

第三章  硬件安装与连接
3.1：安装及注意事项：


关掉PC机电源，将AC6684插入主机的任何一个PCI插槽中并将外部的输入、输出线连好。如果主机有多套AC系列PCI插卡，请每次只安装一个插卡。

注意事项

· 模拟输入：

1. 输入连接电缆必须用同轴电缆。

2. 模拟信号的地线应该连接到前端的模拟输出的地线上，不能与数字地线混合。如果需要混合数字、模拟地线，可以将数字地线连接到前端的电源地线上。

3. 如果前端信号干扰较大，如电力信号采集应用时，最好将PC机的外壳与前端的地线单独连接。这样可以避免干扰、高压烧毁AC6684卡。

· 开关量：

1. 开关量输入电平不能低于-0.3V 或高于+5V。

2. 输出不要与地线、电源短路。

3. 输出如果需要驱动大功率设备，为防止干扰应该选用AC145端子板，将输出与设备隔离。

3.2 连接器定义

· AD及触发输入




            AIN0

                                P1

            AIN1

            TRIG


· AIN0、AIN1：AD模拟输入通道0、1号

· TRIG：外部触发输入

· P1：开关量

[image: image3.wmf]DO9

PDI15

PDI2

DO13

DO4

DO3

PDI6

DO1

PDI0

PDI10

DO8

DO12

P1

IDC40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

PDI12

PDI14

DO5

PDI9

DO7

DO0

DO14

PDI13

DO11

PDI4

DO6

PDI8

DO15

DO10

DO2

PDI7

PDI3

PDI1

PDI5

PDI11


· DI0-DI15输入通道0-15号。

· DO0-DO15输出通道0-15号。

· 9，10，19，20，29，30，39，40脚地线。

· P6684引出插座
[image: image4.wmf]DO11

DO13

DI13

DI3

DO2

DO3

DI2

DI1

DO12

DI0

DI14

DO7

DO10

DI8

P1

DB37RA/M

19

37

18

36

17

35

16

34

15

33

14

32

13

31

12

30

11

29

10

28

9

27

8

26

7

25

6

24

5

23

4

22

3

21

2

20

1

DO4

DI9

DI11

DO1

DI15

DI6

DI10

DO9

DI12

DO0

DO5

DI7

DO8

DO15

DI4

DO6

DO14

DI5


P6684为AC6684的40芯扁平电缆插座P1到外部DB37插座的转接卡，负责将AC6684的开关量转接到PC机外部。DB37插座定义如上图：

3-3：配套端子板

DIO可以配接如下端子板：

· AC142：40线通用螺丝端子板，提供40个一对一螺丝端子。

· AC145A：隔离16入/16出端子板，输入电压5-24伏，OC输出，电流对于100毫安/路。

3-4：常用外部信号处理
模拟信号的阻抗匹配

高速信号采集需要前端输出信号具有低输出阻抗，最好50或75欧姆，并要求前端的输出放大器的速度足够快。由此，如果远端输出阻抗较高，在远端输出与AC6684间最好有高速隔离缓冲放大器，放大器可以选择如：AD844,AD8021,AD8051等运算放大器。

外部开关量输入保护

如果开关量输入中有高压或负电压，会烧毁AC6684的输入。为了保护输入，请在AC6684的开关量输入与前端输出间串联一个1K欧姆的电阻。

开关量输出的保护


如果开关量输出驱动的设备具有感性负载或高压干扰，可以采用上面对模拟输入的保护方法来保护输出，但稳压二极管应该更换为电压为3-4伏的二极管。也可以在输出与地线之间并接一个瞬变二极管（电压：4伏左右）。

第四章、软件开发

本章介绍驱动的安装、动态链接库函数使用方法以及针对AC6684的软件开发指导。请用户在编程前，仔细阅读本手册，了解相关信息。

4.1：软件安装

4.1.1 软件说明

AC6684附带光盘中，提供如下内容：

1. 说明书。

2. 驱动程序，支持win98/win2000/winXP操作系统。

3. Visaul C++、Visaul Basic编程实例。

注：由于win98、winNT微软已经不提供支持，不建议使用。6684卡的驱动不支持win NT。

· 在光盘的\PCI\AC6684\DRIVER目录中包含：AC6684.inf、 AC6684.sys 、AC6684.dll三个文件。

· AC6684.inf 驱动安装文件。

· AC6684.sys 驱动程序。

· AC6684.dll 动态链接库。

· 在光盘的\PCI\AC6684\VC目录中包含：

· VC的编程例子

· 编程需要的include文件。

· 在光盘的\PCI\AC6684\VB目录中包含：

· VB的编程例子

· VB编程需要的声明模块程序。

4.1.2 驱动安装

安装方法：

1. 关闭计算机电源，将AC6684插入一个PCI插槽。如果有多个AC6684插卡，请每一次安装一个AC6684插卡。第一次安装的插卡的设备号为“0”，第二次安装的插卡的设备号为“1”，依次类推。

2. 打开计算机电源，启动Windows

3. Windows将会显示找到新硬件，可按找到新硬件向导进行下一步；
4. 选择搜索适用我的设备的驱动程序，下一步；
5. 选择驱动所在目录，进行安装（\PCI\AC6684\ driver）；
6. 按找到新硬件向导的提示进行下一步；
7. Windows将显示完成添加/删除硬件向导，单击完成即可完成安装过程。

8. 完成后如果安装第二个AC6684，请关闭计算机电源，插入第二块AC6684插卡，重复上述安装过程。


在安装过程中，安装程序自动将AC6684.dll动态链接库程序拷贝到对应的驱动程序目录中(win98在windows的system目录中，win2k、winXP在windows系统的system32目录中)。如果需要，用户也可以将AC6684.dll从光盘直接拷贝到当前的工作目录中。驱动安装完毕后在\控制面板\系统\设备管理中可以找到AC6684卡，察看属性-〉资源，如果出现AC6684的IO地址，表明驱动安装正确。

注：

1. 安装完毕后将在设备管理器中出现一个其他设备（其他设备是问号,不表示设备有问题，只是表示系统不知道AC6684板卡是何种设备）,

2. 如果需要更新设备驱动，请在硬件设备管理目录下选择AC6684卡 -〉按鼠标右键选择属性 –〉选择驱动程序 –〉选择重新安装驱动程序。

3. 当Visaul C++/Visaul Basic例程从CD-ROM复制到硬盘时，属性仍将保持为只读属性 ，这将影响用户调试程序。请将属性改为文档属性，这样就可以进行正常的编译、调试工作了。

4.2 接口函数说明

本卡以DLL-动态链接库的方式封装了用户在win98/win2000/winXP环境下编程需要的函数。动态链接库可以被windows环境下的多数编程语言调用，用户只要正确使用调用格式就能正确调用函数。本手册只提供了VC、VB的调用例子，有关其他语言调用的方法，用户可以参考其他书籍或直接在网上查找。

在安装驱动过程中已经自动将AC6684.dll程序拷贝到了相应的驱动目录中，用户也可以将dll文件直接拷贝到目前编程的工作目录中。

4.2.1 设备操作函数

· 打开一个AC6684设备

函数：HANDLE AC6684_OpenDevice(long DeviceNum)

参数：

· DeviceNum：入口参数，AC6684设备号，=0、1、2….，表示第一个、第二个AC6684插卡。设备号的定义参考驱动安装部分。

· 函数返回值：卡的操作句柄。

注：VC中如果句柄不等于INVALID_HANDLE_VALUE，表示正确。VB中如果句柄不等于&HFFFFFFFF，正确。

· 关闭一个AC6684设备

函数：long AC6684_CloseDevice(HANDLE hHandle)

功能：关闭以hHandle打开的AC6684卡。
参数：

· hHandle：入口参数，卡的操作句柄。

· 函数返回数值：0：成功 / -1：失败。

4.2.2 AD函数

· 设置AD参数并启动转换

功能：设置AD参数、复位、启动转换。

函数：long AC6684_ADRun（HANDLE hHandle,

long trsl,

long trpol,

long tdata,

long saml

）

参数：

· hHandle：入口参数，卡的操作句柄。

· TRSL，启动模式。0：软件触发 / 1：硬件触发

· TRPOL，外部触发极性选择。 0：上升边沿触发 / 1：下降边沿触发

· tdata：入口参数，设置定时器速度。Tdata=0-5对应AD速度：40M、20M、10M、5M、2.5M、1.25M。
注：详细信息可以参考原理说明一章。

· saml：入口参数，设置AD总采样长度。取值范围：1-512K（为单个通道采样长度）。

注：512K=524287。

· 函数返回：出口参数，=0 操作正确，其他操作错误。

· 查询AD转换结束

功能：查询转换是否结束。

函数：long AC6684_ADPoll(HANDLE hHandle)

参数：

· hHandle：入口参数，卡的操作句柄。

函数返回：出口参数，=0 转换结束，其他正在转换。

· 读入AD转换结果

功能：停止转换并读入转换数据。

函数：long AC6684_ADRead（HANDLE hHandle, long *data0, long *data1,long rdl）

参数：

· hHandle：入口参数，卡的操作句柄。

· *data0：入口参数，指向用户存放通道0号转换数据结果数组的指针。用户的数组空间必须大于rdl。

· *data1：入口参数，指向用户存放通道1号转换数据结果数组的指针。用户的数组空间必须大于rdl。

· rdl：入口参数，读入数据的长度，通常等于采样函数的rdl。
· 函数返回：出口参数，=0 正确，=-1错误。

读入数据的32位中低16位有效（D15-D0）。其中高12位为采样数据，详细解释请参考原理一章。

应用

用户利用AC6684_ADRun()初始化AD并启动转换后，调用AC6684_ADPoll函数，判断返回数值是否等于“0”，如果等于“0”，表示结束。通过调用AC6684_ADRead()将转换结果存放在用户指定的数组中，长度为用户定义的rdl。

AD的电压转换：

设：32位采样数据为data,12位AD转换结果为addata。

addata=data/16

v=（addata-2048）*2000.0/2048.0 (mV)

4.2.3 开关量函数

· 开关量输入

功能：读入16位输入数据。

函数：long AC6684_DI（HANDLE hHandle）

· hHandle：入口参数，卡的操作句柄。

· 函数返回：出口参数，返回读入的数据，低16位有效。16位数据（D15-D0）分别对应端口的16个IO线15-0号。

· 开关量输出

功能：设置16位输出数据。

函数：long AC6684_DO（HANDLE hHandle,long dodata）

· hHandle：入口参数，卡的操作句柄。

· dodata：入口函数，要输出的数据。低16位有效。16位数据（D15-D0）分别对应端口的16个IO线15-0号

· 函数返回：出口参数，=0操作成功，其他失败。

· 脉冲状态检测输入

功能：读入4路脉冲状态检测器的数据。

函数：long AC6684_IRQ（HANDLE hHandle）

· hHandle：人口参数，卡的操作句柄。

· 函数返回：出口参数，返回读入的数据，低4位有效。4位数据（D3-D0）分别对应脉冲检测端口的4个输入3-0号，对应位=1时，表示检测到一个由低到高的脉冲输入。

数据格式：

	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	X
	X
	X
	X
	PS3
	PS2
	PS1
	PS0


- D0-D7对应读出数据0-7位（低8位）。

- PS3-PS0对应锁存器状态0-3号（对应检测输入通道0-3号，DI0-DI3）

- 当对应位n,PSn=1时(n=0-3)，表示检测到输入通道n有一个有效脉冲（由0到1的输入脉冲）。

4.3: VC程序编程说明

VC编程的基本流程：

1. 利用显式调用加载函数。ac6684.lib、ac6684.h文件必须在当前工作目录中。方法，程序的开始处加入如下语句：

#pragma comment(lib,”ac6684.lib”)

#include”ac6684.h”
详细可以参考VC目录中的程序，AC6684.h文件包含了需要的函数的声明过程。

在退出程序时必须执行如下操作：

1. 利用AC6684_CloseDevice函数关闭句柄

2. 利用FreeLibrary函数释放动态链接库。

注意：在当前工作目录下，用户需要将AC6684.h头文件从光盘拷贝下来。同时程序中声明上述文件。即：

#include "AC6684.h"   

注：

*函数信息可以参考AC6684.h的内容

详细可以参考光盘上的AC6684的VC目录下的例子。

在编程时必须注意，硬件操作句柄HANDLE必须为全局变量或必须传递给有相应硬件操作的子函数。

例：

//获得所有6684的操作函数

#pragma comment(lib,"ac6684.lib")

#include"ac6684.h"
HANDLE hDevice=INVALID_HANDLE_VALUE;  //硬件操作句柄

Main()

{

//获得6684硬件操作句柄

hDevice=AC6684_OpenDevice(0); //创建设备驱动句柄，设备号为0

…………………… //用户程序

//退出

AC6684_CloseDevice(hDevice); //关闭操作句柄

}

详细可以参考光盘上的AC6684的VC目录下的例子。

在编程时必须注意，硬件操作句柄HANDLE必须为全局变量或必须传递给有相应硬件操作的函数。硬件句柄只要在程序启动时打开一次即可，不需要每次打开或关闭。

4.4: VB程序编程说明

VB编程的基本流程：

1. 在工程菜单中选择添加模块，将AC6684.bas模块添加进来（该模块在光盘中\pci\AC6684\vb目录中，应用时将文件拷贝到当前工作目录），此文件为所有函数的声明文件。

2. 在模块中定义一个硬件操作句柄，为一个long属性的全局变量，这样可以被用户程序中的所有form调用（例：AC6684.bas中声明的句柄hd6684及数组data）。

3. 利用AC6684_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

在退出程序时必须执行如下操作：

利用AC6684_CloseDevice函数关闭句柄

注：AC6684.bas模块已经包含了所有必要的6684函数的声明语句。

例：

DIM hHdevice as long

Private Sub Form_Load()

DIM I as long

i = AC6684_OpenDevice(hHandle,0) ‘打开设备0号，获得驱动句柄

…………………..  ‘其他操作

End Sub

……………………………………….

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

AC6684_CloseDriver hHandle  ‘关闭驱动

End Sub

有关用户其他方面的应用请参考光盘中的例程。

注：

VB中如果设备操作句柄不等于：&HFFFFFFFF为有效句柄。

第五章 附录
5.1 AC6684的IO功能说明
偏移地址分配(IOBASE0):
	偏移地址
 A0-A5
	     读操作(RD)
	      写操作(WR)

	0 H     
	A/D状态STATE
	

	1 H     
	Rew，复位
	启动AD,RUN

	2 H     
	通道0 A/D结果， ADDATAL
	

	3 H
	通道0 A/D结果， ADDATAH
	

	4 H
	通道1 A/D结果， ADDATAL
	

	5H
	通道1 A/D结果， ADDATAH
	

	6H
	
	AD工作模式，ADMODE

	7H
	
	定时器数据，TDATA

	8H     
	
	地址计数器：CNTL

	9H
	
	地址计数器：CNTM

	AH
	
	地址计数器：CNTH

	EH
	读入DI0-7
	设置DO0-7输出

	FH
	读入DI8-15
	设置DO8-15输出

	10H
	清除IRQ寄存器
	


说明：

· STATE:  0H 读, A/D状态
读入8位数据: 定义：

D0：=0：转换结束 / =1：AD忙

D4-D7:对应IRQ输入0-3号

· RUN:   启动A/D转换
· REW:  1H读入, 复位操作。
功能：复位AC6684，影响如下：

1. 如果AD在转换，强行停止转换。

2. 复位RAM地址为“0”。

3. 停止定时器。

· ADDATA：2H、3H、4H、5H 读操作（读入RAM数据）

读入操作前必须进行REW复位操作，在AD转换过程中，不能进行读入操作。读入操作必须按先读入ADDATAL（低8位数据）然后读入ADDATAH(高8位数据)的操作顺序。用户也可以一次性利用16位读入指令将ADDATA的16位数据读入，偏移地址：2H。对ADDATA进行连续操作可以顺序读入采样数据，同时如果写入ADDATA，则顺序向RAM中填充数据。

· MODE：6H写

8位数据定义：

D0：TRSL。    0：软件触发 / 1：硬件触发

D1：TRPOL     0：触发上升边沿触发 / 1：下降边沿触发

· 7H：写，采样定时器数据=0-5









































































PAGE  
10
www.wwlab.com.cn


