MP312


MP312

使 用 手 册

· USB2.0总线AD采集模块

· 16路16位 250KHz AD

· 二路12位DA

· 开关量：16DI/16DO

wwlab

2005/1

在开始使用前请仔细阅读下面说明

检查
打开包装请查验如下：

· MP312采集模块

· 手册及光盘。

· DB37/DB25插头及电缆各一套。

· 5伏电源。

安装

关掉PC机电源，将MP312插入主机的任何一个USB插槽中并将外部的输入、输出线连好。如果主机有多套AC系列USB模块，请每次只安装一个模块。软件启动安装请察看第3章说明。

保修

本产品自售出之日起一年内，用户遵守储存、运输和使用要求，而产品质量不合要求，凭保修单免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的，需缴纳器件费和维修费及相应的运输费用，如果板卡有明显烧毁、烧糊情况原则上不予维修。如果板卡开箱测试有问题，可以免费维修（限购买板卡10天内）。

目录

1、 MP312说明……………………………………………………..P4

· MP312板简介
· 主要特点、性能
2、 原理……………………………………………………………..P8

· 简介
· 模拟输入及AD数据计算
1. 模拟输入
2. AD转换数据格式与计算
· AD采样的工作模式
1. AD转换模式Normal与SH模式
2. 定时器与外时钟
3. 外部触发
· DA部分的原理
· 开关量部分的原理
3、 安装与连接……………………………………………………….P22

· 安装
· 信号连接注意事项
· 连接器插座定义
· 配套端子板
· 常用信号的连接与处理
4、 软件………………………………………………………….P31

· 软件安装与说明
· 接口函数说明
1. 设备操作函数
2. AD操作函数
3. DA操作函数
4. 开关量操作函数
· VC程序编程说明
· VB程序编程说明
5、 附录………………………………………………………………..P46

· MP312示意图
一、MP312说明

MP312板简介
MP312是一款USB2.0总线16位高精度、中速采集模块，具有16路模拟输入、二路12位DA输出、开关量16路输入/16路输出。采用USB2.0总线，支持即插即用、实时采集。MP312内置1M Byte DFIFO，支持全速实时不间断全速采集。采集支持：外部触发、外部时钟同步等多种采集模式。

注：MP312必须在USB2.0接口条件下应用，不支持1.0接口。用户可以通过USB或PCMCIA插槽扩充2.0接口。

相关产品：

MP310：12位400KHz USB2.0采集模块。

主要特点 、性能：

AD部分：

· 16路单端/8路差分输入。输入电压：5伏/10伏/±5伏，软件控制。

· AD转换器：16位AD，速度250KHz。

· 通道输入阻抗：1兆欧姆。

· 输入插座：DB37(孔)

· 输入通道支持任意起始到任意结束通道的自动扫描。

· 系统精度：±0.02% FSR。

· 分辨率：16位。

· 噪音（峰值）：小于±3LSB(典型，1000个采样点)

· 差分输入最大共模电压：±11伏，共模抑制比：大于60dB。

AD工作模式：

· 启动模式：软件、外部触发，软件控制。

· 触发输入性能：

-输入阻抗：1兆欧姆，最大输入电压±10伏。

-触发电平：2.5伏（误差±10%），触发输入电平可以外部调节,最大输入幅度±10伏。

-触发模式：软件选择，上升或下降边沿触发。

-触发延时：1个转换时钟周期（内部时钟）+ 500nS

· 转换时钟：内部16位定时器、外部时钟，软件选择。

· 内部时钟：4MHz基准时钟，16位可编程定时器（范围：16-65535）,可以按照250nS一步的精度设置AD转换周期。

· 外部时钟：

1. 可以软件选择时钟上升或下降边沿启动一次（Noraml模式）或一周（SH模式）转换。

2. 外部时钟有效边沿到转换延时：小于500nS。

3. 外部时钟电平：3伏电平，兼容5伏TTL电平。高电平大于:2伏；低电平小于：0.8伏。

DA部分

· 二路12位DA转换器，DB37插座输出。

· 输出电压：10伏/±5伏，每路可以软件分别设置。

· 输出电压精度：±0.1%，分辨率12位。

· 输出电压建立时间：小于100微秒。

开关量输入输出

· 16路输入通道，性能：

1. 输入电压：TTL电平，兼容3伏电平。

2. 高电平：大于2伏。

3. 低电平：小于0.8伏。

4. 输入电压范围：0-5伏

· 16路输出通道，性能：

1. 输出电压：3伏电平，兼容TTL电平。

2. 高电平：大于2.5伏。

3. 低电平：小于0.5伏。

4. 最大输出电流：6毫安/路。

5. 开关量输出上电自动清零。

· 软件支持：

1. 操作系统支持win98/win2000/winXP

2. 开发包：驱动程序、DLL库函数

3. 例子：MFC、VB

4. 测试程序（MFC）

位置：光盘的\USB\MP312目录。

· 总线：符合USB2.0标准

· 工作电流：500mA。

· 电源：USB供电，可以选择外部电源供电。

· 外部电源输入电压：5伏，±5%。

· 附件电源：5伏输出，电流大于1安，输入：220伏交流。

· 内部板卡尺寸：17cm x 11.5cm

二、原理说明：

简介：

MP312采用USB2.0接口，控制接口采用Cypress 公司的CY68013芯片，提供4-5M Byte/s的高速通讯速率。AD部分接口采用GPIF与FIFO接口，数据自动传输、无需板上CPU干预，内部数据传输速率可以达到20M Byte/S。针对USB供电电源不稳定,板上设计了开关式DC-DC电源，使MP312从4.5V-5.5V输入电源都可以稳定工作。


AD转换器采用AD7665 16位500KHz AD，支持250KHz速度的连续采集。DA采用DAC7613芯片，输出采用LF356驱动，提供稳定的电容负载能力。


开关量采用门阵列芯片，提供4个8位I/O口：16输入/16输出。输出上电自动清零。

原理框图：












模拟输入及AD数据计算

· 模拟输入

MP312具有16路模拟输入，可以软件控制为16路单端（通道0-15）或8路差分输入（输入通道0-7）。输入阻抗1兆欧姆（每个输入对地线连接有一个1兆欧姆电阻）。输入具有过压保护，可以承受瞬时​±20伏的电压。

注：单端、差分输入：

1. 单端输入指：输入信号为一个输入连接与一个地线，输入信号以地线为零点参考，输入可以为正或正负输入。

2. 差分输入：输入信号为“+”“-”二条输入信号线及地线。输入信号的大小等于“+输入电压”与“-输入电压”的差值。通常地线要连接到前端输出设备的地线上以防止过高规模的共模电压干扰，同时为输入放大器提供一个偏置电流回路。如下图，为了测量串联电阻中间电阻（R2）的电压，必须运用差分模式。

[image: image1.wmf]SIGNAL AC

1

2

R3

R2

IN+

IN-

GND

R1


AD输入有3档量程，由软件控制（详细见编程部分说明，分别对应增益选择：0、1、2号）。输入范围：

单极性：0-5伏

单极性：0-10伏

双极性：-5伏 - +5伏

注：单极性指输入电压相对地线为大于0的信号。双极性指输入电压相对地线为大于±输入的信号
MP312的16路模拟输入，用户可以任意设置起始通道（STCH）及停止通道（ENDCH）。注意：在差分模式下，只有8个通道号码可以设置。停止通道的数值必须大于或等于起始通道数值。

差分输入时，MP312具有8个输入通道，对应：单端输入通道0-7号对应差分输入通道0-7号的“+”输入、单端输入通道8-15号对应差分输入通道0-7号的“-”输入。

以上的功能由MP312_AD（）函数中的参数控制，如下：

1. stch：控制AD采样的起始通道号（=0-15）

2. endch：控制AD采样的结束通道号（=0-15）

3. sidi：=0：设置输入为单端输入/=1：设置输入为8路差分输入。

4. gain：=0、1、2，对应选择输入范围为：0-5伏、0-10伏、-5伏-+5伏。

· AD转换数据格式与计算


AD采样的数据按从stch开始到endch结束的通道扫描顺序，循环存放，每一个16位采样结果按低8位在前，高8位在后的顺序排列，如下：

       stch, stch+1 ,…., endch…….stch,..,endch,……结束


MP312函数在将数据发送给客户时已经按照顺序将数据存放到客户指定的数组中了（32位长整形，其中低16位为AD采样结果），因此用户不需要将FIFO中的二个8位数据拼装为16位数据。

MP312采用DAfifo（动态异步缓存）接口，容量为1M byte，具有空（EF）、半满（HF）、溢出（FF）标志，标志为“0”时有效。采样数据不断的写入FIFO中，GPIF接口与PC的BULK READ指令自动保持FIFO中的数据不超过512K，当发生用户读入数据操作时，GPIF接口自动将FIFO中所有的数据传输到计算机中。如果用户没有及时读出数据，FIFO将溢出，数据队列顺序会打乱（新进入的数据将冲掉最先写入的数据）。如果出现FIFO溢出，只能靠提高计算机速度或降低采样速度或扩大存储器容量来弥补。

数据格式：16位读出数据（D15-D0）定义如下：
	D15
	D14
	D13
	D12
	D11
	D10
	D9
	D8

	AD15
	AD14
	AD13
	AD12
	AD11
	AD10
	AD9
	AD8


	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	AD7
	AD6
	AD5
	AD4
	AD3
	AD2
	AD1
	AD0


D15-D0：16位数据的从高到低位。

AD15-AD0：16位采样数据，（MSB - LSB）。

16位转换数据范围为0-65535，对应电压计算：

设：data为16位转换结果。

0-5伏：

电压=data*5000.0/65535.0 (mV)

0-10伏：

电压=data*10000.0/65535.0 (mV)

±5伏：

电压=(data-32768)*5000.0/32768.0 (mV)

AD采样的工作模式

MP312具有多种模式，如下：

1. MP312的启动模式为：软件启动/外部触发启动。

2. MP312的转换控制时钟模式为：板上定时器/外部输入时钟触发。

3. MP312具有二种采样模式，SH：采保模式、NORMAL：普通扫描模式。

采样模式由MP312_AD（）函数的admode控制，32位admode数据的低5位有效，定义如下：

	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	X
	X
	X
	Sammode
	oclkpol
	trpol
	clksl
	trsl


· AD转换模式Normal与SH模式

模式由ADMODE的sammode位控制:

sammode=0：Normal模式

sammode=1：SH模式

SH模式：模拟同步采样模式。适合应用在对一组输入通道采样的时差要求尽量小，但组之间的时间间隔较大的应用场合。当由定时器脉冲或外部时钟有效边沿启动后，在板上逻辑的控制下，AD以250KHz的速度对一组通道进行转换：从第N通道开始顺序转换到第M通道结束，（N、M 分别为用户设置的起始与结束通道，N<=M）。同时转换数据顺序写入Dfifo中，转换完后重新

进入等待模式，等待下一个时钟启动信号。见下面图例为一个2个通道（通道0-1号）工作在SH模式的时序示意图：







在SH模式下，每个通道的转换周期为启动时钟或定时器的周期，同样速度为定时器设置的速度。由于AD的最大转换速度为250KHz，定时器或外部时钟的最大速度或频率F：

F=250KHz/转换通道的个数

或时钟的最小周期T:

T=4uS*转换通道的个数

NORMAL模式：普通模式指，当由定时器脉冲或外部时钟有效边沿启动后，AD开始第一次转换，采样通道为当前通道，并在启动AD后自动将输入通道设置为下一个转换通道。通道转换顺序为：从第N通道开始顺序转换到第M通道结束，然后又重新从N到M通道，如此循环直到用户结束转换，（N、M定义同上）。转换数据顺序写入Dfifo中。此模式下各个通道之间的时间间隔相等，大小为转换时钟的周期。

每个通道的采样速度F如下：

F=定时器频率/转换通道的个数

相同通道号之间的采样数据的时间间隔：


T=转换通道的个数 * 定时器设定的时间周期

· 定时器与外时钟

MP312的AD转换时钟启动可以软件选择由板上或外部时钟控制。外部时钟的极性可以软件选择为上升或下降边沿启动一次或一周转换，详细见上面“AD转换模式Normal与SH模式”部分。外部时钟与板上时钟由ADMODE寄存器的clksl位确定（=0：内部时钟/=1：外部时钟）。外部时钟的极性由ADMODE寄存器的clkpol位确定（=0：上升边沿有效/=1：下降边沿有效）。

定时器输入基准时钟为4MHz，周期为250ns。定时器数据由MP312_AD()函数的tdata变量设置。定时器为减法计数器，当由用户设置数值tdata减到1时，发出启动脉冲并自动将定时器数据重新设置为tdata。

16位数据取值（tdata）：1-65535，对应：

转换周期 T=0.25*N(uS)，N：设置的16位定时器数据tdata。

     转换频率 F=4000/tdata (KHz)

在NORMAL模式下,最小转换周期为4uS（tdata=16，250KHz），由此转换周期为：4uS ～ 16385uS。

在SH模式下，最小转换周期为4*Nch(uS)，Nch：为采样通道的个数。由此转换周期的间隔范围为：4*Nch(uS) ～ 16385uS。

相应总转换频率或速度为： 

f=4000/tdata (KHz)   tdata：16位定时器数据。

外部转换时钟的周期或速度要求同板上定时器，如果在AD转换结束前，有外部时钟触发，MP312将丢掉这个有效触发时钟。

· 外部触发

MP312的启动或触发控制分为二种：软件启动/外部硬件触发，由admode的trsl位控制，trsl=0：选择软件触发启动/trsl=1：选择外部硬件触发启动。硬件触发的极性可以软件控制模式寄存器admode的TRPOL=0/TRPOL=1选择为：上升边沿/下降边沿触发。触发延迟小于300nS。

软件启动：指用户发出启动命令后转换自动开始，直到用户发出停止命令而结束。

硬件触发启动：指用户发出启动命令后，当一个有效的触发到来后AD才开始工作。

转换启动选择可以在触发选择中设置：由软件或外部硬件触发启动整个转换过程，除非用户终止转换，否则将一直转换下去。硬件触发可以在触发极性选择中设置为“上升边沿”或“下降边沿”有效。


一旦启动转换，AD转换将在板上定时器或外部时钟驱动下按用户设置的起始（STCH）、终止通道（ENDCH）逐一通道顺序、循环转换。时钟选择（CLKSL）可以软件设置。应用外部时钟时，可以在模式设置字的CLKPOL控制位，控制时钟为“上升边沿”或“下降边沿”有效来启动转换。


MP312的触发电路为一个高速比较器，缺省触发电平设置在2伏左右。如果需要调整触发电平用户可以在TRLEVEL输入连接脚上（P1插座）输入一个基准触发电平，也可以用DA输出控制触发电平。同时触发输入也可以外部连接到一个AD输入通道做为硬件同步触发。

触发电平调节连接：







小结：采样模式

1. 转换触发启动：软件/硬件 （trsl=0/1）。

2. 硬件触发极性：上升/下降边沿 （trpol=0/1）。

3. 转换控制时钟：内部/外部 （clksl=0/1）。

4. 外部时钟极性： 上升/下降 （clkpol=0/1）。

5. 模拟通道采样模式：SH/NORMAL （sammode=1/0）。

6. 采样通道控制：起始通道/结束通道 （stch/endch）。

7. 定时器设置：tdata控制转换速度（clksl=0时）

DA部分的原理

MP312提供2路12位D/A（0、1号通道），输出单极性模式0-10伏或双极性模式(5伏，由软件控制。DA输出上电状态输出为“0”。设置数据有效范围：0-4095，对应输出电压与设置数据的计算：

单极性模式（gsn=0）：

电压=(data)*10000.0/4095.0 (mV)

双极性模式（gsn=1）：

电压=(data-2048)*5000.0/2048.0 (mV)

data：12位DA数据

gsn：（n=0、1）设置的对应DA通道的输出模式。

DA输出模式由函数：MP312_DAMode(HANDLE hDevice,long gs0,long gs1)控制，其中gs0、gs1分别选择输出通道0、1号的模式。gs=0设置输出为0-10伏/=1：设置输出为±5伏。

DA输出电压由MP312_DAData(HANDLE hDevice,long dach,long dadata)函数控制，dach=0、1选择设置通道0、1号通道，dadata=0-4095控制或设置对应通道的电压。

注：MP312的DA输出只适应控制静态或准静态对象，不适合输出波形。因为在windows环境下用户无法精确定时，同时DA输出利用USB的VNEDER命令控制，输出速度通常小于8KHz。

开关量部分的原理：

MP312开关量提供16个输入及16个输出接口，16位输出数据可以通过函数操作读回（MP312_ReadDO（）函数）。

所有的输出口在上电初始时为“0”或低电平。输入接口为浮空状态，如果没有外部输入，读入数据不定。

16位输入DI0-DI15由函数MP312_DI（）读入。

16位输出DO0-DO15由函数MP312_DO()设置。

输入或输出的32位数据的低16位（D15-D0）有效，分别对应输入或输出通道15-0号。


MP312的DIO为3伏电平，兼容5伏TTL电平，输入可以承受5伏电压，输出高电平通常为2.8伏-3伏（5伏TTL逻辑通常大于2.3伏，就认为为逻辑1）。

三、安装与连接
安装

关于USB


用户的计算机必须支持USB2.0，如果没有USB2.0接口，用户可以通过安装扩展卡来实现，具体的价格请咨询您的经销商。


一些品牌的笔记本计算机的供电能力有限，如果MP312因此不能正常工作，使用随机配备的5伏电源（注意外部供电电压为5伏±5%）。


用户在应用时请尽量采用随机配备的原装电缆。如果需要单独配备电缆，请按照以下原则配备：

· 电缆要选择粗的电缆以满足供电要求。

· 电缆必须满足USB2.0 480Mbit/s 传输速度的要求。

USB支持即插即用，用户可以在开机状态连接或拔掉MP312与PC机的连接。一些计算机由于兼容的原因，可能在连接MP312模块启动计算机时出现“蓝屏”，请在计算机启动后再连接MP312。


USB支持多个外部设备同时工作，但用户必须保证MP312占据主要的通讯信号带宽。

信号连接注意事项

· 模拟输入：

1. 输入连接电缆必须用屏蔽电缆，电缆的屏蔽外层最好只在一端连接到地线上。

2. 模拟信号的地线应该连接到前端的模拟输出的地线上，不能与数字地线混合。如果需要混合数字、模拟地线，可以将数字地线连接到前端的电源地线上。

3. 差分输入时，用户必须将MP312的地线连接到前端信号输出的地线上，如果有多个前端输出，可以在每一个输出的地线与MP312的地线之间串联一个1K-10K欧姆的电阻，防止地线之间的电流串扰干扰采集精度。

4. 如果前端信号干扰较大，如电力信号采集应用时，最好将PC机的外壳与前端的地线单独连接。这样可以避免干扰、高压烧毁MP312。

5. 对于高精度采样，要求前端设备输出有尽量低的输出阻抗及电流驱动能力。

· 模拟输出：

1. 输出不要对外部电源短路。

2. 输出的电容负载能力有限，注意不能驱动大的电容负载，否则会引起输出不稳定。如果需要驱动电容、电感负载，应该在输出与被驱动设备间加入一个10-500欧姆的电阻。

· 开关量：

1. 开关量输入电平不能低于-0.3V 或高于+5V。

2. 输出不要对地线、电源短路。

3. 输出如果需要驱动大功率设备，为防止干扰应该选用AC145端子板，将输出与设备隔离。

连接器插座定义

MP312有二个DB（孔）连接器：P1、P2。

· P1:DB25对应16路模拟输入、DA输出、触发输入、触发电平调整输入。

· P2:DB37对应32路开关量、外部时钟输入。

P1定义：

[image: image2.wmf]DA0

AIN11

TRLEVEL

AIN4

AIN2

AIN9

AIN12

AIN13

TRIG

AIN8

AIN10

P1

DB25

13

25

12

24

11

23

10

22

9

21

8

20

7

19

6

18

5

17

4

16

3

15

2

14

1

AIN3

AIN1

AIN5

AIN0

AIN14

DA1

AIN7

AIN15

AIN6


说明：

· AIN0-AIN15对应16路单端模拟输入通道0-15号。在差分模式下：AIN0-AIN7对应8路差分输入的“+”输入、AIN8-AIN15对应8路差分输入的“-”输入。

· 脚9、22模拟输入、输出（AD、DA）的地线，同时也是TRLEVEL输入的地线。

· DA0，脚23：DA通道0输出。

· DA1，脚11：DA通道1输出。

· 脚24-TRLEVEL：触发电平调整输入。

· 脚12-TRIG：触发输入。

· 脚13-数字部分的地线，如果应用触发输入为数字触发，此地线连接到外部触发源的地线。

P2定义：

[image: image3.wmf]DO10

P2

DB37

19

37

18

36

17

35

16

34

15

33

14

32

13

31

12

30

11

29

10

28

9

27

8

26

7

25

6

24

5

23

4

22

3

21

2

20

1

DI8

DO3

DO11

DI6

DO12

DO2

DO6

DO13

DO9

DI7

DO7

DO1

DI1

DO0

DI4

DI11

DI14

DI3

DI5

DO15

DI0

DI13

DI2

OCLK

DO14

DI15

DO4

DI9

DO8

DI12

DO5

DI10


配套端子板

MP312可以配接如下端子板:

AC142：DB37电缆到螺丝端子通用转接板（开关量部分）。

AC146：DB25电缆到螺丝端子通用转接板（AD、DA部分）。

AC110：4路小信号放大板。四路差分输入，放大倍率100、500倍。

AC145：隔离16入/16出端子板。输入电压0-24伏/输出：OC输出，驱动电流10毫安。

常用信号的连接、处理。

· 远距离单端信号传输

[image: image4.wmf]-

+

U?

5

1

6

2

3

7

4

SIGNAL

1

2

AD GMD

DI INPUT+

DI INPUT-


如果现场的连接线很长，可以利用上述方法利用输入差分放大器的共模抑制特性来减小传输中的干扰。差分输入的“+”连接到信号输出，差分输入的“-”连接到信号输出的地线，同时利用额外的一条连线连接AD与信号输出的地线。

· 利用差分输入测量串联电阻两端的电压

                      MP312

[image: image5.wmf]AIN-

+

-

3

2

6

7

1

4

8

5

MP310ÊäÈë

R

R

MP310 GND

AIN+

SIGNAL AC

1

2

R


· 无源信号前端输出或前端输出隔离的差分连接

[image: image6.wmf]MP310 GND

+

-

3

2

6

7

1

4

8

5

R

R

AIN+

SIGNAL AC

1

2

AIN-


R的取值范围：1K-10K欧姆。

· 加入隔离电容采集交流信号

[image: image7.wmf]SIGNAL AC

1

2

+

-

3

2

6

7

1

4

8

5

AIN

¸ôÀëµçÈÝ=1uF-100uF

1

2

  

  

100

AGND

R=1K-10K


· DA输出驱动感性负载

[image: image8.wmf]DA out

C

INDUCTOR

R=100-500ohm

+

-

OP-07

3

2

6

7

1

4

8


注：c=1000pF-1uF

· 利用开关量输出驱动继电器

[image: image9.wmf]2k

1

2

IN4002

dout

8050

K?

RELAY SPST

4

3

1

2

VCC


四、软件
本章介绍驱动的安装、动态链接库函数使用方法以及针对MP312的软件开发指导。请用户在编程前，仔细阅读本手册，了解相关信息。

由于软件可能不断更新，请用户察看光盘中的提示。测试软件及其他软件的说明见光盘目录：\USB\MP312

软件安装与说明

软件说明
MP312附带光盘中，提供如下内容：

1. 说明书。

2. 驱动程序，支持win98/win2000/winXP操作系统。

3. Visaul C++、MFC、Visaul Basic编程实例。

4. MP312测试程序。

注：由于win98、winNT微软已经不提供支持，不建议使用。MP312板卡的驱动不支持winNT。

· 在光盘的\USB\MP312\DRIVER目录中包含：MP312.inf、 MP312.sys 、MP312.dll、MP312.LIB 4个文件。

· MP312.inf 驱动安装文件。

· MP312.sys 驱动程序。

· MP312.dll 动态链接库。

· MP312.LIB MS VC的库文件。

· 在光盘的\USB\MP312\VC目录中包含：

· VC的编程例子

· 编程需要的include、LIB文件。

· 在光盘的\USB\MP312\MFC目录中包含：

· MFC的编程例子

· 编程需要的include、lib文件。

· 在光盘的\USB\MP312\VB目录中包含：

· VB的编程例子

· VB编程需要的声明模块程序mp312.bas。

· MP312.EXE：测试程序。

驱动安装

安装方法：

1. 将MP312插入一个USB插槽，如果有多个MP312模块，请每一次安装一个MP312模块。第一次安装的模块的设备号为“0”，第二次安装的模块的设备号为“1”，依次类推。

2. Windows将会显示找到新硬件，可按找到新硬件向导进行下一步
3. 选择搜索适用我的设备的驱动程序，下一步；
4. 选择驱动所在目录，进行安装。（目录：\USB\MP312\driver）
5. 按找到新硬件向导的提示进行下一步；
6. Windows将显示完成添加/删除硬件向导，单击完成即可完成安装过程。

7. 完成后如果安装第二个MP312，插入第二块MP312模块，重复上述安装过程。


安装后，程序自动将MP312.dll动态链接库程序拷贝到windows系统的system32目录中，用户用也可以自己将DLL拷贝到当前工作目录中。

驱动安装完毕后在\控制面板\系统\设备管理中的USB项目下可以找到MP312。

1. 如果需要更新设备驱动，请在硬件设备管理目录下选择MP312 -〉按鼠标右键选择属性 –〉选择驱动程序 –〉选择重新安装驱动程序。

2. 当Visaul C++/Visaul Basic例程从CD-ROM复制到硬盘时，属性仍将保持为只读属性 ，这将影响用户调试程序。请将属性改为文档属性，这样就可以进行正常的编译、调试工作了。

接口函数说明

本卡以DLL-动态链接库的方式封装了用户在win98/win2000/winXP环境下编程需要的函数。动态链接库可以被windows环境下的多数编程语言调用，用户只要正确使用调用格式就能正确调用函数。本手册只提供了VC、VB的调用例子，有关其他语言调用的方法，用户可以参考其他书籍或直接在网上查找。

设备操作函数

· 打开一个MP312设备

函数：HANDLE MP312_OpenDevice(long dev_num)
参数：

· dev_num：入口参数，MP312设备号，=0、1、2….，表示第一个、第二个MP312模块。设备号的定义参考驱动安装部分。

· 函数返回值：卡的操作句柄。

注：VC中如果句柄不等于INVALID_HANDLE_VALUE，表示正确。VB中如果句柄不等于&HFFFFFFFF，正确。

· 关闭一个MP312设备

函数：long MP312_CloseDevice(HANDLE hDevice)

功能：关闭以hDevice打开的MP312卡。
参数：

· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· 函数返回数值：0：成功 / -1：失败。

AD操作函数

MP312采样支持连续采样，用户利用MP312_AD()设置参数并启动转换后，利用MP312_PollAD()函数不断回读采样数据直到完成采样任务，任务结束后调用MP312_StopAD关闭内部采样过程及停止MP312硬件采样功能。

· MP312_AD()设置采样参数并启动AD采样

功能：设置所有与采样相关的参数并启动采样过程。

函数：long MP312_AD(HANDLE hDevice,
long stch,long endch,long sidi,long gain,
long admode,long timerdata)
· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· stch：入口参数，=0-15设置采样的起始通道号码。
· endch：入口参数，=0-15设置采样的停止通道号码。
· sidi：=0设置输入通道为16路单端模式/=1设置输入通道为8路差分输入。

· gain：设置AD的输入量程。=0、1、2对应选择所有的输入范围为：0-5伏、0-10伏、-5伏 - +5伏。

· admode：设置采样模式。具体解释见第二章说明。admmode数据的低5位有效，定义如下：

	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	X
	X
	X
	Sammode
	oclkpol
	trpol
	clksl
	trsl


1. sammode：=0设置采样模式为normal普通扫描模式/=1：设置采样模式为SH模式，伪同步模式。

2. oclkpol：=0设置外部时钟上升边沿有效/=1设置外部时钟下降边沿有效。

3. trpol：=0设置外部触发上升边沿有效/=1设置外部触发下降边沿有效。

4. clksl：=0设置AD启动时钟为板上定时器/=1设置启动时钟为外部时钟。

5. trsl：=0设置软件启动一次采样过程/=1：设置外部触发启动一次采样过程。

· timerdata：设置采样频率（16～65535）。

· 函数返回：出口参数：=0操作成功/其他失败。

· MP312_PollAD()查询并回读采样数据
功能：读入采样数据。采样数据的排列按用户设置的起始与停止通道顺序循环排列，例如：起始通道=0，结束通道=2，读出数据排列安如下顺序：

ch0 ch1 ch2   ch0  ch1 ch2 …….ch0 ch1 ch2

详细的说明请参考第二章说明。

用户在编程时，最好将MP312_PollAD()函数放置在定时器中，每隔一段时间进行一次读入操作。

函数：long MP312_PollAD(HANDLE hDevice,long *pdata)
· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· *pdata：指向存储回读数据数组的指针，要求数组容量大于512K（524288）。用户获取数据及长度后，必须在下次调用前将数据存储到另外的数组或硬盘中，以免下次调用覆盖了以前的数据。

· 函数返回：如果小于0表示MP312的硬件或软件缓冲溢出错误（此时以后的采样点均无效）。其他表示用户实际读入数据的长度，请注意，函数每次返回的读入长度不定，但最大为512K。
· MP312_StopAD停止采样

功能：强行停止采样过程并复位硬件采样电路。用于用户已经完成本次采样任务。

函数：long MP312_StopAD(HANDLE hDevice)
· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· 函数返回：=0表示操作有效。

附注：AD采样数值到电压的转换。32位数据的低16位有效。

数据格式：16位读出数据（D15-D0）定义如下：
	D15
	D14
	D13
	D12
	D11
	D10
	D9
	D8

	AD15
	AD14
	AD13
	AD12
	AD11
	AD10
	AD9
	AD8


	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	AD7
	AD6
	AD5
	AD4
	AD3
	AD2
	AD1
	AD0


D15-D0：16位数据的从高到低位。

AD15-AD0：16位采样数据，（MSB - LSB）。

16位转换数据范围为0-65535，对应电压计算：

设：data为16位转换结果。

0-5伏：

电压=data*5000.0/65535.0 (mV)

0-10伏：

电压=data*10000.0/65535.0 (mV)

±5伏：

电压=(data-32768)*5000.0/32768.0 (mV)

DA操作函数

DA操作：在板卡初始化时，用户需要首先调用MP312_DAMode函数设置两个DA输出通道的输出范围，然后调用MP312_DAData函数设置输出电压。由于DA输出上电自动清零，因此设置完输出范围后请立即应用MP312_DAData函数将输出设置为电压“0”输出（单极性设置数据=0，双极性设置数据=2048）。

DA的电压计算：

单极性模式（gsn=0）：

电压=(data)*10000.0/4095.0 (mV)

双极性模式（gsn=1）：

电压=(data-2048)*5000.0/2048.0 (mV)

注：

1. data：12位DA数据

2. gsn：（n=0、1）设置的对应DA通道的输出模式。

· MP312_DAData设置输出数据
功能：设置0或1通道的输出数据。

函数：long MP312_DAData(HANDLE hDevice,long dach,long dadata)
· hDevice：人口参数，卡的操作句柄。

· dach=0、1选择设置DA通道0、1号通道。

· dadata=0-4095控制或设置对应通道的电压。

· MP312_DAMode设置DA输出电压范围

功能：设置对应DA通道的输出电压范围。

函数：long MP312_DAMode(HANDLE hDevice,long gs0,long gs1)
· hDevice：人口参数，卡的操作句柄。

· gs0、gs1：分别对应选择输出通道0、1号的输出范围。gs=0

输出为0-10伏/=1：设置输出为±5伏。

开关量操作函数

· 开关量输入

功能：读入16位开关量输入。

函数：long MP312_DI(HANDLE hDevice)
· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· 函数返回：出口参数，返回读入的数据。低16位数据（D15-D0）对应输入端口15-0号。

· 开关量输出

功能：设置16位输出数据。

函数：long MP312_DO(HANDLE hDevice,long DO_Data)
· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· DO_Data：入口函数，输出的数据。数据的低16位有效。16位数据（D15-D0）分别对应端口的16个IO输出口15-0号

· 函数返回：出口参数，=0操作成功，其他失败。

· 回读开关量输出数据

功能：读入当前16位输出数据或状态。用户可以利用这个函数检测输出状态，同时方便对输出进行位操作。

函数：long MP312_ReadDO(HANDLE hDevice)
· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· 函数返回：出口参数，当前16位输出数据。

VC程序编程说明

编程前，将MP312.lib及MP312.h程序拷贝到用户当前目录中。（需要的文件在VC目录中）

VC编程的基本流程：

1. 利用显式调用加载函数。MP312.lib、MP312_lib.h文件必须在当前工作目录中。方法，程序的开始处加入如下语句：

#pragma comment(lib,”MP312.lib”)

#include”MP312.h”
详细可以参考VC目录中的程序，MP312_LIB.H文件包含了需要的函数的声明过程。

2. 利用MP312_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

3. 在退出程序时必须执行如下操作：利用MP312_CloseDevice函数关闭句柄

例：

//获得所有312的操作函数

#pragma comment(lib,"MP312.lib")

#include"MP312.h"
HANDLE hDevice=INVALID_HANDLE_VALUE;  //硬件操作句柄

Main()

{

//获得312硬件操作句柄

hDevice=MP312_OpenDevice(0); //创建设备驱动句柄，设备号为0

……………………… //用户程序

//退出

AC6611_CloseDevice(hDevice); //关闭操作句柄

}

详细可以参考光盘上的MP312的VC目录下的例子。

在编程时必须注意，硬件操作句柄HANDLE必须为全局变量或必须传递给有相应硬件操作的函数。硬件句柄只要在程序启动时打开一次即可，不需要每次打开或关闭。

VB程序编程说明

编程前，请将MP312.dll动态链接库程序拷贝到用户当前目录中或windows系统的system32目录中

VB编程的基本流程：

1. 在工程菜单中选择添加模块，将MP312.bas模块添加进来（该模块在光盘中\USB\MP312\vb目录中，应用时将文件拷贝到当前工作目录），此文件为所有函数的声明文件。

2. 在模块中定义一个硬件操作句柄，为一个long属性的全局变量，这样可以被用户程序中的所有form调用（例：MP312.bas中声明的句柄hd312）。

3. 利用MP312_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

在退出程序时必须执行如下操作：

利用MP312_CloseDevice函数关闭句柄

注：MP312.bas模块已经包含了所有必要的312函数的声明语句。

例：

DIM hd312 as long

Private Sub Form_Load()

DIM I as long

Hd312 = MP312_OpenDevice(0) ‘打开设备0号，获得驱动句柄

…………………..  ‘其他操作

End Sub

……………………………………….

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

MP312_CloseDriver hd312  ‘关闭驱动

End Sub

有关用户其他方面的应用请参考光盘中的例程。

注：VB中如果设备操作句柄不等于&HFFFFFFFF为有效句柄。

五、附录
· MP312示意图：

[image: image10.wmf]
* 1000mil=2.54cm

























比较器








   触发输入(AC/DC)








   TRLEVEL








电源


                   1K-10K 电位器


       地线








通道：           0  1              0  1





AD转换信号





启动时钟





启动时钟周期














DA x2





USB


2.0





电源





门阵列





SW





输入选择








AD





FIFO





CPU


CY68013





模拟输入                                               GPIF接口





       




















    16DI                                         数据、地址





                                                    总线


16DO





外部触发








外部时钟





                                                USB电源





DA输出2CH











                                                  外部电源输入











�PAGE \# "'Page: '#'�'"�Page: 1���AC1055








PAGE  
4

