#### MP401  MP401L

使 用 手 册

- USB2.0/USB1.1总线AD采集模块

- 7路24位 AD

- 二路12位DA(MP401)

- 开关量：8DI/8DO

- 程控所有硬件设置，免跳线

wwlab

2006/7

在开始使用前请仔细阅读下面说明

检查

打开包装请查验如下：

- MP401采集模块

- 光盘。

- USB电缆。

安装

关掉PC机电源，将MP401插入主机的任何一个USB插槽中并将外部的输入、输出线连好。如果主机有多套MP系列USB模块，请每次只安装一个模块。软件启动安装请察看第3章说明。

保修

本产品自售出之日起一年内，用户遵守储存、运输和使用要求，而产品质量不合要求，凭保修单免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的，需缴纳器件费和维修费及相应的运输费用，如果板卡有明显烧毁、烧糊情况原则上不予维修。如果板卡开箱测试有问题，可以免费维修（限购买板卡10天内）。

目录

- MP401说明 ………………………………………………………P3

- MP401板简介

- 主要特点、性能

- 原理 ………………………………………………………………P6

- 简介

- 模拟输入及AD数据计算  P6

  - 模拟输入

  - AD转换数据格式与计算

    - DA部分的原理  P8

- 开关量部分的原理  P8

- 安装与连接……………………………………………………….P9

- 安装  P9

- 信号连接注意事项  P9

- 连接器插座定义  P10

- 配套端子板 P11

- 常用信号连接处理 P11

- 软件………………………………………………………………P14

- 软件安装与说明  P14

- 接口函数说明  P15

  - 设备操作函数  P16

  - AD操作函数   P16

  - 开关量操作函数  P19

  - DA操作函数P19

- VC程序编程说明  P20

- VB程序编程说明  P21

- LabVIEW程序编程说明 P22

- Delphi程序编程说明  P22

- 附录……………………………………………………………….P24

- MP401示意图  P24

- 内部命令参数  P25

一、MP401说明

1.1 MP401板简介

MP401是一款USB2.0/1.1总线兼容24位采集模块，具有隔离7路24位AD,工作在软件启动模式、开关量8路输入/8路输出。MP401较MP401L增加2路12位DA，输出0-10伏。模块采用USB总线，支持即插即用。MP401的所有功能设置都可以通过软件控制，不需要硬件跳线。

声明：MP401L相对MP401，缺少DA输出功能，其余相同。以下章节统称为MP401。

注：MP401在USB2.0接口条件下速度要远高于1.1接口，建议用户尽量采用USB2.0接口。

1.2 主要特点 、性能：

AD部分

- 隔离7路差分输入24位AD。

- 基础输入电压：±5伏，程控放大，倍率1、2、64倍，对应输入电压±5伏、±2.5伏、±78.125毫伏。

- AD转换速度：软件选择10或80次/秒（单通道），对应多通道扫描速度1.6/13次/秒

- 通道输入阻抗：10兆欧姆。

- 输入共模抑制比 CMRR > 80dB

- 系统精度及噪音：

设置采样速度10Hz

| 放大倍率 | 精度(FSR) | 噪音(uV) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.02% | ±3 |
| 2 | 0.02% | ±2 |
| 64 | 0.03% | ±0.5 |

设置采样速度80Hz

| 放大倍率 | 精度(FSR) | 噪音(uV) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.02% | ±8 |
| 2 | 0.02% | ±6 |
| 64 | 0.03% | ±1 |

注：以上测量数值为典型数值。测量环境温度25度±3度。

- 分辨率：21位（转换速度10Hz）/19位（转换速度80Hz）。

- 输入耐电压：±5V，瞬间±12伏。

- 差分输入最大共模电压小于±5伏。

- AD转换器软件自动校零，速度：1000mS(AD:10Hz)/ 100mS(AD:80Hz)

- 隔离电压：大于500伏。

注：

- MP401工作在多通道模式时，每当切换通道，需要4次AD转换时间的延时（视精度要求），由于用户设置通道时，不一定正好处于前一次AD转换结束，由此延时可能需要5次AD转换时间。如下表：

| 速度 | 延时时间 |
| --- | --- |
| 10HZ | 400mS |
| 80HZ | 50mS |

- MP401每当改变放大倍率、采样速度，需要进行一次CAL-校正操作，操作需要时间如下：

| 速度 | 延时时间 |
| --- | --- |
| 10HZ | 800mS |
| 80HZ | 100mS |

- AD输入的7号通道，转接连接到了板上地线，可以作为用户零点自动校正应用，通常放大倍率为64时或用户对精度要求较高时需要此校正。

DA输出

- 隔离12位2路静态输出DA，输出与AD共地。

- 输出电压0-10伏。

- 零点误差小于：±20毫伏

- 精度：0.3% FSR

- 分辨率：12位。

- 输出建立时间小于100微秒。

开关量输入输出

- 8路输入通道，性能：

- 输入电压：TTL电平，兼容3伏电平。

- 高电平：大于2伏。

- 低电平：小于1伏。

- 输入电压范围：0-5伏

- 8路输出通道，性能：

- 输出电压：兼容TTL电平。

- 高电平：大于2.5伏。

- 低电平：小于0.8伏。

- 最大输出电流：6毫安/路。

- 开关量输出上电自动清零。

- 开关量的输入/输出速度：

USB1.1：200次/秒

USB2.0：2000-4000次/秒

软件支持：

- 操作系统支持win98/win2000/winXP

- 开发包：驱动程序、DLL库函数

- 例子：MFC、VB、DELPHI、LABVIEW

- 测试程序

位置：光盘的\USB\MP401目录。

硬件

- 总线：符合USB2.0/USB1.1标准，兼容USB2.0/USB1.1格式。

- 工作电流：小于500mA。

- 电源：USB供电，可以选择外部电源供电。

- 外部电源输入电压：5伏，±5%。

- 工作温度：0-50度。

- 内部板卡尺寸：9cm x 11cm

二、原理说明

简介

MP401采用USB接口兼容2.0/1.1两种标准，控制芯片采用Cypress 公司的CY68013芯片。 AD转换器采用1片ADS1232 24位AD，工作在软件启动、软件查询结束模式。AD转换器与USB地线隔离，提供更好的抗干扰性能。

2.1 模拟输入及AD数据计算

- 模拟输入

MP401模拟输入阻抗10兆欧姆（每个输入对地线连接有一个10兆欧姆电阻）。输入具有过压保护，可以承受瞬时±12伏的电压。

输入范围：

| 放大倍率 |  |
| --- | --- |
| 1 | ±5000mV |
| 2 | ±2500mV |
| 64 | ±78.125mV |

注意：MP401具有CAL操作功能：实时校正AD的零点及满度误差。用户在第一次操作AD前至少需要进行一次CAL操作。

MP401具有7路差分输入，分为ain+0 – ain+7， ain-0 – ain-7分别对应差分输入的+输入通道0-7及负输入通道0-7号，AD采样数值为+/-输入的差。输入共模电压小于±5伏（任何一个输入对地线的电压不能超过±5伏）。同时输入的地线必须连接到输出设备的地线上以提供输入放大器工作需要的偏置电流。输入原理如下：

ain+                     输出=(ain+ - ain-)

ain-

GND

信号

具体的连接应用请参考下章。

在用户编程时需要注意以下问题：

- MP401工作在多通道模式时，每当切换通道，需要4次AD转换时间的延时（视精度要求），由于用户设置通道时，不一定正好处于前一次AD转换结束，由此延时可能需要5次AD转换时间。如下表：

| 速度 | 延时时间 |
| --- | --- |
| 10HZ | 400mS |
| 80HZ | 50mS |

用户可以调用MP401_ADDELAY(HANDLE hDevice)函数进行延时，或自己利用定时器延时。

- MP401每当改变放大倍率、采样速度，需要进行一次CAL-校正操作，操作需要时间如下：

| 速度 | 延时时间 |
| --- | --- |
| 10HZ | 800mS |
| 80HZ | 100mS |

Cal操作命令为：MP401_CAL(HANDLE hDevice)，启动后调用MP401_CALPOLL(HANDLE hDevice)查询CAL操作是否完成。

- AD输入的7号通道，转接连接到了板上地线，可以作为用户零点自动校正应用，通常放大倍率为64时或用户对精度要求较高时需要此校正。

方法：用户可以自行设置采样通道=7号通道，延时，启动采样，得到采样数据data，零点校正数据：zdata=data-800000H，在计算电压时，将AD采样结果data减掉零点数据。注意：不同的采样速度、增益（放大倍率）具有不同的零点数据，用户可以在程序开始前分别利用函数得到需要的零点数据。

- AD转换数据格式与计算

24位转换数据范围为0-FFFFFFH，对应电压计算：

设：data为24位转换结果。

电压=(data-800000H)*5000.0/800000H /G(mV)

G=1,2,64倍，为用户设置的放大倍率。

注：800000H=8,388,608, FFFFFFH=16,777,215

2.2 DA部分的原理

MP401（MP401L没有DA）提供2路12位D/A（0、1号通道），输出0-10伏。DA输出上电状态输出为“0”。设置数据有效范围：0-4095，对应输出电压与设置数据的计算：

电压=(data)*10000.0/4095.0 (mV)

data：12位DA数据

DA输出电压由MP401_DA_Data(HANDLE hDevice,long dach,long dadata)函数控制，dach=0、1选择设置通道0、1号通道，dadata=0-4095控制或设置对应通道的电压。

注：MP401的DA输出只适应控制静态或准静态对象，不适合输出波形。因为在windows环境下用户无法精确定时，同时DA输出利用USB的VENDOR命令控制，输出速度通常小于4KHz。

2.3 开关量部分的原理：

MP401开关量提供8个输入DI0-DI7及8个输出接口DO0-DO7。

所有的输出口在上电初始时为“0”或低电平。输入内部上拉到+5伏，如果没有外部输入，读入数据不定。

8位输入DI0-DI7由函数MP401_DI()读入。

8位输出DO0-DO7由函数MP401_DO()设置。

三、安装与连接

安装

关于USB

用户的计算机必须支持USB接口，MP401支持2.0及1.1接口标准，由于2.0接口速度更快，因此建议用户尽量采用USB2.0接口。如果没有USB2.0接口，用户可以通过安装扩展卡来实现，具体的价格请咨询您的经销商。

一些品牌的笔记本计算机的供电能力有限，如果MP401因此不能正常工作，请额外配备+5伏电源（注意外部供电电压为5伏±5%），电源要求必须是稳压电源，输出电流大于500毫安，此外用户也可以另外配置一个USB HUB，将MP401直接连接到HUB上。

用户在应用时请尽量采用随机配备的原装电缆。如果需要单独配备电缆，请按照以下原则配备：

- 电缆要选择粗的电缆以满足供电要求。

- 电缆必须满足USB传输速度的要求。

3.1 信号连接注意事项

- 模拟输入：

- 输入连接电缆必须用屏蔽电缆，电缆的屏蔽外层最好只在一端连接到地线上。

- 模拟信号的地线应该连接到前端的模拟输出的地线上，不能与数字地线混合。如果需要混合数字、模拟地线，可以将数字地线连接到前端的电源地线上。

- 差分输入时，用户必须将MP401的地线连接到前端信号输出的地线上，如果有多个前端输出，可以在每一个输出的地线与MP401的地线之间串联一个1K-10K欧姆的电阻，防止地线之间的电流串扰干扰采集精度。

- 对于高精度采样，要求前端设备输出有尽量低的输出阻抗及电流驱动能力。

- 开关量：

- 开关量输入电平不能低于-0.3V 或高于+5V。

- 输出不要对地线、电源短路。

- 输出如果需要驱动大功率设备，为防止干扰应该选用AC144、AC145端子板，将输出与设备隔离。

3.2 连接器插座定义

MP401有：

- P1 20脚模拟输入、输出插座。

- P2 40脚开关量输入、输出插座。

如下图：

P1           P2

1            1

P1定义：

- AIN+0 – AIN+6对应AD的+输入0-6号。

- AIN-0 – AIN-6对应AD的-输入0-6号。

- DAOUT0,DAOUT1对应DA输出通道0、1号

- 脚：17，18为AD DA的地线。

注意：AD输入的共模电压不能超过±5伏。

P2定义：

- DI0-DI7对应开关量输入通道0-7号。

- DO0-DO7对应开关量输出通道0-7号。（输出上电清零）

- 脚：9，10，29，30地线。

电源插座：

输入电源电压+5伏，范围±5%，电流：大于500毫安。插座极性如下：

地线

+5伏

3.3 配套端子板

MP401可以选用配套端子板：

- ACS420 模拟输入输出及开关量连接。

- AC145A：隔离16入/16出端子板，提供开关量隔离输入/输出功能（需要外接5伏电源）。

3.4 常用信号连接处理

DA输出驱动感性或容性负载

由于DA输出不能转接驱动感性或容性负载，必须在输出与外部设备间加入一个缓冲电阻。

AD输入连接电桥

如果用户测量压力或电阻传感器，需要测量电桥的电压。

请注意：ain+ ain-对地线的电压不能超过±5伏。

输入连接无源信号输出

如果输入信号为无源传感器输出或隔离变送器输出，可以按以下连接。

电阻R的范围为1K-10K欧姆。

测量单端信号

可以利用差分模式测量单端信号，以减少地线回流的误差。

测量热电耦

开关量输出驱动光电耦合器

由于MP401输出为3伏电平，驱动电路如下：

四、软件

本章介绍驱动的安装、动态链接库函数使用方法以及针对MP401的软件开发指导。请用户在编程前，仔细阅读本手册，了解相关信息。

由于软件可能不断更新，请用户察看光盘中的提示。测试软件及其他软件的说明见光盘目录：\USB\MP401

MP401L是MP401的简化版本，不支持DA输出及计数器操作，MP401L的驱动及函数与MP401共用。

4.1 软件安装与说明

4.1.1  软件说明

MP401附带光盘中，提供如下内容：

- 说明书。

- 驱动程序，支持win98/win2000/winXP操作系统。

- MP401测试程序。

注：由于win98、winNT微软已经不提供支持，不建议使用。MP401板卡的驱动不支持winNT。

- 在光盘的\USB\MP401\DRIVER目录中包含：MP401.inf、 MP401.sys 、MP401.dll、MP401.LIB文件。

- MP401.inf 驱动安装文件。

- MP401.sys 驱动程序。

- MP401.dll 动态链接库。

- MP401.LIB MS VC的库文件。

- 在光盘的\USB\MP401\MFC目录中包含：

- MFC的编程例子

- 编程需要的include、lib文件。

- 在光盘的\USB\MP401\VB目录中包含：

- VB的编程例子

- 编程需要的.BAS模块文件。

- 在光盘的\USB\MP401\DELPHI目录中包含：

- DELPHI的编程例子

- MP401.EXE：测试程序。

4.1.2 驱动安装

安装方法：

- 将MP401插入一个USB插槽，如果有多个MP401模块，请每一次安装一个MP401模块。第一次安装的模块的设备号为“0”，第二次安装的模块的设备号为“1”，依次类推。

- Windows将会显示找到新硬件，可按找到新硬件向导进行下一步

- 选择不要搜索驱动程序，下一步；

- 选择从指定位置安装，下一步

- 选择不要搜索，自己安装驱动，下一步

- 选择从磁盘安装

- 选择驱动所在目录，找到 “MP401.inf”,文件进行安装。（目录：\USB\MP401\driver）

- 按找到新硬件向导的提示进行下一步；

- Windows将显示完成添加/删除硬件向导，单击完成即可完成安装过程。

- 完成后如果安装第二个MP401，插入第二块MP401模块，重复上述安装过程。

安装后，程序自动将MP401.dll动态链接库程序拷贝到windows系统的system32目录中，用户用也可以自己将DLL拷贝到当前工作目录中。

驱动安装完毕后在\控制面板\系统\设备管理中的USB项目下可以找到MP401。

- 如果需要更新设备驱动，请在硬件设备管理目录下选择MP401 -〉按鼠标右键选择属性 –〉选择驱动程序 –〉选择重新安装驱动程序。

- 当Visaul C++/Visaul Basic例程从CD-ROM复制到硬盘时，属性仍将保持为只读属性 ，这将影响用户调试程序。请将属性改为文档属性，这样就可以进行正常的编译、调试工作了。

4.2 接口函数说明

本卡以DLL-动态链接库的方式封装了用户在win98/win2000/winXP环境下编程需要的函数。动态链接库可以被windows环境下的多数编程语言调用，用户只要正确使用调用格式就能正确调用函数。本手册只提供了VC、VB的调用例子，有关其他语言调用的方法，用户可以参考其他书籍或直接在网上查找。

4.2.1  设备操作函数

- 打开一个MP401设备

函数：HANDLE MP401_OpenDevice(long dev_num)

参数：

- dev_num：入口参数，MP401设备号，=0、1、2….，表示第一个、第二个MP401模块。设备号的定义参考驱动安装部分。

- 函数返回值：卡的操作句柄。

注：VC中如果句柄不等于INVALID_HANDLE_VALUE，表示正确。VB中如果句柄不等于&HFFFFFFFF，正确。

- 关闭一个MP401设备

函数：long MP401_CloseDevice(HANDLE hDevice)

功能：关闭以hDevice打开的MP401卡。

参数：

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- 函数返回数值：0：成功 / -1：失败。

4.2.2  AD操作函数

MP401的AD操作函数具有以下函数，如下：

- MP401_ADSET(HANDLE hDevice, long ch,long gain,long sp) 设置采样通道，增益及速度。如果改变通道需要至少4次AD转换时间的延时，如果改变增益或速度需要重新进行CAL操作。

- MP401_CAL(HANDLE hDevice) 进行校正操作，每次开机第一次运行过设置采样速度后，必须进行一次校正操作。如果进行连续测量，用户最好每60分钟进行一次校正操作。

- MP401_CALPOLL(HANDLE hDevice) 查询校正操作是否结束。

- MP401_ADRUN(HANDLE hDevice)  启动AD采样。

- MP401_ADREAD(HANDLE hDevice,long *addata) 查询AD转换是否结束，并读回转换结果。

注：在增益=64倍时，如果用户希望获得更高的精度，需要零点校正，方法：采样数据=ad采样结果-零点校正参数。

AD操作流程示例：

- 获得零点校正参数zdata

原理：因为MP401内部将通道7连接到了基准零点，因此对通道7采样可以获得当前设置速度、增益的零点数据，这样零点校正参数=零点数据-理论零点（800000H）。

- MP401_ADSET设置速度，增益，通道=7

- MP401_CAL 启动cal操作

- 利用MP401_CALPOLL?=0查询操作是否结束

- MP401_ADRUN启动AD转换

- MP401_ADREAD查询转换结束并读入数据到data

- zdata=data-800000H

需要获得不通增益/速度下的zdata，可以重复此操作。操作结束后请恢复原通道、速度、增益设置，并进行一次cal操作。

- AD速度、增益设置操作

- MP401_ADSET设置速度，增益，通道

- MP401_CAL

- 查询CAL是否结束（MP401_CALPOLL?=0）

- 多通道AD转换操作

- MP401_ADSET设置通道

- MP401_ADRUN 启动采样

- MP401_ADREAD 查询AD转换是否结束

- 连续进行4-5次2、3步骤操作。（等效通道延时）

- MP401_ADRUN 启动采样

- MP401_ADREAD 查询AD转换是否结束，并读回转换结果

- 采样是否结束？

- 否，跳转到1继续采样。否则到9结束。

- 结束

- 单通道AD转换操作

- MP401_ADSET设置通道

- MP401_ADRUN 启动采样

- MP401_ADREAD 查询AD转换是否结束

- 连续进行4-5次2、3步骤操作。（等效通道延时）

- MP401_ADRUN 启动采样

- MP401_ADREAD 查询AD转换是否结束，并读回转换结果

- 采样是否结束？

- 否，跳转到5继续采样。否则到9结束。

- 结束

AD函数定义

- MP401_ ADSET(HANDLE hDevice, long ch,long gain,long sp)

功能：设置采样通道，增益及速度。

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- ch:采样通道，0-6对应输入通道0-6号。ch=7时，由于通道7连接到零点，因此对通道7采样得到零点校正参数，即：在高精度采样时，实际采样数据=采样数据-零点校正参数。这样可以自动对零点偏移进行抵消。注意：不同的采样速度及增益的数据不同。通常只有在用户对精度有极高一起并增益为64时需要此校正。

- gain: 入口参数，=0,1,2对应设置输入发达倍率为1、2、64倍，对应输入范围±5伏、±2.5伏、±78.125毫伏。

- sp：入口参数， =0设置采样速度10Hz / =1设置采样速度80Hz。

- 返回：=0正确

注：

- 如果改变通道需要至少4次AD转换时间的延时，如果改变增益或速度需要重新进行CAL操作。

- 由于CAL的时间很长，大约为1S(AD速度10HZ) /100mS(AD速度80HZ)。因此建议用户尽量不要切换增益或将增益相近的通道放在一起采集。

- MP401_CAL(HANDLE hDevice)

功能：进行校正操作。

注：每次开机第一次运行过设置采样速度后，必须进行一次校正操作。如果进行连续测量，用户最好每60分钟进行一次校正操作。

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- 函数返回：出口参数：=0正确。

- MP401_CALPOLL(HANDLE hDevice)

功能：查询校正操作是否结束。

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- 函数返回：出口参数：=0校正操作结束 / =1 系统忙。

- MP401_ADRUN(HANDLE hDevice)

功能：启动AD采样

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- 函数返回：出口参数：=0操作正确。

- MP401_ADREAD(HANDLE hDevice,long addata)

功能：查询AD转换是否结束，并读回转换结果。

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- *addata：指向AD转换结果存储单元（32位数据）的指针。

- 函数返回：出口参数：=0 AD转换结束并数据有效 / =1 表示AD正在转换。其他数值表示操作错误。

AD转换数据格式与计算

24位转换数据范围为0-FFFFFFH，对应电压计算：

设：data为24位转换结果。

电压=(data-800000H)*1250.0/800000H/Gain (mV)

gain=1,2,64倍，用户设置的放大倍率。

注1：800000H=8,388,608, FFFFFFH=16,777,215

注2：在增益=64倍时，如果用户希望获得更高的精度，需要零点校正，方法：采样数据=ad采样结果-零点校正参数。

4.2.3 开关量操作函数

- 开关量输入

功能：读入8位开关量输入。

函数：long MP401_DI(HANDLE hDevice)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- 函数返回：出口参数，返回读入的数据。低8位数据（比特D7-D0）对应输入端口7-0号。

- 开关量输出

功能：设置8位输出数据。

函数：long MP401_DO(HANDLE hDevice,long DO_Data)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- DO_Data：入口函数，输出的数据。数据的低8位有效。8位数据（比特D7-D0）分别对应端口的8个IO输出口7-0号

- 函数返回：出口参数，=0操作成功，其他失败。

4.2.4  DA操作函数

- long MP401_DA(HANDLE hDevice,long ch,long dadata)

功能：设置DA输出。

参数：

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- ch:DA通道，=0、1对应输出通道0、1。

- dadata：=0-4095，12位DA数据。

- 函数返回：出口参数，=0操作成功，其他失败。

注：输出电压=dadata*10000/4095 mV。

4.3 VC程序编程说明

编程前，将MP401.lib及MP401.h程序拷贝到用户当前目录中。（需要的文件在VC目录中）

VC编程的基本流程：

- 利用显式调用加载函数。MP401.lib、MP401_lib.h文件必须在当前工作目录中。方法，程序的开始处加入如下语句：

#pragma comment(lib,”MP401.lib”)

#include”MP401.h”

详细可以参考VC目录中的程序，MP401_LIB.H文件包含了需要的函数的声明过程。

- 利用MP401_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

- 在退出程序时必须执行如下操作：利用MP401_CloseDevice函数关闭句柄

例：

//获得所有MP401的操作函数

#pragma comment(lib,"MP401.lib")

#include"MP401.h"

HANDLE hDevice=INVALID_HANDLE_VALUE;  //硬件操作句柄

Main()

{

//获得9401硬件操作句柄

hDevice=MP401_OpenDevice(0); //创建设备驱动句柄，设备号为0

……………………… //用户程序

//退出

AC6611_CloseDevice(hDevice); //关闭操作句柄

}

详细可以参考光盘上的MP401的VC目录下的例子。

在编程时必须注意，硬件操作句柄HANDLE必须为全局变量或必须传递给有相应硬件操作的函数。硬件句柄只要在程序启动时打开一次即可，不需要每次打开或关闭。

详细可以参考光盘上的MP401的VC目录下的例子。

在编程时必须注意，硬件操作句柄HANDLE必须为全局变量或必须传递给有相应硬件操作的函数。硬件句柄只要在程序启动时打开一次即可，不需要每次打开或关闭。

4.4：VB程序编程说明

编程前，请将MP401.dll动态链接库程序拷贝到用户当前目录中或windows系统的system32目录中

VB编程的基本流程：

- 在工程菜单中选择添加模块，将MP401.bas模块添加进来（该模块在光盘中\USB\MP401\vb目录中，应用时将文件拷贝到当前工作目录），此文件为所有函数的声明文件。

- 在模块中定义一个硬件操作句柄，为一个long属性的全局变量，这样可以被用户程序中的所有form调用（例：MP401.bas中声明的句柄hd421）。

- 利用MP401_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

在退出程序时必须执行如下操作：

利用MP401_CloseDevice函数关闭句柄

注：MP401.bas模块已经包含了所有必要的MP401函数的声明语句。

例：

DIM hd401 as long

Private Sub Form_Load()

DIM I as long

hd401 = MP401_OpenDevice(0) ‘打开设备0号，获得驱动句柄

…………………..  ‘其他操作

End Sub

……………………………………….

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

MP401_CloseDriver hd401  ‘关闭驱动

End Sub

注：VB中如果设备操作句柄不等于&HFFFFFFFF为有效句柄。

4.5：LabVIEW程序编程说明

本公司生产的所有采集卡的相关接口函数，均以动态链接库的形式提供给用户。在使用LabVIEW对本公司采集卡进行开发时，只需通过LabVIEW中的Call Library Function Node节点来调用我们所提供的动态链接库函数即可对硬件进行相关操作。

目前，本公司已将客户在LabVIEW中通过Call Library Function Node节点调用DLL函数的过程全部编译为Sub VI的形式，用户只需在LabVIEW的Block Diagram中点击右键，选择ALL Functions->Select a VI，找到\MP401(Sub VI)目录，将所需Sub VI添加到LabVIEW的Block Diagram中，即可完成对DLL函数的调用。

详见光盘中的LabVIEW例程及《双诺公司采集卡LabVIEW开发手册》。

4.6：Delphi程序编程说明

在Delphi中调用动态链接库的方式分为静态调用和动态调用，本公司所提供的例程均采用静态调用方式（有关动态调用方式请参见光盘中的《双诺公司采集卡Delphi开发说明》）。

编程前，请将MP401.dll动态链接库程序拷贝到用户当前目录中或windows系统的system32目录中

Delphi编程的基本流程：

1．在.pas文件中的implementation处声明动态连接库中的函数。

2．定义一个硬件操作句柄，为一个ulong属性的全局变量。

3．利用MP401_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

在退出程序时必须执行如下操作：

利用MP401_CloseDevice函数关闭句柄

例：

var

hd401:ulong;//句柄

…………………

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

var

i:ulong;

begin

hd401:= MP401_OpenDevice(0);

end;

…………………………

……………………//其他操作

procedure TForm1.Formdestroy(Sender: TObject);

begin

MP401_CloseDevice(hd401);

end;

end.

注：Delphi中如果设备操作句柄不等于$FFFFFFFF为有效句柄。

有关用户其他方面的应用请参考光盘中的例程。

五、附录

MP401卡内部示意图：

内部命令参数

VID = 0547   PID=0401

IO操作

所有操作基于VENDER IN 操作，命令如下：

80H 读入8bit IO操作

byte0: adr

返回：4byte数据

90H 写8bit IO操作

byte0: adr

byte1: DATA

82H 读入采样数据操作

返回的前3个BYTE（0-2）对应24位数据的低到高。

83H CAL操作

84H 设置da操作

数据0：通道

数据1：低8位

数据2：高4位

IO译码地址

//***********************************************

//decoder

//offset         rd             wr

// 0h		  st             ch

// 1h		  cal            run

// 2h			  adl

// 3h			  adm

// 4h			  adh

// 6h		  di             do

- ST

D0: addend , read data ok

D1: adsout, =0 begin cal

- Ch:

D0-d3: AD通道

D4: 速度

D5D6:增益