MP410

使 用 手 册

- USB2.0/USB1.1总线AD采集模块

- 7路12位 AD，输入0-5伏

- 开关量：7DI/7DO

- 直接端子输入、输出

wwlab

2008/3

# 在开始使用前请仔细阅读下面说明

检查

打开包装请查验如下：

- MP410采集模块。

- 光盘。

- USB电缆。

安装

关掉PC机电源，将MP410插入主机的任何一个USB插槽中并将外部的输入、输出线连好。如果主机有多套AC系列USB模块，请每次只安装一个模块。软件启动安装请察看第3章说明。

保修

本产品自售出之日起一年内，用户遵守储存、运输和使用要求，而产品质量不合要求，凭保修单免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的，需缴纳器件费和维修费及相应的运输费用，如果板卡有明显烧毁、烧糊情况原则上不予维修。如果板卡开箱测试有问题，可以免费更换。（限购买板卡10天内）。

测试：

光盘中附带测试程序，简单测试方法见附录说明。

目 录

在开始使用前请仔细阅读下面说明	1

一、MP410说明	3

MP410板简介	3

性能参数	3

AD部分	3

开关量输入输出	4

软件支持	5

硬件标准	5

二、原理说明	6

简介	6

模拟输入及AD数据计算	6

模拟输入	6

AD转换数据格式与计算	6

开关量部分的原理：	7

三、安装与连接	8

安装	8

信号连接注意事项	8

连接器插座定义	9

定义：	9

示意图	10

配套端子板	10

常用信号的连接处理	10

四、软件	12

软件安装与说明	12

软件说明	12

驱动安装	13

接口函数说明	13

设备操作函数	14

AD操作函数	14

开关量操作函数	15

VC程序编程说明	16

VB程序编程说明	17

LabVIEW程序编程说明	18

Delphi程序编程说明	18

五、附录	20

测试	20

# 一、MP410说明

## MP410板简介

MP410是一款USB2.0/1.1总线兼容低价格12位采集模块，主要面向慢速直流信号测量。具有7路模拟输入，输入范围0-5伏,工作在软件启动模式、开关量7路输入/7路输出。所有输入输出直接由端子连接。采用USB总线，支持即插即用。MP410的所有功能设置都可以通过软件控制，不需要硬件跳线。AD部分采用软件自动零点校正技术，可以有效避免输入零点误差。

功能概览：

- AD：7路12位AD，输入0-5伏。速度：约2000通道/秒（USB2.0接口）。

- 开关量：7入/7出，5伏电平。

注：MP410在USB2.0接口条件下速度要远高于1.1接口，建议用户尽量采用USB2.0接口。

相关产品：

MP401：USB总线，24位高精度AD。

MP411/411L：12位16路USB采集模块。

MP416：16位16路采集模块。

## 性能参数

### AD部分

AD参数：

- 7路单端输入。输入电压：0-5伏。

- AD转换器：12位AD，速度约2000通道/秒（USB2.0接口，见下表）。

- 通道输入阻抗：1兆欧姆。

- 输入低通滤波，截止频率：500Hz。

- 输入插座：8线端子（7个输入+1个模拟输入地线）。

- 系统精度：±0.1% FSR。

- 分辨率：12位。

- 噪音（峰值）：小于±1LSB(典型，500个采样点)

- 输入耐电压：瞬间15伏。

- 留有7路I/V转换电阻的焊接位置。

典型AD转换速度：

- USB1.1接口：200次调用/秒。

- USB2.0接口（单通道平均模式）：1次平均，约2000通道/秒，等效AD转换速度：2000Hz。

- USB2.0接口（单通道平均模式）：10次平均，约1000通道/秒，等效AD转换速度：1000*10=10000Hz。

注：以上测量结果为典型结果，系统：windows XP系统，CPU P4 2G

AD工作模式

- 启动模式：软件控制。

- 底层采样模式：单通道多次平均（次数：1-100次）。

### 开关量输入输出

- 7路输入通道(DI0-DI6)，性能：

- 输入电压：TTL电平，兼容3伏电平。

- 高电平：大于2伏。

- 低电平：小于0.8伏。

- 输入电压范围：0-5伏

- 输入0-3通道内部带上拉电阻，浮空输入时为高，其他通道不定。

- 输入连接：8个螺丝端子，7个输入+1个地线

- 7路输出通道(DO0-DO6)，性能：

- 输出电压：5伏电平，兼容TTL电平。

- 高电平：大于2.5伏。

- 低电平：小于0.5伏。

- 最大输出电流：20毫安/路。

- 开关量输出上电为0。

- 连接：8个螺丝端子，7个输出+1个地线

- 开关量的输入/输出速度：

USB1.1：200次/秒

USB2.0：2000-5000次/秒

### 软件支持

- 操作系统支持win98/win2000/winXP

- 开发包：驱动程序、DLL库函数

- 例子：MFC、VB、Delphi、Labview

- 测试程序（MFC）

位置：光盘的\USB\MP410目录。

### 硬件标准

- 总线：符合USB2.0/USB1.1标准，兼容USB2.0/USB1.1格式。

- USB接口为USB A插座。

- 工作电流：小于300mA。

- 电源：USB供电。

- 外部电源输入电压：5伏，±5%。

- 内部板卡尺寸：8.7cm x 6.5cm

# 二、原理说明

## 简介

MP410采用USB接口，兼容2.0/1.1两种标准，控制芯片采用Cypress 公司的CY68013A芯片。 AD转换器采用12位 AD，工作在软件启动、软件查询结束模式。AD转换的控制工作由底层的处理器负责以提高转换速度，并提，单通道采集及单通道多次平均二种采样模式。 开关量提供7输入/7输出，输出上电为浮空三态。

## 模拟输入及AD数据计算

### 模拟输入

MP410模拟输入为7路单端（通道0-6）输入。输入阻抗1兆欧姆（每个输入对地线连接有一个1兆欧姆电阻）。输入具有过压保护，可以承受瞬时15伏的电压。

AD采用自动软件校正，能够有效的减小温度偏移带来的误差。用户在开始采样工作之前必须调用一次MP410_AD_CAL()函数，对AD进行一次校正操作，否则采样误差将极大！如果连续工作，建议每60分钟进行一次MP410_AD_CAL()操作，这样能够有效的自动消除温度变化带来的误差。

AD输入范围：单极性：0-5伏

### AD转换数据格式与计算

12位转换数据范围为0-4095。

输入对应AD数据：

| 输入 | 数据 |
| --- | --- |
| +最大输入 | 4095 |
| 1/2量程 | 2047 |
| 0 | 0 |

对应电压计算：

设：data为12位转换结果。

0-5伏：

电压=data*5000.0/4095.0 (mV)

## 开关量部分的原理：

MP410开关量提供7个输入及7个输出接口，7位输出数据可以通过函数操作读回（MP410_DO_Read函数）。

所有的输出口在上电初始时为浮空三态。输入接口0-3通道内部有上拉电阻，如果没有外部输入，读入数据为“1”，其他通道不定。

7位输入DI0-D6由函数MP410_DI()读入。

7位输出DO0-DO6由函数MP410_DO()设置。

MP410的DIO为5伏电平，兼容5伏TTL电平，输入可以承受5伏电压，输出高电平通常为2.5伏 - 5伏。

DIO与读入或输出数据的对应关系。D7-D0位用户读写数据的低8位。

输入

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | DI6 | DI5 | DI4 | DI3 | DI2 | DI1 | DI0 |

输出

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | DO6 | DO5 | DO4 | DO3 | DO2 | DO1 | DO0 |

# 三、安装与连接

## 安装

关于USB

用户的计算机必须支持USB接口，MP410支持2.0及1.1接口标准，由于2.0接口速度更快，因此建议用户尽量采用USB2.0接口。如果没有USB2.0接口，用户可以通过安装扩展卡来实现，具体的价格请咨询您的经销商。

一些品牌的笔记本计算机的供电能力有限，如果MP410因此不能正常工作，用户可以另外配置一个带供电的USB HUB，将MP410直接连接到HUB上。

用户在应用时请尽量采用随机配备的原装电缆。如果需要单独配备电缆，请按照以下原则配备：

- 电缆要选择粗的电缆以满足供电要求。

- 电缆必须满足USB2.0 480Mbit/s 传输速度的要求。

## 信号连接注意事项

- 模拟输入：

- 输入连接电缆必须用屏蔽电缆，电缆的屏蔽外层最好只在一端连接到地线上。

- 模拟信号的地线应该连接到前端的模拟输出的地线上，不能与数字地线混合。如果需要混合数字、模拟地线，可以将数字地线连接到前端的电源地线上。

- 如果前端信号干扰较大，如电力信号采集应用时，最好将PC机的外壳与前端的地线单独连接。这样可以避免干扰、高压烧毁MP410。

- 对于高精度采样，要求前端设备输出有尽量低的输出阻抗及电流驱动能力。

- 开关量：

- 开关量输入电平不能低于-0.3V 或高于+5V。

- 输出不要对地线、电源短路。

- 输出如果需要驱动大功率设备，为防止干扰应该选用AC144、AC145端子板，将输出与设备隔离。

## 连接器插座定义

MP410有3组24个端子，分别对应7路模拟输入、7路开关量输入、7路开关量输出，端子旁边标记有符号，说明如下：

### 定义：

- AIN0-AIN6对应AD输入通道0-6号

- GND AD：AD的地线

- DI0-DI6对应开关量输入通道0-6号

- GND ：地线

- DO0-DO6对应开关量输出通道0-6号

- GND ：地线

- I/V转换电阻：标记RI1-RI7的电阻为通道0-6号的I/V变换电阻，如果需要采集电流信号，用户可以自行安装转换电阻，阻值通常为200-250欧姆。电阻与输入内部关系示意日下：

AD输入端子

到AD

RI

到AD地线

### 示意图

开关量输出0-7

开关量输入0-6

U

S

B

插

座

I/V转换电阻

AD输入0-6

## 配套端子板

MP410可以配接如下端子板:

- AC110：4路小信号放大板。四路差分输入，放大倍率100、500倍。

- AC140：8路隔离输入5-24伏，8路继电器（3A）

- AC145A：隔离16入/16出端子板。输入电压0-24伏/输出：OC输出，驱动电流100毫安(下拉)。

## 常用信号的连接处理

- 利用开关量输出驱动继电器

- 开关量输出驱动光藕

- 开关量输入隔离

# 四、软件

本章介绍驱动的安装、动态链接库函数使用方法以及针对MP410的软件开发指导。请用户在编程前，仔细阅读本手册，了解相关信息。由于软件可能不断更新，请用户察看光盘中的提示。测试软件及其他软件的说明见光盘目录：\USB\MP410

## 软件安装与说明

### 软件说明

MP410附带光盘中，提供如下内容：

- 说明书。

- 驱动程序，支持win98/win2000/winXP操作系统。

- Visaul C++、MFC、Visaul Basic、Delphi、Labview编程实例。

- MP410测试程序。

注：由于win98、winNT微软已经不提供支持，不建议使用。MP410板卡的驱动不支持winNT。

- 在光盘的\USB\MP410\DRIVER目录中包含：MP410.inf、 MP410.sys 、MP410.dll、MP410.LIB文件。

- MP410.inf 驱动安装文件。

- MP410.sys 驱动程序。

- MP410.dll 动态链接库。

- MP410.LIB MS VC的库文件。

- 在光盘的\USB\MP410\VC目录中包含：

- VC的编程例子

- 编程需要的include(MP410.h)、LIB文件。

- 在光盘的\USB\MP410\MFC目录中包含：

- MFC的编程例子

- 编程需要的include、lib文件。

- 在光盘的\USB\MP410\VB目录中包含：

- VB的编程例子

- VB编程需要的声明模块程序MP410.bas。

- MP410.EXE：测试程序。

- 在光盘的\USB\MP410\Delphi目录中包含：

- Delphi的编程例子

### 驱动安装

安装方法：

- 将MP410插入一个USB接口，如果有多个MP410模块，请每一次安装一个MP410模块。第一次安装的模块的设备号为“0”，第二次安装的模块的设备号为“1”，依次类推。

- Windows将会显示找到新硬件，可按找到新硬件向导进行下一步

- 选择搜索适用我的设备的驱动程序，下一步；

- 选择驱动所在目录，进行安装。（目录：\USB\MP410\driver）

- 按找到新硬件向导的提示进行下一步；

- Windows将显示完成添加/删除硬件向导，单击完成即可完成安装过程。

- 完成后如果安装第二个MP410，插入第二块MP410模块，重复上述安装过程。

安装后，程序自动将MP410.dll动态链接库程序拷贝到windows系统的system32目录中，用户用也可以自己将DLL拷贝到当前工作目录中。

驱动安装完毕后在\控制面板\系统\设备管理中的USB项目下可以找到MP410。

- 如果需要更新设备驱动，请在硬件设备管理目录下选择MP410 -〉按鼠标右键选择属性 –〉选择驱动程序 –〉选择重新安装驱动程序。

- 当Visaul C++/Visaul Basic例程从CD-ROM复制到硬盘时，属性仍将保持为只读属性 ，这将影响用户调试程序。请将属性改为文档属性，这样就可以进行正常的编译、调试工作了。

## 接口函数说明

本卡以DLL-动态链接库的方式封装了用户在win98/win2000/winXP环境下编程需要的函数。动态链接库可以被windows环境下的多数编程语言调用，用户只要正确使用调用格式就能正确调用函数。本手册只提供了VC、VB的调用例子，有关其他语言调用的方法，用户可以参考其他书籍或直接在网上查找。

### 设备操作函数

- 打开一个MP410设备

函数：HANDLE MP410_OpenDevice(long dev_num)

参数：

- dev_num：入口参数，MP410设备号，=0、1、2….，表示第一个、第二个MP410模块。设备号的定义参考驱动安装部分。

- 函数返回值：卡的操作句柄。

注：VC中如果句柄不等于INVALID_HANDLE_VALUE，表示正确。VB中如果句柄不等于&HFFFFFFFF，正确。

- 关闭一个MP410设备

函数：long MP410_CloseDevice(HANDLE hDevice)

功能：关闭以hDevice打开的MP410卡。

参数：

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- 函数返回数值：0：成功 / -1：失败。

### AD操作函数

注意：由于MP410采用软件自动校正，用户在开始采样工作之前必须调用一次MP410_AD_CAL()函数。

- AD校正操作

函数：long MP410_AD_CAL(HANDLE hDevice)

功能：对AD进行校正。

注：用户在开始采样工作之前必须调用一次MP410_AD_CAL()函数，对AD进行一次校正操作，否则采样误差将极大。

- MP410_AD()

功能：对一个通道进行n次采样（n=1～100），并返回n次平均的结果。

函数：long MP410_AD(HANDLE hDevice,long ch,long gain,long sidi,long naver)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- ch：入口参数，=0-6设置采样的通道号码。

- gain：设置AD的输入量程。MP410不用此参数。

- sidi：=0设置输入通道为16路单端模式/=1设置输入通道为8路差分输入。MP410不用此参数。

- naver：平均次数，范围1-100次。1次为不平均。

- 函数返回：出口参数：小于0失败，大于等于0时为AD转换结果（0-4095）。

AD转换数据到电压的转换：

12位转换数据范围为0-4095，对应电压计算：

设：data为12位转换结果。

0-5伏：电压=data*5000.0/4095.0 (mV)

### 开关量操作函数

- 开关量输入

功能：读入7位开关量输入。

函数：long MP410_DI(HANDLE hDevice)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- 函数返回：出口参数，返回读入的数据。低7位数据（D6-D0）对应输入端口6-0号。

- 开关量输出

功能：设置7位输出数据。

函数：long MP410_DO(HANDLE hDevice,long DO_Data)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- DO_Data：入口函数，输出的数据。数据的低7位有效。7位数据（D6-D0）分别对应端口的7个IO输出口6-0号

- 函数返回：出口参数，=0操作成功，其他失败。

- 回读开关量输出状态

功能：回读7位输出数据。

函数：long MP410_DO_Read(HANDLE hDevice)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- 函数返回：出口参数，低7位数据（D6-D0）分别对应端口的7个IO输出口6-0号的状态。

注：关于开关量的操作

- 输入：如果需要判断16位输入的某一个位的状态，可以利用“与逻辑”操作完成。例：判断第DI7位的状态，DI7对应二进制0000 0000 1000 0000 即：16进制0080H，只要将读入数据didata进行以下操作：

VC: long I;

I=didata & 0x0080;

VB: dim I as long

I=didata AND &H0080

判断如果I=0，表示DI7=0，否则为1。

- 输出操作：如果希望对16位输出端口的某一个输出置位，可以通过与逻辑操作置0，或逻辑操作置1。例：输出数据存放在变量I中。

  - 输出DO7置0操作：同样第7位的二进制码=1111 1111 0111 1111(第7位=0)，对应16进制码FF7FH,输出数据dodata：

VC: dodata=I & 0xff7f;

VB: dodata=I AND &Hff7F

  - 输出DO7置1操作：同样第7位的二进制码=0000 0000 1000 0000（第7位=1），对应16进制码00800,输出数据dodata：

VC: dodata=I | 0x0080;

VB: dodata=I OR &H0080

## VC程序编程说明

编程前，将MP410.lib及MP410.h程序拷贝到用户当前目录中。（需要的文件在VC目录中）

VC编程的基本流程：

- 利用显式调用加载函数。MP410.lib、MP410_lib.h文件必须在当前工作目录中。方法，程序的开始处加入如下语句：

#pragma comment(lib,”MP410.lib”)

#include”MP410.h”

详细可以参考VC目录中的程序，MP410_LIB.H文件包含了需要的函数的声明过程。

- 利用MP410_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

- 在退出程序时必须执行如下操作：利用MP410_CloseDevice函数关闭句柄

例：

//获得所有MP410的操作函数

#pragma comment(lib,"MP410.lib")

#include"MP410.h"

HANDLE hDevice=INVALID_HANDLE_VALUE;  //硬件操作句柄

Main()

{

//获得411硬件操作句柄

hDevice=MP410_OpenDevice(0); //创建设备驱动句柄，设备号为0

……………………… //用户程序

//退出

MP410_CloseDevice(hDevice); //关闭操作句柄

}

详细可以参考光盘上的MP410的VC目录下的例子。

在编程时必须注意，硬件操作句柄HANDLE必须为全局变量或必须传递给有相应硬件操作的函数。硬件句柄只要在程序启动时打开一次即可，不需要每次打开或关闭。

## VB程序编程说明

编程前，请将MP410.dll动态链接库程序拷贝到用户当前目录中或windows系统的system32目录中

VB编程的基本流程：

- 在工程菜单中选择添加模块，将MP410.bas模块添加进来（该模块在光盘中\USB\MP410\vb目录中，应用时将文件拷贝到当前工作目录），此文件为所有函数的声明文件。

- 在模块中定义一个硬件操作句柄，为一个long属性的全局变量，这样可以被用户程序中的所有form调用（例：MP410.bas中声明的句柄hd416）。

- 利用MP410_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

在退出程序时必须执行如下操作：

利用MP410_CloseDevice函数关闭句柄

注：MP410.bas模块已经包含了所有必要的MP410函数的声明语句。

例：

DIM hd410 as long

Private Sub Form_Load()

DIM I as long

Hd410 = MP410_OpenDevice(0) ‘打开设备0号，获得驱动句柄

…………………..  ‘其他操作

End Sub

……………………………………….

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

MP410_CloseDriver hd410  ‘关闭驱动

End Sub

有关用户其他方面的应用请参考光盘中的例程。

注：VB中如果设备操作句柄不等于&HFFFFFFFF为有效句柄。

## LabVIEW程序编程说明

本公司生产的所有采集卡的相关接口函数，均以动态链接库的形式提供给用户。在使用LabVIEW对本公司采集卡进行开发时，只需通过LabVIEW中的Call Library Function Node节点来调用我们所提供的动态链接库函数即可对硬件进行相关操作。

目前，本公司已将客户在LabVIEW中通过Call Library Function Node节点调用DLL函数的过程全部编译为Sub VI的形式，用户只需在LabVIEW的Block Diagram中点击右键，选择ALL Functions->Select a VI，找到\MP453(Sub VI)目录，将所需Sub VI添加到LabVIEW的Block Diagram中，即可完成对DLL函数的调用。

详见光盘中的LabVIEW例程及《双诺公司采集卡LabVIEW开发手册》。

## Delphi程序编程说明

在Delphi中调用动态链接库的方式分为静态调用和动态调用，本公司所提供的例程均采用静态调用方式（有关动态调用方式请参见光盘中的《双诺公司采集卡Delphi开发说明》）。

编程前，请将MP453.dll动态链接库程序拷贝到用户当前目录中或windows系统的system32目录中

Delphi编程的基本流程：

1．在.pas文件中的implementation处声明动态连接库中的函数。

2．定义一个硬件操作句柄，为一个ulong属性的全局变量。

3．利用MP410_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

在退出程序时必须执行如下操作：

利用MP410_CloseDevice函数关闭句柄

例：

var

hd410:ulong;//句柄

…………………

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

begin

hd410:= MP410_OpenDevice(0);

end;

…………………………//其他操作

procedure TForm1.Formdestroy(Sender: TObject);

begin

MP410_CloseDevice(hd410);

end;

end.

注：Delphi中如果设备操作句柄不等于$FFFFFFFF为有效句柄。

有关用户其他方面的应用请参考光盘中的例程。

# 五、附录

## 测试

AD输入测试

用户在测试AD输入通道时，可以采用下面的连接：

AD输入通道

1.5V电池池

V

AD地线

电压表

干电池就有很低的输出阻抗及稳定性，可以保证AD的测试稳定性及精度。

开关量输入输出测试：

用户可以将开关量的输出直接连接到输入上，设置输出并通过输入回读，通过判断输入输出数据是否一致，来判断开关量是否正确。