MP416

使 用 手 册

- USB2.0/USB1.1总线AD采集模块

- 16路16位 AD

- 开关量：16DI/16DO

- 2路24位计数器

- 2路24位脉冲输出

- 程控所有硬件设置，免跳线

wwlab

2007/2

在开始使用前请仔细阅读下面说明

检查

打开包装请查验如下：

- MP416采集模块。

- 手册及光盘。

- USB电缆。

- 20Pin 40Pin电缆。

安装

关掉PC机电源，将MP416插入主机的任何一个USB插槽中并将外部的输入、输出线连好。如果主机有多套AC系列USB模块，请每次只安装一个模块。软件启动安装请察看第3章说明。

保修

本产品自售出之日起一年内，用户遵守储存、运输和使用要求，而产品质量不合要求，凭保修单免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的，需缴纳器件费和维修费及相应的运输费用，如果板卡有明显烧毁、烧糊情况原则上不予维修。如果板卡开箱测试有问题，可以免费更换。（限购买板卡10天内）。

测试：

光盘中附带测试程序，简单测试方法见附录说明。

目 录

MP416说明	3

MP416板简介	3

性能参数	3

AD部分	3

开关量输入输出	4

定时器	5

脉冲输出	5

软件支持	5

硬件标准	6

二、原理说明	7

简介	7

模拟输入及AD数据计算	7

开关量部分的原理：	9

计数器原理	9

脉冲输出原理	11

三、安装与连接	14

安装	14

连接器插座定义	14

配套端子板	16

常用信号的连接处理	16

四、软件	19

软件安装与说明	19

接口函数说明	20

设备操作函数	21

AD操作函数	21

开关量操作函数	22

计数器操作函数	23

脉冲发生操作函数	24

VC程序编程说明	24

VB程序编程说明	25

LabVIEW程序编程说明	26

Delphi程序编程说明	26

五、附录	28

MP416示意图：	28

测试	28

一、MP416说明

MP416板简介

MP416是一款USB2.0/1.1总线兼容12位采集模块，主要面向慢速交流、直流信号测量。具有16路模拟输入,工作在软件启动模式、开馆量16路输入/16路输出、2路24位计数器，支持频率及脉冲宽度测量、2路24位脉冲发生，支持方波及软件触发单脉冲输出。采用USB总线，支持即插即用。MP416的所有功能设置都可以通过软件控制，不需要硬件跳线。AD部分采用软件自动零点、满度校正技术，可以有效避免输入零点误差。

功能概览：

- AD：16路16位AD，输入5/10/±5/±10伏。速度：约3000通道/秒。

- 开关量：16入/16出，5伏电平。

- 计数器：2路24位，支持计数、频率测量、脉冲宽度测量。最大速度10MHz

- 脉冲输出：2路24位，功能：方波、单次脉冲。基础时钟10MHz。

注：MP416在USB2.0接口条件下速度要远高于1.1接口，建议用户尽量采用USB2.0接口。

相关产品：

MP401：USB总线，24位高精度AD。

MP411/411L：12位16路USB采集模块。

MP422：16位200KHz波形采集模块。

配套板卡：

ACS410：配套端子接线板，提供16路AD输入的低通滤波功能。可以选配I/V转换电阻。

AC110：4路独立放大端子板，倍率100、500倍。

AC120: 4路浮空输入隔离端子板，4路模拟输入信号彼此隔离，输入：5/10/±5伏，0-5伏电压输出。

AC145：16入/16出隔离端子板，输出可以驱动继电器。

性能参数

AD部分

AD参数：

- 16路单端输入。输入电压：5伏/10伏/±5/±10伏，软件控制。

- AD转换器：16位AD，速度约2500通道/秒（USB2.0接口，见下表）。

- 通道输入阻抗：10兆欧姆。

- 输入插座：20脚扁平电缆插座(P1)。

- 系统精度：±0.03% FSR。

- 分辨率：16位。

- 噪音（峰值）：小于±2LSB(典型，500个采样点)

- 输入耐电压：-12V - +12V，瞬间±30伏。

典型AD转换速度：

- USB1.1接口：200次调用/秒。每次调用可以采集1-16通道。

- USB2.0接口（单通道平均模式）：1次平均，约2500通道/秒，等效AD转换速度：2500Hz。

- USB2.0接口（单通道平均模式）：10次平均，约1500通道/秒，等效AD转换速度：1500*10=15000Hz。

注：以上测量结果为典型结果，系统：windows XP系统，CPU P4 2G

AD工作模式

- 启动模式：软件控制。

- 底层采样模式：单通道多次平均（次数：1-100次）。

开关量输入输出

- 16路输入通道(DI0-DI15)，性能：

- 输入电压：TTL电平，兼容3伏电平。

- 高电平：大于2伏。

- 低电平：小于0.8伏。

- 输入电压范围：0-5伏

- 16路输出通道(DO0-DO15)，性能：

- 输出电压：5伏电平，兼容TTL电平。

- 高电平：大于2.5伏。

- 低电平：小于0.5伏。

- 最大输出电流：20毫安/路。

- 开关量输出上电自动清零。

- 插座：40脚扁平电缆插座

- 开关量的输入/输出速度：

USB1.1：200次/秒

USB2.0：2000-5000次/秒

定时器

MP416具有：

- 计数器：2路24位，支持计数、频率测量、脉冲宽度测量。最大速度10MHz

- 脉冲输出：2路24位，功能：方波、单次脉冲。基础时钟10MHz。

计数器：

两路带硬件门控24位计数器，门控及时钟输入与开关量输入DI12,DI13,DI14,DI15共用。门控高电平有效（悬空为高），输入时钟为：上升边沿有效。功能：带门控的加法计数器、1秒及100毫秒周期的频率测量（门控输入无效）、正脉冲宽度测量（门控输入无效）。

参数：

    - 24位加法计数器，带门控（高电平有效）。

    - 最大输入频率10MHz

    - 输入电压：0-5伏

    - 门限电压与开关量输入相同

    - 计数器输入带“史密特”触发器缓冲。

    - 频率测量周期：软件可以选择为1秒、100毫秒。精度0.05%。

    - 脉冲宽度测量：可以测量一个正脉冲的宽度。内部测量计数时钟10MHz,分辨率0.1uS，时钟精度:0.05%。测量脉冲宽度1微秒 - 1600毫秒。

脉冲输出

两路24位脉冲发生器，支持方波输出及软件触发单次正脉冲输出。输出与开关量输出DO14、DO15引脚公用，用户可以软件设置这些引脚为开关量输出或脉冲输出。脉冲发生器的内部时钟为10MHz，因此输出脉冲的周期为0.2uS-1600mS。

参数：

    - 24位分辨率计数器，内部时钟10MHz，精度0.05%，分辨率100nS。

    - 输出电平、驱动能力同开关量输出。

    - 模式：方波输出、单次正脉冲输出。

    - 方波输出频率：5MHz – 0.6Hz。

    - 单次脉冲输出宽度：200nS – 1600mS。

软件支持

- 操作系统支持win98/win2000/winXP

- 开发包：驱动程序、DLL库函数

- 例子：MFC、VB、Delphi、Labview

- 测试程序（MFC）

位置：光盘的\USB\MP416目录。

硬件标准

- 总线：符合USB2.0/USB1.1标准，兼容USB2.0/USB1.1格式。

- 工作电流：小于400mA。

- 电源：USB供电，可以选择外部电源供电。

- 外部电源输入电压：5伏，±5%。

- 内部板卡尺寸：9cm x 11cm

二、原理说明

简介

MP416采用USB接口，兼容2.0/1.1两种标准，控制芯片采用Cypress 公司的CY68013A芯片。 AD转换器采用AD7685 16位 AD，工作在软件启动、软件查询结束模式。AD转换的控制工作由底层的处理器负责以提高转换速度，并提，单通道采集及单通道多次平均二种采样模式。 控制及开关量采用FPGA芯片，提供4个8位I/O口：16输入/16输出，输出上电自动清零。同时具有2个24位多功能加法计数器及两个24位脉冲发生器。

原理框图：

模拟输入

16DI

16DO

计数器输入x2                               数据、地址

脉冲输出x2                               总线

SW

输入选择

AD

CPU

CY68013

FPGA

USB

接口

模拟输入及AD数据计算

- 模拟输入

MP416模拟输入为16路单端（通道0-15）输入。输入阻抗10兆欧姆（每个输入对地线连接有一个10兆欧姆电阻）。输入具有过压保护，可以承受瞬时±30伏的电压。

AD采用自动软件校正，能够有效的减小温度偏移带来的误差。用户在开始采样工作之前必须调用一次MP416_AD_CAL()函数，对AD进行一次校正操作，否则采样误差将极大！如果连续工作，建议每60分钟进行一次MP416_AD_CAL()操作，这样能够有效的自动消除温度变化带来的误差。

AD输入有4档量程，由软件控制（详细见编程部分说明，分别对应增益选择：0、1、2、3号）。输入范围：

增益0，单极性：0-5伏

增益1，单极性：0-10伏

增益2，双极性：-5伏 - +5伏

增益3，双极性：-10伏 - +10伏

注：单极性指输入电压相对地线为大于0的信号，双极性指输入电压相对地线为±输入的信号。

- AD转换数据格式与计算

16位转换数据范围为0-65535，正负输入对应输出采用偏移编码，零点对应32768。

单极性输入对应AD数据：

| 输入 | 数据 |
| --- | --- |
| +最大输入 | 65535 |
| 1/2量程 | 32768 |
| 0 | 0 |

双极性输入对应AD数据：

| 输入 | 数据 |
| --- | --- |
| + 最大输入 | 65535 |
| 0 | 32768 |
| - 最大输入 | 0 |

对应电压计算：

设：data为16位转换结果。

0-5伏：

电压=data*5000.0/65535.0 (mV)

0-10伏：

电压=data*10000.0/65535.0 (mV)

±5伏：

电压=(data-32768)*5000.0/32768.0 (mV)

±10伏：

电压=(data-32768)*10000.0/32768.0 (mV)

开关量部分的原理：

MP416开关量提供16个输入及16个输出接口，16位输出数据可以通过函数操作读回（MP416_ReadDO()函数）。

所有的输出口在上电初始时为“0”或低电平。输入接口内部有上拉电阻，如果没有外部输入，读入数据为“1”。

16位输入DI0-DI15由函数MP416_DI()读入。

16位输出DO0-DO15由函数MP416_DO()设置。

输入或输出的32位数据的低16位（D15-D0）有效，分别对应输入或输出通道15-0号。

MP416的DIO为5伏电平，兼容5伏TTL电平，输入可以承受5伏电压，输出高电平通常为2.5伏 - 5伏。

某些开关量输入、输出为复合应用接口，与计数器及脉冲共用，详细见计数器与脉冲发生器部分说明。上电时，输出接口自动设置为开关量输出。

计数器原理

MP416具有2路24位多功能加法计数器(通道0、1)，2个24位计数器独立工作，每个计数器可以独立设置为任意模式，互不影响。

分别具有如下功能：

- 带门控的加法计数器。     Cnt mode

- 1秒门限的频率测量功能。 Frq. Mode 1S

- 100毫秒门限的频率测量功能。 Frq. Mode 100mS

- 正脉冲宽度测量。            Pwideth  mode

计数器输入与门控与开关量输入共用，对应的连接如下：

门控0   DI12

门控1   DI13

计数器时钟输入0   DI14

计数器时钟输入1   DI15

门控输入(Gate)只在计数器模式下有效，门控为“1”时，计数器工作，“0”时计数器暂停计数。计数器时钟输入，为上升边沿有效，不通模式下，功能如下：

- 计数器模式：计数脉冲输入

- 频率测量模式：被测脉冲输入

- 脉冲宽度测量模式：被测正脉冲输入。（当一个有效的脉冲输入后，MP416会自动停止测量）

24位计数器具有锁存读出功能，用户可以在任意时刻调用MP416_Cread()函数读出计数器的数值。同时，用户可以通过软件判断计数器是否溢出（当计数器数值=FFFFFFH时，如果再有一个计数时钟输入，溢出标志=1 ）或频率测量、脉冲测量功能结束。

以下为各种模式的工作原理：

- 加法计数器模式

加法计数器模式为模式0号，提供24位加法计数器及硬件门控功能。当用户利用函数MP416_Cmode()进行设置后，计数器及溢出标志位自动清零并开始计数。门控输入Gate=1时，计数器工作，Gate=0时，计数器暂停。门控输入与时钟输入与开关量输入共用，因此用户可以通过开关量输入函数来读取输入状态。门控输入在内部有上拉电阻，如果不用此功能，悬空即可，但此输入管脚不能作为开关量输入应用，否则将影响计数器操作。如果用户希望软件控制计数器计数及暂停，可以将对应的门控输入连接到开关量输出上，通过控制开关量输出相应位的1/0，来控制Gate端。用户可以通过调用MP416_Cread()函数，随时读入24位计数器数值，如果计数器溢出，返回数值=-1，硬件会自动保留溢出状态直到用户重新设置计数器。

加法计数器的波形示意图：

Gate                   ……

CLK                    ……

OVER

N        1   2   2          FFFFFF  -1  -1

注：

- Gate:   门控输入

- CLK:    计数时钟或脉冲输入

- OVER：  溢出标志

- N: 计数器数值

- 频率测量模式

MP416提供了两种时间宽度的频率测量功能，模式1的时间宽度为1秒，模式2为100毫秒。模式2适合高速信号的快速测量。频率测量模式下门控输入Gate不起作用，用户可以将Gate端作为开关量输入使用。内部频率测量的时间宽度发生器的频率为1MHz，门限的相对误差为±1微秒。用户通过MP416_Cmode()函数启东一次频率测量操作，应用MP416_Cread()函数返回的Cstate变量判断测量是否结束（=0结束）并回读测量数据。

计算：由于门限为1秒及100毫秒及计数器由0开始进行加法计数，因此对应回读的24位数据CN的输入信号频率为：

模式1(1S)：CN (HZ)    等效1秒计到了CN次脉冲

模式2（100mS）: CN*10(HZ)  等效0.1秒(100mS)计到了CN次脉冲

测频的原理是：用户启东频率测量功能后，硬件自动将24位加法计数器清零，并同时按用户设置的通道及模式启动对应通道的1秒或100毫秒的硬件定时器。当定时器结束后，自动停止计数器的计数操作，并将定时器停止标志置位，用户通过MP416_Cread()函数判断定时器停止（对应标志=0）并同时回读24位计数器数据。

示意图：

FGate                   ……

CLK                    ……

END

N     0   1   2  3              m   m+1 m+1

注：

- FGate:   频率测量定时器

- CLK:    计数时钟输入

- N: 计数器数值

- END：测量结束标志

- 脉冲宽度测量模式

MP416的脉冲宽度测量模式（模式3）可以测量输入信号的正脉冲的时间宽度，分辨率±100nS。此模式下门控输入Gate不起作用，用户可以将Gate端作为开关量输入使用。原理是：当一个有效脉冲的上升边沿到来时，内部计数器开始进行计数，计数的时钟频率为10MHz，当脉冲的下降边沿到来时，自动停止计数，并将结束标志设置成0，因此用户读入的计数器数值CN表示了脉冲的宽度，宽度=CN*0.1uS。用户通过MP416_Cmode()函数启动一次测量操作，应用MP416_Cread()函数中返回的Cstate变量是否=0来判断测量是否结束，并回读测量数据。

示意图：

CNTCLK                   ……

CLK                    ……

END

N     0   1   2  3              m   m   m

注：

- CNTCLK:  外部脉冲输入

- CLK:    10MHz计数时钟输入

- N: 计数器数值

- END：测量结束标志

脉冲输出原理

MP416具有2路独立24位脉冲输出发生器，工作频率为10MHz，分辨率100nS。可以精确发生方波及单次正脉冲。

工作模式：

0：方波输出

1：单次正脉冲输出

脉冲输出通道0，1号输出与开关量输出DO14 DO15共用引脚，在设置模式时，置对应通道的peb变量=1，允许脉冲输出，否则相应输出为开关量输出。上电后，硬件自动将两个通道的 peb设置为0。

示意图：

输出DO14或DO15

0     开关量输出寄存器

1     脉冲输出发生器

peb控制位，=0 ，1

方波输出：

用户通过MP416_Pmode()函数设置模式0，并将输出允许位peb置1，开始输出方波。方波地中期由pdata控制，pdata范围：2 – FFFFFFH。如果pdata为奇数，方波的0输出宽度较1输出宽度大“1”，例：pdata=101,方波的0输出宽度为51，1输出宽度为50。

注意：设置模式后，如果peb=0，相应的输出端口为开关量输出而不是脉冲输出。

方波输出的时间周期=pdata * 0.1 (uS)

对应频率 = 10MHz / pdata

MP416的方波输出频率范围为：5MHz – 0.6Hz。

单次脉冲输出（软件触发单稳态输出）

用户通过MP416_Pmode()函数设置模式1，并将输出允许位peb置1，在内部时钟（频率为10MHz）的第一个上升边沿输出由0变为1，直到pdata个脉冲后，输出变为0。Pdata为用户设置的24位数据，范围2-FFFFFFH。输出脉冲的时间宽度为：pdata*0.1uS。用户可以以100nS为单位设置输出脉冲的宽度，输出脉冲宽度范围：200nS – 1.6S。

输出脉冲

内部10MHz时钟

N=pdata                                N=1

W

W=pdata * 0.1 (uS)

注：N：内部计数器数值。

三、安装与连接

安装

关于USB

用户的计算机必须支持USB接口，MP416支持2.0及1.1接口标准，由于2.0接口速度更快，因此建议用户尽量采用USB2.0接口。如果没有USB2.0接口，用户可以通过安装扩展卡来实现，具体的价格请咨询您的经销商。

一些品牌的笔记本计算机的供电能力有限，如果MP416因此不能正常工作，请额外配备+5伏电源（注意外部供电电压为5伏±5%），电源要求必须是稳压电源，输出电流大于500毫安，此外用户也可以另外配置一个USB HUB，将MP416直接连接到HUB上。

用户在应用时请尽量采用随机配备的原装电缆。如果需要单独配备电缆，请按照以下原则配备：

- 电缆要选择粗的电缆以满足供电要求。

- 电缆必须满足USB2.0 480Mbit/s 传输速度的要求。

信号连接注意事项

- 模拟输入：

- 输入连接电缆必须用屏蔽电缆，电缆的屏蔽外层最好只在一端连接到地线上。

- 模拟信号的地线应该连接到前端的模拟输出的地线上，不能与数字地线混合。如果需要混合数字、模拟地线，可以将数字地线连接到前端的电源地线上。

- 如果前端信号干扰较大，如电力信号采集应用时，最好将PC机的外壳与前端的地线单独连接。这样可以避免干扰、高压烧毁MP416。

- 对于高精度采样，要求前端设备输出有尽量低的输出阻抗及电流驱动能力。

- 开关量：

- 开关量输入电平不能低于-0.3V 或高于+5V。

- 输出不要对地线、电源短路。

- 输出如果需要驱动大功率设备，为防止干扰应该选用AC144、AC145端子板，将输出与设备隔离。

连接器插座定义

MP416有二个扁平电缆连接器：P1-20脚、P2-40脚。

- P1:对应16路模拟输入。

- P2:IDC40对应32路开关量、计数器输入。

P1定义：

说明：

- AIN0-AIN15对应16路单端模拟输入通道0-15号。

- 脚17、18模拟输入、输出（AD、DA）的地线。

- DAOUT0、DAOUT1，脚19，20：DA通道0、1号输出（MP416没有DA输出，此2脚空）。

P2定义：

说明：

- DI0-DI15对应开关量输入通道0-15号。

- DO0-DO15对应开关量输出0-15号。

- 脚：9，10，19，20，29，30，39，40：地线。

- DI12 DI13同时作为计数器通道0，1号的门控输入

- DI14 DI15同时作为计数器通道0，1号的计数时钟输入

- DO14 DO15同时可以软件选择为脉冲输出通道0，1号的输出。

开关量复合用脚

MP416的脉冲功能输入、输出交与开关量的输入、输出共用连接，因此如果使用相应的脉冲计数或脉冲输出，对应占用的引脚不能做为开关量使用。

- 计数器

计数器输入与开关量输入对应管脚：

| 通道 | 时钟输入 | 门控输入 |
| --- | --- | --- |
| 0 | DI14 | DI12 |
| 1 | DI15 | DI13 |

- 脉冲输出

脉冲输出与开关量输出对应管脚：

| 通道 | 脉冲输出 |
| --- | --- |
| 0 | DO14 |
| 1 | DO15 |

电源插座：

输入电源电压+5伏，范围±5%，电流：大于500毫安。插座极性如下：

地线

+5伏

配套端子板

MP416可以配接如下端子板:

- ACS410：专用端子板，支持16路模拟输入及低通滤波、IV转换，40脚开关量输入输出，DA输出。

- AC110：4路小信号放大板。四路差分输入，放大倍率100、500倍。

- AC145A：隔离16入/16出端子板。输入电压0-24伏/输出：OC输出，驱动电流100毫安(下拉)。

常用信号的连接处理

- 利用开关量输出驱动继电器

- 开关量输出驱动光藕

- 开关量输入隔离

- 扩充模拟输入通道

用户如果需要扩充模拟输入通道，可以按下图扩充，但应该注意处理好电源与地线的质量。下面是一个将16通道输入扩充到一个AD输入的电路图，依次可以最多扩充到256通道输入。注意：在输入通道切换后，应该延时20微秒左右再进行AD转换。

- 图中只画了一个通道的输入

- 通道切换CHA0-CHA3连接到MP416的开关量输出DO0-DO3上。通过设置开关量输出，控制外部通道的转换。

四、软件

本章介绍驱动的安装、动态链接库函数使用方法以及针对MP416的软件开发指导。请用户在编程前，仔细阅读本手册，了解相关信息。

由于软件可能不断更新，请用户察看光盘中的提示。测试软件及其他软件的说明见光盘目录：\USB\MP416

软件安装与说明

软件说明

MP416附带光盘中，提供如下内容：

- 说明书。

- 驱动程序，支持win98/win2000/winXP操作系统。

- Visaul C++、MFC、Visaul Basic、Delphi、Labview编程实例。

- MP416测试程序。

注：由于win98、winNT微软已经不提供支持，不建议使用。MP416板卡的驱动不支持winNT。

- 在光盘的\USB\MP416\DRIVER目录中包含：MP416.inf、 MP416.sys 、MP416.dll、MP416.LIB文件。

- MP416.inf 驱动安装文件。

- MP416.sys 驱动程序。

- MP416.dll 动态链接库。

- MP416.LIB MS VC的库文件。

- 在光盘的\USB\MP416\VC目录中包含：

- VC的编程例子

- 编程需要的include(MP416.h)、LIB文件。

- 在光盘的\USB\MP416\MFC目录中包含：

- MFC的编程例子

- 编程需要的include、lib文件。

- 在光盘的\USB\MP416\VB目录中包含：

- VB的编程例子

- VB编程需要的声明模块程序MP416.bas。

- MP416.EXE：测试程序。

- 在光盘的\USB\MP416\Delphi目录中包含：

- Delphi的编程例子

驱动安装

安装方法：

- 将MP416插入一个USB接口，如果有多个MP416模块，请每一次安装一个MP416模块。第一次安装的模块的设备号为“0”，第二次安装的模块的设备号为“1”，依次类推。

- Windows将会显示找到新硬件，可按找到新硬件向导进行下一步

- 选择搜索适用我的设备的驱动程序，下一步；

- 选择驱动所在目录，进行安装。（目录：\USB\MP416\driver）

- 按找到新硬件向导的提示进行下一步；

- Windows将显示完成添加/删除硬件向导，单击完成即可完成安装过程。

- 完成后如果安装第二个MP416，插入第二块MP416模块，重复上述安装过程。

安装后，程序自动将MP416.dll动态链接库程序拷贝到windows系统的system32目录中，用户用也可以自己将DLL拷贝到当前工作目录中。

驱动安装完毕后在\控制面板\系统\设备管理中的USB项目下可以找到MP416。

- 如果需要更新设备驱动，请在硬件设备管理目录下选择MP416 -〉按鼠标右键选择属性 –〉选择驱动程序 –〉选择重新安装驱动程序。

- 当Visaul C++/Visaul Basic例程从CD-ROM复制到硬盘时，属性仍将保持为只读属性 ，这将影响用户调试程序。请将属性改为文档属性，这样就可以进行正常的编译、调试工作了。

接口函数说明

本卡以DLL-动态链接库的方式封装了用户在win98/win2000/winXP环境下编程需要的函数。动态链接库可以被windows环境下的多数编程语言调用，用户只要正确使用调用格式就能正确调用函数。本手册只提供了VC、VB的调用例子，有关其他语言调用的方法，用户可以参考其他书籍或直接在网上查找。

设备操作函数

- 打开一个MP416设备

函数：HANDLE MP416_OpenDevice(long dev_num)

参数：

- dev_num：入口参数，MP416设备号，=0、1、2….，表示第一个、第二个MP416模块。设备号的定义参考驱动安装部分。

- 函数返回值：卡的操作句柄。

注：VC中如果句柄不等于INVALID_HANDLE_VALUE，表示正确。VB中如果句柄不等于&HFFFFFFFF，正确。

- 关闭一个MP416设备

函数：long MP416_CloseDevice(HANDLE hDevice)

功能：关闭以hDevice打开的MP416卡。

参数：

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- 函数返回数值：0：成功 / -1：失败。

AD操作函数

注意：由于MP416采用软件自动校正，用户在开始采样工作之前必须调用一次MP416_AD_CAL()函数。

- AD校正操作

函数：long MP416_AD_CAL(HANDLE hDevice)

功能：对AD进行校正。

注：用户在开始采样工作之前必须调用一次MP416_AD_CAL()函数，对AD进行一次校正操作，否则采样误差将极大。

- MP416_AD()

功能：对一个通道进行n次采样（n=1～100），并返回n次平均的结果。

函数：long MP416_AD(HANDLE hDevice,long ch,long gain,long sidi,long naver)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- ch：入口参数，=0-15设置采样的通道号码。

- gain：设置AD的输入量程。=0、1、2、3对应选择所有的输入范围为：0-5伏、0-10伏、±5伏、±10伏。

- sidi：=0设置输入通道为16路单端模式/=1设置输入通道为8路差分输入(MP416不支持此功能，可以缺省为0)。

- naver：平均次数，范围1-100次。1次为不平均。

- 函数返回：出口参数：小于0失败，大于等于0时为AD转换结果（0-65535）。

AD转换数据到电压的转换：

16位转换数据范围为0-65535，对应电压计算：

设：data为16位转换结果。

0-5伏：电压=data*5000.0/65535.0 (mV)

0-10伏：电压=data*10000.0/65535.0 (mV)

±5伏：电压=(data-32768)*5000.0/32768.0 (mV)

±10伏：电压=(data-32768)*10000.0/32768.0 (mV)

开关量操作函数

- 开关量输入

功能：读入16位开关量输入。

函数：long MP416_DI(HANDLE hDevice)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- 函数返回：出口参数，返回读入的数据。低16位数据（D15-D0）对应输入端口15-0号。

- 开关量输出

功能：设置16位输出数据。

函数：long MP416_DO(HANDLE hDevice,long DO_Data)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- DO_Data：入口函数，输出的数据。数据的低16位有效。16位数据（D15-D0）分别对应端口的16个IO输出口15-0号

- 函数返回：出口参数，=0操作成功，其他失败。

注：关于开关量的操作

- 输入：如果需要判断16位输入的某一个位的状态，可以利用“与逻辑”操作完成。例：判断第DI7位的状态，DI7对应二进制0000 0000 1000 0000 即：16进制0080H，只要将读入数据didata进行以下操作：

VC: long I;

I=didata & 0x0080;

VB: dim I as long

I=didata AND &H0080

判断如果I=0，表示DI7=0，否则为1。

- 输出操作：如果希望对16位输出端口的某一个输出置位，可以通过与逻辑操作置0，或逻辑操作置1。例：输出数据存放在变量I中。

  - 输出DO7置0操作：同样第7位的二进制码=1111 1111 0111 1111(第7位=0)，对应16进制码FF7FH,输出数据dodata：

VC: dodata=I & 0xff7f;

VB: dodata=I AND &Hff7F

  - 输出DO7置1操作：同样第7位的二进制码=0000 0000 1000 0000（第7位=1），对应16进制码00800,输出数据dodata：

VC: dodata=I | 0x0080;

VB: dodata=I OR &H0080

计数器操作函数

MP416有2个24位多功能计数器，每路分别可以独立工作在4个工作模式：

模式0：带硬件门控的加法计数

模式1：1秒时间周期的频率测量

模式2：100毫秒时间周期的频率测量

模式3：输入正脉冲宽度测量。

各个模式说明，详细见硬件原理部分：计数器

- 启动计数器计数或测频操作或脉冲宽度测量

功能：复位并启动计数器开始工作。

函数：long MP416_CMode(HANDLE hDevice,long cntch,long cntmode)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- cntch: =0,1：选择通道0、1号。

- cntmode：工作模式，=0-3.

- 函数返回：0正常/其它失败

- 读出计数器数值及状态

功能：读出24位计数器数据、判断计数器溢出、测频或测宽模式时判断操作是否完成。

函数：long MP416_CRead(HANDLE hDevice, long cntch,long *CState)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- cntch: =0,1：选择通道0、1号。

- *CState：long指针，出口数据。在测频或测宽操作时，*CState=0表示操作完成。

- 函数返回：出口参数，=-1计数器溢出，>=0：24位计数器数据（0-FFFFFFH）。

注：计数器原理请参照计数器一章。

说明：

- 24位计数器的数据范围：0-FFFFFFH，大于FFFFFFH，认为计数器溢出。

- 测频操作时，测量时间为1S时,测信号频率：f=24位计数器数据/1s (HZ)

- 测频操作时，测量时间为100mS时,测信号频率：f=24位计数器数据/0.1s (HZ)

- 宽度测量时：输入正脉冲宽度=24位计数器数据*0.1 (uS)

- 频率测量及宽度测量操作的读出数据必须在CState=0以后才有效。

脉冲发生操作函数

MP416有2个24位多功能脉冲发生器，每路分别可以独立工作在2个工作模式：

模式0：方波输出

模式1：软件触发单次脉冲。

各个模式说明，详细见硬件原理部分：脉冲输出原理

- 设置脉冲输出模式、数据、输出端口允许。

功能：设置并启动输出。

函数：long MP416_PMode(HANDLE hDevice,long pch,long pdata,long pmode,long peb)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- pch: =0,1：选择通道0、1号。

- pmode：工作模式，=0,1.

- Pdata: =0 – FFFFFFH， 设置数据。

- Peb：=1 对应复合输出通道由开关量输出变为脉冲输出。=0：对应输出通道为开关量输出。

- 函数返回：0正常/其它失败

- 查询工作状态。

函数：long MP416_PState(HANDLE hDevice,long pch)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- pch: =0,1：选择通道0、1号。

- 函数返回：-1:失败 。 =0 输出为0 / =1 输出=1。在软件触发单脉冲输出模式下，查询输出是否结束（=0）。

VC程序编程说明

编程前，将MP416.lib及MP416.h程序拷贝到用户当前目录中。（需要的文件在VC目录中）

VC编程的基本流程：

- 利用显式调用加载函数。MP416.lib、MP416_lib.h文件必须在当前工作目录中。方法，程序的开始处加入如下语句：

#pragma comment(lib,”MP416.lib”)

#include”MP416.h”

详细可以参考VC目录中的程序，MP416_LIB.H文件包含了需要的函数的声明过程。

- 利用MP416_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

- 在退出程序时必须执行如下操作：利用MP416_CloseDevice函数关闭句柄

例：

//获得所有MP416的操作函数

#pragma comment(lib,"MP416.lib")

#include"MP416.h"

HANDLE hDevice=INVALID_HANDLE_VALUE;  //硬件操作句柄

Main()

{

//获得411硬件操作句柄

hDevice=MP416_OpenDevice(0); //创建设备驱动句柄，设备号为0

……………………… //用户程序

//退出

MP416_CloseDevice(hDevice); //关闭操作句柄

}

详细可以参考光盘上的MP416的VC目录下的例子。

在编程时必须注意，硬件操作句柄HANDLE必须为全局变量或必须传递给有相应硬件操作的函数。硬件句柄只要在程序启动时打开一次即可，不需要每次打开或关闭。

VB程序编程说明

编程前，请将MP416.dll动态链接库程序拷贝到用户当前目录中或windows系统的system32目录中

VB编程的基本流程：

- 在工程菜单中选择添加模块，将MP416.bas模块添加进来（该模块在光盘中\USB\MP416\vb目录中，应用时将文件拷贝到当前工作目录），此文件为所有函数的声明文件。

- 在模块中定义一个硬件操作句柄，为一个long属性的全局变量，这样可以被用户程序中的所有form调用（例：MP416.bas中声明的句柄hd416）。

- 利用MP416_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

在退出程序时必须执行如下操作：

利用MP416_CloseDevice函数关闭句柄

注：MP416.bas模块已经包含了所有必要的MP416函数的声明语句。

例：

DIM hd416 as long

Private Sub Form_Load()

DIM I as long

Hd411 = MP416_OpenDevice(0) ‘打开设备0号，获得驱动句柄

…………………..  ‘其他操作

End Sub

……………………………………….

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

MP416_CloseDriver hd416  ‘关闭驱动

End Sub

有关用户其他方面的应用请参考光盘中的例程。

注：VB中如果设备操作句柄不等于&HFFFFFFFF为有效句柄。

LabVIEW程序编程说明

本公司生产的所有采集卡的相关接口函数，均以动态链接库的形式提供给用户。在使用LabVIEW对本公司采集卡进行开发时，只需通过LabVIEW中的Call Library Function Node节点来调用我们所提供的动态链接库函数即可对硬件进行相关操作。

目前，本公司已将客户在LabVIEW中通过Call Library Function Node节点调用DLL函数的过程全部编译为Sub VI的形式，用户只需在LabVIEW的Block Diagram中点击右键，选择ALL Functions->Select a VI，找到\MP453(Sub VI)目录，将所需Sub VI添加到LabVIEW的Block Diagram中，即可完成对DLL函数的调用。

详见光盘中的LabVIEW例程及《双诺公司采集卡LabVIEW开发手册》。

Delphi程序编程说明

在Delphi中调用动态链接库的方式分为静态调用和动态调用，本公司所提供的例程均采用静态调用方式（有关动态调用方式请参见光盘中的《双诺公司采集卡Delphi开发说明》）。

编程前，请将MP453.dll动态链接库程序拷贝到用户当前目录中或windows系统的system32目录中

Delphi编程的基本流程：

1．在.pas文件中的implementation处声明动态连接库中的函数。

2．定义一个硬件操作句柄，为一个ulong属性的全局变量。

3．利用MP416_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

在退出程序时必须执行如下操作：

利用MP416_CloseDevice函数关闭句柄

例：

var

hd416:ulong;//句柄

…………………

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

begin

hd416:= MP453_OpenDevice(0);

end;

…………………………//其他操作

procedure TForm1.Formdestroy(Sender: TObject);

begin

MP453_CloseDevice(hd416);

end;

end.

注：Delphi中如果设备操作句柄不等于$FFFFFFFF为有效句柄。

有关用户其他方面的应用请参考光盘中的例程。

五、附录

MP416示意图：

P1          P2

+5V   USB

- 1000mil=2.54cm

测试

AD输入测试

用户在测试AD输入通道时，可以采用下面的连接：

AD输入通道

1.5V电池池

V

AD地线

电压表

干电池就有很低的输出阻抗及稳定性，可以保证AD的测试稳定性及精度。

开关量输入输出测试：

用户可以将开关量的输出直接连接到输入上，设置输出并通过输入回读，通过判断输入输出数据是否一致，来判断开关量是否正确。

脉冲通道测试

将一个脉冲输出连接到一个脉冲输入通道，输出通道设置为输出1KHz的方波，输入通道设置为1秒测频。启动输出后再启动测频通道，读入测频数据=1000 ±1。