MP417

使 用 手 册

wwlab

2010/3

# 在开始使用前请仔细阅读下面说明

检查

打开包装请查验如下：

- MP417采集模块

- 手册及光盘。

- 20、40线电缆各一套。

安装

将MP417插入主机的任何一个USB插槽中并将外部的输入、输出线连好。如果主机有多套MP系列USB模块，请每次只安装一个模块。软件启动安装请察看第3章说明。如果主机USB电源供应能力差，请连接附送的电源。

保修

本产品自售出之日起一年内，用户遵守储存、运输和使用要求，而产品质量不合要求，凭保修单免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的，需缴纳器件费和维修费及相应的运输费用，如果板卡有明显烧毁、烧糊情况原则上不予维修。如果板卡开箱测试有问题，可以免费维修（限购买板卡10天内）。

软件支持服务

自销售之日起提供6个月的免费开发咨询。

# 目 录

在开始使用前请仔细阅读下面说明	1

目 录	2

一、MP417说明	5

MP417板简介	5

适用范围：	5

相关产品：	5

配套端子板：	5

特点：	6

主要特点 、性能：	6

AD部分：	6

AD工作模式：	7

DA输出	7

开关量输入输出及计数器	7

EEPROM	8

软件支持：	9

其他特性	9

二、原理说明	10

2-1：简介	10

2-2：AD及数据计算	11

模拟输入	11

AD输入校正	13

AD转换数据格式与计算	13

2-3:AD采样的工作模式	14

查询采样模式	14

连续采样模式	14

定时器	15

2-4：开关量部分的原理：	16

2-5：计数器	16

2.6:冲输出原理	17

相关操作函数：	17

PWM方波输出	18

单次脉冲输出（SP模式，软件触发单稳态输出）	19

PLP模式：个数可编程脉冲输出	19

2-7:DA	20

三、安装与连接	22

3-1：安装	22

3-2：信号连接注意事项	22

3-3：连接器插座定义	23

P1定义：	23

P2定义：	23

开关量复合用脚	24

辅助电源插座：	24

内部电源选择	25

3-4：配套端子板	25

3-5：常用信号的连接、处理。	26

加入隔离电容采集交流信号	26

远距离单端信号传输	26

利用差分输入测量串联电阻两端的电压	27

无源信号前端输出或前端输出隔离的差分连接	27

利用开关量输出驱动继电器	27

开关量输出驱动光藕	28

开关量输入隔离	28

四、软件	29

4-1：软件安装与说明	29

软件说明	29

驱动安装	30

4-2：接口函数说明	30

函数简介	31

变量约定	31

设备操作函数	31

AD操作函数-查询模式	32

AD操作函数-连续采样模式	33

转换电压计算：	35

DA操作函数	35

开关量操作函数	36

计数器操作函数	37

脉冲发生操作函数	38

EEPROM读写操作函数	39

4-3：VC程序编程说明	40

4-4：VB程序编程说明	40

4-5 Labview程序编程说明	41

五、附录	43

# 一、MP417说明

# MP417板简介

MP417是一款USB总线高精度20位(18位有效分辨率)采集模块，适用于慢速信号的采集，AD支持查询及连续采集模式。具有16路模拟输入、开关量16路输入/16路输出、二路24位减法计数器（支持脉冲间隔或频率测量功能）、两路20位脉冲发生器。采用USB总线，支持即插即用、实时采集。MP417内置2K FIFO的采集数据缓冲，可以支持查询或自动多通道连续采集。MP417为用户提供了32byte的EEPROM空间，用户可以利用EEPROM记录数据在板上，并且掉电后不会丢失。

### 适用范围：

- 慢速信号的采集（不适合波形采集分析）

- 小型仪器

### 相关产品：

- MP413 MP416  USB总线慢速采集模块，分辨率16位。

- AC6616 AC6617 PCI总线慢速采集模块，分辨率16-20位。

### 配套端子板：

- ACS410 端子接线板，提供16路AD的滤波及I/V变换电阻安装位置、32路开关量连接端子。

- AC145N 用于开关量隔离，提供16入隔离及16路隔离输出，输出可以驱动继电器。

- AC140E 用于开关量隔离，提供16路隔离输入、16路小功率继电器输出

- AC140 用于开关量隔离，提供8路隔离输入、8路大功率继电器输出（3A）

- AC110 4路小信号放大板

- AC210 32路模拟扩展板。

### 特点：

- 16路，20位AD，采样速度1000通道/秒，电压输入范围：±5V。

- AD采集模式：软件控制单次采集、定时器控制启动-自动多通道扫描连续采集。

- 开关量：16入（DI0-DI15）/16出(DO0-DO15)(TTL电平)。

- 2路24位计数器，支持减法计数及任意个脉冲间隔时间测量（或频率测量）。

- 2路20位计数器，功能：PWM方波、单次脉冲、脉冲输出个数可编程方波输出。

## 主要特点 、性能：

### AD部分：

- 16路单端输入。输入电压：±5V。

- AD转换器：20位AD，速度1000Hz （连续采集模式）。

- 通道输入阻抗：10兆欧姆。

- 输入插座：20线扁平电缆插座(弯)。

- 连续采集模式：输入通道支持任意起始到任意结束通道的自动扫描。

- 系统精度：±0.03% FSR(电压精度：±3mV)。

- 有效分辨率：大于18位。

- 噪音（峰值）：小于±3LSB(20位，100个采样点)

### AD工作模式：

- 启动模式：软件启动-单次采集或定时器启动-连续采集。

- 定时器：内部16位定时器，基准时钟1MHZ(1uS周期)。转换速度约16Hz-20KHZ。

### 开关量输入输出及计数器

- 16路输入通道，性能：

- 输入电压：TTL电平，兼容3伏电平。

- 高电平：大于2伏。

- 低电平：小于0.8伏。

- 输入电压范围：0-5伏

- 输入端口内部通过10K电阻上拉到3伏。因此悬空时，输入=1。

- 16路输出通道，性能：

- 输出电压：5伏电平，兼容TTL电平。

- 高电平：大于2.5伏。

- 低电平：小于0.5伏。

- 最大输出电流：10毫安/路。

- 开关量输出上电自动清零。

- 二路24位计数器：

MP417有二路24位减法计数器通道0及1号（CNT0、CNT1），范围0-1677213。计数器同时具有测量任意个脉冲间的时间间隔功能。

- 输入电平：与开关量输入相同。

- 最大计数频率：10MHz。

- 计数器输入时钟上升边沿有效。

- 硬件锁存计数器溢出标志（计数器归零），并可以软件读出。

- 可以测量N个脉冲上升边沿之间的时间间隔（N=2-1677213）。可以快速测量信号的频率。注1

- 计数器输入通道0号与开关量输入DI14共用。

- 计数器输入通道1号与开关量输入DI15共用。

注：1  对于慢速信号，采用常规的频率测量方法，需要至少100-1000个脉冲计数，而MP417只要设置N=2，可以准确测量2个脉冲边沿间的时间间隔，即：等效一个脉冲的时间宽度，从而计算出信号频率。

- 2路24位脉冲输出

两路20位脉冲发生器，支持PWM方波（脉冲宽度可调）输出、软件触发单次正脉冲输出、可编程个数方波输出。

参数：

    - 20位分辨率计数器（范围：2-1，048，575），内部时钟10MHz，精度0.05%，分辨率0.1uS。

    - 输出电平:TTL电平，输出电流：最大10毫安。

    - 模式：PWM方波输出、单次正脉冲输出、可编程个数方波输出。

    - 方波输出频率：5MHz – 10Hz。

    - 单次脉冲输出宽度：100nS – 100mS。

    - PWM模式：脉冲的周期与占空比为20位可编程。

    - 单次脉冲输出宽度：20位可编程。

    - 可编程个数方波输出：方波的频率、个数，20位可编程。输出频率5MHz-10Hz，个数1 到 1000000个。

### EEPROM

MP417还提供了32字节EEPROM空间，用户可以在板卡上记录相关信息，不会随掉电改变。

### 软件支持：

- 操作系统支持win98/win2000/winXP/Vista/Win7

- 开发包：驱动程序、DLL库函数

- 例子：MFC、VB

- 测试程序

- LABVIEW驱动模块、例子。

位置：光盘的\USB\MP417目录。

### 其他特性

- 总线：符合USB标准

- 工作电流：小于500mA。

- 电源：USB供电，可以选择外部USB辅助供电。

- 外部电源输入电压：5伏，±5%。

- 内部板卡尺寸：10cm x 11.5cm

# 二、原理说明

## 2-1：简介

MP417采用USB接口，控制接口采用Cypress 公司的CY68013芯片及FPGA-大规模可编程器件。AD部分内置硬件定时器、通道扫描控制及存储FIFO，支持最快到20KHz的采样速度，连续采样模式下，采用USB的BULK传输模式，数据读出速度大于500K点/秒(USB 2.0模式下)。

AD转换器采用20位1KHZ AD，支持1KHZ速度的连续采集。开关量采用FPGA门阵列芯片，提供4个8位I/O口：16输入/16输出。输出上电自动清零。并在内部设计集成了2个24位计数器、2个20位脉冲发生器，计数时钟输入及脉冲输出与开关量共用引脚。原理框图：

## 2-2：AD及数据计算

### 模拟输入

MP417具有16路模拟输入，输入阻抗10兆欧姆。输入具有过压保护，可以承受瞬时±20伏的电压。

16路单端输入，采样通道为0-15号。

注：

单端输入：输入信号以地线为参考零点。

采样时，用户可以任意设置起始采样通道stch及停止采样通道endch，要求endch>=stch。

以上的功能：

在查询模式由MP417_AD（）函数中的参数控制，如下：

- ch：控制AD采样的通道号（=0-15）

- gain：=1，选择输入范围。

在连续采样模式由MP417_TAD()函数设置。

- stch：控制AD采样的起始通道号（=0-15）

- endch：控制AD采样的结束通道号（=0-15）

- gain：=1。选择输入范围

### AD输入校正

AD采用自动软件校正，能够有效的减小温度偏移带来的误差。用户在开始采样工作之前必须调用一次MP417_CAL()函数，对AD进行一次校正操作，否则采样误差将极大！如果连续工作，建议每60分钟(在AD不采样时)进行一次MP417_CAL()操作，这样能够有效的自动消除温度变化带来的误差。

### AD转换数据格式与计算

在查询模式，函数直接返回AD采样数据.

在连续采样模式，AD采样的数据按从stch开始到endch结束的通道扫描顺序，循环存放，如下：

stch, stch+1 ,…., endch…….stch,..,endch,……结束

MP417函数在将数据发送给客户时已经按照顺序将数据存放到客户指定的数组中了（32位长整形，其中低20位为AD采样结果）。

MP417采用FIFO接口，容量为8K byte。采样数据不断的写入FIFO中，如果数据填充到2046个，用户没有读出数据，MP417将停止采样等待用户读出数据，用户读出第一组数据后，AD将重新开始采样，采样通道延续以前的通道顺序。

数据格式：32位读出数据（D31-D0）定义如下：

| D31 | D30 | D29 | D28 | D27 | D26 | D25 | D24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| D23 | D22 | D21 | D20 | D19 | D18 | D17 | D16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | AD19 | AD18 | AD17 | AD16 |

| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD15 | AD14 | AD13 | AD12 | AD11 | AD10 | AD9 | AD8 |

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD7 | AD6 | AD5 | AD4 | AD3 | Ad2 | AD1 | AD0 |

  - D31-D0：32位数据的从高到低位。

  - AD19-AD0：20位采样数据，（MSB - LSB）。

20位转换数据范围为0-1048575 (0 – fffffH 十六进制)，对应电压计算：

设：data为20位转换结果 。

±5伏输入：

电压=(data-524288)*5000.0/524288.0 (mV)

或

电压=(data-80000H)*5000.0/80000H (mV)

用户可以调用函数MP417_ADV()直接计算电压，电压返回为双精度浮点，单位mV。

## 2-3:AD采样的工作模式

采样模式分为：查询与连续两种模式。

查询采样模式

用户只要直接调用MP417_AD()函数，就可以得到采样结果，但采样速度较慢。

### 连续采样模式

连续采样模式：AD在定时器的控制下，定时转换并将转换结果写入板上的存储器中，用户可以实时从存储器中顺序读取数据而不停止采样过程。

函数

MP417_TAD()：启动连续采样模式，并设置速度、通道、输入范围

MP417_TAD_Poll()：查询采样存储器已经转换完毕的数据长度

MP417_TAD_Read()：从采样存储器中读取用户设置长度的采样数据。

MP417由于采用一个AD转换器+输入转换开关的工作模式，因此采集是工作在对输入通道进行顺序扫描、分时采样的模式，所有通道的转换速度之和为AD的采样速度。原理：当一个定时器脉冲到来时，AD开始一次转换，采样通道为当前通道，并在启动AD后自动将输入通道设置为下一个转换通道。通道转换顺序为：从第N通道开始顺序转换到第M通道结束，然后又重新从N到M通道，如此循环直到用户结束转换，（N、M定义同上）。转换数据顺序写入FIFO中。此模式下各个通道之间的时间间隔相等，大小为转换时钟的周期。

每个通道的采样速度F如下：

F=定时器频率/转换通道的个数

相同通道号之间的采样数据的时间间隔：

T=转换通道的个数 * 定时器设定的时间周期

图示（用户设置转换由通道1到3号）：

启动时钟

通道号   1   2    3     1     2    3

AD数据     D1    D2   D3    D1    D2    D3

tad

- D1 D2 D3为通道1、2、3的AD转换结果。

- tad：用户设置的定时器时间，tad=tdata*1uS

### 定时器

MP417的AD转换时钟启动由板上时钟控制。

定时器输入基准时钟为1MHz，周期为1uS）。定时器数据由MP417_TAD()函数的tdata变量设置。定时器为减法计数器，当由用户设置数值tdata减到1时，发出启动脉冲并自动将定时器数据重新设置为tdata。

16位数据取值（tdata）：1000-65535，对应：

转换周期 T=1*N(uS)，N：设置的16位定时器数据tdata。

AD的总转换频率 F=1000/tdata (KHz)

最小转换周期为1000uS（tdata=1000，1KHz），由此转换周期为：1000uS ～ 65536uS。

小结：连续采样模式

- 转换触发启动：软件。

- 采样通道控制：起始通道/结束通道 （stch/endch）。

- 定时器设置：tdata控制转换速度

## 2-4：开关量部分的原理：

MP417开关量提供16个输入及16个输出接口。所有的输出口在上电初始时为“0”或低电平。输入接口内部上拉到+电源，如果没有外部输入，读入数据为1。

16位输入DI0-DI15由函数MP417_DI()读入。

16位输出DO0-DO15由函数MP417_DO()设置。

输入或输出的32位数据的低16位（D15-D0）有效，分别对应输入或输出通道15-0号。

注：客户如需DI,DO进行按位操作，请参考光盘\用程序\DIO位操作文件夹下的文档以及例程。

MP417的DIO兼容5伏TTL电平，输入可以承受8伏电压，输出高电平通常为2.8伏-5伏（5伏TTL逻辑通常大于2.3伏，就认为为逻辑1）。

开关量输入 DI14 DI15 分别与计数器0、计数器1等特殊输入共用，不用为特殊输入时，可以作为正常开关量输入使用。

开关量输出DO14 DO15 分别与脉冲输出0、脉冲输出1等特殊输入共用，不用为特殊输入时，可以作为正常开关量输入使用。

## 2-5：计数器

MP417具有2路24位计数器cnt0、cnt1。 工作模式：减法计数模式，同时支持测频或N个脉冲上升边沿间的间隔时间测量。计数器0及1号输入时钟与开关量输入DI14、DI15共用。

当用户利用函数MP417_CNT_Run设置计数器初始化数值、工作模式后，溢出标志位自动清零并开始减法计数，同时内部24位定时器开始清零并在第一个有效输入脉冲边沿到来时开始加法计数（计数时钟为10MHz）。用户可以通过调用MP417_CNT_Read()函数，随时读入24位计数器数值cdata及定时器数值tdata，如果计数器溢出（从0减到FFFFFFH），返回数值=1，硬件会自动保留溢出状态及此时的定时器数据直到用户重新设置计数器。

因此用户可以在计数的同时，测量信号的频率或脉冲间隔。例如：如果初始化计数器数值=2，那末定时器的时间表示两个上升脉冲之间的宽度或一个波形的宽度，通过宽度，用户可以方便的计算出信号的频率，当然，用户也可以将计数器初始化数值设置为如何大于2的24位数据，来测量N个边沿之间的时间。但需要注意，定时器的最大定时长度为1600mS，数值=FFFFFFH(即：16777215)，如果读出数据等于FFFFFFH，表示定时器已经超量程。

脉冲宽度=tdata*0.1uS   tdata：定时器数值

计数器的波形示意图：

注：

- TGate:  定时器开始工作标志

- CLK:    计数时钟或脉冲输入

- OVER：  溢出标志

- N: 计数器数值

## 2.6:冲输出原理

MP417具有2路独立20位脉冲输出发生器tout0、tout1，时钟频率为10MHz，分辨率100nS。可以精确发生PWM方波、单次正脉冲及可编程脉冲个数方波，脉冲周期为200nS – 1600mS。

脉冲调到0、1号输出与开关量输出DO14、DO15共用。当用户启动脉冲输出时，对应通道的开关量输出自动转换到相应通道的脉冲输出；当用户利用MP417_Pend结束输出操作时，对应的输出口自动转换到相应开关量输出通道。

工作模式：

模式0：PWM模式。宽度可编程方波输出。用户可以定义输出方波的周期及占空比。

模式1：SP模式。单次正脉冲输出。

模式2：PLP模式。可编程脉冲个数输出。用户可以控制发出N个用户定义周期的方波。数量N及方波的周期或速度为20位可编程。

### 相关操作函数：

- MP417_PRUN：启动脉冲输出

- MP417_PState：查询输出是否完成（SP模式下：单次脉冲输出是否结束 / PLP模式下：用户定义的输出脉冲个数是否都输出完毕）

- MP417_Pend：停止脉冲输出，同时将对应的输出端口恢复为DO输出。

- MP417_PSetData：重置脉冲输出数据，主要用于PWM模式，使用户可以连续改变脉冲的频率、占空比。

### PWM方波输出

用户通过MP417_PRUN(HANDLE hDevice,int32 pch, int32 pmode, int32 pdata0, int32 pdata1)函数设置模式pmode=0，并初始化数据pdata0、pdata1后，板卡开始连续输出方波。方波的周期由pdata0控制，方波的高电平宽度由pdata1控制。Pdata0为20位数据，范围：2 – FFFFFH，控制方波的周期，周期=pdata0 * 0.1uS。Pdata1 20位数据，范围：1 – FFFFFH，控制方波的正脉冲宽度，宽度=pdata1 * 0.1uS，pdata1必须小于或等于pdata0。例：pdata0=100,pdata1=30则输出一个周期=10uS，正脉冲宽度=3uS的方波。

在输出过程中如果需要改变输出参数，可以调用MP417_PsetData()函数设置，新设置的参数只有在一个完整脉冲输出完毕后才起作用。

提示：

- 方波输出的频率 = 10MHz / pdata0。

- 如果pdata1/pdata0=1/2则输出标准方波。

MP417的方波输出频率范围为：5MHz – 10Hz。

输出示意图：

PWM输出可以应用于：

- 方波输出。

- 灯光或电机控制，通过输出固定频率的信号（pdata0固定），并设置占空比（调节pdata1）来控制亮度或转速，等效一个DA转换器。

- 电压信号的远程传输，因为数字信号通过隔离或差分发送器（RS485或422发送器）可以传输很远，可以通过固定周期而调节脉冲的宽度来表示电压信号的幅度，最大分辨率可以到20位。

- DA转换器，用固定周期PWM脉冲，调节输出宽度，并控制一个电压积分电路，可以直接控制输出电压。

### 单次脉冲输出（SP模式，软件触发单稳态输出）

用户通过MP417_PSRun(HANDLE hDevice,int32 pch, int32 pmode, int32 pdata0, int32 pdata1)函数设置模式pmode=1，在内部时钟（频率为10MHz）的第一个上升边沿输出由0变为1，直到pdata0个脉冲后，输出变为0。Pdata0为用户设置的20位数据，范围1-FFFFFH。输出脉冲的时间宽度为：pdata0*0.1uS。用户可以以100nS为单位设置输出脉冲的宽度，输出脉冲宽度范围：100nS – 100mS。pdata1在sp模式中无效。用户可以通过MP417_PState(HANDLE hDevice, int32 pch)函数的返回值判断输出是否结束，返回0表示输出结束。

输出脉冲

内部10MHz时钟

N=pdata                                N=0

W

W=pdata * 0.1 (uS)

注：N：内部计数器数值。

单次输出可以应用于：

- 控制电磁阀门、快门的一次性开启时间。

- 输出单脉冲。

- 输出触发信号。

### PLP模式：个数可编程脉冲输出

用户通过MP417_PRUN(HANDLE hDevice,int32 pch, int32 pmode, int32 pdata0, int32 pdata1)函数设置模式pmode=2，开始输出pdata1个方波，输出完pdata1个方波后自动停止。方波的周期由pdata0控制，pdata0范围：2 – FFFFFH，输出方波的个数有pdata1控制, 范围：2 – FFFFFH。用户可以通过MP417_PState(HANDLE hDevice, int32 pch)函数的返回值判断输出是否结束，返回0表示输出结束。

提示：

- 方波输出的时间周期=pdata * 0.1 (uS)

- 对应频率 = 10MHz / pdata

- MP417的方波输出频率范围为：5MHz – 10Hz。

应用：

- 数据采集时钟信号发生。

- 步进电机控制。

# 三、安装与连接

## 3-1：安装

关于USB

用户的计算机必须支持USB，如果没有USB接口，用户可以通过安装扩展卡来实现，具体的价格请咨询您的经销商。

一些老笔记本计算机的供电能力有限，如果MP417因此不能正常工作，请使用外接USB辅助电源。

如果用户希望将MP417放置在远离计算器的地方，可以利用USB延长线来解决，一条延长线可以延长5米，最多可以延长20米（或以实验结果确定）。

## 3-2：信号连接注意事项

- 模拟输入：

- 输入连接电缆必须用屏蔽电缆，电缆的屏蔽外层最好只在一端连接到地线上。

- 模拟信号的地线应该连接到前端的模拟输出的地线上，不能与数字地线混合。如果需要混合数字、模拟地线，可以将数字地线连接到前端的电源地线上。

- 如果前端信号干扰较大，如电力信号采集应用时，最好将PC机的外壳与前端的地线单独连接。这样可以避免干扰、高压烧毁MP417。

- 对于高精度采样，要求前端设备输出有尽量低的输出阻抗及电流驱动能力。

- 开关量：

- 开关量输入电平不能低于-0.3V 或高于+5V。

- 输出不要对地线、电源短路。

- 输出如果需要驱动大功率设备，为防止干扰应该选用AC145、AC140端子板，将输出与设备隔离。

## 3-3：连接器插座定义

MP417有二个扁平电缆连接器：P1、P2。

- P1:20脚扁平电缆插座对应16路模拟输入、触发输入。

- P2:40脚扁平电缆插座对应32路开关量。

### P1定义：

说明：

- AIN0-AIN15对应16路单端模拟输入通道0-15号。

- 脚17、18模拟输入AD的地线。

### P2定义：

说明：

- DI0-DI15对应16路开关量输入0-15号。

- DO0-DO15对应16路开关量输出0-15号。

- 脚9、10、19、20、29、30、39、40地线。

- DI14:同时作为计数器通道0的计数时钟输入。不用时为DI14。

- DI15:同时作为计数器通道1的计数时钟输入。不用时为DI15。

- DO14:同时作为脉冲通道0输出。不用时为DO14。

- DO15:同时作为脉冲通道1输出。不用时为DO15。

### 开关量复合用脚

脉冲功能输入、输出交与开关量的输入、输出共用连接，因此如果使用相应的脉冲计数或脉冲输出，对应占用的引脚不能做为开关量使用。

- 计数器

计数器输入与开关量输入对应管脚：

| 通道 | 时钟输入 |
| --- | --- |
| 0 | DI14 |
| 1 | DI15 |

- 脉冲输出

脉冲输出与开关量输出对应管脚：

| 通道 | 脉冲输出 |
| --- | --- |
| 0 | DO14 |
| 1 | DO15 |

### 辅助电源插座：

5芯 mini USB 接口， 只用了电源供电部分。

如果USB供电不足，可以通过一条mini USB线连接辅助供电口与主机USB接口提供额外的供电。

### 内部电源选择

3位跳线器J3选择电源模式，如果用户希望采用自己的5伏电源供电，请：

- 拔掉J3的跳线器

- 电源由J3的2、3脚输入。2脚为+5V,3脚为地线。

## 3-4：配套端子板

MP417可以配接如下端子板:

- ACS410：专用端子板，支持16路模拟输入及低通滤波、IV转换，40脚开关量输入输出，DA输出。

- AC110：4路小信号放大板。四路差分输入，放大倍率100、500倍。

- AC145N：隔离16入/16出端子板。输入电压0-24伏/ 输出：共地输出，驱动电流100毫安，输出电压=用户外接电源电压。

- AC140E：隔离16入、16路继电器端子板。输入电压0-24伏/输出：8路继电器（1A AC/DC）。

- AC140：隔离8入、8路功率继电器端子板。输入电压0-24伏/输出：8路功率继电器（3A AC/DC）。

## 3-5：常用信号的连接、处理。

### 利用开关量输出驱动继电器

### 开关量输出驱动光藕

### 开关量输入隔离

# 四、软件

本章介绍驱动的安装、动态链接库函数使用方法以及针对MP417的软件开发指导。请用户在编程前，仔细阅读本手册，了解相关信息。

由于软件可能不断更新，请用户察看光盘中的提示。测试软件及其他软件的说明见光盘目录：\USB\MP417

## 4-1：软件安装与说明

### 软件说明

MP417附带光盘中，提供如下内容：

- 说明书。

- 驱动程序，支持win98/win2000/winXP/Vista/win7 操作系统。

- MFC、Visaul Basic编程实例。

- MP417测试程序。

- labview例子

注：由于win98、winNT微软已经不提供支持，不建议使用。MP417板卡的驱动不支持winNT。

- 在光盘的\USB\MP417\DRIVER目录中包含：MP417.inf、 MP417.sys 、MP417.dll、MP417.LIB 4个文件。

- MP417.inf 驱动安装文件。

- MP417.sys 驱动程序。

- MP417.dll 动态链接库。

- MP417.LIB MS VC的库文件。

- MP417.h C的include文件

- 在光盘的\USB\MP417\MFC目录中包含：

- MFC的编程例子

- 编程需要的include、lib文件(MP417.h MP417.LIB）。

- 在光盘的\USB\MP417\VB目录中包含：

- VB的编程例子

- VB编程需要的声明模块程序MP417.bas。

- MP417.EXE：测试程序。

### 驱动安装

安装方法：

- 将MP417插入一个USB插槽，如果有多个MP417模块，请每一次安装一个MP417模块。第一次安装的模块的设备号为“0”，第二次安装的模块的设备号为“1”，依次类推。

- Windows将会显示找到新硬件，可按找到新硬件向导进行下一步

- 选择搜索适用我的设备的驱动程序，下一步；

- 选择驱动所在目录，进行安装。（目录：\USB\MP417\driver）

- 按找到新硬件向导的提示进行下一步；

- Windows将显示完成添加/删除硬件向导，单击完成即可完成安装过程。

- 完成后如果安装第二个MP417，插入第二块MP417模块，重复上述安装过程。

安装后，程序自动将MP417.dll动态链接库程序拷贝到windows系统的system32目录中，用户用也可以自己将DLL拷贝到当前工作目录中。

驱动安装完毕后在\控制面板\系统\设备管理中的USB项目下可以找到MP417。

- 如果需要更新设备驱动，请在硬件设备管理目录下选择MP417 -〉按鼠标右键选择属性 –〉选择驱动程序 –〉选择重新安装驱动程序。

- 当Visaul C++/Visaul Basic例程从CD-ROM复制到硬盘时，属性仍将保持为只读属性 ，这将影响用户调试程序。请将属性改为文档属性，这样就可以进行正常的编译、调试工作了。

## 4-2：接口函数说明

本卡以DLL-动态链接库的方式封装了用户在win98/win2000/winXP环境下编程需要的函数。动态链接库可以被windows环境下的多数编程语言调用，用户只要正确使用调用格式就能正确调用函数。本手册只提供了VC、VB的调用例子，有关其他语言调用的方法，用户可以参考其他书籍或直接在网上查找。

注：所有的函数原型可以在\USB\MP417\DRIVER\MP417.H文件中获得。

### 函数简介

MP417的函数分为：

- 设备操作函数。用于初始化打开一个有效设备并获得操作句柄；关闭一个设备。

- AD函数。控制采集及校正。

- 开关量函数：控制开关量输入、输出。

- 计数器函数：操作计数器启动、读数。

- 脉冲函数：控制脉冲输出启动、查询、关闭。

- EEPROM函数：用户可以在MP417的内部“非易失存储器”中记录32byte的数据，并且数据不会因为断电丢失。

MP417通过不同的句柄来区分多个MP417或其他USB设备，应用MP417_OpenDevice可以得到一个唯一的句柄。如果有多个MP417同时工作，建议通过设置EEPROM数据来区分用户自己的设备号，例如：0号MP417可以写入“0”，这样用户在打开设备后，读入EEPROM数据，就可以知道此设备的句柄对应0号MP417。

### 变量约定

- HANDLE 操作句柄，等效32位有符号数

- int32  32位有符号数

- char, unsigned char  8位有符号、无符号数。

### 设备操作函数

- 打开一个MP417设备

函数：HANDLE MP417_OpenDevice(int32 dev_num)

参数：

- dev_num：入口参数，MP417设备号，=0、1、2….，表示第一个、第二个MP417模块。设备号的定义参考驱动安装部分。

- 函数返回值：卡的操作句柄。

注：VC中如果句柄不等于INVALID_HANDLE_VALUE，表示正确。VB中如果句柄不等于&HFFFFFFFF，正确。

- 关闭一个MP417设备

函数：int32 MP417_CloseDevice(HANDLE hDevice)

功能：关闭以hDevice打开的MP417卡。

参数：

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- 函数返回数值：0：成功 / -1：失败。

### AD操作函数-查询模式

注：在连续采样过程中不能进行查询模式AD转换

- AD校正操作。

功能：启动AD自动校正操作。在开机时，至少要进行一次此操作。

函数：int32 MP417_CAL(HANDLE hDevice)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- 函数返回：出口参数：=0操作成功/其他失败。

在上电后第一次采样之前必须调用一次cal操作，否则采样误差极大，长时间工作后，请调用一次AD校正操作。

- 对AD一个通道采样

函数：int32 MP417_AD(HANDLE hDevice,int32 ch,int32 gain,int32 sidi,int32 naver)

功能：对通道号为ch的通道进行次数为naver次平均处理的采样，并且设置输入范围为gain。

参数：

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- ch：入口参数 - 32位有符号数，=0-15（单端模式）对应AD输入通道0-15号

- gain：入口参数 - 32位有符号数，固定=1，设置AD输入范围。

- sidi：32位有符号数，差分、单端输入选择，固定=0。

- naver：32位有符号数，采样的平均次数，=1-10次。

- 函数返回数值：32位有符号数，20位采样数据，范围0-1048575。

转换电压计算：

20位转换数据范围为0-1048575 (0 – fffffH 十六进制)，对应电压计算：

设：data为20位转换结果 。

±5伏输入：

电压=(data-524288)*5000.0/524288.0 (mV)

或

电压=(data-80000H)*5000.0/80000H (mV)

用户可以调用函数MP417_ADV()直接计算电压

注：用户可以用函数double MP417_ADV(int32 adg,int32 addata)计算电压

- 返回电压，单位mV，双精度浮点

- adg：用户采样时设置的gain的数值， =1

- addata：需要计算的20位AD数据

### AD操作函数-连续采样模式

概况

| 函数 | 功能 |
| --- | --- |
| MP417_CAL() | 校正操作 |
| MP417_TAD() | 启动AD采样，设置采样参数 |
| MP417_TAD_Poll() | 查询MP417内部的可以读出数据的长度 |
| MP417__TAD_Read() | 读入数据（长度必须小于已经得到的采样数据长度） |
| MP417_TAD_Stop() | 停止AD连续采样 |
| MP417_ADV | AD电压计算 |

MP417采样支持连续采样，用户利用MP417_TAD()设置参数并启动转换后，利用MP417_TAD_Poll()函数来获得MP417已经暂存采样数据的长度，来决定是读入操作的最大长度，利用MP417_TAD_Read()函数不断回读采样数据直到完成采样任务，任务结束后调用MP417_StopAD关闭内部采样过程及停止MP417硬件采样功能。在上电后或长时间工作后，请调用一次MP417_CAL() AD校正操作。

由于MP417的硬件缓冲为FIFO模式，因此用户读入数据后，此数据自动从缓冲内部清除。缓冲容量为4092采样点。建议用户在定时器中操作MP417_TAD_Poll()、MP417_TAD_Read()函数，定时器速度可以设置在50-100毫秒。

- MP417_CAL() AD校正操作。

功能：启动AD自动校正操作。在开机时，至少要进行一次此操作。

函数：int32 MP417_CAL(HANDLE hDevice)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- 函数返回：出口参数：=0操作成功/其他失败。

- MP417_TAD()设置采样参数并启动AD采样

功能：设置所有与采样相关的参数并启动采样过程。

函数：int32 MP417_AD(HANDLE hDevice,

int32 stch,int32 endch,int32 gain,int32 sidi,int32 tdata)

- hDevice：32位有符号数，入口参数，卡的操作句柄。

- stch：32位有符号数，入口参数，=0-15设置采样的起始通道号码。

- endch：32位有符号数，入口参数，=0-15设置采样的停止通道号码。

- gain：32位有符号数，设置AD的输入量程G。固定=1 （只支持增益=1模式）。

- sidi：32位有符号数， 单端差分选择，固定=0（不支持差分模式）。

- tdata：32位有符号数，设置采样频率（1000～65535）。采样频率=1000/tdata(KHz)，AD启动周期=1 * tdata (uS)。详细见第二章说明。

- 函数返回：32位有符号数，出口参数：=0操作成功/其他失败。

- MP417_TAD_Read() 回读采样数据

功能：读入用户设置长度的采样数据，如果MP417没有足够的数据回读，函数返回实际读出长度为“0”。采样数据的排列按用户设置的起始与停止通道顺序循环排列，例如：起始通道=0，结束通道=2，读出数据排列按如下顺序：

ch0 ch1 ch2   ch0  ch1 ch2 …….ch0 ch1 ch2

每次调用函数得到的数据为为上一次读出数据的下一个数据，即：最后读出的所有数据是按通道顺序连续的！

详细的说明请参考第二章说明。

用户在编程时，最好将MP417_TAD_Read()函数放置在定时器中，每隔一段时间进行一次读入操作，最长时间延时不要超过1秒。每次可以读出的最大长度也可以依靠MP417_TAD_Poll函数得到，用户只要设置MP417_TAD_Read的读出长度小于MP417_TAD_Poll函数得到的长度就可以了。

函数：int32 MP417_Read(HANDLE hDevice, int32 *rdata, int32 rdlen)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- rdlen：用户设置的回读数据长度。（注意：长度不能大于利用MP417_Poll()函数返回的长度）

- *rdata：指向存储回读数据数组的指针，要求数组容量大于rdlen。用户获取数据及长度后，必须在下次调用前将数据存储到另外的数组或硬盘中，以免下次调用覆盖了以前的数据。

- 函数返回：如果小于0表示MP417的硬件或软件缓冲溢出错误（此时以后的采样点均无效）。其他表示用户实际读入数据的长度。如果用户希望读出数据长度大于已经采样的数据长度，返回0。

- MP417_TAD_Poll()查询硬件缓冲中的采样数据长度

功能：查询AD已经转换完毕的数据长度。

函数：int32 MP417_Poll(HANDLE hDevice)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- 函数返回：如果小于0表示MP417的硬件或软件缓冲溢出错误（此时以后的采样点均无效）。其他表示硬件缓冲中可以读取的数据长度。

- MP417_TAD_StopAD停止采样

功能：强行停止采样过程并复位硬件采样电路。用于用户已经完成本次采样任务。

函数：int32 MP417_StopAD(HANDLE hDevice)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- 函数返回：=0表示操作有效。

### 转换电压计算：

注：用户可以用函数double MP417_ADV(int32 adg,int32 addata)计算电压

- 返回电压，单位mV

- adg：用户采样时设置的gain的数值

- addata：需要计算的20位AD数据

### 开关量操作函数

- 开关量输入

功能：读入16位开关量输入。

函数：int32 MP417_DI(HANDLE hDevice)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- 函数返回：出口参数，返回读入的数据。低16位数据（D15-D0）对应输入端口15-0号。

- 开关量输出

功能：设置16位输出数据。

函数：int32 MP417_DO(HANDLE hDevice,int32 DO_Data)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- DO_Data：入口函数，输出的数据。数据的低16位有效。16位数据（D15-D0）分别对应端口的16个IO输出口15-0号

- 函数返回：出口参数，=0操作成功，其他失败。

注：参考光盘   \应用程序\DIO位操作  文件夹下提供了位操作的函数、说明文档、例程。用户利用这些函数可以简单的完成位操作。

注：关于开关量的操作

- 输入：如果需要判断16位输入的某一个位的状态，可以利用“与逻辑”操作完成。例：判断第DI7位的状态，DI7对应二进制0000 0000 1000 0000 即：16进制0080H，只要将读入数据didata进行以下操作：

VC: int32 I;

I=didata & 0x0080;

VB: dim I as int32

I=didata AND &H0080

判断如果I=0，表示DI7=0，否则为1。

- 输出操作：如果希望对16位输出端口的某一个输出置位，可以通过与逻辑操作置0，或逻辑操作置1。例：输出数据存放在变量I中。

  - 输出DO7置0操作：同样第7位的二进制码=1111 1111 0111 1111(第7位=0)，对应16进制码FF7FH,输出数据dodata：

VC: dodata=I & 0xff7f;

VB: dodata=I AND &Hff7F

  - 输出DO7置1操作：同样第7位的二进制码=0000 0000 1000 0000（第7位=1），对应16进制码00800,输出数据dodata：

VC: dodata=I | 0x0080;

VB: dodata=I OR &H0080

### 计数器操作函数

MP417有2个24位计数器，通道0、1。说明见：2-5 计数器原理部分。

- 启动并初始化计数器

功能：复位、设置模式、设置计数器数据并启动计数器开始工作。

函数：int32 MP417_CNT_Run (HANDLE hDevice,int32 cntch, int32 cdata)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- cntch: =0-1：选择通道0-1号。

- cdata：24位计数器初始化数据，=0-FFFFFFH。

- 函数返回：0正常/其它失败

- 读出计数器数值及状态

功能：读出24位计数器数据、判断计数器溢出、测频或测宽模式时判断操作是否完成。

函数：int32 MP417_CNT_Read (HANDLE hDevice,int32 cntch, int32 *cdata, int32 *tdata)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- cntch: =0-1：选择通道0-1号。

- *cdata：int32指针，出口数据。读出计数器数据。

- *tdata：int32指针，出口数据。读出定时器数据。

- 函数返回：出口参数，=1计数器溢出。

注：计数器原理请参照计数器一章。

说明：

- 24位计数器的数据范围：0-FFFFFFH，从0减法计数到FFFFFFH，认为计数器溢出。

- 宽度测量时(模式2)：输入正脉冲宽度=24位计数器数据*0.1 (uS)

- 频率测量及宽度测量操作的读出数据必须在Cread返回=1后才有效。

### 脉冲发生操作函数

MP417有2个20位多功能脉冲发生器，每路分别可以独立工作在3个工作模式：

工作模式：

模式0：PWM模式。宽度可编程方波输出。用户可以定义输出方波的周期及占空比。

模式1：SP模式。单次正脉冲输出。

模式2：PLP模式。可编程脉冲个数输出。用户可以控制发出N个用户定义周期的方波。数量N及方波的周期或速度为20位可编程。

各个模式说明，详细见硬件原理部分 “错误！未找到引用源。 ”

- 设置脉冲输出模式、数据、输出端口允许。

功能：设置并启动输出。

函数：int32 MP417_PRun(HANDLE hDevice,int32 pch, int32 pmode, int32 pdata0, int32 pdata1)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- pch: =0-1：选择通道0-1号。

- pmode：工作模式，=0-2.

- Pdata0: =0 – FFFFFH， 设置0号数据。对应PWM模式的周期、SP模式的宽度、PLP模式的周期。

- Pdata1: =0 – FFFFFH， 设置1号数据。对应PWM模式的正脉冲宽度、PLP模式的脉冲个数。

- 函数返回：0正常/其它失败

- 查询工作状态。

函数：int32 MP417_PState(HANDLE hDevice,int32 pch)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- pch: =0,1：选择通道0、1号。

- 函数返回：-1:失败 。 =0 输出为0 / =1 输出=1。在软件触发单脉冲输出模式下，查询输出是否结束（=0）。

- 设置脉冲输出数据。

功能：中途改变脉冲输出数据。数据改变后，脉冲输出将在下一个脉冲起始位置装入新数据。

函数：int32 MP417_PSetData(HANDLE hDevice,int32 pch,int32 pdata0, int32 pdata1)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- pch: =0-1：选择通道0-1号。

- Pdata0: =0 – FFFFFH， 设置0号数据。对应PWM模式的周期。

- Pdata1: =0 – FFFFFH， 设置1号数据。对应PWM模式的正脉冲宽度。

- 函数返回：0正常/其它失败

- 结束脉冲输出并将对应输出端口恢复到开关量输出。

函数：int32 MP417_PEnd(HANDLE hDevice,int32 pch)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- pch: =0,1：选择通道0、1号。

- 函数返回：-1:失败 。 =0 正常。

### EEPROM读写操作函数

- 写EEPROM

函数：int32 MP417_EEPROM_Write(HANDLE hDevice, unsigned char *wbuf)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- *wbuf：char指针，指向一个至少32byte的数组，数组中存放需要写入EEPROM的数据。

- 函数返回：-1:失败 。 =0 正常。

- 读EEPROM

函数：int32 MP417_EEPROM_Read(HANDLE hDevice,unsigned char *rbuf)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- * rbuf：char指针，指向一个至少32byte的数组，数组中存放从EEPROM读出的数据。

- 函数返回：-1:失败 。 =0 正常。

## 4-3：VC程序编程说明

编程前，将MP417.lib及MP417.h程序拷贝到用户当前目录中。（需要的文件在VC目录中）

VC编程的基本流程：

- 利用显式调用加载函数。MP417.lib、MP417_lib.h文件必须在当前工作目录中。方法，程序的开始处加入如下语句：

#pragma comment(lib,”MP417.lib”)

#include”MP417.h”

详细可以参考VC目录中的程序，MP417_LIB.H文件包含了需要的函数的声明过程。

- 利用MP417_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

- 在退出程序时必须执行如下操作：利用MP417_CloseDevice函数关闭句柄

例：

//获得所有MP417的操作函数

#pragma comment(lib,"MP417.lib")

#include"MP417.h"

HANDLE hDevice=INVALID_HANDLE_VALUE;  //硬件操作句柄

Main()

{

//获得MP417硬件操作句柄

hDevice=MP417_OpenDevice(0); //创建设备驱动句柄，设备号为0

……………………… //用户程序

//退出

MP417_CloseDevice(hDevice); //关闭操作句柄

}

详细可以参考光盘上的MP417的VC目录下的例子。

在编程时必须注意，硬件操作句柄HANDLE必须为全局变量或必须传递给有相应硬件操作的函数。硬件句柄只要在程序启动时打开一次即可，不需要每次打开或关闭。

## 4-4：VB程序编程说明

编程前，请将MP417.dll动态链接库程序拷贝到用户当前目录中或windows系统的system32目录中

VB编程的基本流程：

- 在工程菜单中选择添加模块，将MP417.bas模块添加进来（该模块在光盘中\USB\MP417\vb目录中，应用时将文件拷贝到当前工作目录），此文件为所有函数的声明文件。

- 在模块中定义一个硬件操作句柄，为一个int32属性的全局变量，这样可以被用户程序中的所有form调用（例：MP417.bas中声明的句柄hd412）。

- 利用MP417_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

在退出程序时必须执行如下操作：

利用MP417_CloseDevice函数关闭句柄

注：MP417.bas模块已经包含了所有必要的MP417函数的声明语句。

例：

DIM hd as int32

Private Sub Form_Load()

DIM I as int32

hd = MP417_OpenDevice(0) ‘打开设备0号，获得驱动句柄

…………………..  ‘其他操作

End Sub

……………………………………….

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

MP417_CloseDriver hd  ‘关闭驱动

End Sub

有关用户其他方面的应用请参考光盘中的例程。

注：VB中如果设备操作句柄不等于&HFFFFFFFF为有效句柄。

## 4-5 Labview程序编程说明

本公司生产的所有采集卡的相关接口函数，均以动态链接库的形式提供给用户。在使用LabVIEW对本公司采集卡进行开发时，只需通过LabVIEW中的Call Library Function Node节点来调用我们所提供的动态链接库函数即可对硬件进行相关操作。

目前，本公司已将客户在LabVIEW中通过Call Library Function Node节点调用DLL函数的过程全部编译为Sub VI的形式，用户只需在LabVIEW的Block Diagram中点击右键，选择ALL Functions->Select a VI，找到\MP425(Sub VI)目录，将所需Sub VI添加到LabVIEW的Block Diagram中，即可完成对DLL函数的调用。

详见光盘中的LabVIEW例程及《双诺公司采集卡LabVIEW开发手册》。

# 五、附录

# Text boxes

- USB总线AD采集模块

- 16路单端输入。

- 20位 1KHz AD

- 内置2K采样点存储器

- 支持查询及连续采样模式

- 开关量：16DI/16DO

- 两路24位计数器

- 两路20位脉冲发生器

TGate                   ……

CLK                    ……

OVER

N     10 9   8   7            1   0  FFFFFFH

定时器测量完毕

设置计数器初始化数据=10

Tgate=1时，定时器工作；=0 完毕

输出

波形

宽度=pdata1*0.1uS

重复周期=pdata0*0.1uS

MP417背面

电源

辅助供电  USB    指示

USB

2.0

电源

门阵列

SW

输入选择

AD

FIFO

CPU

CY68013

模拟输入

16DI                                         数据、地址

总线

16DO

USB接口

USB电源

外部辅助电源输入