MP422

使 用 手 册

- USB2.0总线AD采集模块

- 16路16位 200KHz AD

- 512K DFIFO缓冲，支持连续采样

- 开关量：16DI/16DO

- 2路12位DA

wwlab

2006/3

在开始使用前请仔细阅读下面说明

检查

打开包装请查验如下：

- MP422采集模块

- 手册及光盘。

- 20、40线电缆各一套。

- 5伏1A电源。

安装

将MP422插入主机的任何一个USB2.0插座中并将外部的输入、输出线连好。如果主机有多套MP系列USB模块，请每次只安装一个模块。软件启动安装请察看第3章说明。如果主机USB电源供应能力差，请连接附送的电源。

保修

本产品自售出之日起一年内，用户遵守储存、运输和使用要求，而产品质量不合要求，凭保修单免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的，需缴纳器件费和维修费及相应的运输费用，如果板卡有明显烧毁、烧糊情况原则上不予维修。如果板卡开箱测试有问题，可以免费维修（限购买板卡10天内）。

目录

- MP422说明…………………………………………………………P4

- MP422板简介 ……………………………………………………P4

- 主要特点、性能 …………………………………………………P5

- 原理…………………………………………………………………P9

- 简介 ………………………………………………………………P9

- 模拟输入及AD数据计算…………………………………………P11

  - 模拟输入……………………………………………………P11

  - AD转换数据格式与计算……………………………………P12

- AD采样的工作模式 ………………………………………………P13

- AD转换模式Normal与SH模式……………………………P14

- 定时器与外时钟……………………………………………P16

- 外部触发……………………………………………………P17

- DA部分说明………………………………………………………P20

- 开关量部分的原理 ………………………………………………P20

- 安装与连接 ………………………………………………………P22

- 安装………………………………………………………………P22

- 信号连接注意事项………………………………………………P23

- 连接器插座定义…………………………………………………P24

- 配套端子板………………………………………………………P25

- 常用信号的连接与处理…………………………………………P27

- 软件 ………………………………………………………………P29

- 软件安装与说明…………………………………………………P29

- 接口函数说明……………………………………………………P32

  - 设备操作函数 ……………………………………………P33

  - AD操作函数………………………………………………P34

  - 开关量操作函数 …………………………………………P42

  - DA操作函数………………………………………………P44

- VC程序编程说明 ………………………………………………P44

- VB程序编程说明 ………………………………………………P46

- LabVIEW编程说明………………………………………………P47

- Delphi编程说明 ………………………………………………P48

- 附录………………………………………………………………P50

- MP422示意图……………………………………………………P50

一、MP422说明

MP422板简介

MP422是一款USB2.0总线16位中速采集模块，具有16路模拟输入、开关量16路输入/16路输出、二路12位DA。采用USB2.0总线，支持即插即用、实时采集。MP422内置512K Byte DFIFO，支持全速实时不间断全速采集。采集支持：内、外部触发采集模式。

注：MP422必须在USB2.0接口条件下应用，不支持1.0接口。用户可以通过USB或PCMCIA插槽扩充2.0接口。

相关产品：

MP310：12位400KHz USB2.0采集模块。

MP312：16位250KHz USB2.0采集模块。

MP420：12位333KHz USB2.0采集模块。

MP421：12位1000KHz USB2.0采集模块。

MP425：14位8路同时采样，80KHz/通道 USB2.0采集模块。

配套端子板：

ACS420 螺丝端子接线板。

AC112 8路BNC插座输入放大缓冲板。

主要特点 、性能：

AD部分：

- 16路单端输入。输入电压：10伏/±5伏，软件控制（所有通道输入范围相同）。

- AD转换器：16位AD，速度200KHz （5uS转换时间），最大250KHz。

- 通道输入阻抗：10兆欧姆。

- 输入插座：20线扁平电缆插座。

- 输入通道支持任意起始到任意结束通道的自动扫描。

- 系统精度：±0.02% FSR。

- 分辨率：16位。

- 噪音（峰值）：小于±1.5LSB(典型，1000个采样点)

- 输入建立时间：

速度200KHz

| 输入范围 | 通道建立精度（LSB） | 噪音（pp值 LSB） |
| --- | --- | --- |
| 5V | 6 | 4 |
| 10V | 4 | 3 |
| ±5V | 4 | 3 |

速度250KHz

| 输入范围 | 通道建立精度（LSB） | 噪音（pp值 LSB） |
| --- | --- | --- |
| 5V | 8 | 5 |
| 10V | 6 | 4 |
| ±5V | 6 | 4 |

注：1LSB=1/65536

AD工作模式：

- 启动模式：软件、外部触发、外部时钟，软件控制。

- 通道扫描或转换模式：Normal模式（通道以等时间间隔进行转换），SH模式（每当一个有效启动信号后，MP422以200KHz的速度对用户设置的所有通道进行一次转换）。

- 外部触发输入(与开关量输入DI15共用)：

-输入：TTL电平，高电平2-5伏，低电平0-0.8伏。

-触发电平：大于2伏（误差±10%）。

-触发模式：软件选择，上升或下降边沿触发。

-触发延时：1个转换时钟周期（内部时钟）+ 250nS

- 定时器：内部12位定时器，基准时钟4MHZ(0.25uS周期)。转换速度2.5KHz-250KHz。

- 外部时钟模式：

MP422支持外部同步时钟输入，可以由外部时钟来控制AD转换。在Normal模式下，一个有效时钟进行一次AD转换（转换一个通道）；在SH模式下，一个有效时钟对用户设置的所有通道以200KHz的速度进行一次转换。

-转换时钟可以由外部输入（与开关量输入DI14共用）

-时钟输入电平与开关量输入相同。

-外部时钟输入延时小于250nS。

-外部时钟输入可以软件选择输入的上升或下降边沿有效。

- 内部时钟：4MHz基准时钟，12位可编程定时器（范围：16-4095）,可以按照250nS一步的精度设置AD转换周期。

DA输出

- 2路静态12位DA输出，输出范围0-10伏，精度：±0.2%（FSR）。零点误差小于±20mV。

- 输出建立时间：小于100微秒

- 输出负载电流：5毫安。

- USB设置速度：500-2000次输出/秒

- 输出上电状态：0伏，误差小于：±50毫伏。

开关量输入输出

- 16路输入通道，性能：

- 输入电压：TTL电平，兼容3伏电平。

- 高电平：大于2伏。

- 低电平：小于0.8伏。

- 输入电压范围：0-5伏

- 16路输出通道，性能：

- 输出电压：3伏电平，兼容TTL电平。

- 高电平：大于2.5伏。

- 低电平：小于0.5伏。

- 最大输出电流：15毫安/路。

- 开关量输出上电自动清零。

软件支持：

- 操作系统支持win98/win2000/winXP

- 开发包：驱动程序、DLL库函数

- 例子：MFC、VB、 Delphi

- 测试程序（MFC）

- LABVIEW驱动模块。

位置：光盘的\USB\MP422目录。

- 总线：符合USB2.0标准

- 工作电流：500mA。

- 电源：USB供电，可以选择外部电源供电。

- 外部电源输入电压：5伏，±5%。

- 附件电源：5伏输出，电流大于1安，输入：220伏交流。

- 内部板卡尺寸：10cm x 11.5cm

二、原理说明

2-1：简介

MP422采用USB2.0接口，控制接口采用Cypress 公司的CY68013芯片，提供8M Byte/s的高速通讯速率。AD部分接口采用GPIF与FIFO接口，数据自动传输、无需板上CPU干预，内部数据传输速率可以达到8M Byte/s。

AD转换器采用16位250KHz AD，支持250KHz速度的连续采集。	开关量采用门阵列芯片，提供4个8位I/O口：16输入/16输出。输出上电自动清零。

原理框图：

模拟输入                                               GPIF接口

16DI                                         数据、地址

总线

16DO

外部触发

USB电源

外部电源输入

SW

输入选择

AD

FIFO

CPU

CY68013

门阵列

USB

2.0

电源

2-2：模拟输入及AD数据计算

- 模拟输入

MP422具有16路模拟输入，输入阻抗10兆欧姆。输入具有过压保护，可以承受瞬时±20伏的电压。

AD输入有3档量程，由软件控制（详细见编程部分说明，分别对应增益选择：0、1、2号）。输入范围：

0号：单极性输入0-5伏

1号：单极性输入0-10伏

2号：双极性输入±5伏

注：单极性指输入电压相对地线为大于0的信号。双极性指输入电压相对地线为大于±输入的信号。

MP422的16路模拟输入，用户可以任意设置起始通道（STCH）及停止通道（ENDCH）。停止通道的数值必须大于或等于起始通道数值。

以上的功能由MP422_AD（）函数中的参数控制，如下：

- stch：控制AD采样的起始通道号（=0-15）

- endch：控制AD采样的结束通道号（=0-15）

- gain：=0、1、2，对应选择输入范围为：0-5伏、0-10伏、-5伏-+5伏。

- AD转换数据格式与计算

AD采样的数据按从stch开始到endch结束的通道扫描顺序，循环存放，每一个16位采样结果按低8位在前，高8位在后的顺序排列，如下：

stch, stch+1 ,…., endch…….stch,..,endch,……结束

MP422函数在将数据发送给客户时已经按照顺序将数据存放到客户指定的数组中了（32位长整形，其中低16位为AD采样结果），因此用户不需要将FIFO中的二个8位数据拼装为16位数据。

MP422采用DAfifo（动态异步缓存）接口，容量为512K byte，具有空（EF）、半满（HF）、溢出（FF）标志，标志为“0”时有效。采样数据不断的写入FIFO中，GPIF接口与PC的BULK READ指令自动保持FIFO中的数据不超过512K，当发生用户读入数据操作时，GPIF接口自动将FIFO中所有的数据传输到计算机中。如果用户没有及时读出数据，FIFO将溢出，数据队列顺序会打乱（新进入的数据将冲掉最先写入的数据）。如果出现FIFO溢出，只能靠提高计算机速度或降低采样速度或扩大存储器容量来弥补。

数据格式：16位读出数据（D15-D0）定义如下：

| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD15 | AD14 | AD13 | AD12 | AD11 | AD10 | AD9 | AD8 |

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD7 | AD6 | AD5 | AD4 | AD3 | AD2 | AD1 | AD0 |

  - D15-D0：16位数据的从高到低位。

  - AD15-AD0：16位采样数据，（MSB - LSB）。

16位转换数据范围为0-65536，对应电压计算：

设：data为16位转换结果。

0-5伏：

电压=data*5000.0/65536.0 (mV)

0-10伏：

电压=data*10000.0/65536.0 (mV)

±5伏：

电压=(data-32768)*5000.0/32768.0 (mV)

2-3:AD采样的工作模式

MP422具有多种模式，如下：

- MP422的启动模式为：软件启动/外部触发启动。

- 转换时钟：内部/外部时钟。

- MP422具有二种采样模式，SH：采保模式、NORMAL：普通扫描模式。

采样模式由MP422_AD（）函数的sammode、trsl、 trpol控制。

AD转换模式Normal与SH模式

模式由sammode位控制:

sammode=0：Normal模式

sammode=1：SH模式

SH模式：模拟同步采样模式。适合应用在对一组输入通道采样的时差要求尽量小，但组之间的时间间隔较大的应用场合。当由定时器脉冲有效边沿启动后，在板上逻辑的控制下，AD以200KHz的速度(间隔时间5uS)对一组通道进行转换：从第N通道开始顺序转换到第M通道结束，（N、M 分别为用户设置的起始与结束通道，N<=M）。同时转换数据顺序写入Dfifo中，转换完后重新进入等待模式，等待下一个时钟启动信号。见下面图例为一个2个通道（通道0-1号）工作在SH模式的时序示意图：

通道：           0  1              0  1

AD转换信号

启动时钟

启动时钟周期

在SH模式下，每个通道的转换周期为启动时钟或定时器的周期，同样转换速度为定时器设置的速度。由于AD的最大转换速度为200KHz（周期5uS），定时器或外部时钟的最大速度或频率f：

f=200KHz/转换通道的个数

或时钟的最小周期T:

T=5uS*转换通道的个数

例如：对4个通道运用SH模式，定时器最小周期T=5uS x 4 =20uS，对应最小设置数据=20uS/0.25uS=80 (0.25uS为定时器输入时钟周期)

NORMAL模式：普通模式指，当由定时器脉冲或外部时钟有效边沿启动后，AD开始第一次转换，采样通道为当前通道，并在启动AD后自动将输入通道设置为下一个转换通道。通道转换顺序为：从第N通道开始顺序转换到第M通道结束，然后又重新从N到M通道，如此循环直到用户结束转换，（N、M定义同上）。转换数据顺序写入Dfifo中。此模式下各个通道之间的时间间隔相等，大小为转换时钟的周期。

每个通道的采样速度f如下：

f=定时器频率/转换通道的个数

相同通道号之间的采样数据的时间间隔：

T=转换通道的个数 * 定时器设定的时间周期（uS）

定时器与外部时钟

MP422的AD启动转换时钟可以软件选择由板上或外部时钟控制，MP422_AD()函数的clksl=0 内部时钟/=1 选择外部时钟。外部时钟的极性可以软件选择为上升或下降边沿启动一次或一周转换，clkpol变量=0 选择上升边沿有效/=1 下降边沿有效。

内部定时器输入基准时钟为4MHz，周期为250ns（0.25uS），位数：12位。定时器数据由MP422_AD()函数的tdata变量设置。定时器为减法计数器，当由用户设置数值tdata减到1时，发出启动脉冲并自动将定时器数据重新设置为tdata。

12位数据取值（tdata）：10-4095，对应：

转换周期 T=0.25*N(uS)，N：设置的12位定时器数据tdata。

转换频率 f=4000/tdata (KHz)

在NORMAL模式下,最小转换周期为5uS（tdata=20），由此转换周期为：5uS ～ 409uS。

在SH模式下，最小转换周期为5*Nch(uS)，Nch：为采样通道的个数。由此转换周期的间隔范围为：5*Nch(uS) ～ 409uS。

相应总转换频率或速度为：

f=4000/tdata (KHz)   tdata：12位定时器数据。

外部转换时钟的周期或速度要求同板上定时器，如果在AD转换结束前，有外部时钟触发，MP422将丢掉这个有效触发时钟。外部时钟输入与开关量输入DI14共用。

外部触发

MP422的启动或触发控制分为二种：软件启动/外部硬件触发，由admode的trsl位控制，trsl=0：选择软件触发启动/trsl=1：选择外部硬件触发启动。硬件触发的极性可以软件控制模式寄存器admode的TRPOL=0/TRPOL=1选择为：上升边沿/下降边沿触发。外部触发输入为数字电平输入。外部触发输入有开关量输入通道15号DI15输入。

软件启动：指用户发出启动命令后转换自动开始，直到用户发出停止命令而结束。

硬件触发启动：指用户发出启动命令后，当一个有效的触发到来后AD才开始工作。

转换启动选择可以在触发选择中设置：由软件或外部硬件触发启动整个转换过程，除非用户终止转换，否则将一直转换下去。硬件触发可以在触发极性选择中设置为“上升边沿”或“下降边沿”有效。

一旦启动转换，AD转换将在板上定时器时钟驱动下按用户设置的起始（STCH）、终止通道（ENDCH）逐一通道顺序、循环转换。

MP422的触发电路为TTL电平（详细见第一章说明），缺省触发电平设置在2伏左右。

小结：采样模式

- 转换触发启动：软件/硬件 （trsl=0/1）。

- 转换时钟：内部/外部 （clksl=0/1）。

- 硬件触发极性：上升/下降边沿 （trpol=0/1）。

- 外部时钟极性：上升/下降边沿 （clkpol=0/1）。

- 模拟通道采样模式：SH/NORMAL （sammode=1/0）。

- 采样通道控制：起始通道/结束通道 （stch/endch）。

- 定时器设置：tdata控制转换速度。

2-4：DA部分说明

MP422具有2路独立12位DA输出，输出范围0-10伏。输出电压计算方法：

电压=N * 10000/4095 (mV)

N：用户设置的DA输出数值，范围：0-4095。

应用时请注意，DA输出不能驱动电感或电容负载，如果需要启动此类负载，应该在输出与外部输入之间串联一个200-500欧姆的电阻。

2-5：开关量部分的原理：

MP422开关量提供16个输入及16个输出接口。所有的输出口在上电初始时为“0”或低电平。输入接口为浮空状态，如果没有外部输入，读入数据不定。

16位输入DI0-DI15由函数MP422_DI()读入。

16位输出DO0-DO15由函数MP422_DO()设置。

输入或输出的32位数据的低16位（D15-D0）有效，分别对应输入或输出通道15-0号。

MP422的DIO为3伏电平，兼容5伏TTL电平，输入可以承受5伏电压，输出高电平通常为2.8伏-3伏（5伏TTL逻辑通常大于2.3伏，就认为为逻辑1）。

三、安装与连接

3-1：安装

关于USB

用户的计算机必须支持USB2.0，如果没有USB2.0接口，用户可以通过安装扩展卡来实现，具体的价格请咨询您的经销商。

一些品牌的笔记本计算机的供电能力有限，如果MP422因此不能正常工作，使用随机配备的5伏电源（注意外部供电电压为5伏±5%）。

用户在应用时请尽量采用随机配备的原装电缆。如果需要单独配备电缆，请按照以下原则配备：

- 电缆要选择粗的电缆以满足供电要求。

- 电缆必须满足USB2.0 480Mbit/s 传输速度的要求。

如果用户希望将MP422放置在远离计算器的地方，可以利用USB2.0延长线来解决，一条延长线可以延长5米，最多可以延长20米（或以实验结果确定）。

USB支持即插即用，用户可以在开机状态连接或拔掉MP422与PC机的连接。	USB支持多个外部设备同时工作，但用户必须保证MP422占据主要的通讯信号带宽。

3-2：信号连接注意事项

- 模拟输入：

- 输入连接电缆必须用屏蔽电缆，电缆的屏蔽外层最好只在一端连接到地线上。

- 模拟信号的地线应该连接到前端的模拟输出的地线上，不能与数字地线混合。如果需要混合数字、模拟地线，可以将数字地线连接到前端的电源地线上。

- 如果前端信号干扰较大，如电力信号采集应用时，最好将PC机的外壳与前端的地线单独连接。这样可以避免干扰、高压烧毁MP422。

- 对于高精度采样，要求前端设备输出有尽量低的输出阻抗及电流驱动能力。

- 建议用户的模拟输出设备应该具有低输出阻抗及高速跟踪信号的能力，建议运用带宽在20MHz、转换速度大于10V/uS的运算放大器。也可以选用AC112缓冲放大板。

- 开关量：

- 开关量输入电平不能低于-0.3V 或高于+5V。

- 输出不要对地线、电源短路。

- 输出如果需要驱动大功率设备，为防止干扰应该选用AC145端子板，将输出与设备隔离。

3-3：连接器插座定义

MP422有二个扁平电缆连接器：P1、P2。

- P1:20脚扁平电缆插座对应16路模拟输入、触发输入。

- P2:40脚扁平电缆插座对应32路开关量。

P1定义：

说明：

- AIN0-AIN15对应16路单端模拟输入通道0-15号。

- 脚17、18模拟输入AD的地线。

- 脚19、20：DA输出通道0、1号。

P2定义：

说明：

- DI0-DI15对应16路开关量输入0-15号。

- DO0-DO15对应16路开关量输出0-15号。

- 脚9、10、19、20、29、30、39、40地线。

- DI14:同时作为外部时钟输入。不用时为DI14。

- DI15:同时作为外部触发输入。不用时为DI15。

3-4：配套端子板

MP422可以配接如下端子板:

ACS420：螺丝端子通用转接板，支持P1、P2电缆共80线。

AC112：8路高速信号放大板。放大倍率1-10倍。输入BNC头。

AC145A：隔离16入/16出端子板。输入电压0-24伏/输出：OC输出，驱动电流100毫安。

ACS420说明

示意图：

16通道AD输入

开关量输入

开关量输出

P1             P2

  - P1 P2口分别通过扁平电缆连接MP422

  - 16路螺丝端子连接AD输入。

  - 40个螺丝端子连接P2开关量输入、输出。

  - 板卡尺寸与固定螺钉位置与MP422相同。

3-5：常用信号的连接、处理。

- 加入隔离电容采集交流信号

- 利用开关量输出驱动继电器

四、软件

本章介绍驱动的安装、动态链接库函数使用方法以及针对MP422的软件开发指导。请用户在编程前，仔细阅读本手册，了解相关信息。

由于软件可能不断更新，请用户察看光盘中的提示。测试软件及其他软件的说明见光盘目录：\USB\MP422

4-1：软件安装与说明

软件说明

MP422附带光盘中，提供如下内容：

- 说明书。

- 驱动程序，支持win98/win2000/winXP操作系统。

- Visaul C++、MFC、Visaul Basic、LabVIEW、Delphi编程实例。

- MP422测试程序。

注：由于win98、winNT微软已经不提供支持，不建议使用。MP422板卡的驱动不支持winNT。

- 在光盘的\USB\MP422\DRIVER目录中包含：MP422.inf、 MP422.sys 、MP422.dll、MP422.LIB 4个文件。

- MP422.inf 驱动安装文件。

- MP422.sys 驱动程序。

- MP422.dll 动态链接库。

- MP422.LIB MS VC的库文件。

- 在光盘的\USB\MP422\VC目录中包含：

- VC的编程例子

- 编程需要的include、LIB文件（MP422.h MP422.LIB）。

- 在光盘的\USB\MP422\MFC目录中包含：

- MFC的编程例子

- 编程需要的include、lib文件(MP422.h MP422.LIB）。

- 在光盘的\USB\MP422\VB目录中包含：

- VB的编程例子

- VB编程需要的声明模块程序MP422.bas。

- 在光盘的\USB\MP422\LabVIEW组件目录中包含：

- LabVIEW的编程例子

- LabVIEW子VI。

- 在光盘的\USB\MP422\Delphi目录中包含：

- Delphi的编程例子。

- MP422.EXE：测试程序。

驱动安装

安装方法：

- 将MP422插入一个USB插槽，如果有多个MP422模块，请每一次安装一个MP422模块。第一次安装的模块的设备号为“0”，第二次安装的模块的设备号为“1”，依次类推。

- Windows将会显示找到新硬件，可按找到新硬件向导进行下一步

- 选择搜索适用我的设备的驱动程序，下一步；

- 选择驱动所在目录，进行安装。（目录：\USB\MP422\driver）

- 按找到新硬件向导的提示进行下一步；

- Windows将显示完成添加/删除硬件向导，单击完成即可完成安装过程。

- 完成后如果安装第二个MP422，插入第二块MP422模块，重复上述安装过程。

安装后，程序自动将MP422.dll动态链接库程序拷贝到windows系统的system32目录中，用户用也可以自己将DLL拷贝到当前工作目录中。

驱动安装完毕后在\控制面板\系统\设备管理中的USB项目下可以找到MP422。

- 如果需要更新设备驱动，请在硬件设备管理目录下选择MP422 -〉按鼠标右键选择属性 –〉选择驱动程序 –〉选择重新安装驱动程序。

- 当Visaul C++/Visaul Basic例程从CD-ROM复制到硬盘时，属性仍将保持为只读属性 ，这将影响用户调试程序。请将属性改为文档属性，这样就可以进行正常的编译、调试工作了。

4-2：接口函数说明

本卡以DLL-动态链接库的方式封装了用户在win98/win2000/winXP环境下编程需要的函数。动态链接库可以被windows环境下的多数编程语言调用，用户只要正确使用调用格式就能正确调用函数。本手册只提供了VC、VB、LabVIEW、Delphi的调用例子，有关其他语言调用的方法，用户可以参考其他书籍或直接在网上查找。

声明：如果使用多个MP422，用户需要调用MP422_M_系列函数，并编程中需要利用多线程的方法！通常不建议同时使用多个MP422一同工作！

注：所有的函数原型可以在\USB\MP422\DRIVER\MP422.H文件中获得。

设备操作函数

- 打开一个MP422设备

函数：HANDLE MP422_OpenDevice(long dev_num)

参数：

- dev_num：入口参数，MP422设备号，=0、1、2….，表示第一个、第二个MP422模块。设备号的定义参考驱动安装部分。

- 函数返回值：卡的操作句柄。

注：VC中如果句柄不等于INVALID_HANDLE_VALUE，表示正确。VB中如果句柄不等于&HFFFFFFFF，正确。

- 关闭一个MP422设备

函数：long MP422_CloseDevice(HANDLE hDevice)

功能：关闭以hDevice打开的MP422卡。

参数：

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- 函数返回数值：0：成功 / -1：失败。

- 读入MP422设备信息

函数：long MP422_Info(HANDLE hDevice, char *a)

功能：读入MP422设备信息

参数：

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- *a：指向一个至少80单元字符型数组的指针。

- 函数返回数值：0：成功 / -1：失败。

通用AD操作函数

AD操作函数分为两类函数：通用函数与M系列高级编程函数，我们建议用户使用通用函数，因为此类函数我们已经包装了内部软件缓冲，对实时性要求低！M系列函数支持多个MP422同时工作，但要求用户必须将数据读入调用放在线程或线程定时器中以保证实时性。下面是两类函数的区别：

|  | 通用函数 | M系列函数 |
| --- | --- | --- |
| 支持多个MP422工作 | 否 | 是 |
| 实时读数操作 | 否（提供1秒数据缓冲） | 是（要求100mS内必须进行一次读操作） |
| 对多任务支持（实时显示、存盘） | 好 | 不好 |
| 适合VB、LABVIEW | 是 | 否 |

MP422采样支持连续采样，用户利用MP422_AD()设置参数并启动转换后，利用MP422_Read()函数不断回读采样数据直到完成采样任务，任务结束后调用MP422_StopAD关闭内部采样过程及停止MP422硬件采样功能。

- MP422_AD()设置采样参数并启动AD采样

功能：设置所有与采样相关的参数并启动采样过程。

函数：long MP422_AD(HANDLE hDevice,

long stch,long endch,long gain,

long sammode,long trsl,long trpol,

long clksl,long clkpol,long tdata)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- stch：入口参数，=0-15设置采样的起始通道号码。

- endch：入口参数，=0-15设置采样的停止通道号码。

- gain：设置AD的输入量程。=0、1、2对应选择所有的输入范围为：0-5伏、0-10伏、-5伏 - +5伏。

- sammode：设置采样模式。具体解释见第二章说明。sammode：=0设置采样模式为normal普通扫描模式/=1：设置采样模式为SH模式，伪同步模式。

- trsl：设置触发模式。=0设置软件启动一次采样过程/=1：设置外部触发启动一次采样过程。

- trpol：设置触发输入极性。=0设置外部触发上升边沿有效/=1设置外部触发下降边沿有效。

- clksl：设置时钟模式。=0设置AD启动利用内部时钟/=1：外部时钟。

- clkpol：设置时钟输入极性。=0设置上升边沿有效/=1设置下降边沿有效。

- tdata：设置采样频率（20～4095）。采样频率=4000/tdata(KHz)，AD启动周期=0.25 * tdata (uS)。详细见第二章说明。

注：MP422函数利用tdata这个数据确定底层每次读入数据的长度，以保证实时性与采样速度的平衡。在利用外部时钟操作时，用户可以利用这个变量调节读入数据的实时性（注：USB读入数据每次可以从512点到32768点，如果采样速度缓慢，读入32768点需要很长时间，因此程序的反映速度变慢，这时候如果每次读入小点数数据，将加快反映速度或提高实时性）。

- 函数返回：出口参数：=0操作成功/其他失败。

- MP422_Read()查询并回读采样数据

功能：读入采样数据。采样数据的排列按用户设置的起始与停止通道顺序循环排列，例如：起始通道=0，结束通道=2，读出数据排列按如下顺序：

ch0 ch1 ch2   ch0  ch1 ch2 …….ch0 ch1 ch2

详细的说明请参考第二章说明。

用户在编程时，最好将MP422_Read()函数放置在定时器中，每隔一段时间进行一次读入操作，最长时间延时不要超过1秒。

函数：long MP422_Read(HANDLE hDevice,long *rdata)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- *rdata：指向存储回读数据数组的指针，要求数组容量大于512K（524288）。用户获取数据及长度后，必须在下次调用前将数据存储到另外的数组或硬盘中，以免下次调用覆盖了以前的数据。

- 函数返回：如果小于0表示MP422的硬件或软件缓冲溢出错误（此时以后的采样点均无效）。其他表示用户实际读入数据的长度，请注意，函数每次返回的读入长度不定，但最大为512K。

- MP422_StopAD停止采样

功能：强行停止采样过程并复位硬件采样电路。用于用户已经完成本次采样任务。

函数：long MP422_StopAD(HANDLE hDevice)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- 函数返回：=0表示操作有效。

附注：AD采样数值到电压的转换。32位数据的低16位有效。

数据格式：16位读出数据（D15-D0）定义如下：

| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD15 | AD14 | AD13 | AD12 | AD11 | AD10 | AD9 | AD8 |

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD7 | AD6 | AD5 | AD4 | AD3 | AD2 | AD1 | AD0 |

  - D15-D0：16位数据的从高到低位。

  - AD15-AD0：16位采样数据，（MSB - LSB）。

16位转换数据范围为0-65536，对应电压计算：

设：data为16位转换结果。

0-5伏：

电压=data*5000.0/65536.0 (mV)

0-10伏：

电压=data*10000.0/65536.0 (mV)

±5伏：

电压=(data-32768)*5000.0/32768.0 (mV)

M系列AD操作函数

M系列函数支持多个MP422同时工作，但要求用必须将数据读入调用放在线程或线程定时器中以保证实时性。详细说明见上面“通用AD操作函数”部分。

MP422采样支持连续采样，用户利用MP422_M_AD()设置参数并启动转换后，利用MP422_M_Read()函数不断回读采样数据直到完成采样任务，任务结束后调用MP422_M_StopAD关闭内部采样过程及停止MP422硬件采样功能。M系列函数要求用户尽量实时的读入数据，最大读入数据时间间隔不要超过100毫秒，并保证能够每10-20毫秒读入一次数据。

- MP422_M_AD()设置采样参数并启动AD采样

功能：设置所有与采样相关的参数并启动采样过程。

函数：long MP422_M_AD(HANDLE hDevice,

long stch,long endch,long gain,

long sammode,long trsl,long trpol,

long clksl,long clkpol,long tdata)

参数定义与MP422_AD()相同。

- MP422_M_Read()查询并回读采样数据

功能：读入采样数据。采样数据的排列按用户设置的起始与停止通道顺序循环排列，例如：起始通道=0，结束通道=2，读出数据排列按如下顺序：

ch0 ch1 ch2   ch0  ch1 ch2 …….ch0 ch1 ch2

详细的说明请参考第二章说明。

用户在编程时，必须将MP422_MRead()函数放置在线程中，每隔10-20毫秒进行一次读入操作，最长时间延时不要超过100毫秒。

函数：long MP422_M_Read(HANDLE hDevice,long *rdata, long *mtmp, long tdata)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- *rdata：指向存储回读数据数组的指针，要求数组容量大于512K（524288）。用户获取数据及长度后，必须在下次调用前将数据存储到另外的数组或硬盘中，以免下次调用覆盖了以前的数据。

- mtmp：内部使用变量（函数需要利用这个变量存储当前操作的MP422的中间数据，并在下次调用时引用），必须设置为全局变量。用户必须在启动AD之前将*mtmp设置为0，在任何情况下保持数据的完整性。同时对于多个MP422需要有不同的*mtmp变量对应，不能混合使用！

- tdata：MP422_M_AD中初始化的定时器数据。函数利用这个数据确定底层每次读入数据的长度，以保证实时性与采样速度的平衡。在利用外部时钟操作时，用户可以利用这个变量调节读入数据的实时性（注：USB读入数据每次可以从512点到32768点，如果采样速度缓慢，读入32768点需要很长时间，因此程序的反映速度变慢，这时候如果每次读入小点数数据，将加快反映速度或提高实时性）。

- 函数返回：如果小于0表示MP422的硬件或软件缓冲溢出错误（此时以后的采样点均无效）。其他表示用户实际读入数据的长度，请注意，函数每次返回的读入长度不定，但最大为512K。

- MP422_M_StopAD停止采样

功能：停止采样过程并复位硬件采样电路。用于用户已经完成本次采样任务。

函数：long MP422_M_StopAD(HANDLE hDevice)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- 函数返回：=0表示操作有效。

注：AD采样数值到电压的转换见通用函数部分。

开关量操作函数

- 开关量输入

功能：读入16位开关量输入。

函数：long MP422_DI(HANDLE hDevice)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- 函数返回：出口参数，返回读入的数据。低16位数据（D15-D0）对应输入端口15-0号。

- 开关量输出

功能：设置16位输出数据。

函数：long MP422_DO(HANDLE hDevice,long DO_Data)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- DO_Data：入口函数，输出的数据。数据的低16位有效。16位数据（D15-D0）分别对应端口的16个IO输出口15-0号

- 函数返回：出口参数，=0操作成功，其他失败。

注：关于开关量的操作

- 输入：如果需要判断16位输入的某一个位的状态，可以利用“与逻辑”操作完成。例：判断第DI7位的状态，DI7对应二进制0000 0000 1000 0000 即：16进制0080H，只要将读入数据didata进行以下操作：

VC: long I;

I=didata & 0x0080;

VB: dim I as long

I=didata AND &H0080

判断如果I=0，表示DI7=0，否则为1。

- 输出操作：如果希望对16位输出端口的某一个输出置位，可以通过与逻辑操作置0，或逻辑操作置1。例：输出数据存放在变量I中。

  - 输出DO7置0操作：同样第7位的二进制码=1111 1111 0111 1111(第7位=0)，对应16进制码FF7FH,输出数据dodata：

VC: dodata=I & 0xff7f;

VB: dodata=I AND &Hff7F

  - 输出DO7置1操作：同样第7位的二进制码=0000 0000 1000 0000（第7位=1），对应16进制码00800,输出数据dodata：

VC: dodata=I | 0x0080;

VB: dodata=I OR &H0080

DA操作函数

- DA输出

功能：设置相应通道DA输出。

函数：MP422_DA(HANDLE hdevice,long dach,long dadata);

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- dach: 入口参数，设置DA输出通道（0、1）

- dadata: 入口参数，设置DA输出数据（0～4095对应0～10V）

- 函数返回：出口参数，=0操作成功，其他失败。

4-3：VC程序编程说明

编程前，将MP422.lib及MP422.h程序拷贝到用户当前目录中。（需要的文件在VC目录中）

VC编程的基本流程：

- 利用显式调用加载函数。MP422.lib、MP422_lib.h文件必须在当前工作目录中。方法，程序的开始处加入如下语句：

#pragma comment(lib,”MP422.lib”)

#include”MP422.h”

详细可以参考VC目录中的程序，MP422_LIB.H文件包含了需要的函数的声明过程。

- 利用MP422_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

- 在退出程序时必须执行如下操作：利用MP422_CloseDevice函数关闭句柄

例：

//获得所有MP422的操作函数

#pragma comment(lib,"MP422.lib")

#include"MP422.h"

HANDLE hDevice=INVALID_HANDLE_VALUE;  //硬件操作句柄

Main()

{

//获得421硬件操作句柄

hDevice=MP422_OpenDevice(0); //创建设备驱动句柄，设备号为0

……………………… //用户程序

//退出

MP422_CloseDevice(hDevice); //关闭操作句柄

}

详细可以参考光盘上的MP422的VC目录下的例子。

在编程时必须注意，硬件操作句柄HANDLE必须为全局变量或必须传递给有相应硬件操作的函数。硬件句柄只要在程序启动时打开一次即可，不需要每次打开或关闭。

4-4：VB程序编程说明

编程前，请将MP422.dll动态链接库程序拷贝到用户当前目录中或windows系统的system32目录中

VB编程的基本流程：

- 在工程菜单中选择添加模块，将MP422.bas模块添加进来（该模块在光盘中\USB\MP422\vb目录中，应用时将文件拷贝到当前工作目录），此文件为所有函数的声明文件。

- 在模块中定义一个硬件操作句柄，为一个long属性的全局变量，这样可以被用户程序中的所有form调用（例：MP422.bas中声明的句柄hd421）。

- 利用MP422_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

在退出程序时必须执行如下操作：

利用MP422_CloseDevice函数关闭句柄

注：MP422.bas模块已经包含了所有必要的MP422函数的声明语句。

例：

DIM hd422 as long

Private Sub Form_Load()

DIM I as long

hd422 = MP422_OpenDevice(0) ‘打开设备0号，获得驱动句柄

…………………..  ‘其他操作

End Sub

……………………………………….

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

MP422_CloseDriver hd421  ‘关闭驱动

End Sub

注：VB中如果设备操作句柄不等于&HFFFFFFFF为有效句柄。

4-5：LabVIEW程序编程说明

本公司生产的所有采集卡的相关接口函数，均以动态链接库的形式提供给用户。在使用LabVIEW对本公司采集卡进行开发时，只需通过LabVIEW中的Call Library Function Node节点来调用我们所提供的动态链接库函数即可对硬件进行相关操作。

目前，本公司已将客户在LabVIEW中通过Call Library Function Node节点调用DLL函数的过程全部编译为Sub VI的形式，用户只需在LabVIEW的Block Diagram中点击右键，选择ALL Functions->Select a VI，找到\MP422(Sub VI)目录，将所需Sub VI添加到LabVIEW的Block Diagram中，即可完成对DLL函数的调用。

详见光盘中的LabVIEW例程及《双诺公司采集卡LabVIEW开发手册》。

4-6：Delphi程序编程说明

在Delphi中调用动态链接库的方式分为静态调用和动态调用，本公司所提供的例程均采用静态调用方式（有关动态调用方式请参见光盘中的《双诺公司采集卡Delphi开发说明》）。

编程前，请将MP422.dll动态链接库程序拷贝到用户当前目录中或windows系统的system32目录中

Delphi编程的基本流程：

1．在.pas文件中的implementation处声明动态连接库中的函数。

2．定义一个硬件操作句柄，为一个ulong属性的全局变量。

3．利用MP422_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

在退出程序时必须执行如下操作：

利用MP422_CloseDevice函数关闭句柄

例：

var

hd42:ulong;//句柄

…………………

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

var

i:ulong;

begin

hd422:= MP422_OpenDevice(0);

end;

…………………………

……………………//其他操作

procedure TForm1.Formdestroy(Sender: TObject);

begin

MP422_CloseDevice(hd422);

end;

end.

注：Delphi中如果设备操作句柄不等于$FFFFFFFF为有效句柄。

有关用户其他方面的应用请参考光盘中的例程。

五、附录

- MP422示意图：