1

MP431


MP431

使 用 手 册

· MP431 4路12位隔离DA卡

· 输出5V/10V/±5V

· 8入/8出开关量（非隔离）

wwlab

2007年3月

在开始使用前请仔细阅读下面说明

检查
打开包装请查验如下：

· MP431卡一个

· 手册及光盘。

· 40线电缆一套。

安装

将MP431插入主机的任何一个USB2.0插槽中并将外部的输入、输出线连好。如果主机有多套MP系列USB模块，请每次只安装一个模块。软件启动安装请察看第3章说明。

保修

本产品自售出之日起一年内，用户遵守储存、运输和使用要求，而产品质量不合要求，凭保修单免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的，需缴纳器件费和维修费及相应的运输费用，如果板卡有明显烧毁、烧糊情况原则上不予维修。如果板卡开箱测试有问题，可以免费维修（限购买板卡10天内）。

目录

4一、MP431说明


41.1 MP431板简介


41.2 性能参数


6二、硬件原理说明


8三、安装与连接


83-1 安装


93.2 插座定义


103.3 配套端子板


113.4 常用信号连接与处理


12四、MP431的编程


124.1 软件安装与说明


144.2 接口函数说明


184.3 VC程序编程说明


194.4 VB程序编程说明


204.5 LabVIEW程序编程说明


214.6 Delphi程序编程说明


23五、附录


235.1 MP431示意图





一、MP431说明
1.1 MP431板简介
MP431是一款隔离通用12位D/A板，具有4路隔离模拟输出。模拟输出范围分别为0-5V、0-10V和±5V，每路输出范围可以通过开关独立设置。MP431输出电压采用软件补偿校正，提高输出电压精度。

相关产品：

· AC6631：8路隔离12位DA。

· AC6301E：4路隔离12位DA，直接4-20毫安输出。

· AC6302：8路12位DA，输出范围软件控制。

1.2 性能参数

DA部分

· 12位DA转换器DAC7554，分辨率±1LSB。

· 4路独立输出。

· 每路输出可以通过拨码开关独立设置输出为0-5V、0-10V或-5-+5V。

· 输出建立时间：小于100微秒。

· 隔离电压：1000伏。

· 对应输出幅度及精度如下：

	输出
	系统精度

（FSR）
	线性

	0－5V
	0.1%
	SYMBOL 177 \f "Symbol" 1LSB

	0V－10V
	0.1%
	SYMBOL 177 \f "Symbol" 1LSB

	-5V-+5V
	0.1%
	SYMBOL 177 \f "Symbol" 1LSB


开关量部分

· 8路输入通道，性能：

1. 输入电压：3伏电平，兼容TTL电平。

2. 高电平：大于2伏。

3. 低电平：小于0.8伏。

4. 输入电压范围：0-5伏

· 8路输出通道，性能：

1. 输出电压：3伏电平，兼容TTL电平。

2. 高电平：大于2.5伏。

3. 低电平：小于0.5伏。

4. 最大输出电流：15毫安/路。

5. 开关量输出上电自动清零。

系统：

· 总线：符合USB2.0标准

· 工作电流：500mA。

· 电源：USB供电，可以选择外部电源供电。

· 外部电源输入电压：5伏，±5%。

· 内部板卡尺寸：10cm x 11.5cm

二、硬件原理说明

MP431原理框图如下。                                                                   

原理框图：

[image: image7.png]o

wo e
#Blmooooocoomoooooo0o0lfi
B30 | kenmcn conince 8
La-h 7
FENY PL 200IN_AD INPUT H
] i
g P2 40PIN DIO
el L I L R R L T e m‘; n:. n:- nTu
e
000000000000 O0O0O0|[0o0|0o0
o 0
I
e
D0000000ODdOO0OO00O0O0O|0O0[0O0
e Pz
g |[O0O00O0O0O0OQ] OO0000000000000000000] g
o! Blocooooo00 Blo0c00000000000000000 50










DA输出可以通过开关选择3个范围，为：5/10/±5伏。对应电压转换为：

· 5伏： 电压=data * 5000 / 4095.0 (mV)

data:12位数据（范围：0-4095）。

· 10伏： 电压=data * 10000 / 4095.0 (mV)

data:12位数据（范围：0-4095）。

· ±5伏： 电压=（data-2048） * 5000 / 2048.0 (mV)

data:12位数据（范围：0-4095）。

三、安装与连接
3-1 安装

关于USB


一些品牌的笔记本计算机的供电能力有限，如果MP431因此不能正常工作，可使用标准的5伏电源为其供电（注意外部供电电压为5伏±5%）。


用户在应用时请尽量采用随机配备的原装电缆。如果需要单独配备电缆，请按照以下原则配备：

· 电缆要选择粗的电缆以满足供电要求。

如果用户希望将MP431放置在远离计算机的地方，可以利用USB2.0延长线来解决，一条延长线可以延长5米，最多可以延长20米（或以实验结果确定）。

USB支持即插即用，用户可以在开机状态连接或拔掉MP431与PC机的连接。一些计算机由于兼容的原因，可能在连接MP431模块启动计算机时出现“蓝屏”，请在计算机启动后再连接MP431。

USB支持多个外部设备同时工作。

开关设置

CH0-CH3：分别为4个2位拨码开关，分别对应DA输出通道的0-3。对应的开关1和2均为OFF时输出为0-5V，1为ON 2为OFF时输出为0-10V，1为OFF 2为ON时输出为-5V-+5V。

输出0-5V

[image: image1.png]



输出0-10V
[image: image2.png]



输出-5-+5V

[image: image3.png]



错误，严禁

[image: image4.png]



3.2 插座定义

· P1  DB25插座，定义如下：

[image: image5.emf]PO6


PO1


PI6


DAOUT1


PI3


PI7


DAOUT0


PI0


PO5


PI4


PO4


PO2


PI2


PO3


PI5


PO7


DAOUT3


PO0


PI1


DAOUT2


P1


IDC40L


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40




PO6

PO1

PI6

DAOUT1

PI3

PI7

DAOUT0

PI0

PO5

PI4

PO4

PO2

PI2

PO3

PI5

PO7

DAOUT3

PO0

PI1

DAOUT2

P1

IDC40L

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

23 24

25 26

27 28

29 30

31 32

33 34

35 36

37 38

39 40


1． DAOUT0-DAOUT3：对应4路输出通道0-3号。

2． 9、10脚：DA输出模拟地线。

3． PI0-PI7：对应8路开关量输入0-7号。

4． PO0-PO7：对应8路开关量输出0-7号。

5． 29、30、39、40脚：开关量输出数字地线。

3.3 配套端子板

MP431可以配接如下端子板:

ACS420：螺丝端子通用转接板，支持P1、P2电缆共80线。

AC145A：隔离16入/16出端子板。输入电压0-24伏/输出：OC输出，驱动电流100毫安。

AC115：二路电压到4-20毫安转换。

ACS420说明

示意图：





3.4 常用信号连接与处理


模拟输出不能直接驱动线圈或大电容负载，遇到这类情况时，需要在输出与被驱动设备之间串接一个200-500欧姆的电阻。

四、MP431的编程
本章介绍驱动的安装、动态链接库函数使用方法以及针对MP431的软件开发指导。请用户在编程前，仔细阅读本手册，了解相关信息。

4.1 软件安装与说明

4.1.1 软件说明

MP431附带光盘中，提供如下内容：

1. 说明书。

2. 驱动程序，支持win98/win2000/winXP操作系统。

3. MFC、Visaul C++、Visaul Basic编程实例。

4. MP431测试程序。

注：由于win98、winNT微软已经不提供支持，不建议使用。MP431卡的驱动不支持win NT。

· 在光盘的\USB\MP431\DRIVER目录中包含：MP431.inf、 MP431.sys 、MP431.dll、MP431.LIB 4个文件。

· MP431.inf 驱动安装文件。

· MP431.sys 驱动程序。

· MP431.dll 动态链接库。

· MP431.LIB MS VC的库文件。

· 在光盘的\USB\MP431\VC目录中包含：

· VC的编程例子

· 编程需要的include、LIB文件（MP431.h MP431.LIB）。

· 在光盘的\USB\MP431\MFC目录中包含：

· MFC的编程例子

· 编程需要的include、lib文件(MP431.h MP431.LIB）。

· 在光盘的\USB\MP431\VB目录中包含：

· VB的编程例子

· VB编程需要的声明模块程序MP431.bas。

· MP431.EXE：测试程序。

4.1.2 驱动安装

安装方法：

1. 将MP431插入一个USB插槽，如果有多个MP431模块，请每一次安装一个MP431模块。第一次安装的模块的设备号为“0”，第二次安装的模块的设备号为“1”，依次类推。

2. Windows将会显示找到新硬件，可按找到新硬件向导进行下一步
3. 选择搜索适用我的设备的驱动程序，下一步；
4. 选择驱动所在目录，进行安装。（目录：\USB\MP431\driver）
5. 按找到新硬件向导的提示进行下一步；
6. Windows将显示完成添加/删除硬件向导，单击完成即可完成安装过程。

7. 完成后如果安装第二个MP431，插入第二块MP431模块，重复上述安装过程。


安装后，程序自动将MP431.dll动态链接库程序拷贝到windows系统的system32目录中，用户用也可以自己将DLL拷贝到当前工作目录中。

驱动安装完毕后在\控制面板\系统\设备管理中的USB项目下可以找到MP431。

1. 如果需要更新设备驱动，请在硬件设备管理目录下选择MP431 -〉按鼠标右键选择属性 –〉选择驱动程序 –〉选择重新安装驱动程序。

2. 当Visaul C++/Visaul Basic例程从CD-ROM复制到硬盘时，属性仍将保持为只读属性 ，这将影响用户调试程序。请将属性改为文档属性，这样就可以进行正常的编译、调试工作了。

4.2 接口函数说明

本卡以DLL-动态链接库的方式封装了用户在win98/win2000/winXP环境下编程需要的函数。动态链接库可以被windows环境下的多数编程语言调用，用户只要正确使用调用格式就能正确调用函数。本手册只提供了VC、VB的调用例子，有关其他语言调用的方法，用户可以参考其他书籍或直接在网上查找。

设备函数

· 打开一个MP431设备

函数：HANDLE MP431_OpenDevice(long DeviceNum)

功能：获得MP431卡的操作句柄。

参数：

· DeviceNum：入口参数，MP431设备号，=0、1、2….，表示第一个、第二个MP431插卡。设备号的定义参考驱动安装部分。

· 函数返回值：卡的操作句柄。

注：VC中如果句柄不等于INVALID_HANDLE_VALUE，表示正确。VB中如果句柄不等于&HFFFFFFFF，正确。

· 关闭一个MP431设备

函数：long MP431_CloseDevice(HANDLE hHandle)

功能：关闭以hHandle打开的MP431卡。
参数：

· hHandle：入口参数，卡的操作句柄。

· 函数返回数值：0：成功 / -1：失败。

DA函数

· 初使化DA输出。

函数：long MP431_CAL(HANDLE hDevice,long CH,long gain,long data)
功能：初始化DA输出，并读入DA校正参数。
参数：

· hHandle：入口参数，卡的操作句柄。

· CH：入口参数，=0-3对应输出通道0-3号

· gain：入口参数，=0-2分别对应输出电压范围0-5V、0-10V、-5V-+5V。

· data:入口参数，=0-4095对应初始化的12位DA输出数据。

· 函数返回数值：0正确/其它失败。

每次上电后都要先用此函数初始化四个DA通道。

· 启动DA。

函数：long MP431_StarDA(HANDLE hDevice)
功能：启动DA，并将初始化的DA值输出。
参数：

· hHandle：入口参数，卡的操作句柄。

· 函数返回数值：0正确/其它失败。

初始化DA后，先启动DA，然后才能操作DA进行电压输出操作。

· 操作DA输出。

函数：long MP431_DA(HANDLE hDevice,long CH,long gain,long data)
功能：设置通道号为CH的通道的输出电压。
参数：

· hHandle：入口参数，卡的操作句柄。

· CH：入口参数，=0-3对应输出通道0-3号。

· gain：入口参数，=0-2分别对应输出电压范围0-5V、0-10V、-5V-+5V。

· data:入口参数，=0-4095对应设置12位DA输出数据。

· 函数返回数值：0正确/其它失败。

开关量操作函数

· 开关量输入

功能：读入8位开关量输入。

函数：long MP431_DI(HANDLE hDevice)
· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· 函数返回：出口参数，返回读入的数据。低8位数据（D0-D7）对应输入端口0-7号。

· 开关量输出

功能：设置8位输出数据。

函数：long MP421_DO(HANDLE hDevice,long iodata)
· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· iodata：入口函数，输出的数据。数据的低8位有效。8位数据（D0-D7）分别对应端口的8个IO输出口0-7号

· 函数返回：出口参数，=0操作成功，其他失败。

电压计算：

3个输出量程，为：5/10/±5伏。对应电压转换为：

0-5伏： 电压=dadata * 5000 / 4095.0 (mV)

dadata:12位数据（范围：0-4095）。

0-10伏： 电压=dadata * 10000 / 4095.0 (mV)

dadata:12位数据（范围：0-4095）。

±5伏： 电压=（data-2048） * 5000 / 2048.0 (mV)

dadata:12位数据（范围：0-4095）。

4.3 VC程序编程说明

编程前，请将mp431.lib及mp431.h程序拷贝到用户当前目录中。（需要的文件在\mp431\driver目录中）

VC编程的基本流程：

1. 利用显式调用加载函数。mp431.lib、mp431_lib.h文件必须在当前工作目录中。方法，程序的开始处加入如下语句：

#pragma comment(lib, "mp431.lib")

#include"mp431.h"
详细可以参考VC目录中的程序，MP431.h文件包含了需要的函数的声明过程。

2. 利用MP431_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

3. 在退出程序时必须执行如下操作：利用MP431_CloseDevice函数关闭句柄

例：

//获得所有431的操作函数

#pragma comment(lib,"mp431.lib")

#include"mp431.h"
HANDLE hDevice=INVALID_HANDLE_VALUE;  //硬件操作句柄

Main()

{

//获得431硬件操作句柄

hDevice=MP431_OpenDevice(0); //创建设备驱动句柄，设备号为0

……………………… //用户程序

//DA=5V  (0-10V范围)

MP431_DA(hDevice,0,2048);

//退出

MP431_CloseDevice(hDevice); //关闭操作句柄

}

详细可以参考光盘上的MP431的VC目录下的例子。

在编程时必须注意，硬件操作句柄HANDLE必须为全局变量或必须传递给有相应硬件操作的函数。硬件句柄只要在程序启动时打开一次即可，不需要每次打开或关闭。

4.4 VB程序编程说明

VB编程的基本流程：

1. 在工程菜单中选择添加模块，将mp431.bas模块添加进来（该模块在光盘中\pci\mp431\vb目录中，应用时将文件拷贝到当前工作目录），此文件为所有函数的声明文件。

2. 在模块中定义一个硬件操作句柄，为一个long属性的全局变量，这样可以被用户程序中的所有form调用（例：mp431.bas中声明的句柄hd431）。

3. 利用MP431_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

在退出程序时必须执行如下操作：

利用MP431_CloseDevice函数关闭句柄

注：mp431.bas模块已经包含了所有必要的431函数的声明语句。

例：

DIM hd431 as long

Private Sub Form_Load()

DIM I as long

Hd431 = MP431_OpenDevice(0) ‘打开设备0号，获得驱动句柄

…………………..  ‘其他操作

End Sub

……………………………………….

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

MP431_CloseDriver hd431  ‘关闭驱动

End Sub

有关用户其它方面的应用请参考光盘中的例程。

注：VB中如果设备操作句柄不等于&HFFFFFFFF为有效句柄。

4.5 LabVIEW程序编程说明

本公司生产的所有采集卡的相关接口函数，均以动态链接库的形式提供给用户。在使用LabVIEW对本公司采集卡进行开发时，只需通过LabVIEW中的Call Library Function Node节点来调用我们所提供的动态链接库函数即可对硬件进行相关操作。

目前，本公司已将客户在LabVIEW中通过Call Library Function Node节点调用DLL函数的过程全部编译为Sub VI的形式，用户只需在LabVIEW的Block Diagram中点击右键，选择ALL Functions->Select a VI，找到\MP453(Sub VI)目录，将所需Sub VI添加到LabVIEW的Block Diagram中，即可完成对DLL函数的调用。

详见光盘中的LabVIEW例程及《双诺公司采集卡LabVIEW开发手册》。

4.6 Delphi程序编程说明

在Delphi中调用动态链接库的方式分为静态调用和动态调用，本公司所提供的例程均采用静态调用方式（有关动态调用方式请参见光盘中的《双诺公司采集卡Delphi开发说明》）。

编程前，请将MP431.dll动态链接库程序拷贝到用户当前目录中或windows系统的system32目录中

Delphi编程的基本流程：

1．在.pas文件中的implementation处声明动态连接库中的函数。
2．定义一个硬件操作句柄，为一个ulong属性的全局变量。

3．利用MP416_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

在退出程序时必须执行如下操作：

利用MP431_CloseDevice函数关闭句柄

例：

var

  hd431:ulong;//句柄

…………………
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

begin

hd431:= MP431_OpenDevice(0);

end;
…………………………//其他操作

procedure TForm1.Formdestroy(Sender: TObject);

begin

   MP431_CloseDevice(hd416);

end;

end.
注：Delphi中如果设备操作句柄不等于$FFFFFFFF为有效句柄。

有关用户其他方面的应用请参考光盘中的例程。

五、附录
5.1 MP431示意图：

[image: image6.png]= Al

|
: @}Ti?"fé“ﬂ lest

B
(o]









































USB


2.0





电源























     DA输出





开关量输入输出





        P1             P2























�





DA





隔离





CPU


CY68013





                                               





                       模拟输出




















                     8DI                        数据、地址





                 8DO                           总线    


                                                   

















                                                


                                           USB电源  














                                                  


外部电源输入

















PAGE  
15
www.wwlab.com.cn


