AE210

使 用 手 册

- RS232总线适合嵌入式应用

- 16路12位AD

- 2路12位DA

- 开关量：8DI/8DO

- 通信速度：115.2K/19.2K

wwlab   2011/10

# 在开始使用前请仔细阅读下面说明

检查

打开包装请查验如下：

- AE210采集模块

- 光盘

- DB9串口电缆，40线（2毫米间距，30cm长）电缆。

- USB 5V电源线

安装

- 出厂缺省设置为115.2K的通信速度，如果需要改变请打开机壳改动跳线器。

- 正确连接输入、输出插座及串口连接。

- 连接电源。

保修

本产品自售出之日起一年内，用户遵守储存、运输和使用要求，而产品质量不合要求，凭保修单免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的，需缴纳器件费和维修费及相应的运输费用，如果板卡有明显烧毁、烧糊情况不予维修。如果板卡开箱测试有问题，可以免费维修（限购买板卡10天内）。

软件支持服务

自销售之日起提供3个月的免费开发咨询。

# 目录

在开始使用前请仔细阅读下面说明	1

目录	2

一、AE210说明	4

1.1 AE210板简介	4

相关产品：	4

配套	4

1.2 主要功能及性能	5

AD部分：	5

AD工作模式：	5

DA输出	5

开关量输入输出及计数器	6

软件支持：	6

通信接口：	6

其他	7

二、原理说明：	8

2.1简介：	8

2.2模拟输入及AD数据计算	8

模拟输入	8

AD输入校正	9

AD转换数据格式与计算	9

2.3：开关量部分的原理：	10

2.4:DA	10

三、安装与连接	12

3.1 安装	12

信号连接注意事项	12

连接器及跳线位置示意图	13

3.2 跳线器选择	13

JP4 通信速度选择	13

3.3 连接器插座定义	14

P1定义：	14

电源插座：	14

通讯插座RS232	15

内部3伏电平串口连接器	15

内部电源连接	16

3.4 配套端子板	16

3.5 常用信号的连接、处理。	17

利用开关量输出驱动继电器	17

开关量输出驱动光藕	17

四、软件编程及串口命令	18

4.1：通信格式与定义	18

特点：	18

通信格式：	18

发送帧定义：	18

接收帧定义：	19

4.2 : 通信控制命令“CMD”	19

通信命令 CMD	20

4.3 详细命令格式	20

1H：AD转换操作	20

9H：AD校正操作	22

FH：回读DA输出电压	22

10H：DA操作	24

20H：读入8位开关量输入	25

21H：设置8位开关量输出	26

24H：回读8位开关量输出	26

F7H：读设备编码	27

特殊命令（不建议使用）	28

五、 PC软件与说明	30

5.1 软件说明	30

5.2 接口函数说明	30

函数简介	30

变量约定	31

设备操作函数	31

AD操作函数	32

DA操作函数	33

开关量操作函数	34

5.3 VC程序编程说明	36

五、附录	37

示意图	37

# 一、AE210说明

## 1.1 AE210板简介

AE210是一款面向嵌入式应用的采集模块，采用RS232总线, 通信速度可以选择115.2KHz/19.2KHz。采用ARM M3芯片作为内部控制器，具有小体积、高速低功耗的特点，适合与嵌入式系统或PC接口。同时用户可以通过“以太网串口”转换器，连接到标准以太网上，实现远程采集。模块采用ADAM模块大小的塑料外壳，方便应用。

模块提供：16路12位AD(最大通过率500Hz)，2路静态输出DA电压输出、开关量8路输入/8路输出。AD采用软件查询采样模式。

特别为嵌入式连接设计，同时提供：

- 3伏电平的RS232接口插座

- 内部2线电源连接器

- 小尺寸板型，带固定开孔。

### 相关产品：

- AE212：16位AD rs232总线采集卡。

- AE217：20位AD rs232总线采集卡。

### 配套

- 塑料外壳DIN导轨固定卡（塑料）

- ACS610 40线螺丝端子接线板，提供16路AD滤波、I/V变换电阻安装位置；DA输出连接；开关量输入输出。

- AC145N 隔离16入/16出。输出为：共地输出，可以直接驱动继电器。

- AC140E：隔离16入，16路继电器板。

- AC110 4路mV级小信号放大板。

- AC115 2路电压到4-20毫安电流输出转换板

## 1.2 主要功能及性能

### AD部分：

- 16路单端输入，输入电压：5/10伏/±5/±10伏，软件控制。

- AD转换器：12位AD，速度10KHz （100uS转换时间）。系统最大通过速度约：400Hz（RS232设置为：115.2K）。

- 通道输入阻抗大于：100兆欧姆。（输入对地线没有电阻，不用的输入需要接地）

- 输入插座：40线2毫米间距扁平电缆插座

- 分辨率：16位。

- 噪音（峰值）：

| 增益G | 输入范围 | 噪音（LSB） | 误差（mV） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 单极性0-5V | ±2 | ±5 |
| 1 | 单极性0-10V | ±1.5 | ±10 |
| 2 | 双极性±5V | ±1.5 | ±10 |
| 3 | 双极性±10V | ±1.5 | ±20 |

### AD工作模式：

- 启动模式：软件。

- 软件查询模式：对设置的任意一个通道进行一次采样

### DA输出

2路12位DA转换器。性能如下：

- 12位DA，分辨率1LSB。

- 每路输出可以单独软件设置为：0-10V或±10V。

- 输出信号上升速率：大于1V/uS。

- 输出电流：最大±5毫安。

- 精度：0.3% FSR。

- 零点误差：10V档：±15毫伏 / ±10V档：±20毫伏。

- 输出上电为0。

### 开关量输入输出及计数器

- 8路输入通道，性能：

- 输入电压：3伏电平。

- 高电平：大于2伏。

- 低电平：小于0.8伏。

- 输入电压范围：0-3.3

- 8输出通道，性能：

- 输出电压：3.3V电平，兼容TTL电平。

- 高电平：大于2.5伏。

- 低电平：小于0.5伏。

- 最大输出电流：10毫安/路。

- 开关量输出上电自动清零。

### 软件支持：

- winXP/win7 32位系统开发包：驱动程序、DLL库函数

- 例子：MFC，VC

- PC测试程序

位置：光盘的\PCI\AE210目录。

### 通信接口：

- 标准3线RS232接口，占用RX、TX连接脚。

- 通信接口为：DB9孔插座。

- 速度：跳线器选择：115.2K/19.2K。

- 通信格式：8位数据位、无奇偶校验、一个起始一个停止位。

### 其他

- +5伏供电，静态电流约：200mA

- 内部板卡尺寸：9.5cm x 5.5cm （长x宽）

# 二、原理说明：

## 2.1简介：

AE210采用RS232接口，通信速度可以选择115.2KHz/19.2KHz。采用ARM M3芯片作为内部控制器，具有小体积、高速低功耗的特点，适合与嵌入式系统或PC接口。

AE210提供16路12位AD，同时具有2路静态输出DA、开关量8路输入/8路输出。

原理框图：

模拟输入

8DI                                    RS232接口

8DO

DA输出

SW

输入选择

AD

ARM M3

Processor

## 2.2模拟输入及AD数据计算

### 模拟输入

AE210具有16路模拟输入，输入阻抗10兆欧姆。输入具有过压保护，可以承受瞬时±20伏的电压。采样通道为0-15号。

注：单端输入：输入信号以地线为参考零点。

AD输入有4档量程，由软件控制，分别对应增益选择：0-3号。输入范围：

| 增益选择 G | 输入范围 |
| --- | --- |
| 0 | 0-5V |
| 1 | 0-10V |
| 2 | ±5V |
| 3 | ±10V |

以上的功能由AD命令中的参数控制，如下：

- ch：控制AD采样的通道号（=0-15）

- gain：=0-3，选择输入范围。

### AD输入校正

AD采用自动软件校正，能够有效的减小温度偏移带来的误差。用户在开始采样工作之前必须调用一次CAL命令，对AD进行一次校正操作，否则采样误差将极大！如果连续工作，建议每1-2小时(在AD不采样时，因为进行CAL操作将停止所有的现有AD正在进行的操作)进行一次校正操作，这样能够有效的自动消除温度变化带来的误差。

### AD转换数据格式与计算

数据格式：16位读出数据（D15-D0）定义如下：

| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | AD11 | AD10 | AD9 | AD8 |

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD7 | AD6 | AD5 | AD4 | AD3 | Ad2 | AD1 | AD0 |

  - D15-D0：16位数据的从高到低位。

  - AD11-AD0：12位采样数据，（MSB - LSB）。

12位转换数据范围为0-4095，对应电压计算：

设：data为16位转换结果 。

单极性输入（G=0-1）：

电压=data*5000.0/4095.0 (mV)    G=0

电压=data*10000.0/4095.0 (mV)   G=1

双极性输入（G=2-3）：

电压=(data-2047)*5000.0/2048.0 (mV)      G=2

电压=(data-2047)*10000.0/2048.0 (mV)     G=3

## 2.3：开关量部分的原理：

AE210开关量提供8个输入及8个输出接口。所有的输出口在上电初始时为“0”或低电平。输入接口内部上拉到+电源，如果没有外部输入，读入数据为1。

8位输入DI0-DI7由命令DI读入。

8位输出DO0-DO7由命令DO()设置。

AE210的DIO为3V电平，可以兼容5伏TTL电平，输入可以承受5.5伏电压，输出高电平通常为2.8伏-3伏。

## 2.4:DA

AE210具有两路静态DA转换器，可以通过DA命令设置输出范围：10/±10伏。

模拟输出部分原理示意：

DA输出信号到缓冲放大器,同时将DA输出的0-2.5V信号变换为10伏、±10伏信号。由于运算放大器输出无法驱动电容、电感负载，因此应用时如果驱动类似负载，请在输出与被驱动设备中间串接一个100欧姆到500欧姆的电阻。DA输出为静态低速信号，适合作为控制信号，不适合输出波形信号。

电压计算：

10伏：输出电压=data*10000/4095.0 (mV)

data(范围0-4095)为12位DA数据。

±10伏：输出电压=（data-2048）*10000/2048.0 (mV)

data(范围0-4095)为12位DA数据。

DA输出电压及量程通过DA命令设置。

# 三、安装与连接

## 3.1 安装

用户必须应该注意:绝对不能带电插拔AE210卡及外部接口！

### 信号连接注意事项

- 模拟输入：

- 输入连接电缆必须用屏蔽电缆，电缆的屏蔽外层最好只在一端连接到地线上。

- 模拟信号的地线应该连接到前端的模拟输出的地线上，不能与数字地线混合。如果需要混合数字、模拟地线，可以将数字地线连接到前端的电源地线上。

- 如果前端信号干扰较大，如电力信号采集应用时，应该考虑应用RS232隔离。这样可以避免干扰、高压烧毁AE210。

- 对于高精度采样，要求前端设备输出有尽量低的输出阻抗及电流驱动能力。

- 开关量：

- 开关量输入电平不能低于-0.3V 或高于+5V。

- 输出不要对地线、电源短路。

- 输出如果需要驱动大功率设备，为防止干扰应该选用AC145ND或AC140E端子板，将输出与设备隔离。

### 连接器及跳线位置示意图

JP1

外部5伏电源  外部5伏电源

RS232

2      1

P1

-     +

3 JP4

JP5

1

通讯速度

1

P2

DB9

## 3.2 跳线器选择

### JP4 通信速度选择

注意：

- 重新选择通信速度后，必须关掉电源，重新上电后才有效。

- 出厂缺省设置为：115.2KHz。

选择115.2K通讯速度，跳线器位于1、2号

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |

选择19.2K通讯速度，跳线器位于2、3号

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |

## 3.3 连接器插座定义

AE210电缆连接器：P1负责AD DA　DIO的连接。P1为40脚2毫米间距扁平电缆插座。

### P1定义：

说明：

- AIN0-AIN15对应16路单端模拟输入通道0-15号。

- 脚17模拟输入AD的地线。

- 脚18：DA输出地线。

- 脚19，20 DAOUT0 DAOUT1对应DA输出0，1号通道。

- DI0-DI7对应8路开关量输入0-7号。

- DO0-DO7对应8路开关量输出0-7号。

- 脚37、38 DIO地线。

### 电源插座：

电源插座为标准RJ电源插座，定义如下：

+5伏

地线

电源要求为5伏5%精度的稳压电源，输出电流大于500毫安。

### 通讯插座RS232

与标准的RS232 9芯接头的信号相反，支持直接一对一连接，接线无需反向。

- PRX：RS232接收输入

- PTX：RS232发送输出

- 脚5：地线

- 插座为DB9孔

### 内部3伏电平串口连接器

出场时JP5的1、2及3、4脚短路，如果用户直接与单片机或ARM处理器连接，可以去掉短路块，直接利用TX0 RX0信号与处理器连接。

- TX0：内部处理器的串口发送，3伏电平

- RX0：内部处理器的串口接收，3伏电平

- VCC：5伏电源

- 脚5：地线

### 内部电源连接

JP1：2脚连接器为+5V电源输入，功能与外部的RJ插座相同，在板上标记有：+/-对应5伏电源的+及地线。

## 3.4 配套端子板

AE210可以配接如下端子板:

- ACS610 模拟输入、输出及开关量螺丝端子接线板，提供16路滤波、I/V变换电阻安装位置；DA输出连接；DIO连接。

- AC145ND：隔离16入/16出端子板。输入电压0-24伏/输出：共阴输出，驱动电流100毫安，可以直接输出共地电压。需要配接外部电源，输出电压=外部电源电压。

- AC140E：隔离16入/16路继电器端子板。输入电压0-24伏。输出：16路继电器，12伏供电，触点电流1安。

- AC110 4路mV级小信号放大板。

- AC115 2路电压到4-20毫安转换板（由于DA输出标准电流信号）

## 3.5 常用信号的连接、处理。

### 利用开关量输出驱动继电器

### 开关量输出驱动光藕

# 四、软件编程及串口命令

本章介绍AE210的串口编程命令、windows的软件开发动态连接库DLL的说明。请用户在编程前，仔细阅读本手册，了解相关信息。

由于软件可能不断更新，请用户查看光盘中的提示。测试软件及其他软件的说明见光盘目录：\AE嵌入应用板\AE210

## 4.1：通信格式与定义

AE210采用标准RS232接口，DB9插座（孔）。与PC连接应用直接连接（非扭转连线）。插座定义见第三章。

### 特点：

- AE210的通信为被动查询方式，当收到有效主机命令后，返回需要的数据（不主动发送输出数据）。

- 所有发送、接收数据为固定长度，方便用户编程。

- 数据校验采用累加和的方式，方便编程。

- 每个命令，AE210都有对应返回数据

### 通信格式：

速度：115200b/S 或 19200b/S

数据长度：8位

一个起始、一个停止位，无奇偶校验

### 发送帧定义：

向AE210发送的控制命令。

帧长度：8byte，定义：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55H | AAH | CMD | DATA0 | DATA1 | DATA2 | DATA3 | CHKSUM |

一个数据帧由8个8bit数据位构成。

- 1、2号为二个byte的起始标志位“55H、AAH”。

- 3号：“CMD”命令位

- 4-7号：data0-data3为32bit数据位。Data0-data3对应32位数据的4个8位数据的0-3号，data0：低8位，data3：最高8位。

- CHKSUM：校验和。校验和等于所有前七位数据相加的总和的低8位。如下：CHKSUM=（B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7）“与” FFH。（B1-B7：对应帧的1-7号数据）

### 接收帧定义：

从AE210返回的数据。

帧长度：6byte，定义：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LEN | DATA0 | DATA1 | DATA2 | DATA3 | CHKSUM |

返回的接收帧由6个8bit数据位构成。

- 1号：“LEN”,返回数据长度。如果AE210接收的命令正确，LEN为返回数据长度，（AE210 LEN=4）；如果接收的命令错误，LEN=ffH。

- 2-3号：data0-data3为32bit数据位。Data0-data3对应32位数据的4个8位数据的0-3号，data0：低8位，data3：最高8位。

- CHKSUM：校验和。校验和等于所有前5位数据相加的总和的低8位。如下：CHKSUM=（B1+B2+B3+B4+B5）“与” FFH。（B1-B5：对应帧的1-5号数据），定义与发送命令帧相同。

## 4.2 : 通信控制命令“CMD”

AE210的通信命令分为发送命令与接收数据。当接收到每一个有效命令都有一个数据帧返回，因此用户在发送任何一个数据后必须等待AE210的回传帧。

注意：如果AE210接收到一个错误命令，则接收数据返回的第一个” 数据=FFH” (255)。

### 通信命令 CMD

| CMD | 说明 |
| --- | --- |
| 1H | AD转换操作 |
| 9H | AD CAL ，校正AD操作 |
| FH | 回读DA输出电压 |
| 10H | DA输出操作 |
| 20H | 读入8位开关量输入 |
| 21H | 设置8位开关量输出 |
| 24H | 回读开关量输出 |
| F7H | 读入AE210的型号参数 |

## 4.3 详细命令格式

### 1H：AD转换操作

#### 功能：

启动一次AD转换

#### 发送数据

发送8个8位数据，格式见上一节“发送帧定义”。

- 命令：CMD=1H

- 数据data0：转换通道，ch=0-15

- 数据data1：输入范围adg (=0-3),及单端差分选择（sidi ，AE210不用，必须设置=0）

- 数据data2：naver=1-100，采样的平均次数。

- 数据data3：=0， 不用。

注1：发送数据定义见4.1章节（下同）

注2 ：发送数据的data1定义：

8位数据D7-D0。

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sidi=0 |  |  |  |  |  | Adg=0-3 |  |

Adg=0-3，对应选择输入范围：5/10/±5/±10伏。

Sidi必须设置=0；

#### 接收数据

接收6个byte数据，定义见上节“接收帧定义”。

- LEN=4，表示正确接收命令并完成转换，返回数据；=255 通信错误。

- 接收数据data0 data1对应AD转换结果的低8位及高8位。

- 接收数据data2 data3 无效。

Data0 data1 定义：

Data0

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD7 | AD6 | AD5 | AD4 | AD3 | AD2 | AD1 | AD0 |

Data1

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | AD11 | AD10 | AD9 | AD8 |

AD11-AD0：12位AD转换数据（高位到低位）

#### 电压计算

16位转换结果：addata=data0 + (data1 * 256)

单极性输入（G=0-1）：

电压=data*5000.0/4095.0 (mV)    G=0

电压=data*10000.0/4095.0 (mV)   G=1

双极性输入（G=2-3）：

电压=(data-2047)*5000.0/2048.0 (mV)      G=2

电压=(data-2047)*10000.0/2048.0 (mV)     G=3

### 9H：AD校正操作

#### 功能：

启动一次AD校正操作(CAL)。注意：在上电后至少需要举行一次AD CAL操作，建议在温度变化较大的场合，每1-2小时进行一次CAL操作，以自动补偿转换误差。

#### 发送数据

发送8个8位数据，格式见上一节“发送帧定义”。

- 命令：CMD=9H

- 数据data0-data3：=0， 不用。

#### 接收数据

接收6个byte数据，定义见上节“接收帧定义”。

- LEN=4，表示正确接收命令并完成cal操作；=255 通信错误。

- 接收数据data0-data3无效。

### FH：回读DA输出电压

#### 功能：

通过AD测量DA的输出电压。

#### 发送数据

发送8个8位数据，格式见上一节“发送帧定义”。

- 命令：CMD=FH    （十进制：15）

- 数据data0：转换DA通道，ch=0或1，对应测量DA通道0或1的电压

- 数据data1-data3：=0， 不用。

#### 接收数据

接收6个byte数据，定义见上节“接收帧定义”。

- LEN=4，表示正确接收命令并完成转换，返回数据；=255 通信错误。

- 接收数据data0 data1对应AD转换结果的低8位及高8位。

- 接收数据data2 data3 无效。

Data0 data1 定义：

Data0

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD7 | AD6 | AD5 | AD4 | AD3 | AD2 | AD1 | AD0 |

Data1

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | AD11 | AD10 | AD9 | AD8 |

AD11-AD0：16位AD转换数据（高位到低位）

#### 电压计算

12位转换结果：addata=data0 + (data1 * 256)

对应通道的DA输出电压=(addata-2047)*10000.0/2048.0 (mV)

### 10H：DA操作

#### 功能：

设置DA的输出。

#### 发送数据

发送8个8位数据，格式见上一节“发送帧定义”。

- 命令：CMD=10H  （十进制：16）

- 数据data0：转换DA通道，ch=0或1

- 数据data1: DA输出范围，dag=0或1，对应设置输出：0-10V（DAG=0）或±10V（DAG=1）

- 数据data2 data3：DA的12位输出数据，data0为低8位，data1为高4位数据。

Data2 data3 定义：

Data0

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA7 | DA6 | DA5 | DA4 | DA3 | DA2 | DA1 | DA0 |

Data1

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | DA11 | DA10 | DA9 | DA8 |

DA11-DA0：12位DA数据（高位到低位）, dadata=data2 + (data3*256)

电压计算：

10伏：输出电压=dadata*10000/4095.0 (mV)

dadata(范围0-4095)为12位DA数据。

±10伏：输出电压=（dadata-2048）*10000/2048.0 (mV)

dadata(范围0-4095)为12位DA数据。

#### 接收数据

接收6个byte数据，定义见上节“接收帧定义”。

- LEN=4，表示正确接收命令并完成转换，LEN=255 通信错误。

- 接收数据data0 - data3 无效。

### 20H：读入8位开关量输入

#### 功能：

开关量输入。

#### 发送数据

发送8个8位数据，格式见上一节“发送帧定义”。

- 命令：CMD=20H  （十进制：32）

- 数据data0-data3：无效，设置=0。

#### 接收数据

接收6个byte数据，定义见上节“接收帧定义”。

- LEN=4，表示正确接收命令并返回DI状态，LEN=255 通信错误。

- 接收数据data0：8位开关量输入（DI）数据。8位数据D7-D0对应输入DI7-DI0。

- 接收数据data1 - data3 无效。

Data0 8位数据D7-D0定义。

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DI7 | DI6 | DI5 | DI4 | DI3 | DI2 | DI1 | DI0 |

DI7-DI0：8位开关量输入。

### 21H：设置8位开关量输出

#### 功能：

设置开关量输出。

#### 发送数据

发送8个8位数据，格式见上一节“发送帧定义”。

- 命令：CMD=21H  （十进制：33）

- 数据data0：8位开关量输出数据。8位数据D7-D0对应输出DO7-DO0。

- 数据data1-data3：无效，设置=0。

Data0 8位数据D7-D0定义。

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DO7 | DO6 | DO5 | DO4 | DO3 | DO2 | DO1 | DO0 |

DO7-DO0：8位开关量输出。

#### 接收数据

接收6个byte数据，定义见上节“接收帧定义”。

- LEN=4，表示正确接收命令并设置完毕DO输出状态，LEN=255 通信错误。

- 接收数据data0 - data3 无效。

### 24H：回读8位开关量输出

#### 功能：

硬件回读8位开关量输出的状态。这个命令可以比较输出是否正确设置。

#### 发送数据

发送8个8位数据，格式见上一节“发送帧定义”。

- 命令：CMD=24H   （十进制：36）

- 数据data0-data3：无效，设置=0。

#### 接收数据

接收6个byte数据，定义见上节“接收帧定义”。

- LEN=4，表示正确接收命令并返回DO状态，LEN=255 通信错误。

- 接收数据data0：8位开关量输出（DO）数据。8位数据D7-D0对应输出DO7-DO0。

- 接收数据data1 - data3 无效。

Data0 8位数据D7-D0定义。

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DO7 | DO6 | DO5 | DO4 | DO3 | DO2 | DO1 | DO0 |

DO7-DO0：8位开关量输入。

### F7H：读设备编码

#### 功能：

读入设备编码，AE210的设备编码为：十进制：2120。

这个命令可以用来发现AE210设备，例如：用户可以分别向串口0，1，2….发送F7H命令，如果接收数据data0 data1为设备编码，用户可以确认在此端口上连接了AE210。建议用户在程序开始时，利用此功能确认AE210已经正确连接并工作。

#### 发送数据

发送8个8位数据，格式见上一节“发送帧定义”。

- 命令：CMD=F7H   （十进制：247）

- 数据data0-data3：无效，设置=0。

#### 接收数据

接收6个byte数据，定义见上节“接收帧定义”。

- LEN=4，表示正确接收命令并返回DO状态，LEN=255 通信错误。

- 接收数据data0 data1 构成的16位数据为设备编码（data0为低8位）。

- 接收数据data2 data3 构成的16位数据为设备版本信息（data2为低8位）。

设备编码=data0 + (data1*256)

### 特殊命令（不建议使用）

注意这些命令：

- 不提供软件及硬件支持服务

- 不建议用户使用

#### EEPROM WR

功能：向板上EEPROM(地址范围1000H – 1FFFH)写入一个16位数据

命令：cmd=F1H

数据：data0 data1：地址。注意：地址必须大于FFFH，否则会损坏AE210的内部校验数据及程序。

数据：data2 data3 16位需要写入的数据。

返回：LEN=4 正确；LEN=255 错误

#### EEPROM RD

功能：从板上EEPROM(地址范围1000H – 1FFFH)读出一个16位数据

命令：cmd=F0H

数据：data0 data1 地址。

返回：

- LEN=4 正确；LEN=255 错误

- data0 data1 16位读出数据

# 五、 PC软件与说明

## 5.1 软件说明

AE210附带光盘中，提供如下内容：

- 说明书。

- 标准win32 DLL开发函数库，支持win98/win2000/winXP/WIN7 32位，操作系统。

- Visaul C++、MFC编程实例。

- AE210测试程序。

- 在光盘的\AE嵌入应用板\AE210\LIB 目录中包含：AE210.dll、AE210.LIB、AE210.h几个文件。

- AE210.dll 动态链接库。

- AE210.LIB MS VC的库文件。

- AE210.h   C的头文件。

- 测试程序。

## 5.2 接口函数说明

本卡以DLL-动态链接库的方式封装了用户在win98/win2000/winXP环境下编程需要的函数。动态链接库可以被windows环境下的多数编程语言调用，用户只要正确使用调用格式就能正确调用函数。本手册只提供了VC的调用例子，有关其他语言调用的方法，用户可以参考其他书籍或直接在网上查找。

### 函数简介

函数分为：

- 设备初始化函数。用于初始化串口，并获得操作句柄。

- 查询模式AD函数。查询模式控制采集及校正。

- 开关量函数：控制开关量输入、输出。

- DA函数：控制DA模式及输出。

AE210通过不同的句柄来区分多个AE210或其他设备，应用AE210_ComIni可以得到一个唯一的句柄。

### 变量约定

- HANDLE 操作句柄，等效32位有符号数

- int32  32位有符号数

- char, unsigned char  8位有符号、无符号数。

- 以下函数以C语言方式给出

### 设备操作函数

- 初始化串口并获得操作句柄

函数：HANDLE AE210_ComIni(int32 comnum, int32 comspeed)

参数：

- Comnum：需要打开的串口设备号，例如：AE210连接在com7上，comnum=7。

- Comspeed：串口速度，只能为115200或19200。这个参数必须与AE210的串口速度一样

- 函数返回值：卡的操作句柄。

注：VC中如果句柄不等于INVALID_HANDLE_VALUE，表示正确。VB中如果句柄不等于&HFFFFFFFF，正确。

- 关闭串口

函数：int32 AE210_CloseCom(HANDLE hDevice)

功能：关闭以hDevice句柄打开的AE210卡。

参数：

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- 函数返回数值：0：成功 / -1：失败。

### AD操作函数

- AD校正操作。

功能：启动AD自动校正操作。在开机时，至少要进行一次此操作。

函数：int32 AE210_CAL(HANDLE hDevice)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- 函数返回：出口参数：=0操作成功/其他失败。

在上电后第一次采样之前必须调用一次cal操作，否则采样误差极大，长时间工作后，请调用一次AD校正操作。

- 对AD一个通道采样

函数：int32 AE210_AD(HANDLE hDevice, int32 adch, int32 adg, int32 sidi, int32 naver)

功能：对通道号为ch的通道进行平均次数为naver次的采样，并且设置输入范围为adg。

参数：

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- ch：入口参数 - 32位有符号数，=0-15，对应AD输入通道号0-15

- adg：入口参数 - 32位有符号数，=0-3，设置AD输入范围（5/10/±5/±10伏）。

- sidi：入口参数，差分、单端输入选择，这里必须设置=0。

- naver: 入口参数，采样的平均次数，=1-100次。（采样的平均处理由AE210内部的ARM处理器完成）

- 函数返回数值：32位有符号数，12位采样数据，范围0-65535。

转换电压计算：

设：data为转换结果 。

单极性输入（G=0-1）：

电压=data*5000.0/4095.0 (mV)    G=0

电压=data*10000.0/4095.0 (mV)   G=1

双极性输入（G=2-3）：

电压=(data-2047)*5000.0/2048.0 (mV)      G=2

电压=(data-2047)*10000.0/2048.0 (mV)     G=3

注：

用户可以调用函数AE210_ADV()直接计算电压

注：用户可以用函数double AE210_ADV(int32 adg,int32 addata)计算电压

- 返回电压，单位mV，双精度浮点

- adg：用户采样时设置的gain的数值， =0-5

- addata：需要计算的16位AD数据

### DA操作函数

AE210有2个12位DA转换器。说明见第二章：2.4:DA部分。

DA的电压计算：

单极性模式，输出0-10伏（dag=0）：

电压=(data)*10000.0/4095.0 (mV)

双极性模式，输出±10伏（dag=1）：

电压=(data-2048)*10000.0/2048.0 (mV)

注：

- data：12位DA数据

- dag：（0、1）设置的对应DA通道的输出模式。

- AE210_DA设置输出数据、输出范围

功能：设置0或1通道的输出数据。

函数：int32 AE210_DA(HANDLE hDevice,int32 dach,in32 dag,int32 dadata)

- hDevice：人口参数，卡的操作句柄。

- dach=0-1选择设置DA通道0、1号通道。

- dag: =0-1 设置输出范围。

- dadata=0-4095控制或设置对应通道的电压。

- 返回：0成功，-1:失败

- 通过AD测量DA输出的电压

函数：int32 AE210_RDA(HANDLE hDevice, int32 dach)

功能：对通道号为ch的DA通道进行采样。adg=3 ，利用±10V输入档。

参数：

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- ch：入口参数 - 32位有符号数，=0-1，对应DA输出通道号0-1

- 函数返回数值：32位有符号数，12位采样数据，范围0-65535。

注：

  - 函数采样时设置AD输入范围：±10伏

  - 电压计算见AD部分+10伏输入电压的计算公式。

### 开关量操作函数

注：开关量的位操作用户可以参考 \wwlab disk\应用程序\DIO位操作 目录

- 开关量输入

功能：读入8位开关量输入。

函数：int32 AE210_DI(HANDLE hDevice)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- 函数返回：出口参数，返回读入的数据。低8位数据（D7-D0）对应输入端口7-0号。

- 开关量输出

功能：设置8位输出数据。

函数：int32 AE210_DO(HANDLE hDevice,int32 DO_Data)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- DO_Data：入口函数，输出的数据。数据的低8位有效。8位数据（D7-D0）分别对应端口的8个IO输出口7-0号

- 函数返回：出口参数，=0操作成功，其他失败。

- 读入开关量输出状态

功能：读入8位开关量输出端口的状态。

函数：int32 AE210_RDO(HANDLE hDevice)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- 函数返回：出口参数，返回读入的数据。低8位数据（D7-D0）对应输出端口7-0号的状态。

注：关于开关量的位操作

- 输入：如果需要判断16位输入的某一个位的状态，可以利用“与”逻辑操作完成。例：判断第DI7位的状态，DI7对应二进制0000 0000 1000 0000（第7位=1） 即：16进制0080H，只需将读入数据didata进行以下操作：

VC: int32 I;

I=didata & 0x0080;

VB: dim I as int32

I=didata AND &H0080

判断如果I=0，表示DI7=0，否则为1。

- 输出操作：如果希望对16位输出端口的某一个输出置位，可以通过与逻辑操作置0，或逻辑操作置1。例：输出数据存放在变量I中。

- 输出DO7置0操作：同样第7位的二进制码=1111 1111 0111 1111(第7位=0)，对应16进制码FF7FH,输出数据dodata：

VC: dodata=I & 0xff7f;

VB: dodata=I AND &Hff7F

- 输出DO7置1操作：同样第7位的二进制码=0000 0000 1000 0000（第7位=1），对应16进制码00800,输出数据dodata：

VC: dodata=I | 0x0080;

VB: dodata=I OR &H0080

## 5.3 VC程序编程说明

编程前，将AE210.lib及AE210.h程序拷贝到用户当前目录中。（需要的文件在VC目录中）

VC编程的基本流程：

- 利用显式调用加载函数。AE210.lib、AE210.h文件必须在当前工作目录中。方法，程序的开始处加入如下语句：

#pragma comment(lib,”AE210.lib”)

#include”AE210.h”

详细可以参考VC目录中的程序，AE210_LIB.H文件包含了需要的函数的声明过程。

- 利用AE210_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

- 在退出程序时必须执行如下操作：利用AE210_CloseDevice函数关闭句柄

例：

//获得所有AE210的操作函数

#pragma comment(lib,"AE210.lib")

#include"AE210.h"

HANDLE hDevice=INVALID_HANDLE_VALUE;  //硬件操作句柄

Main()

{

//假设AE210在com1上，速度=115200，获得AE210硬件操作句柄

hDevice=AE210_ComIni(1,115200); //创建设备驱动句柄，设备号为0

……………………… //用户程序

//退出

AE210_CloseDevice(hDevice); //关闭操作句柄

}

详细可以参考光盘上的AE210目录下的例子。

在编程时必须注意，硬件操作句柄HANDLE必须为全局变量或必须传递给有相应硬件操作的函数。硬件

句柄只要在程序启动时打开一次即可，不需要每次打开或关闭。

# 五、附录

## 示意图

注：AE212 AE210的内部尺寸、连接器位置及跳线器相同