##### AP110 AP110L

使 用 手 册

- PC104总线AD采集板

- 16路12位AD

- 工作模式：软件查询

- 2路12位静态DA（AP110）

- 开关量：16DI/16DO

- 两路24位计数器

wwlab

2012/04

在开始使用前请仔细阅读下面说明

检查

打开包装请查验如下：

- AP110采集卡。

- 光盘。

- 20线、40线电缆各一套。

安装

关掉PC机电源，将AP110插入主机的任何一个8位或16位的PC104插槽中并将外部的输入、输出线连好。如果主机有多套卡，请每次只安装一个卡。软件启动安装请查看第5章说明。

保修

本产品自售出之日起一年内，用户遵守储存、运输和使用要求，而产品质量不合要求，凭保修单免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的，需缴纳器件费和维修费及相应的运输费用。如果板卡有明显烧毁、烧糊情况则不予维修。如果板卡开箱测试有问题，可以免费维修（限购买板卡10天内）。

软件支持服务

自销售之日起，提供6个月的免费开发咨询。

目录

一、AP110说明	4

1.1 AP110板简介	4

相关产品	4

配套端子板	4

1.2 主要特点 、性能	4

AD部分	4

AD工作模式	5

DA输出	5

开关量输入输出及计数器	5

软件支持	6

其他	6

二、控制地址选择说明	7

2.1地址选择	7

2.2 板卡I/O功能说明	7

STATE：0H。读AD状态	8

RUN：1H。启动AD转换	8

通道（CH）：0H，AD输入通道号、sidi及增益设置	9

ADH、ADL：3H和2H，读AD转换结果	9

DA操作：2H、3H，写入DA数据	10

数字I/O-开关量读写	11

计数器操作方式	11

计数器控制字cntc	11

设置计数器数据方式	12

读计数器状态	12

读计数器数据	13

利用IO端口操作对计数器编程	13

8H、9H、AH：写24位计数器数据	13

8H、9H、AH：读24位计数器数据	14

8H、9H、AH：读24位定时器数据	14

BH：写计数器控制字cop及通道cntch	15

BH：读计数器状态	16

三、原理说明	17

3.1 简介	17

3.2 模拟输入及AD数据计算	18

模拟输入	18

AD输入校正	18

AD转换数据格式与计算	19

3.3 开关量部分	19

3.4 计数器	20

3.5 DA	21

四 安装与连接	22

4.1 安装	22

信号连接注意事项	22

4.2 连接器插座定义	22

P1定义	23

P2定义	23

开关量复合用脚	24

4.3 配套端子板	24

4.4 常用信号的连接、处理	24

五 软件	26

5.1 软件安装与说明	26

软件说明	26

驱动安装	27

5.2 接口函数说明	28

函数简介	28

设备操作函数	28

AD操作函数	29

DA操作函数	30

开关量操作函数	31

计数器操作函数	32

5.3  VC程序编程说明	33

5.4  VB程序编程说明	34

5.5  DOS程序编程说明	35

AD部分	35

DA部分	36

开关量	37

脉冲计数器	38

六 附录	42

AP110、AP110L示意图	42

# 一、AP110说明

## 1.1 AP110板简介

AP110是一款PC104总线12位采集模块，具有16路模拟输入、2路静态输出DA（AP110L无此功能）、16路输入/16路输出开关量及2路24位计数器（计数器引脚与开关量共用）。AD支持软件启动。采用PC104总线，采用大规模可编程门阵列设计，提高可靠性。适用于慢速信号的采集，不适合波形采集分析。

### 相关产品

- AC6613：12位查询AD、DA的PCI总线采集卡。

- MP411/MP411L：12位查询的USB采集卡。

- MP412：12位查询AD、DA的USB总线采集卡。

- AC1081B：12位查询AD、DA的ISA总线采集卡。

### 配套端子板

- ACS410：支持16路模拟输入及低通滤波、IV转换，40脚开关量输入输出，DA输出。

- AC142：40路通用接线板（开关量连接应用）。

- AC145N：隔离16入/16出端子板。输入电压0-24伏/输出为共阴输出，驱动电流100毫安，可以直接输出共地电压。需要配接外部电源，输出电压=外部电源电压。

- AC140E：隔离16入/16路继电器端子板。

- AC110：4路mV级小信号放大板。

## 1.2 主要特点 、性能

### AD部分

- 16路单端输入。输入电压：5伏/10伏/±5伏/±10伏，软件控制。

- AD转换器：12位AD，速度100KHz （10uS转换时间）。

- 软件查询模式速度（通过率）为10-30KHz。

- 通道输入阻抗：10M欧姆。

- 输入插座：IDC20插座。

- 系统精度：±0.1% FSR。

- 分辨率：12位。

- 噪音（峰值）：小于±1LSB(典型，1000个采样点)。

### AD工作模式

- 启动模式：软件查询。

- 软件查询模式：对设置的任意一个通道进行一次采样。

### DA输出

2路12位DA转换器。性能如下：

- 12位DA，分辨率1LSB。

- 每路输出可以单独软件设置为：0～10V或±10V。

- 输出信号上升速率：大于0.5V/uS。

- 输出电流：最大±5毫安。

- 精度：0.3% FSR。

- 零点误差：10V档：±20毫伏 / ±10V档：±50毫伏。

- 输出上电为0。

### 开关量输入输出及计数器

- 16路输入通道，性能：

- 输入电压：TTL电平，兼容3伏电平。

- 高电平：大于2伏。

- 低电平：小于0.8伏。

- 输入电压范围：0-5伏。

- 输入端口内部通过10K电阻上拉到3.3伏。因此悬空时，输入=1。

- 16路输出通道，性能：

- 输出电压：5伏电平，兼容TTL电平。

- 高电平：大于2.5伏。

- 低电平：小于0.5伏。

- 最大输出电流：10毫安/路。

- 开关量输出上电自动清零。

- 两路24位计数器：

两路24位减法计数器通道0、1号（CNT0、CNT1），范围0-16777215。计数器同时具有测量任意个脉冲之间的时间间隔功能。

- 输入电平：与开关量输入相同。

- 最大计数频率：10MHz。

- 计数器输入时钟上升边沿有效。

- 硬件锁存计数器溢出标志（计数器归零），并可以软件读出。

- 可以测量N个脉冲上升边沿之间的时间间隔（N=2-16777215），可以快速测量信号的频率。（注）

- 计数器输入通道0号与开关量输入DI14共用。

- 计数器输入通道1号与开关量输入DI15共用。

注：

对于慢速信号，采用常规的频率测量方法，需要至少100-1000个脉冲计数，而AP110只要设置N=2，即可准确测量2个脉冲边沿间的时间间隔，即：等效一个脉冲的时间宽度，从而计算出信号频率。

### 软件支持

- 操作系统支持win98/win2000/winXP/win7 32位操作系统。

- 开发包：驱动程序、DLL库函数。

- 例子：MFC、VB、MSC（DOS）。

位置：光盘的\PC104\AP110目录。

### 其他

- 总线：符合5伏PC104标准。

- 内部板卡尺寸：96mm x 90mm。

# 二、控制地址选择说明

## 2.1地址选择

首先关掉电源，选好AP110的I/O地址（由拨码开关SW1来控制），然后将AP110插入PC机的任何一个8位或16位的PC104插槽中，连接好I/O接线电缆。

SW1是I/O地址选择的6位拨码开关，位于板卡的左下部分。AP110占用四位（A0-A3）地址线，I/O译码由A4-A9六位决定。AP110的空间为100H-3FFH。SW1的选择方式（按二进制方法计算），SW1对应位为“ON”时，对应选择译码位为“0”；SW1对应位为“OFF”时，对应选择译码位为“1”。设置如下：

SW1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ： | ： | ： | ： | ： | ： |
| A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 |

注：

当以下拨码开关为ON时为短路，表示为“X”；

当以下拨码开关为OFF时为开路，表示为“-”。

AP110的实际操作地址：ADR=偏移（OFFSET）+基地址（BASE）。BASE由SW1选择，为100H-3FFH。

例如：欲选择ADR=310H，SW1设置方法如下：

SW1

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ON | - | X | X | X | - | - |
|  | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 |

*    此地址为该卡出厂时的缺省地址。

注：

PC常用I/O地址：100H-1E0H，210H-260H，280H-2E0H，300H-330H。

## 2.2 板卡I/O功能说明

AP110板卡I/O地址分配如下。

AP110占用4条地址线，共有16个I/O地址，分配如下。

| 偏移地址A0-A3 | 读操作（RD） | 写操作（WR） |
| --- | --- | --- |
| 0H | AD状态state | AD输入通道号及量程设置 |
| 1H | 启动AD转换 |  |
| 2H | AD结果低8位，ADL | 设置DA低8位数据，DAL |
| 3H | AD结果高4位，ADH | 设置DA高8位数据，DAH |
| 8H | 读计数器低8位数据cntl | 写入计数器低8位数据cwrl |
| 9H | 读计数器中8位数据cntm | 写入计数器中8位数据cwrm |
| AH | 读计数器高8位数据cnth | 写入计数器高8位数据cwrh |
| BH | 计数器状态 cntst | 计数器控制字 cntc |
| EH | 读入开关量输入口数据低8位 | 写入开关量输出口数据低8位 |
| FH | 读入开关量输入口数据高8位 | 写入开关量输出口数据高8位 |

- outp(adr,data)：写8位数据。

- inp(adr)：读8位数据。

AP110的地址计算：地址=设置的基地址 + 偏移地址

例：如果要启动AD操作，BASE=310h，Offset=1h，则操作地址为310h+1h=311h。

### STATE：0H。读AD状态

读入8位数据：D7-D0，最低位D0=1时，AD正在转换；D0=0时，AD转换结束。

例如：MSC语言

do

{

i=inp(0x310) & 1;

}while(i!=0);//AD转换结束与否标志

### RUN：1H。启动AD转换

例：MSC语言

inp(0x311);

### 通道（CH）：0H，AD输入通道号、sidi及增益设置

0H：D7控制sidi信号，默认为0；D6-D5控制AD增益；D3-D0控制AD转换的输入通道号。

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | adg[1] | adg[0] | 0 | ch[3] | ch[2] | ch[1] | ch[0] |

| D6 | D5 | AD增益 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0～5v |
| 0 | 1 | 0～10v |
| 1 | 0 | -5v～+5v |
| 1 | 1 | -10v～+10v |

D3-D0：0x0-0xf，分别对应0-15通道。

例如：MSC语言

设置通道号为1，量程为0-10V。

outp(0x310,0x21);//00100001

### ADH、ADL：3H和2H，读AD转换结果

ADH：高4位；ADL：低8位。定义如下：

|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADH | 0 | 0 | 0 | 0 | AD11 | AD10 | AD9 | AD8 |
| ADL | AD7 | AD6 | AD5 | AD4 | AD3 | AD2 | AD1 | AD0 |

AD11-AD0：12位AD转换结果。计算方法如下：

数据：DATA=ADH*256+ADL

对应电压：

0-5V（单位为mv）

V = DATA * 5000.0 / 4095

0-10V（单位为mv）

V = DATA * 10000.0 / 4095

±5V（单位为mv）

V = ( DATA – 2048 ) * 5000.0 / 2048

±10V（单位为mv）

V = ( DATA – 2048 ) * 10000.0 / 2048

例：量程为单极性状态0-5V

MSC：adh=inp(0x313);

adl=inp(0x312);

data=adh * 256 + adl;

v=(float) (data) * 5000.0 / 4095;

### DA操作：2H、3H，写入DA数据

2H写入操作，设置DA输出的低8位（DAL）数据；3H写入操作，设置DA输出的高8位数据（DAH）。注意：DA操作必须按照先写入低8位后写入高8位的顺序操作。

12位DA数据及通道、量程格式如下：

|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAL | DA7 | DA6 | DA5 | DA4 | DA3 | DA2 | DA1 | DA0 |
|  | D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 |
| DAH | 0 | dag | 0 | dach | DA11 | DA10 | DA9 | DA8 |

D0-D11：12位DA数据，0-4095。

D12：DA通道设置，0、1。

D14：DA量程设置，0（0-10v）、1（±10v）。

12位DA数据 DATA=DAL + DAH * 256，范围是0-4095。

对应电压：

0-10V输出：

V = DATA * 10000.0 / 4095 (mv)

±10V输出：

V = ( DATA - 2048) * 10000.0 / 2048 (mv)

例：设置输出5V电压（量程选择0-10V，通道为1通道）

MSC：

data=0x1800;//0001 1000 0000 0000

dal=data & 0xff;

dah=(data >> 8) & 0xff;

outp(0x312,dal);

outp(0x313,dah);

### 数字I/O-开关量读写

AP110具有16路开关量输入和16路开关量输出。分别分为高8位和低8位。具体对应关系如下;

| 操作 | 偏移 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIL | EH读 | DI7 | DI6 | DI5 | DI4 | DI3 | DI2 | DI1 | DI0 |
| DIH | FH读 | DI15 | DI14 | DI13 | DI12 | DI11 | DI10 | DI9 | DI8 |
| DOL | EH写 | DO7 | DO6 | DO5 | DO4 | DO3 | DO2 | DO1 | DO0 |
| DOH | FH写 | DO15 | DO14 | DO13 | DO12 | DO11 | DO10 | DO9 | DO8 |

例：

MSC：

读低8位开关量

state=inp(0x31e);//state = 0-255

写高8位开关量

outp(0x31f,data); //data = 0-255

### 计数器操作方式

AP110具有2路24位减法计数器，每个计数器有2个24位寄存器，分别存储：计数器设置、定时器数值。

计数器操作可以分为：写入或读出数据、启动计数器、停止计数器。其中数据的读入或写入需要多次IO操作。

#### 计数器控制字cntc

计数器操作都由控制字cntc控制，操作偏移地址位BH。定义如下：

定义：8位数据D7-D0

| adr | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BH | 0 | 0 | 0 | cntch | cntc[3] | cntc[2] | cntc[1] | cntc[0] |

cntch：选择计数器通道数，=0-1。

cntc：计数器控制字，=0、1、2、4、5。

cntc:定义

| cntc | operation |
| --- | --- |
| 0 | 启动计数器 |
| 1 | 停止计数器 |
| 2 | 初始化计数器 |
| 4 | 读计数器数据 |
| 5 | 读定时器数据 |

#### 设置计数器数据方式

功能：设置24位计数器数据

操作步骤：

- 写计数器低8位数据cd[7:0]。8H写

- 写计数器中8位数据cd[15:8]。9H写

- 写计数器高8位数据cd[23:16]。AH写

- 写入BH 计数器控制字cntc，模式：初始化计数器数据。

- 写入BH 计数器控制字cntc，模式：启动计数器。

注：计数器控制字cntc定义见下面说明。

#### 读计数器状态

功能：读入计数器状态，判断是否溢出。

状态st=BH 读操作。8位数据（D7..D0）定义：

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | cov1 | cov0 |

cov0 cov1：对应计数器通道0、1的状态，=1 表示计数器数据溢出。

注意：在频率测量模式下，必须等到相应的计数器溢出后，测量的时间数据才有效！

#### 读计数器数据

功能：读入计数器或定时器数据。

操作步骤：

- 写入8位计数器控制字cntc，操作模式：读入计数器或定时器数据。

- 读数据低8位cd[7:0]或td[7:0]。

- 读数据中8位cd[15:8]或td[15:8]。

- 读数据高8位cd[23:16]或td[23:16]。

注：

- 计数器控制字cntc定义见下面说明。

- cd[23:0]为24位计数器数据，td[23:0]为24位定时器数据。

### 利用IO端口操作对计数器编程

#### 8H、9H、AH：写24位计数器数据

AP110具有2路24位减法计数器。

8H：写计数器低8位数据cdl。

9H：写计数器中8位数据cdm。

AH：写计数器高8位数据cdh。

| cd | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cdl | cd[7] | cd[6] | cd[5] | cd[4] | cd[3] | cd[2] | cd[1] | cd[0] |
| cdm | cd[15] | cd[14] | cd[13] | cd[12] | cd[11] | cd[10] | cd[9] | cd[8] |
| cdh | cd[23] | cd[22] | cd[21] | cd[20] | cd[19] | cd[18] | cd[17] | cd[16] |

例：

MSC：

long cd;//24位计数器数据

long cdl,cdm,cdh;

cdl=cd & 0xff;

cdm=(cd >> 8) & 0xff;

cdh=(cd >> 16) & 0xff;

outp(0x318,cdl);//写计数器低8位数据

outp(0x319,cdm);//写计数器中8位数据

outp(0x31a,cdh);//写计数器高8位数据

#### 8H、9H、AH：读24位计数器数据

8H：读计数器低8位数据cdl。

9H：读计数器中8位数据cdm。

AH：读计数器高8位数据cdh。

| cd | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cdl | cd[7] | cd[6] | cd[5] | cd[4] | cd[3] | cd[2] | cd[1] | cd[0] |
| cdm | cd[15] | cd[14] | cd[13] | cd[12] | cd[11] | cd[10] | cd[9] | cd[8] |
| cdh | cd[23] | cd[22] | cd[21] | cd[20] | cd[19] | cd[18] | cd[17] | cd[16] |

例：

MSC：

long cd; //24位计数器数据

long cdl,cdm,cdh;

cdl=inp(0x318) & 0xff;//读计数器低8位数据

cdm=inp(0x319) & 0xff;//读计数器中8位数据

cdh=inp(0x31a) & 0xff;//读计数器高8位数据

cd=cdl | (cdm << 8) | (cdh << 16);

#### 8H、9H、AH：读24位定时器数据

8H：读定时器低8位数据tdl。

9H：读定时器中8位数据tdm。

AH：读定时器高8位数据tdh。

| td | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tdl | td[7] | td[6] | td[5] | td[4] | td[3] | td[2] | td[1] | td[0] |
| tdm | td[15] | td[14] | td[13] | td[12] | td[11] | td[10] | td[9] | td[8] |
| tdh | td[23] | td[22] | td[21] | td[20] | td[19] | td[18] | td[17] | td[16] |

例：

MSC：

long td;//24位定时器数据

long tdl.tdm,tdh;

tdl=inp(0x318) & 0xff;//读定时器低8位数据

tdm=inp(0x319) & 0xff;//读定时器中8位数据

tdh=inp(0x31a) & 0xff;//读定时器高8位数据

td=tdl | (tdm << 8) | (tdh << 16);

#### BH：写计数器控制字cntc及通道cntch

cntch：计数器通道数，=0-1。

cntc：计数器控制字，=0、1、2、4、5。

D7-D0定义

| adr | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BH | 0 | 0 | 0 | cntch | cntc[3] | cntc[2] | cntc[1] | cntc[0] |

cntc定义

| cntc | operation |
| --- | --- |
| 0 | 启动计数器 |
| 1 | 停止计数器 |
| 2 | 初始化计数器 |
| 4 | 读计数器数据 |
| 5 | 读定时器数据 |

例：

MSC：

long cntc;//计数器控制字

long cntch;//计数器通道

cntch=cntch << 4;

cntc =0x0; //启动计数器

cntc=cntch | cntc;

outp(0x31b,cntc);

cntc=0x1; //停止计数器

cntc=cntch | cntc;

outp(0x31b,cntc);

cntc=0x2; //初始化计数器

cntc=cntch | cntc;

outp(0x31b,cntc);

cntc=0x4; //读计数器数据

cntc=cntch | cntc;

outp(0x31b,cntc);

cntc=0x5; //读定时器数据

cntc=cntch | cntc;

outp(0x31b,cntc);

#### BH：读计数器状态

状态定义：

8位读出数据D7-D0的低2位D1、D0 分别对应计数器通道1、0的状态。

D1：cov1

D0：cov0

cov: =1，代表计数器溢出；cov: =0，代表计数器未溢出。

注意：在频率测量模式下，必须等到相应的计数器溢出后，测量的时间数据才有效！

MSC例子：

读计数器状态st。st=1，代表计数器溢出；st=0，代表计数器未溢出。

long st;//计数器状态

long cntch;//计数器通道数

st=inp(0x31b);

st=st >> cntch;

st=st & 1;

以上各个部分的DOS详细编程部分参考光盘目录“pc104\ap110\dos”部分。

# 三、原理说明

## 3.1 简介

AP110采用PC104接口，软件控制。AP110具有16路AD输入，工作方式为软件查询模式。具有2路静态输出DA、16路输入/16路输出开关量及2路24位计数器（计数器引脚与开关量DI14和DI15共用）。

本卡在出厂之前，AD和DA均已校正。待板卡上电稳定后，即可调用相关函数进行AD和DA的测试。具体函数说明参考第5章部分。

原理框图：

SW

输入

选择

12位AD

门阵列

PC104总线

模拟输入

12位DA

输出

16DI

16DO

数据

地址

## 3.2 模拟输入及AD数据计算

### 模拟输入

AP110具有16路模拟输入，输入阻抗为10M欧姆。输入具有过压保护，可以承受瞬时±20伏的电压。

模拟信号由IDC20插座输入，经过输入保护电阻R=1K到电子开关输入选择通道，并经过缓冲放大到AD输入。输入对地的10M下拉电阻，保证输入在没有连接的情况下近似为“0”。

AD输入有4档量程，由软件控制（详细见编程部分说明，分别对应增益选择：0、1、2、3号）。

输入范围如下：

单极性：0-5V

单极性：0-10V

双极性：-5V - +5V

双极性：-10V - +10V

注：

单极性指输入电压相对地线为大于0的信号。

双极性指输入电压相对地线为±输入的信号。

以上功能在软件查询模式中由AP110_AD（）函数中的参数控制，如下：

- ch：控制AD采样的通道号（=0-15）。

- gain：=0、1、2、3，对应选择输入范围为：0-5V、0-10V、±5V、±10V。

### AD输入校正

AD采用软件校正。板卡在出厂前，AD的校正数据事先已经存入EEPROM的相应位置，用户只需在板卡上电稳定后，调用函数AP110_AD()进行AD采样即可得到正确的AD采样数据。

### AD转换数据格式与计算

在查询模式，函数直接返回AD采样数据。

数据格式：16位读出数据（D15-D0）定义如下：

| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | AD11 | AD10 | AD9 | AD8 |
| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| AD7 | AD6 | AD5 | AD4 | AD3 | AD2 | AD1 | AD0 |

  - D15-D0：16位数据，从高到低位。

  - AD11-AD0：12位AD采样数据（MSB - LSB）。

12位转换数据范围为0-4095，对应电压计算：

设：data为12位转换结果。

0-5伏：

电压=data*5000.0/4095 (mV)

0-10伏：

电压=data*10000.0/4095 (mV)

±5伏：

电压=(data-2048)*5000.0/2048 (mV)

±10伏：

电压=(data-2048)*10000.0/2048 (mV)

## 3.3 开关量部分

AP110开关量提供了16个输入及16个输出接口。所有的输出口在上电初始时为“0”或低电平。输入接口内部上拉到正电源，因此如果没有外部输入，读入数据为“1”。

16位输入DI0-DI15由函数AP110_DI()读入。

16位输出DO0-DO15由函数AP110_DO()设置。

AP110的DIO兼容5伏TTL电平，输入可以承受8伏电压，输出高电平通常为2.8伏-5伏（5伏TTL，逻辑通常大于2.3伏，就认为是逻辑1）。

开关量输入DI14和 DI15分别与计数器0、计数器1等特殊输入共用，不用为特殊输入时，可以作为正常开关量输入使用。

## 3.4 计数器

AP110具有2路24位计数器cnt0、cnt1。 工作模式：减法计数模式，同时支持测频或N个脉冲上升边沿间的间隔时间测量。计数器0及1号输入时钟分别与开关量输入DI14、DI15共用。

当用户利用函数AP110_CNT_Run设置计数器初始化数值和通道后，溢出标志位自动清零并开始减法计数，同时内部24位定时器开始清零并在第一个有效输入脉冲边沿到来时开始加法计数（计数时钟为10MHz）。用户可以通过调用AP110_CNT_Read函数，随时读入24位计数器数值cdata及定时器数值tdata。如果计数器溢出（从0减到FFFFFFH），则返回数值=1，硬件会自动保留溢出状态及此时的定时器数据直到用户重新设置计数器。

因此用户可以在计数的同时，测量信号的频率或脉冲间隔。例如：如果初始化计数器数值=2，那么定时器的时间表示两个上升脉冲之间的宽度或一个波形的宽度，通过宽度，用户可以方便的计算出信号的频率。当然，用户也可以将计数器初始化数值设置为任何大于2的24位数据，来测量N个边沿之间的时间。但需要注意，定时器的最大定时长度为1600mS，数值=FFFFFFH(即：16777215)，如果读出数据等于FFFFFFH，表示定时器已经超量程。

脉冲宽度=tdata*0.1uS   tdata：定时器数值

计数器的波形示意图：

TGate                   ……

CLK                    ……

OVER

N     10 9   8   7            1   0  FFFFFFH

定时器测量完毕

设置计数器初始化数据=10

Tgate=1时，定时器工作；=0 完毕

注：

- TGate：定时器开始工作标志。

- CLK：计数时钟或脉冲输入。

- OVER：溢出标志。

- N：计数器数值。

## 3.5 DA

AP110具有两路静态DA转换器，可以通过函数AP110_DA()设置输出通道（0或1）和输出范围（10伏/±10伏）。

模拟输出部分原理示意图：

DA OUT

OUT

RANGE SEL

+

-

U1

OP-07

3

2

6

7

1

4

8

DA输出信号到缓冲放大器，同时将DA输出的信号变换为10伏、±10伏信号。由于运算放大器输出无法驱动电容、电感负载，因此应用时如果驱动类似负载，请在输出与被驱动设备中间串接一个100Ω～500Ω的电阻。DA输出为静态低速信号，适合作为控制信号，不适合输出波形信号。

电压计算：

0-10伏：输出电压=data*10000.0/4095 (mV)

data(范围0-4095)为12位DA数据。

±10伏：输出电压=（data-2048）*10000.0/2048 (mV)

data(范围0-4095)为12位DA数据。

DA输出通过函数AP110_DA（）设置。

# 四 安装与连接

## 4.1 安装

首先设置好AP110板卡的地址，该卡默认地址为0x310，这个在出厂时已经设置完毕。关掉PC电源，将AP110插入主机的一个8位或16位PC104插槽中，并将外部的输入、输出线连接好。如果主机有多套卡，请注意，板卡的基地址需要设置不同的地址。常用的I/O基地址（16进制）有100H-160H、180H-1E0H、200H-260H、2A0H-2E0H、310H-360H等。

### 信号连接注意事项

- 模拟输入：

- 输入连接电缆必须用屏蔽电缆，电缆的屏蔽外层最好只在一端连接到地线上。

- 外部的输入电压必须在规定的范围之内。

- 模拟信号的地线应该连接到前端的模拟输出的地线上，不能与数字地线混合。如果需要混合数字、模拟地线，可以将数字地线连接到前端的电源地线上。

- 如果前端信号干扰较大，如电力信号采集应用时，最好将PC机的外壳与前端的地线单独连接。这样可以避免干扰、高压烧毁板卡。

- 对于高精度采样，要求前端设备输出有尽量低的输出阻抗及电流驱动能力。

- 前端输出缓冲放大器应该具有高转换速度及带宽。

- 开关量：

- 开关量输入电平不能低于-0.3V 或高于+5V。

- 输出不要对地线、电源短路。

- 输出如果需要驱动大功率设备，为防止干扰应该选用AC145N端子板，将输出与设备隔离。

## 4.2 连接器插座定义

AP110有两个电缆连接器：P1、P2。

- P1：20脚扁平电缆插座对应16路模拟输入、2路DA输出。

- P2：40脚扁平电缆插座对应32路开关量、2路计数。

### P1定义

说明：

- AIN0-AIN15对应16路单端模拟输入通道0-15号。

- 脚17、18为地线。

- 脚19，20分别为 DA0 和DA1，分别对应DA输出0，1号通道。

### P2定义

说明：

- DI0-DI15：对应16路开关量输入0-15号。

- DO0-DO15：对应16路开关量输出0-15号。

- 脚9、10、19、20、29、30、39、40：地线。

- DI14：同时作为计数器通道0的计数时钟输入。不用时为DI14。

- DI15：同时作为计数器通道1的计数时钟输入。不用时为DI15。

### 开关量复合用脚

计数器输入与开关量的输入共用，因此如果使用相应的脉冲计数，则对应占用的引脚不能作为开关量使用。

- 计数器

计数器输入与开关量输入对应管脚：

| 计数器通道 | 开关量/时钟输入 |
| --- | --- |
| 0 | DI14 |
| 1 | DI15 |

## 4.3 配套端子板

AP110可以配接如下端子板：

- ACS410：支持16路模拟输入及低通滤波、IV转换，40脚开关量输入输出，DA输出。

- AC142：40路通用接线板（开关量连接应用）。

- AC145N：隔离16入/16出端子板。输入电压0-24伏/输出为共阴输出，驱动电流100毫安，可以直接输出共地电压。需要配接外部电源，输出电压=外部电源电压。

- AC140E：隔离16入/16出继电器端子板。

- AC110：4路mV级小信号放大板。

## 4.4 常用信号的连接、处理

- 加入隔离电容采集交流信号

SIGNAL AC

1

2

+

-

3

2

6

7

1

4

8

5

AIN

¸ôÀëµçÈÝ=1uF-100uF

1

2

100

AGND

R=1K-10K

- 利用开关量输出驱动继电器

2k

1

2

IN4002

dout

8050

K?

RELAY SPST

4

3

1

2

VCC

# 五 软件

本章介绍驱动的安装、动态链接库函数使用方法以及针对AP110的软件开发指导。请用户在编程前，仔细阅读本手册，了解相关信息。

由于软件可能不断更新，请用户随时查看光盘中的提示。测试软件及其他软件的说明见光盘目录：\PC104\AP110。

## 5.1 软件安装与说明

### 软件说明

AP110附带光盘中，提供如下内容：

- 说明书、简介。

- 驱动程序，支持win98/win2000/winXP/win7 32位操作系统。

- MFC、Visual Basic、MSC编程实例。

注：由于win98、winNT微软已经不提供支持，不建议使用。AP110板卡的驱动不支持winNT。

- 在光盘的\PC104\AP110\DRIVER目录中包含：AP110.inf、 AP110.sys 、AP110.dll、AP110.LIB、AP110.h、AP110.BAS几个文件。

- AP110.inf：驱动安装文件。

- AP110.sys：驱动程序。

- AP110.dll：动态链接库。

- AP110.LIB：MS VC的库文件。

- AP110.h：C的头文件。

- AP110.BAS：VB的模块文件。

- 在光盘的\PC104\AP110\MFC目录中包含：

- MFC的编程例子。

- 编程需要的include、lib文件(AP110.h、AP110.LIB）。

- 在光盘的\PC104\AP110\VB目录中包含：

- VB的编程例子。

- VB编程需要的声明模块程序AP110.bas。

- \DOS\目录提供了DOS 下C编程的例子。

### 驱动安装

安装方法：

- 关闭计算机电源，设置好板卡的基地址。将AP110插入PC机的一个8位或16位的PC104插槽。如果有多个AP110插卡，请每次只安装一个AP110插卡。第一次安装的插卡的设备号为“0”，第二次安装的插卡的设备号为“1”，以此类推。同时，要注意将其设置为不同的基地址。

- 打开计算机电源，启动windows。

- 进入windows后，选择“控制面板→添加硬件”，然后按照硬件向导进行下一步。

- 选择“添加新的硬件设备”，下一步。

- 选择“安装我手动从列表选择的硬件（高级）”，下一步。

- 选择“从磁盘安装”，点击“浏览”按钮，选择驱动所在目录进行安装（目录：\PC104\AP110\driver\AP110.inf）。

- 安装后，如果需要安装第二个AP110板卡，请关闭计算机电源，设置好板卡的基地址，然后插入第二块AP110插卡，重复上述安装过程。

安装后，程序自动将AP110.dll动态链接库程序拷贝到windows系统的system32目录中，用户也可以自己将DLL拷贝到当前工作目录中。

驱动安装完毕后，在“控制面板→系统→硬件→设备管理器”中可以找到AP110卡，察看“属性→资源”，如果出现AP110的IO地址，表明驱动安装正确。若没有，点击“资源”中的“手动配置”，设置输入输出范围，如本卡的输入输出范围为0310-031F。

- 安装完毕后将在设备管理器中出现一个其他设备（其他设备为“？”，不表示设备有问题，只是表示系统不知道AP110板卡是何种设备）。

- 如果需要更新设备驱动，请在硬件设备管理目录下选择“AP110卡→按鼠标右键选择属性→选择驱动程序→选择重新安装驱动程序”。

- 当Visual C++/Visual Basic例程从CD-ROM复制到硬盘时，属性仍将保持为只读属性，这将影响用户调试程序。请将属性改为文档属性，这样就可以进行正常的编译、调试工作了。

## 5.2 接口函数说明

本卡以DLL-动态链接库的方式封装了用户在win98/win2000/winXP/win7 32位环境下编程需要的函数。动态链接库可以被windows环境下的多数编程语言调用，用户只要正确使用调用格式就能正确调用函数。本手册只提供了VC、VB的调用例子，有关其他语言调用的方法，用户可以参考其他书籍或直接在网上查找。

### 函数简介

函数分为：

- 设备操作函数：用于初始化打开一个有效设备并获得操作句柄，关闭一个设备。

- 查询模式AD函数：查询模式控制采集。

- 开关量函数：控制开关量输入、输出。

- 计数器函数：操作计数器启动、读数。

- DA函数：控制DA模式及输出。

变量约定

  - HANDLE ： 操作句柄，等效32位有符号数。

  - int32 ： 32位有符号数。

  - char 、unsigned char： 8位有符号、无符号数。

AP110通过不同的句柄来区分多个AP110或其他设备，应用AP110_OpenDevice可以得到一个唯一的句柄。

### 设备操作函数

- 打开一个AP110设备

函数：HANDLE AP110_OpenDevice(__int32 DeviceNum)

参数：

- DeviceNum：入口参数，AP110设备号，=0、1、2….，表示第一个、第二个、第三个……AP110模块。设备号的定义参考驱动安装部分。

- 函数返回值：卡的操作句柄。

注：VC中如果句柄不等于INVALID_HANDLE_VALUE，表示正确。VB中如果句柄不等于&HFFFFFFFF，表示正确。

- 关闭一个AP110设备

函数：__int32 AP110_CloseDevice(HANDLE hDevice)

功能：关闭以hDevice打开的AP110卡。

参数：

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- 函数返回数值：0：成功 / -1：失败。

### AD操作函数

- 对AD一个通道采样

函数：__int32 AP110_AD(HANDLE hDevice, __int32 ch, __int32 gain,__int32 sidi,__int32 naver)

功能：对通道号为ch的通道进行N次采样且返回平均值。

参数：

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- ch：入口参数，=0-15对应AD输入通道0-15号。

- gain：入口参数，=0、1、2、3对应设置AD输入范围：5伏/10伏/±5伏/±10伏。

- sidi ：默认为0。

- naver ：平均次数，范围1-1000，为1时不平均。

- 函数返回数值：12位采样数据，范围0-4095。

转换电压计算：

用户可以利用AP110_ADV()函数计算电压或利用下列公式直接计算电压。

AD输入可以软件选择四个量程，为：5/10/±5/±10伏。对应电压转换为：

0-5伏： 电压=data * 5000 / 4095 (mV)

data：12位采样数据（范围：0-4095）。

0-10伏： 电压=data * 10000 / 4095 (mV)

data：12位采样数据（范围：0-4095）。

±5伏： 电压=（data-2048） * 5000 / 2048 (mV)

data：12位采样数据（范围：0-4095）。

±10伏： 电压=（data-2048） * 10000 / 2048 (mV)

data：12位采样数据（范围：0-4095）。

- 电压转换

函数：__int32 AP110_ADV(__int32 adg,__int32 addata)

功能：将AD采样后的数据转换成对应电压。

参数：

- adg ：入口参数，=0、1、2、3对应设置AD输入范围：5伏/10伏/±5伏/±10伏。

- addata ：入口参数，12位AD采样数据，范围是0-4095。

- 函数返回数值：addata对应的电压值。

### DA操作函数

AP110有2个12位DA转换器。说明见第三章：3.5 DA部分。

DA操作：在板卡初始化时，用户需要首先调用AP110_DA_INI函数进行初始化，然后调用AP110_DA函数设置输出通道、输出量程和输出电压。

DA的电压计算：

单极性模式，输出0-10伏（dag=0）：

电压=(data)*10000.0/4095 (mV)

双极性模式，输出±10伏（dag=1）：

电压=(data-2048)*10000.0/2048 (mV)

注：

- data：12位DA数据。

- dag：（0、1）设置对应DA通道的输出模式。

- dach：（0、1）设置DA通道。

- 设置输出模式

功能：设置DA输出通道、输出量程及输出数据。

函数：__int32 AP110_DA (HANDLE hDevice, __int32 dach, __int32 dag, __int32 dadata)

参数：

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- dach：=0、1选择设置DA通道0、1号。

- dag ：=0、1选择设置DA对应通道的输出量程。

- dadata：12位DA数据，=0-4095控制或设置对应通道的电压。

- 函数返回数值：0成功；-1:失败。

- 初始化DA

功能：对DA进行初始化。

函数：__int32 AP110_DA_INI(HANDLE hDevice)

参数：

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- 函数返回数值：0成功；-1:失败

### 开关量操作函数

- 开关量输入

功能：读入16位开关量输入。

函数：__int32 AP110_DI(HANDLE hDevice)

参数：

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- 函数返回数值：出口参数，返回读入的数据。低16位数据（D15-D0）对应输入端口15-0号。

- 开关量输出

功能：设置16位输出数据。

函数：__int32 AP110_DO(HANDLE hDevice, __int32 iodata)

参数：

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- iodata：入口函数，输出数据。数据的低16位有效。16位数据（D15-D0）分别对应端口的16个IO输出口15-0号。

- 函数返回数值：出口参数，=0操作成功；其他失败。

注：关于开关量的位操作

- 输入：如果需要判断16位输入的某一个位的状态，可以利用“与”逻辑操作完成。例：判断第DI7位的状态，DI7对应二进制0000 0000 1000 0000（第7位=1） 即：16进制0080H，只需将读入数据didata进行以下操作：

VC: long I;

I=didata & 0x0080;

VB: dim I as long

I=didata AND &H0080

判断如果I=0，表示DI7=0，否则为1。

- 输出：如果希望对16位输出端口的某一个输出置位，可以通过与逻辑操作置0，或逻辑操作置1。例：输出数据存放在变量I中。

- 输出DO7置0操作：同样第7位的二进制码=1111 1111 0111 1111（第7位=0），对应16进制码FF7FH,输出数据dodata：

VC: dodata=I & 0xff7f;

VB: dodata=I AND &Hff7F

- 输出DO7置1操作：同样第7位的二进制码=0000 0000 1000 0000（第7位=1），对应16进制码00800，输出数据dodata：

VC: dodata=I | 0x0080;

VB: dodata=I OR &H0080

### 计数器操作函数

AP110有2个24位计数器，通道0、1。说明见：“3.4 计数器”部分。

- 启动并初始化计数器

功能：复位、设置计数器数据并启动计数器开始工作。

函数：__int32 AP110_CNT_Run (HANDLE hDevice, __int32 cntch, __int32 cdata)

参数：

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- cntch：=0-1：选择通道0-1号。

- cdata：24位计数器初始化数据，=0-FFFFFFH。

- 函数返回数值：0正常/其它失败。

- 读出计数器数值及状态

功能：读出24位计数器数据、判断计数器溢出、测频或测宽模式时判断操作是否完成。

函数：__int32 AP110_CNT_Read (HANDLE hDevice, __int32 cntch, __int32 *cdata, __int32 *tdata)

参数：

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- cntch：=0-1：选择通道0-1号。

- *cdata：int32指针，出口数据。读出计数器数据。

- *tdata：int32指针，出口数据。读出定时器数据。

- 函数返回数值：出口参数，=1，计数器溢出；=0，计数器未溢出。注意：如果需要测量脉冲宽度，必须等到返回数值=1，表示测量结束，tdata有效。

注：计数器原理请参照计数器一章。

说明：

- 24位计数器的数据范围：0-FFFFFFH，从0减法计数到FFFFFFH，认为计数器溢出。

- 宽度测量时，输入正脉冲宽度=24位计数器数据*0.1 (uS)。

- 频率测量及宽度测量操作的读出数据必须在Cread返回=1后才有效。

## 5.3  VC程序编程说明

编程前，将AP110.lib及AP110.h程序拷贝到用户当前目录中。（需要的文件在VC目录中）

VC编程的基本流程：

- 利用显式调用加载函数。AP110.lib、AP110.h文件必须在当前工作目录中。方法是在程序的开始处加入如下语句：

#pragma comment(lib,”AP110.lib”)

#include”AP110.h”

详细程序可以参考VC目录中的程序，AP110.h文件包含了需要的函数的声明过程。

- 利用AP110_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

- 在退出程序时必须执行如下操作：利用AP110_CloseDevice函数关闭句柄。

例：

//获得所有AP110的操作函数

#pragma comment(lib,"AP110.lib")

#include"AP110.h"

HANDLE hDevice=INVALID_HANDLE_VALUE;  //硬件操作句柄

main()

{

//获得AP110硬件操作句柄

hDevice=AP110_OpenDevice(0); //创建设备驱动句柄，设备号为0

……………………… //用户程序

//退出

AP110_CloseDevice(hDevice); //关闭操作句柄

}

详细可以参考光盘上的AP110的MFC目录下的例子。

在编程时必须注意，硬件操作句柄HANDLE必须为全局变量或必须传递给有相应硬件操作的函数。硬件句柄只要在程序启动时打开一次即可，不需要每次打开或关闭。

## 5.4  VB程序编程说明

编程前，请将AP110.dll动态链接库程序拷贝到用户当前目录中或windows系统的system32目录中。

VB编程的基本流程：

- 在工程菜单中选择添加模块，将AP110.bas模块添加进来（该模块在光盘中\PC104\AP110\vb目录中，应用时将文件拷贝到当前工作目录），此文件为所有函数的声明文件。

- 在模块中定义一个硬件操作句柄，为一个int32属性的全局变量，这样可以被用户程序中的所有form调用（例：AP110.bas中声明的句柄hd110）。

- 利用AP110_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

在退出程序时必须执行如下操作：

利用AP110_CloseDevice函数关闭句柄。

注：AP110.bas模块已经包含了所有必要的AP110函数的声明语句。

例：

DIM hd110 as long

Private Sub Form_Load()

DIM I as long

hd110 = AP110_OpenDevice(0) ‘打开设备0号，获得驱动句柄

…………………..  ‘其他操作

End Sub

……………………………………….

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

AP110_CloseDriver hd110 ‘关闭驱动

End Sub

有关用户其他方面的应用请参考光盘中的例程。

注：VB中如果设备操作句柄不等于&HFFFFFFFF为有效句柄。

## 5.5  DOS程序编程说明

基本函数说明

- outp(adr,data)：写8位数据。

- inp(adr)：读8位数据。

如果需要移植程序，则只需将outp和inp两个基本IO读写函数改成相应系统的基本IO读写函数即可。

在光盘pc104\ap110\dos目录下有详细的DOS用户例程，用户可以用来参考。以下仅是简单介绍各个功能的编程情况。

### AD部分

AD采样程序的流程图：

设置输入通道号（CH）

↓

延时（使用N次AD转换来完成）

↓

启动AD转换（RUN）

↓

判断AD采样是否完成

↓

读采样结果的高4位ADH及低8位ADL

↓

采样结果处理

↓

对通道（CH）的采样结束

注：为保证AD采样的正确性，延时部分可以多用几次AD转换来实现，但不要用for循环来实现。

例如：对模拟输入通道CH=0进行采样，电压为v，增益为0（0-5V），采样长度为1000。

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

//板卡基地址

long hDevice=0x310;

main()

{

int i,j;

long n=1000;//1-1000

long addata[1000];

long adh,adl;

float v[1000];

//设置通道和量程

outp(hDevice,0x0);//通道为0通道，量程为0-5V

//延时，采用2次AD转换来完成

for(i=0;i<2;i++)

{

//ad run

inp(hDevice+1);

//if end

do

{

j=inp(hDevice) & 1;

}while(j!=0);//判断AD是否结束

}

//ad sample

for(i=0;i<n;i++)

{

//ad run

inp(hDevice+1);

//if end

do

{

j=inp(hDevice) & 1;

}while(j!=0);

//read addata

adh=inp(hDevice+3);

adl=inp(hDevice+2);

addata[i]= adh * 256 + adl;

//voltage

v[i]=(float)addata[i] * 5000.0 / 4095;

}

}

### DA部分

例子：DA通道0、1号分别输出电压：0、10V。（以0-10V为例）

long i;

long dadata;

long dag,dach;

//通道0输出0V

dag=0;//0-10v   dag=1 - ±10v

dach=0;//0通道   dach=1 – 1通道

dadata=0x0;//输出0v   dadata=0xfff – 输出10v

i=dadata & 0xfff;

i=i | (dach << 12);

i=i | (dag << 14);

oupt(0x312,i&0xff);

outp(0x313,(i>>8)&0xff);

如果DA量程选择±10v，且要求输出0V时，dadata=0x7ff。

### 开关量

如果希望对16位输出端口的某一个输出置位，可以通过与逻辑操作置0，或逻辑操作置1。

例：设置16位输出口DO0-DO15的DO1位=1，原来的输出数据=dodata。

long dodata;//io 16bit

long dol,doh;//io low 8bit /high 8bit

long m;

m=1<<1; //如果设置输出口的DOn位为0，则改为m=1<<n

dodata=dodata | m;

dol=dodata & 0xff;

doh=(dodata >> 8) & 0xff;

outp(0x31e,dol);

outp(0x31f,doh);

例：设置16位输出口DO0-DO15的DO1位=0，原来的输出数据=dodata

long dodata;//io 16bit

long dol,doh;//io low 8bit /high 8bit

long m;

m=1<<1;//如果设置输出口的DOn位为0，则改为m=1<<n

m=~m;

dodata=dodata & m;

dol=dodata & 0xff;

doh=(dodata >> 8) & 0xff;

outp(0x31e,dol);

outp(0x31f,doh);

如果需要判断16位输入的某一个位的状态，可以利用“与”逻辑操作完成。

例：读入16位输入状态DI0-DI15，判断DI1的状态

long st;

long didata;

didata =inp(0x31e) & 0xff;

didata = didata |((inp(0x31f) & 0xff)<<8);

didata=didata >> 1;//如果判断DIn的状态，则改为didata=didata >> n

st=didata & 1;

判断，如果st=0，表示DI1=0；如果st=1，表示DI1=1。

### 脉冲计数器

例：设置计数器通道0号为测量一个脉冲频率，测量脉冲个数为100。

//板卡基地址

long hDevice=0x310;

tscnt()

{

long i=0;

long j;

int cntch=0;//0通道  =1-1通道

long cwd;//write data

long crd;//read cnt data

long trd;//read timer data

double fr;//脉冲频率

cwd=100;

#define cts_pn 100//100个脉冲

printf("ini ch=%d    ",cntch);

printf("data=%ld\n",cwd);

AP110_CStart(hDevice,0,cwd);//启动计数器

//pulse

j=cts_pn;

printf("***** gen %d pulse *****\n",j);

for(i=0;i<j;i++)//0通道产生100个脉冲

{

outp(0x31f,0x40);

outp(0x31f,0x0);

}

AP110_CRead(hDevice,0,&crd,&trd);//读计数器数据和定时器数据

printf("Read cnt = %ld  ",crd);

printf("Timer = %ld\n",trd);

fr=(double) cwd/(trd*0.1);//脉冲频率

printf("pulse frequency is %5.1f\n",fr);

}

各个子函数如下。

//启动计数器并设置计数器数据cdata

//cdata:24bit data from 0-ffffffh

long AP110_CStart(long hDevice,long cntch,long cdata)

{

long i;

//stop

i=stop_cnt(hDevice,cntch);

if(i<0)

return -1;

//initial data

wr_cnt(hDevice,cntch,cdata);

//run

return run_cnt(hDevice,cntch);

}

//read cnt

//cntch:计数器通道=0/1

//*cdata:24位计数器数据0-0xffffff

//*tdata:24位定时器数据0-0xffffff

//return : =0 ok / =1 计数器溢出

long AP110_CRead(long hDevice,long cntch,long *cdata,long *tdata)

{

long i;

cntch=cntch & 1;//=0 or 1

//read data

i=rd_cnt(hDevice,cntch,cdata,tdata);

if(i<0)

return -1;

i=inp(hDevice+0xb);//读计数器状态

i=i>>cntch;

i=i & 1;

if(i!=0)

return 1;//cnt over

return 0;

}

//cnt sub function

//run cnt

long run_cnt(long hDevice,long cntch)

{

long cop=0;

long cop1=0;

cop1=cntch<<4;

cop=cop1 | 0x0;//控制计数器启动

return outp(hDevice+0xb,cop);

}

//stop cnt

long stop_cnt(long hDevice,long cntch)

{

long cop=0;

long cop1=0;

cop1=cntch<<4;

cop=cop1 | 0x1;//控制计数器停止

return outp(hDevice+0xb,cop);

}

//wr cnt

long wr_cnt(long hDevice,long cntch,long cdata)

{

long cop=0;

long cop1=0;

long i=0;

i=outp(hDevice+0x8,(cdata & 0xff));//计数器低8位

if(i<0)

return -1;

cdata=cdata >> 8;

outp(hDevice+0x9,(cdata & 0xff));//计数器中8位

cdata=cdata >> 8;

outp(hDevice+0xa,(cdata & 0xff));//计数器高8位

cop1=cntch<<4;

cop=cop1 | 0x2;//控制计数器写入24bit数据

outp(hDevice+0xb,cop);

return 0;

}

//read cnt

long rd_cnt(long hDevice,long cntch,long *cdata,long *tdata)

{

long cop=0;

long cop1=0;

long i=0;

cop1=cntch<<4;

//load cdata

cop=cop1 | 0x4;

i=outp(hDevice+0xb,cop);//控制读取计数器数据

if(i<0)

return -1;

//read h

i=inp(hDevice+0xa) & 0xff;

i=i<<8;

//read m

i=i | (inp(hDevice+0x9) & 0xff);

i=i<<8;

//read l

*cdata=i | (inp(hDevice+0x8) & 0xff);

//load tdata

cop=cop1 | 0x5;

outp(hDevice+0xb,cop);//控制读取定时器数据

//read h

i=inp(hDevice+0xa) & 0xff;

i=i<<8;

//read m

i=i | (inp(hDevice+0x9) & 0xff);

i=i<<8;

//read l

*tdata=i | (inp(hDevice+0x8) & 0xff);

return 0;

}

# 六 附录

## AP110、AP110L示意图